## Danh sách hàng hóa
STT | Mã phần/ lô | Tên phần/ lô | Nhà thầu trúng thầu | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Mặt hàng dự thầu | Mã hàng hóa | Phân nhóm | Đơn vị tính | Khối lượng | Xuất xứ [quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất] | Nguồn vốn đầu tư | Số lượng định mức | Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Năm sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Chủng loại (Models) | Mã HS | Đơn giá trúng thầu | Thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
1 | PP2500389744 | Bông y tế thấm nước vô trùng | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 284.100.000
|  |  |  | Bông y tế thấm nước vô trùng | BYTVT | Công ty TNHH Anh Phát | Công ty TNHH Anh Phát | Bông y tế thấm nước vô trùng | 2526BV-VT-1 |  | Kg | 3.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Bông hút nước y tế thành phần chính Cellulose. - Cảm quan: Không ẩm ướt, sợi chắc mịn, Không mùi lạ, Hoàn toàn trắng, màu trắng tự nhiên, Không tạp chất. - Giới hạn acid- kiềm: Đạt trung tính. Cả 2 dung dịch không có màu hồng - Chất hoạt động bề mặt (mm) ≤ 2mm - Tốc độ chìm (s) ≤ 8 giây - Khả năng hút nước (g) > 100g - Các sợi khác: Không có sợi bị nhuộm màu - Phát quang: Phát quang màu tím nâu nhạt, không có sợi màu xanh lam đậm - Chất tan trong ether (%) ≤ 0,05% - Chất tan trong nước (%) ≤ 0,05% - Mất khối lượng do sấy khô (%): ≤ 8% - Tro sulfat (%) ≤ 0,4% |  |  | 94.700 | 284.100.000
2 | PP2500389745 | Dung dịch khử nhiễm và làm sạch dụng cụ nội khoa, ngoại khoa và dụng cụ nội soi | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 6.400.000
|  |  |  | Dung dịch khử nhiễm và làm sạch dụng cụ nội khoa, ngoại khoa và dụng cụ nội soi | AC | ASIMEC | ASIMEC/ Việt Nam | Dung dịch làm sạch và tiền khử khuẩn dụng cụ y tế Asi-Clean | 2526BV-VT-2 |  | Lít | 50 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Thành phần chính: Didecyldimethyl ammonium chloride 6,5% + Chlorhexidine digluconate 0,074%, chất hoạt động bề mặt non-ionic. Làm sạch và khử khuẩn dụng cụ y tế. Nồng độ sử dụng 0,5%, pH = 6.6 - 7.6 Thời gian tiếp xúc: từ 5 phút |  |  | 128.000 | 6.400.000
3 | PP2500389747 | Dung dịch phun khử trùng nhanh các bề mặt | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 7.800.000
|  |  |  | Dung dịch phun khử trùng nhanh các bề mặt | ASP | MINHHUNG PHARMA | ASIMEC/ Việt Nam | Chế phẩm diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế Asi-Spray Plus | 2526BV-VT-4 |  | Lít | 100 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Thành phần chính: Didecyl dimethyl ammonium Chloride 0,05% (kl/tt). Có chất hoạt động bề mặt. pH nằm trong khoảng 5-9 |  |  | 78.000 | 7.800.000
4 | PP2500389749 | Dung dịch đa Enzym làm sạch dụng cụ y tế. | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 23.392.000
|  |  |  | Dung dịch đa Enzym làm sạch dụng cụ y tế. | AZ | ASIMEC | ASIMEC/ Việt Nam | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế Asizyme 5 | 2526BV-VT-6 |  | Lít | 170 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế chứa thành phần: Enzyme Protease: 0,5% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 0,05% (w/w), Mannanase : 0,05% (w/w). pH nằm trong khoảng 7-9 |  |  | 137.600 | 23.392.000
5 | PP2500389750 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn 2% | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 21.600.000
|  |  |  | Dung dịch rửa tay sát khuẩn 2% | ASK | MINHHUNG PHARMA | ASIMEC/ Việt Nam | Chế phẩm sát khuẩn tay và tắm sát khuẩn dùng trong y tế Asi-Killwash | 2526BV-VT-7 |  | ml | 300.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn: Chlohexidine Gluconate 2% W/V (tương đương 11,3 g/l), Tartrazine tall oil fatty acid diethanolamide < 10 %, Acetic Acid Glacial < 1% diệt khuẩn nhanh, phổ rộng, tác động diệt khuẩn duy trì kéo dài, chất làm mềm, dưỡng ẩm . |  |  | 72 | 21.600.000
6 | PP2500389751 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn 4% | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 44.500.000
|  |  |  | Dung dịch rửa tay sát khuẩn 4% | ASC | MINHHUNG PHARMA | ASIMEC/ Việt Nam | Chế phẩm sát khuẩn tay phẫu thuật dùng trong y tế Asi-Scrub | 2526BV-VT-8 |  | ml | 500.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn: Chlohexidine Gluconate 4% (tương đương Chlorhexidine 22,5 g/l) Isopropanol < 10%, Acetic acid glacial < 1%. Diệt khuẩn nhanh, phổ rộng, tác động diệt khuẩn duy trì kéo dài, chất làm mềm, dưỡng ẩm |  |  | 89 | 44.500.000
7 | PP2500389753 | Hóa chất làm sạch dụng cụ nội soi | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH | [18 empty] | 69.500.000
|  |  |  | Hóa chất làm sạch dụng cụ nội soi | 2D98(2D98AW) | STERIS | STERIS Corporation | Hóa chất làm sạch dụng cụ nội soi | 2526BV-VT-10 |  | ml | 100.000 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế ít tạo bọt, dễ phân hủy sinh học: - Không làm ố thiết bị hoặc quần áo. - Thời gian ngâm nhanh: 1-5 phút. - Thành phần: có tối thiểu các thành phần Citric acid, Triethanolamine, Ethanolamine, Ethylylated cocount oil alkyl amine, N,N-Dimethyloctadecylamine oxide, Subtilisins (proteolytic enzymes), Glycerine - pH: 7.25 - 7.75 |  | 3808 | 695 | 69.500.000
8 | PP2500389755 | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn màng lọc, máy thận nhân tạo | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 795.600.000
|  |  |  | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn màng lọc, máy thận nhân tạo | Nclean-PAA | Nclean-PAA | Thai AMTEC Co., Ltd | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn màng lọc, máy thận nhân tạo Nclean-PAA" | 2526BV-VT-12 |  | Lít | 2.600 | Thái Lan |  |  |  | 2025 | Chất lỏng Thành phần: Hydrogen Peroxide 19% Acid peracetic 4,5% Acid acetic 15% Và các thành phần phụ khác: 61,5% - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 - Can 5 lít - Tính năng: làm sạch và khử khuẩn màng lọc thận nhân tạo |  | 3808 | 306.000 | 795.600.000
9 | PP2500389756 | Viên sát khuẩn | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 68.900.000
|  |  |  | Viên sát khuẩn | AS | ASIMEC | ASIMEC | Viên nén khử khuẩn Asisept | 2526BV-VT-13 |  | Viên | 26.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Viên sủi khử khuẩn chứa 2,5g Troclosense Sodium50%, Adipic acid 1,2g/viên (tương đương 24%). Dạng viên sủi tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH Acid 6.2. Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ vải. Tối thiếu 5g/ viên |  | 3808 | 2.650 | 68.900.000
10 | PP2500389757 | Dung dịch sát khuẩn 2% | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM LAN TIẾN | [18 empty] | 238.400.000
|  |  |  | Dung dịch sát khuẩn 2% | GRN02 | SG Pharma | Công ty TNHH MTV Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Gamma | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao Greenax 2% | 2526BV-VT-14 |  | Lít | 4.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024 trở về sau | Thành phần: Glutaraldehyde 2%, nước tinh khiết vừa đủ. Ph =5.0-7.0 ,không gây ăn mòn dụng cụ , có bảng tương thích dụng cụ. Tái sử dụng 14 ngày , sử dụng sau 75 ngày kể từ khi mở nắp, có que thử kèm theo. Công dụng : dung dịch khử khuẩn mức độ cao cho các loại dụng cụ y tế thiết yếu sử dụng nhiều lần |  |  | 59.600 | 238.400.000
11 | PP2500389759 | Bông gạc băng mắt 5 x 7cm | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 4.650.000
|  |  |  | Bông gạc băng mắt 5 x 7cm | BGĐVT-MC-43 | Mem-co | Mem-co | Băng mắt 5cm x 7cm vô trùng | 2526BV-VT-16 |  | Cái | 10.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Bông hút nước 100% cotton và gạc không dệt hút nước. Màu trắng. Kích thước: 5 x 7cm. Gồm 3 lớp: 1 lớp bông ở giữa, 2 lớp gạc không dệt hút nước. |  | 3005 | 465 | 4.650.000
12 | PP2500389760 | Băng keo lụa y tế 1,25cm x 9,1m | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 860.000.000
|  |  |  | Băng keo lụa y tế 1,25cm x 9,1m | 1538-0 | Durapore | 3M | Băng keo lụa y tế Durapore 1,25cm x 9,1m (1538-0) | 2526BV-VT-17 |  | Cuộn | 40.000 | Đức |  |  |  | 2024-2025 | Băng dính vải đa dụng - Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. - Keo Acrylate 30-50% (không chứa mủ cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. - Xé theo 2 chiều - Kích thước: 1.25cm x 9.1m - Lõi giấy - Chống thấm nước. - Xuất xứ: G7 |  | 3005 | 21.500 | 860.000.000
13 | PP2500389761 | Băng keo lụa y tế 2,5cm x 9,1m | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 975.000.000
|  |  |  | Băng keo lụa y tế 2,5cm x 9,1m | 1538-1 | Durapore | 3M | Băng keo lụa y tế Durapore 2,5cm x 9,1m (1538-1) | 2526BV-VT-18 |  | Cuộn | 30.000 | Đức |  |  |  | 2024-2025 | Băng dính vải đa dụng: - Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. - Keo Acrylate 30-50% (không chứa mủ cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. - Xé theo 2 chiều - Kích thước: 2.5cm x 9.1m - Lõi giấy - Chống thấm nước. - Xuất xứ: G7 |  | 3005 | 32.500 | 975.000.000
14 | PP2500389762 | Băng keo lụa y tế 5cm x 9,1m | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 304.000.000
|  |  |  | Băng keo lụa y tế 5cm x 9,1m | 1538-2 | Durapore | 3M | Băng keo lụa y tế Durapore 5cm x 9,1m (1538-2) | 2526BV-VT-19 |  | Cuộn | 5.000 | Đức |  |  |  | 2024-2025 | Băng dính vải đa dụng: - Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. - Keo Acrylate 30-50% (không chứa mủ cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. - Xé theo 2 chiều - Kích thước: 5cm x 9.1m - Lõi giấy - Chống thấm nước. - Xuất xứ: G7 |  | 3005 | 60.800 | 304.000.000
15 | PP2500389765 | Gạc hút y tế | CÔNG TY TNHH BĂNG GẠC Y TẾ LỢI THÀNH | [18 empty] | 312.360.000
|  |  |  | Gạc hút y tế | GHYT0.8m | Lợi Thành | Công ty TNHH Băng Gạc Y Tế Lợi Thành | Gạc hút y tế khổ 0.8m | 2526BV-VT-22 |  | Mét | 120.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | "Gạc hút y tế - Được làm từ 100% sợi cotton, màu trắng - Khổ rộng 0,8m. - Khả năng thấm hút cao và nhanh ≤ 5s. Giảm khối lượng do sấy khô ≤ 8,5% - Mềm mại, không gây kích ứng da. - Độ acid bazơ: trung tính" |  | 3005 | 2.603 | 312.360.000
16 | PP2500389766 | Băng cuộn y tế (10cm x 5m) | CÔNG TY TNHH BĂNG GẠC Y TẾ LỢI THÀNH | [18 empty] | 149.800.000
|  |  |  | Băng cuộn y tế (10cm x 5m) | BCYT | Lợi Thành | Công ty TNHH Băng Gạc Y Tế Lợi Thành | Băng cuộn xô 10cm x 5m | 2526BV-VT-23 |  | Cuộn | 100.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | "Băng cuộn y tế 10cm x 5m - Được làm từ 100% sợi cotton, màu trắng - Khả năng thấm hút cao và nhanh ≤ 5s. Giảm khối lượng do sấy khô ≤ 8,5% - Mềm mại, không gây kích ứng da. - Độ acid bazơ: trung tính" |  | 3005 | 1.498 | 149.800.000
17 | PP2500389767 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớp vô trùng | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | [18 empty] | 308.700.000
|  |  |  | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớp vô trùng | GPT | Damedco | Công ty TNHH thiết bị y tế Damedco | Gạc phẫu thuật 10cmx10cm x 6 lớp, tiệt trùng | 2526BV-VT-24 |  | Miếng | 900.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024 trở đi | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Kích thước:10cm x 10cm x 6 lớp vô trùng. |  |  | 343 | 308.700.000
18 | PP2500389769 | Gạc phẫu thuật | CÔNG TY TNHH BĂNG GẠC Y TẾ LỢI THÀNH | [18 empty] | 10.000.000
|  |  |  | Gạc phẫu thuật | GPTKDVT01 | Lợi Thành | Công ty TNHH Băng Gạc Y Tế Lợi Thành | Gạc phẫu thuật không dệt 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp, VT/ VTCQ | 2526BV-VT-26 |  | Miếng | 40.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp. Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; |  | 3005 | 250 | 10.000.000
19 | PP2500389771 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp vô trùng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 348.750.000
|  |  |  | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp vô trùng | GPTOB-MEMCO#2-16 | Mem-co | Mem-co | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp vô trùng | 2526BV-VT-28 |  | Miếng | 90.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép |  | 3005 | 3.875 | 348.750.000
20 | PP2500389772 | Sáp cầm máu xương | CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OMEGA | [18 empty] | 20.000.000
|  |  |  | Sáp cầm máu xương | BW810XL | BW810XL | Meril Endo Surgery Pvt. Ltd | Keo cầm máu Meril Bonewax | 2526BV-VT-29 |  | Miếng | 1.000 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở đi | Sáp cầm máu xương: thành phần chính 80% sáp ong tinh chế và 20% isopropyl palmitate. (2,5gam) |  |  | 20.000 | 20.000.000
21 | PP2500389773 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ nhỏ | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 29.400.000
|  |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ nhỏ | CUVR0110 | CuraVac | CG Bio Co., Ltd. | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) | 2526BV-VT-30 |  | Bộ | 20 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ nhỏ, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục và chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ nhỏ (Size S: 100 x 75 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Đầu hút dịch vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride, đường kính bên trong 2.5mm, tốc độ hút dịch 22,9m/s - Đầu hút dịch liền khối và tích hợp băng dán trên đầu hút dịch: tăng sự lưu kín của áp lực âm khi hút dịch, hạn chế rò rỉ khí - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Đóng gói ép chân không - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói |  |  | 1.470.000 | 29.400.000
22 | PP2500389774 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ trung | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 33.600.000
|  |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ trung | CUVR0310 | CuraVac | CG Bio Co., Ltd. | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) | 2526BV-VT-31 |  | Bộ | 20 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ trung, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục và chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ trung (Size M: 160 x 125 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride, đường kính bên trong 2.5mm, tốc độ hút dịch 22.9m/s - Đầu hút dịch liền khối và tích hợp băng dán trên đầu hút dịch: tăng sự lưu kín của áp lực âm khi hút dịch, hạn chế rò rỉ khí - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Đóng gói ép chân không - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói |  |  | 1.680.000 | 33.600.000
23 | PP2500389775 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ lớn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 39.900.000
|  |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ lớn | CUVR0510 | CuraVac | CG Bio Co., Ltd. | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) | 2526BV-VT-32 |  | Bộ | 20 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ lớn, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục và chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ lớn (Size L: 260 x 150 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp nhỏ 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride, đường kính bên trong 2.5mm, tốc độ hút dịch 22.9m/s - Đầu hút dịch liền khối và tích hợp băng dán trên đầu hút dịch: tăng sự lưu kín của áp lực âm khi hút dịch, hạn chế rò rỉ khí - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (2 miếng 350 x 350 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Đóng gói ép chân không - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói |  |  | 1.995.000 | 39.900.000
24 | PP2500389776 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ nhỏ, có phủ các phân tử bạc | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 19.950.000
|  |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ nhỏ, có phủ các phân tử bạc | CuraSilver PUSF | CuraVac | CG Bio Co., Ltd. | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), có các phân tử bạc | 2526BV-VT-33 |  | Bộ | 10 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ nhỏ, có phủ các phân tử bạc, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục và chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ nhỏ (Size S: 100 x 75 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp nhỏ 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Băng xốp được phủ đều các phân tử Bạc trên bề mặt xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride - Khóa dây dẫn dịch - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm, 1 miếng 260 x 100 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói. |  |  | 1.995.000 | 19.950.000
25 | PP2500389777 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ trung, có phủ các phân tử bạc | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 23.100.000
|  |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ trung, có phủ các phân tử bạc | CuraSilver PUMF | CuraVac | CG Bio Co., Ltd. | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), có các phân tử bạc | 2526BV-VT-34 |  | Bộ | 10 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ trung, có phủ các phân tử bạc, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục và chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ trung (Size M: 160 x 125 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp nhỏ 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Băng xốp được phủ đều các phân tử Bạc trên bề mặt xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dân dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride - Khóa dây dẫn dịch - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm, 1 miếng 260 x 100 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói. |  |  | 2.310.000 | 23.100.000
26 | PP2500389778 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ lớn, có phủ các phân tử bạc | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 26.250.000
|  |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ lớn, có phủ các phân tử bạc | CuraSilver PULF | CuraVac | CG Bio Co., Ltd. | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), có các phân tử bạc | 2526BV-VT-35 |  | Bộ | 10 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ lớn, có phủ các phân tử bạc, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục và chu kỳ, gồm: - Băng xốp cỡ lớn (Size L: 260 x 150 x 30 mm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp nhỏ 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Băng bọt xốp được phủ đều các phân tử Bạc trên bề mặt xốp - Đầu hút dịch, vật liệu Silicone Elastomers - Dây dẫn dịch, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride - Khóa dây dẫn dịch - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive, Polyethylene (1 miếng 350 x 350 mm, 1 miếng 260 x 100 mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Được tiệt khuẩn trước khi đóng gói. |  |  | 2.625.000 | 26.250.000
27 | PP2500389779 | Bộ xốp (bọt) hút dịch bằng áp lực âm cỡ nhỏ | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 4.000.000
|  |  |  | Bộ xốp (bọt) hút dịch bằng áp lực âm cỡ nhỏ | M8275051/5, M8275051/10 | KCI Manufacturing | KCI Manufacturing | Bộ xốp dùng cho điều trị vết thương bằng áp lực âm (cỡ nhỏ) V.A.C. GranuFoam Dressing Small Featuring SensaT.R.A.C. Technology | 2526BV-VT-36 |  | Bộ | 2 | Ireland |  |  |  | 2024 trở đi | Bao gồm: - 01 miếng xốp dạng mắt lưới mở kích thước khoảng 10x7.5x3.2cm, Chất liệu Polyurethane, chống nước, kích cỡ các lỗ khoảng 400-600 micron; - 01 băng dán cố định chống kích ứng da; - 01 dây dẫn có công nghệ tự làm sạch, có 1 đường hút chính và 4 đường hút nhỏ trong thành dây dẫn, đầu miếng dán hút có cảm ứng chống tắc, cấu tạo có các rãnh định hướng dịch và 2 cổng cảm ứng phát hiện tắc, có kẹp ống khoá dẫn; - 01 thước giấy đo kích thước vết thương. |  | 9018.9090 | 2.000.000 | 4.000.000
28 | PP2500389783 | Miếng cầm máu động mạch đùi chất liệu chitosan | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | [18 empty] | 165.000.000
|  |  |  | Miếng cầm máu động mạch đùi chất liệu chitosan | 1102; 1103 | One stop vascular | Tricol Biomedical Inc | Miếng dán cầm máu One stop vascular | 2526BV-VT-40 |  | Cái | 150 | Mỹ |  |  |  | 2025 trở đi | '- Thành phần từ chitosan - Hoạt động với cơ chế chitosan mang điện tích dương thu hút hồng cầu và tiểu cầu mang điện tích âm, hình thành tương tác ion. - Tạo một hàng rào kháng khuẩn chống lại 24 vi sinh vật bao gồm MRSA, VRE, A. baumannii. - Thời gian ép 5-10 phút đối với chụp mạch, 10-15 phút đối với can thiệp. - Có thể duy trì hoạt động tối đa 48 giờ. Dễ dàng tháo ra bằng cách tẩm nước hoặc nước muối - Cỡ 1.5 x 1.5 inch và 2 x 2 inch |  | '9018.9090 | 1.100.000 | 165.000.000
29 | PP2500389784 | Bơm cho ăn 50ml | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 32.835.000
|  |  |  | Bơm cho ăn 50ml | BCA | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Bơm cho ăn MPV 50ml | 2526BV-VT-41 |  | Cái | 15.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Bơm tiêm nhựa dung tích 50ml, đốc xilanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Piston và vỏ bơm được làm bằng nhựa Polypropylen, không chứa độc tố DEHP, không có độc tố và chất gây sốt. |  | 9018 | 2.189 | 32.835.000
30 | PP2500389785 | Bơm tiêm thuốc cản quang | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH | [18 empty] | 34.800.000
|  |  |  | Bơm tiêm thuốc cản quang | MSS011-LB; MSS031; MSS111-LB; MSS121-LB; MSS131-LB; MSS160 | Medallion® Syringe | Merit Medical Systems, Inc. | Medallion® Syringes | 2526BV-VT-42 |  | Cái | 600 | Mỹ |  |  |  | 2025 trở về sau | - Bơm tiêm có tối thiểu các thể tích 1ml, 3ml, 10ml, 20ml, 30ml, 60ml chất liệu Polycarbonate - Có nhiều màu sắc khác nhau - Bơm tiêm có đầu luer lock |  | 9018 | 58.000 | 34.800.000
31 | PP2500389786 | Xi-lanh đo thuốc | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 15.288.000
|  |  |  | Xi-lanh đo thuốc | AS8001; AS8002; AS8003; AS8004; AS8005; AS8006; AS8010 | Angiographic Syringe | Ares Medical | Xy lanh chẩn đoán đầu xoáy | 2526BV-VT-43 |  | Cái | 400 | Thổ Nhĩ Kỳ |  |  |  | 2024-2025 | Xi lanh có đầu xoáy được làm từ PC, ABS, PE Thân trong suốt Luer xoay chính xác Dung tích các cỡ: 2,5ml, 5ml, 10ml, 12ml, 20ml, 50ml |  | 9018 | 38.220 | 15.288.000
32 | PP2500389787 | Bơm tiêm dùng một lần có đầu xoáy | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE | [18 empty] | 27.000.000
|  |  |  | Bơm tiêm dùng một lần có đầu xoáy | CSM-aaFLXTPX (CSM-01FLXTPX; CSM-03FLXTPX; CSM-06FLXTPX; CSM-10FLXTPX; CSM-20FLXTPX; CSM-30FLXTPX); | MONA | Công ty Cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare | Bơm tiêm thuốc cản quang MONA | 2526BV-VT-44 |  | Cái | 600 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Bơm tiêm thuốc cản quang đầu xoáy luer lock dùng trong can thiệp mạch máu, dùng 1 lần, có thân bơm (thân xi lanh) làm bằng chất liệu Polycarbonate - Dung tích: 1ml, 3ml, 6ml, 10ml, 20ml, 30ml - Đầu kết nối: Đầu Luer cố định, không chứa latex. Đầu típ có khóa Luer - Màu sắc: trong suốt - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. |  | 9018 | 45.000 | 27.000.000
33 | PP2500389788 | Bơm tiêm đầu xoáy | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE | [18 empty] | 9.000.000
|  |  |  | Bơm tiêm đầu xoáy | CSM-aaFLXTPX (CSM-01FLXTPX; CSM-03FLXTPX; CSM-06FLXTPX; CSM-10FLXTPX; CSM-20FLXTPX; CSM-30FLXTPX); | MONA | Công ty Cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare | Bơm tiêm thuốc cản quang MONA | 2526BV-VT-45 |  | cái | 200 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Bơm tiêm thuốc cản quang đầu xoáy luer lock dùng trong can thiệp mạch máu, dùng 1 lần, có thân bơm (thân xi lanh) làm bằng chất liệu Polycarbonate - Dung tích: 1ml, 3ml, 6ml, 10ml, 20ml, 30ml - Đầu kết nối: Đầu Luer cố định, không chứa latex. Đầu típ có khóa Luer - Màu sắc: trong suốt - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. |  | 9018 | 45.000 | 9.000.000
34 | PP2500389789 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 20.200.000
|  |  |  | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml | BTK1: ECO | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 1ml | 2526BV-VT-46 |  | Cái | 50.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | - Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Bơm được làm bằng nhựa Polypropylen, không có chất DEHP, không có độc tố và chất gây sốt. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ từ 26G đến 30G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) |  | 9018 | 404 | 20.200.000
35 | PP2500389790 | Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 40.400.000
|  |  |  | Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml | BTK1: ECO | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 1ml | 2526BV-VT-47 |  | Cái | 100.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | - Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Bơm được làm bằng nhựa Polypropylen, không có chất DEHP, không có độc tố và chất gây sốt. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ từ 26G đến 30G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) |  | 9018 | 404 | 40.400.000
36 | PP2500389791 | Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 429.000.000
|  |  |  | Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml | BTK5:ECO | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 5ml | 2526BV-VT-48 |  | Cái | 1.000.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | - Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). |  | 9018 | 429 | 429.000.000
37 | PP2500389792 | Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 493.600.000
|  |  |  | Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml | BTK10: ECO | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 10ml | 2526BV-VT-49 |  | Cái | 800.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | - Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). |  | 9018 | 617 | 493.600.000
38 | PP2500389793 | Bơm tiêm vô trùng dùng một lần 20ml | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 660.800.000
|  |  |  | Bơm tiêm vô trùng dùng một lần 20ml | BTK20: ECO | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 20ml | 2526BV-VT-50 |  | Cái | 700.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Bơm tiêm 20ml kèm kim các cỡ Làm từ nhựa PP phẩm cấp y tế, không DEHP, không độc, không gây sốt, không latex. Vạch chia dung tích in rõ nét. Kim tiêm: làm bằng thép không gỉ. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn. Đốc kim có màu phân biệt cỡ kim. |  | 9018 | 944 | 660.800.000
39 | PP2500389794 | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 109.450.000
|  |  |  | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml | BTK50: ECO | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 50ml | 2526BV-VT-51 |  | Cái | 50.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | - Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 50ml. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 lần (TCVN 5903:1995) - Kim tiêm: Thông số kỹ thuật đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (ISO 7864:2016) |  | 9018 | 2.189 | 109.450.000
40 | PP2500389795 | Bộ xilanh 60ml dùng cho máy bơm cản quang | CÔNG TY TNHH NTB SÔNG HÀN | [18 empty] | 62.118.000
|  |  |  | Bộ xilanh 60ml dùng cho máy bơm cản quang | AT2219 | Anntom Medica Limited | Anntom Medica Limited | Ống bơm tiêm | 2526BV-VT-52 |  | Bộ | 300 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 TRỞ VỀ SAU | 2 xilanh 60ml, 1 ống nối áp lực cao dài 250cm dùng trong MRI, 2 đầu lấy thuốc |  |  | 207.060 | 62.118.000
41 | PP2500389796 | Xi lanh 100ml dùng cho máy bơm cản quang | CÔNG TY TNHH NTB SÔNG HÀN | [18 empty] | 53.812.500
|  |  |  | Xi lanh 100ml dùng cho máy bơm cản quang | AT2213 | Anntom Medica Limited | Anntom Medica Limited | Ống bơm tiêm | 2526BV-VT-53 |  | Bộ | 500 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 TRỞ VỀ SAU | " bơm tiêm 100ml: chất liệu PC 1 dây truyền thẳng: chất liệu PVC 1 ống hút J: chất liệu PE Áp suất bơm tiêm: 300psi" |  |  | 107.625 | 53.812.500
42 | PP2500389797 | Xi lanh 200ml dùng cho máy bơm cản quang | CÔNG TY TNHH NTB SÔNG HÀN | [18 empty] | 126.000.000
|  |  |  | Xi lanh 200ml dùng cho máy bơm cản quang | AT2214 | Anntom Medica Limited | Anntom Medica Limited | Ống bơm tiêm | 2526BV-VT-54 |  | Bộ | 1.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 TRỞ VỀ SAU | "- Chất liệu Polyurethane, bền, chắc, chịu được áp lực cao. - Ống bơm với mục đích đựng thuốc cản quang để lắp vào máy CT; MRI; DSA" |  |  | 126.000 | 126.000.000
43 | PP2500389798 | Kim chích máu | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 1.750.000
|  |  |  | Kim chích máu | BL-28 | Lancet | Promisemed Hangzhou Meditech Co., Ltd - | Kim Lancet lấy máu BL-28 (Số 28) | 2526BV-VT-55 |  | Cái | 10.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | Kim có kích thước số 28G - Kim lấy máu sử dụng cho máy đo đường huyết - Kim sử dụng được cho tất cả các loại bút lấy máu - Sử dụng được cho tất cả các máy đo đường huyết - Tiện dụng, đơn giản, dễ sử dụng và không gây đau - Thân có dập gân tăng cứng. Đầu kim sắc nhọn - Đầu kim làm bằng thép không gỉ vát 3 đầu sắc nhọn. - Tiệt trùng từng cây bằng E.O. Không độc hại, không có chất gây sốt - Hạn sử dụng 5 năm. - Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016; CE |  | 9018 | 175 | 1.750.000
44 | PP2500389799 | Điện cực kim điện cơ đồng tâm dùng 1 lần 26G | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | [18 empty] | 14.700.000
|  |  |  | Điện cực kim điện cơ đồng tâm dùng 1 lần 26G | S53156 | Natus | Natus Manufacturing Limited | Kim điện cơ đồng tâm dùng 1 lần 26G, dài 37mm | 2526BV-VT-56 |  | cái | 100 | Ireland |  |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Dài 37mm, đường kính 26G (0.46mm), diện tích ghi 0.07mm2. Lớp phủ Silicone và siêu sắc, với thiết kế 3 đầu nhọn. Hướng diện tích ghi được chỉ thị ở cán kim bằng mã màu. Lõi vonfram cách điện. |  | 9018 | 147.000 | 14.700.000
45 | PP2500389800 | Kim điện cơ có cổng tiêm thuốc, cỡ 26G | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | [18 empty] | 26.250.000
|  |  |  | Kim điện cơ có cổng tiêm thuốc, cỡ 26G | TE/L3745-335 | Technomed | Technomed Europe | Kim điện cơ có cổng tiêm thuốc, cỡ 26G | 2526BV-VT-57 |  | cái | 50 | Hà Lan |  |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Kim điện cơ đồng trục dùng một lần, dài 37mm, cỡ 26G, dây nối dài 0.75m, Lõi dây dẫn đồng mạ thiếc. Dây dẫn cách điện PVC Đầu nối chuẩn DIN 42802 |  | 9018 | 525.000 | 26.250.000
46 | PP2500389801 | Kim luồn tĩnh mạch kèm băng dính | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 14.000.000
|  |  |  | Kim luồn tĩnh mạch kèm băng dính | VP2-14G68NWP; VP2-16G68NWP; VP2-17G68NWP; VP2-18G68NWP; VP2-20G68NWP; VP2-22G68NWP; VP2-24G68NWP | VINACATH PLUS II | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên VINACATH PLUS II | 2526BV-VT-58 |  | Cái | 2.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024 trở đi | Mũi kim làm bằng thép không gỉ, phủ silicon và thiết kế 3 góc (mặt) vát, độ dày đầu nhọn ≤ 0,05mm. Ống thông chất liệu FEP có 4 đường cản quang. Có cánh, có cửa tiêm thuốc, màng lọc PTFE. Có tối thiểu các cỡ 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G. Kèm băng dính có gạc dùng cố định kim luồn, size 60x80 mmm. |  | 9018.3990 | 7.000 | 14.000.000
47 | PP2500389802 | Kim luồn an toàn | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 13.300.000
|  |  |  | Kim luồn an toàn | 1001S | Wellmed | Wellmed International Industries Pvt.,Ltd | Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh có cổng bơm thuốc | 2526BV-VT-59 |  | Cái | 2.000 | Ấn Độ |  |  |  | 2024-2025 | Mũi làm bằng thép không gỉ, có đầu bảo vệ dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Ống thông chất liệu FEP có 4 đường cản quang. Có cánh, có cửa tiêm thuốc, màng lọc PTFE. Các cỡ tối thiểu các cỡ 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G. |  | 9018 | 6.650 | 13.300.000
48 | PP2500389803 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 198.200.000
|  |  |  | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc | 1001 | Wellmed | Wellmed International Industries Pvt.,Ltd | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc | 2526BV-VT-60 |  | Cái | 100.000 | Ấn Độ |  |  |  | 2024-2025 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa bơm thuốc. Kim làm bằng thép không gỉ |  | 9018 | 1.982 | 198.200.000
49 | PP2500389804 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn (có cánh, không cửa) | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM | [18 empty] | 7.350.000
|  |  |  | Kim luồn tĩnh mạch an toàn (có cánh, không cửa) | 1002S | 1002S | Wellmed international | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, không cổng bơm thuốc | 2526BV-VT-61 |  | Cái | 1.000 | Ấn Độ |  |  |  | 2024-2025 | Đầu kim: thép không gỉ; Catheter nhựa: FEP-Teflon có 4 đường cản quang. Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Đầu kim 3 mặt vát. Kim luồn có cánh, không cửa có tối thiểu các cỡ 20G, 22G, 24G. Đường kính và độ dài catheter: 1.1mm x 32mm. Đầu catheter không vượt quá mặt vát kim và khoảng cách ≤ 1mm. |  |  | 7.350 | 7.350.000
50 | PP2500389806 | Kim tiêm | CÔNG TY TNHH Y TẾ NHẬT MINH MEDICAL | [18 empty] | 86.000.000
|  |  |  | Kim tiêm | KT18.TNP; KT20.TNP; KT21.TNP; KT22.TNP; KT23.TNP; KT25.TNP; KT26.TNP | KT18.TNP; KT20.TNP; KT21.TNP; KT22.TNP; KT23.TNP; KT25.TNP; KT26.TNP | Công ty Cổ Phần Tanaphar | Kim tiêm Tanaphar | 2526BV-VT-63 |  | Cái | 500.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 trở về sau | - Kim cấu tạo từ thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh, có nắp đậy bảo vệ. Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim (đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế, Vỉ đựng kim, vỏ hộp có hướng dẫn phân biệt các cỡ kim). Không chứa độc tố DEHP. |  |  | 172 | 86.000.000
51 | PP2500389807 | Bộ kim chọc tạo đường thông cửa chủ trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh | CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT | [18 empty] | 996.000.000
|  |  |  | Bộ kim chọc tạo đường thông cửa chủ trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh | TPS005; TPS006. | Scorpion® Portal Vein Access; | Argon Medical Devices, Inc. | Bộ kim chọc tạo đường thông cửa chủ trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh, | 2526BV-VT-64 |  | Chiếc | 40 | Hoa Kỳ |  |  |  | Từ 2025 trở đi | Đầu kim chọc có có thể quan sát trên nhiều phương thức hình ảnh khác nhau. Có vị trí đánh dấu trên ống thông mang que chọc. Kim chọc bằng Nitinol. Cỡ kim chọc: 17G hoặc 0.040". Bộ kim chọc bao gồm tối thiểu các bộ phận: - Ống chứa cứng - Ống thông dẫn đường - Kim chọc - Ống thông chứa kim chọc - Ống thông đầu kiểu MPA |  | Tính chất tương tự | 24.900.000 | 996.000.000
52 | PP2500389808 | Kim chọc tủy xương | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 73.000.000
|  |  |  | Kim chọc tủy xương | B-B611643 | GMT | German Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. | GB70 Bone Marrow Aspiration Needle | 2526BV-VT-65 |  | Cái | 500 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | - Cỡ kim: 16G - Kim dùng 1 lần, chiều dài kim 43 mm, điều chỉnh được từ 23 - 60 mm - Vật liệu chính: Thép không gỉ, ABS - Có nút xoay điều chỉnh độ sâu, có thang vạch trên thân kim - Đầu kim cannula được mài sắc kiểu 3 cạnh - Đầu nối Luer chuẩn kết nối với xylanh - Phương pháp tiệt trùng: Ethylene Oxide - Độ sâu xâm nhập của kim: 25 mm - Tải trọng: 22 N - Độ biến dạng tối đa: 0.25 mm - Nhiệt độ bảo quản: 0 - 40 độ C |  | 9018 | 146.000 | 73.000.000
53 | PP2500389809 | Kim chọc mạch quay, đùi các cỡ | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH | [18 empty] | 23.200.000
|  |  |  | Kim chọc mạch quay, đùi các cỡ | AD18T71W; AD18N91W; AD19U71W; AD20T71W; AD21T71W | Merit Advance® Angiographic Needles | Merit Medical Systems, Inc. | Merit advance 18G | 2526BV-VT-66 |  | cái | 400 | Mỹ |  |  |  | 2025 trở về sau | Kim chọc mạch quay, đùi - Vật liệu làm bằng thép không gỉ. - Đầu tip nhọn giúp dễ dàng xâm nhập vào thành mạch - Kích thước: 18G đến 21G. - Có nhiều độ dày thành ống kim khác nhau: mỏng, thường, siêu mỏng |  | 9018 | 58.000 | 23.200.000
54 | PP2500389811 | Kim chọc dò và gây tê tuỷ sống các số | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 94.400.000
|  |  |  | Kim chọc dò và gây tê tuỷ sống các số | E-SPN-T1890E E-SPN-T2090E E-SPN-T2190E E-SPN-T2290E E-SPN-T2590E E-SPN-T2790E | E-SPN-T1890E E-SPN-T2090E E-SPN-T2190E E-SPN-T2290E E-SPN-T2590E E-SPN-T2790E | Nipro Medical Industries Ltd. | NIPRO SPINAL NEEDLE | 2526BV-VT-68 |  | Cái | 5.000 | Nhật Bản |  |  |  | 2024-2025 | Đầu kim 3 mặt vát, bén. Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. - Thành kim mỏng - Đốc kim Polypropylene (PP) trong suốt, có nhiều rãnh ngang. - Tối thiểu 6 kích cỡ: các số từ 18G đến 27G |  | 9018 | 18.880 | 94.400.000
55 | PP2500389813 | Kim gây tê đám rối thần kinh, 100mm | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM | [18 empty] | 32.760.000
|  |  |  | Kim gây tê đám rối thần kinh, 100mm | HXNB-21100A HXNB-21100BP | HXNB-21100A HXNB-21100BP | Jiangsu Province Huaxing Medical Apparatus Industry co., Ltd | Kim gây tê đám rối thần kinh | 2526BV-VT-70 |  | Cái | 200 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | - Kim G21 dài 100 mm ± 5%, cách điện, có vạch đánh dấu mỗi 1 cm trên thân kim giúp ước lượng chiều dài thân kim đang nằm trong cơ thể bệnh nhân, có đánh dấu 1 vòng tròn tại 5cm và 2 vòng tròn tại 10cm, mặt vát kim 30°. Thân kim phủ 1 lớp pha lê trong suốt. - Có dây nối bơm thuốc - Tương thích với máy kích thích thần kinh Stimuplex - Điểm hiển thị trên siêu âm VS ≥ 7 |  |  | 163.800 | 32.760.000
56 | PP2500389814 | Kim gây tê đám rối thần kinh, 50mm | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM | [18 empty] | 80.850.000
|  |  |  | Kim gây tê đám rối thần kinh, 50mm | HXNB-22050A HXNB-22050BP | HXNB-22050A HXNB-22050BP | Jiangsu Province Huaxing Medical Apparatus Industry co., Ltd | Kim gây tê đám rối thần kinh | 2526BV-VT-71 |  | Cái | 500 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | - Kim G22 dài 50 mm± 5%, cách điện, có vạch đánh dấu mỗi 1 cm trên thân kim giúp ước lượng chiều dài thân kim đang nằm trong cơ thể bệnh nhân, có đánh dấu 1 vòng tròn tại 5cm và 2 vòng tròn tại 10cm, mặt vát kim 30°. Thân kim phủ 1 lớp pha lê trong suốt. - Có dây nối bơm thuốc - Tương thích với máy kích thích thần kinh Stimuplex - Điểm hiển thị trên siêu âm VS ≥7 |  |  | 161.700 | 80.850.000
57 | PP2500389815 | Kim chạy thận nhân tạo 16G | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED | [18 empty] | 153.200.000
|  |  |  | Kim chạy thận nhân tạo 16G | A.V.Fistula Needle Sets | Trustmed | JIANGXI SANXIN MEDTEC CO.,LTD | Kim chạy thận nhân tạo | 2526BV-VT-72 |  | Cái | 40.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | * Kim - Kim: thép không gỉ - Chiều dài kim: 25mm - Đầu kim 3 mặt vát hình chữ V - Thành kim phủ silicone *Dây gắn với kim - Dây nối bằng nguyên liệu Polyvinylchloride, không chứa PYROGENIC và không LATEX - Chiều dài dây nối: 300mm - Đầu nối với dây máu trong suốt làm từ Polycarbonate - Cánh bướm xoay. Trên cánh có gờ chống trượt |  |  | 3.830 | 153.200.000
58 | PP2500389816 | Kim chạy thận nhân tạo | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED | [18 empty] | 153.200.000
|  |  |  | Kim chạy thận nhân tạo | A.V.Fistula Needle Sets | Trustmed | JIANGXI SANXIN MEDTEC CO.,LTD | Kim chạy thận nhân tạo | 2526BV-VT-73 |  | Cái | 40.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Thành kim làm bằng thép không gỉ. - Chiều dài kim: 1 inch, chiều dài dây dẫn: 300 mm, đường kính 16G, có mắt, có kẹp, có cánh. - Kim được phủ silicon - Dây gắn với kim làm bằng nguyên liệu Polyvinylchroride. |  |  | 3.830 | 153.200.000
59 | PP2500389817 | Kim chạy thận nhân tạo | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM | [18 empty] | 164.000.000
|  |  |  | Kim chạy thận nhân tạo | 01-902 01-901 | 01-902 01-901 | Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd | Kim lọc thận | 2526BV-VT-74 |  | Cái | 40.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | Kim làm bằng thép không gỉ - Kim có cánh. Cánh được định vị cố định. Đầu kim có 3 mặt vát - Mặt sau có lỗ - Cỡ: 16G ; 17G - Chiều dài dây gắn với kim: 300 (mm) - Đường kính ngoài: 5,5mm;đường kính trong: 3,5mm - Có khóa chặn dòng tức thì |  |  | 4.100 | 164.000.000
60 | PP2500389818 | Kim chạy thận nhân tạo 16G | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED | [18 empty] | 153.200.000
|  |  |  | Kim chạy thận nhân tạo 16G | A.V.Fistula Needle Sets | Trustmed | JIANGXI SANXIN MEDTEC CO.,LTD | Kim chạy thận nhân tạo | 2526BV-VT-75 |  | Cái | 40.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | - Kim: thép không gỉ - Chiều dài kim: 25mm - Đường kính trong kim: 1,45mm - Đường kính ngoài kim: 1,60mm - Đầu kim 3 mặt vát hình chữ V, mặt sau có khe mắt - Thành kim phủ silicone *Dây gắn với kim - Chất liệu: Polyvinylchloride - Chiều dài dây nối: 300mm - Đường kính trong dây: 3,5mm - Đường kính ngoài dây: 5,5mm - Đầu nối với dây máu trong suốt làm từ Polycarbonate - Cánh bướm xoay. Trên cánh có gờ chống trượt - Đầu nối Luerlock |  |  | 3.830 | 153.200.000
61 | PP2500389819 | Kim sinh thiết tủy xương | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 33.600.000
|  |  |  | Kim sinh thiết tủy xương | B-B500810 | GMT | German Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. | GB1 Bone and Bone Marrow Biopsy Needle | 2526BV-VT-76 |  | Chiếc | 150 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | - Cỡ kim: 8G - Chiều dài kim: 10 cm, kích thước nòng kim 4.0 mm - Vật liệu chính: Thép không gỉ, ABS, TPEE - Đầu kim được thiết kế kiểu Trocar và kim dạng ống (cannula) mài sắc kiểu 5 cạnh giúp chọc qua vỏ xương và tiến sâu vào tủy xương dễ dàng, ít tốn sức - Kim thông dạng trụ giúp dễ dàng hút, đẩy mảnh xương và giữ toàn vẹn mẫu tủy xương thu được - Phương pháp tiệt trùng: Ethylene Oxide - Độ sâu xâm nhập của kim: 60 mm - Tải trọng: 60 N - Độ biến dạng tối đa: 0.35 mm - Lực xâm nhập: ≤10.0 N - Nhiệt độ bảo quản: 0 - 40 độ C |  | 9018 | 224.000 | 33.600.000
62 | PP2500389820 | Kim sinh thiết các số, các cỡ | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 39.000.000
|  |  |  | Kim sinh thiết các số, các cỡ | 315S120100, 315S120150, 315S120200, 315S120250, 315S120280, 315S160100, 315S160150, 315S160200, 315S210100, 315S210150 | Pajunk GmbH Medizintechnologie | Pajunk GmbH Medizintechnologie | Kim sinh thiết tương thích súng sinh thiết DeltaCut | 2526BV-VT-77 |  | Cái | 50 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | Tay cầm bằng nhựa, thân kim bằng thép không gỉ, gồm 2 kim đồng trục có thể tháo rời, có khóa an toàn khi chưa sử dụng, thân kim được đánh dấu chiều sâu. Có tối thiểu các cỡ: 14G, 16G, 18G. Chiều dài có tối thiểu các kích thước: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm. Tương thích với súng sinh thiết DeltaCut hoặc tương đương. |  | 9018.3200 | 780.000 | 39.000.000
63 | PP2500389821 | Bộ kim chọc tạo đường thông cửa chủ trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh | CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT | [18 empty] | 996.000.000
|  |  |  | Bộ kim chọc tạo đường thông cửa chủ trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh | TPS005; TPS006. | Scorpion® Portal Vein Access; | Argon Medical Devices, Inc. | Bộ kim chọc tạo đường thông cửa chủ trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh, | 2526BV-VT-78 |  | cái | 40 | Hoa Kỳ |  |  |  | Từ 2025 trở đi | Đầu kim chọc có có thể quan sát trên nhiều phương thức hình ảnh khác nhau. Có vị trí đánh dấu trên ống thông mang que chọc. Kim chọc bằng Nitinol. Cỡ kim chọc: 17G hoặc 0.040". Bộ kim chọc bao gồm tối thiểu các bộ phận: - Ống chứa cứng - Ống thông dẫn đường - Kim chọc - Ống thông chứa kim chọc - Ống thông đầu kiểu MPA |  | Tính chất tương tự | 24.900.000 | 996.000.000
64 | PP2500389822 | Ống thông 7cm đốt tĩnh mạch đóng nhanh ít xâm lấn bằng sóng cao tần | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 1.950.000.000
|  |  |  | Ống thông 7cm đốt tĩnh mạch đóng nhanh ít xâm lấn bằng sóng cao tần | CF7-3-60, CF7-7-60, CF7-7-100, CF6-8-60, CF6-8-100 | ClosureFast Endovenous Radiofrequency Ablation (RFA) Catheter | Covidien | Ống thông tĩnh mạch Closurefast | 2526BV-VT-79 |  | Cái | 150 | Mexico |  |  |  | 2025 trở về sau | Ống thông tĩnh mạch sử dụng sóng cao tần, chiều dài đầu đốt có các kích thước 3cm, 7cm, 8cm đường kính đầu đốt là 2.0mm, 2.3mm, luôn phát nhiệt ổn định ở 120 độ C. Tương thích với dụng cụ mở đường có đường kính trong tối thiểu 6F, 7F Tương thích với dây dẫn 0.025'' (0.64mm). Chiều dài ống thông 60cm hoặc 100cm. Tương thích với máy Closure RFG Radiofrequency Generator |  | 9018 | 13.000.000 | 1.950.000.000
65 | PP2500389823 | Kim đốt sóng cao tần đơn cực, đầu đốt cố định | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG | [18 empty] | 819.000.000
|  |  |  | Kim đốt sóng cao tần đơn cực, đầu đốt cố định | BT xxxx; BT xxxxP; BTW xxxx; BTM xxxxQ; BTM xxxxR; RFT xxxxLN; RFT xxxxN | Big-Tip/ Thyblate | RF Medical Co., Ltd. | Kim đốt sóng cao tần đơn Big-Tip;Kim đốt sóng cao tần đơn RFT | 2526BV-VT-80 |  | cái | 50 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | - Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt cố định ứng dụng dùng cho u gan, u tuyến giáp, trĩ, u phổi, u thận, u vú và u xơ tử cung - Điện cực có hệ thống làm mát bên trong. - Đường kính kim các cỡ 15G, 16G, 17G, 18G, 19G - Chiều dài thân kim các cỡ 6cm, 7cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm và 35cm - Chiều dài đầu hoạt động (đầu phát nhiệt): 3mm, 5mm, 7mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm và 40mm - Thân kim có vạch đánh dấu chiều dài |  | 9018 | 16.380.000 | 819.000.000
66 | PP2500389824 | Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt tưới nước, cảm biến nhiệt độ kép | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG | [18 empty] | 206.000.000
|  |  |  | Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt tưới nước, cảm biến nhiệt độ kép | VCT xxXXB; VCTM xxXXB; VCTW xxXXB; RFTV xxXXV; RFTVO xxXXV; RFTVS xxXXV | V-Tip/ Thyblate-V | RF Medical Co., Ltd. | Kim đốt sóng cao tần đơn, điều chỉnh được chiều dài đầu đốt - V-Tip™ (Variable Exposure Length Tip);Kim đốt sóng cao đơn điều chỉnh được chiều dài hoạt động THYBLATE-V | 2526BV-VT-81 |  | cái | 10 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | - Kim đốt sóng cao tần đơn, điều chỉnh được chiều dài hoạt động ứng dụng dùng cho u tuyến giáp, u gan, u phổi, u thận, u xương, u xơ tử cung và tiền liệt tuyến - Điện cực có hệ thống làm mát bên trong. - Đường kính kim các cỡ: 15G; 16G; 17G; 18G - Chiều dài thân kim các cỡ: 7cm 10cm; 12cm; 15cm; 20cm; 25cm; 30cm; 35cm. - Chiều dài đầu đầu hoạt động có thể điều chỉnh từ 0,38cm đến 4cm. Có thể thay đổi chiều dài đầu hoạt động trên cùng một kim chỉ bằng nút gạt tay hoặc xoay núm ở đầu kim. - Thân kim có vạch đánh dấu chiều dài |  | 9018 | 20.600.000 | 206.000.000
67 | PP2500389825 | Ống thông và đốt suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần RF | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG | [18 empty] | 114.800.000
|  |  |  | Ống thông và đốt suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần RF | VVT-xx; VVT-xxx; VVT-xxxx | VeinCLEAR™ Catheter | RF Medical Co., Ltd. | Ống thông và đốt suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần RF | 2526BV-VT-82 |  | cái | 10 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | - Ống thông (Catheter) đốt suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần - Loại chất liệu Alloy52 - Phù hợp với catherers 7Fr. - Tương thích với dây dẫn 0.025''. - Chiều dài đầu sinh nhiệt: 1.0; 1.5; 2; 3; 7 (cm). - Chiều dài ống thông: 45; 60; 70; 90; 100 (cm) |  | 9018 | 11.480.000 | 114.800.000
68 | PP2500389826 | Kim đốt sóng cao tần tuyến giáp, u gan | CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT PHÁP | [18 empty] | 1.428.000.000
|  |  |  | Kim đốt sóng cao tần tuyến giáp, u gan | - Loại 18G: CRF-U1005S; CRF-U1007S; CRF-U1010S; CRF-U1015S; CRF-U1020S; CRF-U1030S; CRF-U1505S; CRF-U1507S; CRF-U1510S; CRF-U1515S; CRF-U1520S; CRF-U1530S; CRF-U2007S; CRF-U2010S; CRF-U2015S; CRF-U2020S; CRF-U2030S; - Loại 17G: CRF-U1507; CRF-U1510; CRF-U1520; CRF-U1525; CRF-U1530; CRF-U1535; CRF-U1540; CRF-U1545; CRF-U1550; CRF-U2010; CRF-U2020; CRF-U2025; CRF-U2030; CRF-U2035; CRF-U2040; CRF-U2045; CRF-U2050; CRF-U2510; CRF-U2520; CRF-U2525; CRF-U2530; CRF-U2535; CRF-U2540; CRF-U2545; CRF-U2550; | ElectrodeCRF | Cambridge Interventional LLC | Kim đốt sóng cao tần | 2526BV-VT-1111 |  | Cái | 80 | UNITED STATES (Mỹ) |  |  |  | 2025 đến nay | - Loại kim đầu phát nhiệt cố định với có hệ thống làm lạnh bên trong. - Đầu kim sắc nhọn, có ba mặt vát. - Đường kính kim 18G có: + Chiều dài thân kim từ 7cm đến 17cm (chi tiết có: 7cm; 12cm; 17cm), độ dài đầu phát nhiệt từ 0.5cm đến 3cm (chi tiết 0.5cm; 0.7cm; 1cm; 1.5cm; 2cm; 3cm) - Đường kính kim 17G có: + Chiều dài thân kim từ 17cm đến 27cm (chi tiết có: 17cm; 22cm; 27cm) độ dài đầu phát nhiệt từ 0.7cm đến 5cm (chi tiết: 0.7cm; 1cm; 2cm; 2.5cm; 3cm; 3.5cm; 4cm; 4.5cm; 5cm) - Điện áp định mức tối đa của kim đốt: 180V. - Xuất xứ: UNITED STATES (Mỹ) thuộc nhóm nước G7. |  | 9018 | 17.850.000 | 1.428.000.000
69 | PP2500389827 | Kim laser nội mạch, đầu đốt, dây đốt, ống thông laser nội mạch các loại, các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN HANMEDIC VIỆT NAM | [18 empty] | 2.196.000.000
|  |  |  | Kim laser nội mạch, đầu đốt, dây đốt, ống thông laser nội mạch các loại, các cỡ | ORLF000003; ORLF000005 | RINGLIGHT FIBER PROBE IR 1.8mm; RINGLIGHT SLIM FIBER PROBE IRH 1.0mm | LSO Medical SAS | - Ống thông (dây đốt) Laser RINGLIGHT FIBER PROBE IR 1.8mm; - Ống thông (dây đốt) Laser RINGLIGHT SLIM FIBER PROBE IRH 1.0mm | 2526BV-VT-83 |  | cái | 200 | Pháp |  |  |  | 2025 trở về sau | Đầu đốt laser nội mạch gồm sợi quang học với đường kính trong 600µm và 400µm - Máy có Thẻ lưu trữ thông tin bệnh nhân - Chiều dài của ống thông 2,5m - Đường kính dây 600µm ; 400 µm - Đường kính đầu phát nhiệt 1,8mm ; 1,0mm -Tương thích với introducers: 4F; 5F; 6F - Điều trị mọi loại tĩnh mạch - Tương thích với máy Endotherme ™ 1470 |  | 9018 | 10.980.000 | 2.196.000.000
70 | PP2500389828 | Bộ kim chọc sinh thiết trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh, các loại các cỡ | CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT | [18 empty] | 90.000.000
|  |  |  | Bộ kim chọc sinh thiết trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh, các loại các cỡ | TL-18N; TL-18S; TL-18C; TL-19N; TL-19S; TL-19. | TLAB Transjugular Liver Biopsy. | Argon Medical Devices, Inc. | Bộ kim chọc sinh thiết trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh, các loại các cỡ: TLAB Transjugular Liver Biopsy. | 2526BV-VT-84 |  | Bộ | 5 | Hoa Kỳ |  |  |  | Từ 2025 trở đi | Được thiết kế để lấy sinh thiết qua tĩnh mạch gan và tạo điều kiện lý tưởng giữa kim và vị trí lấy mẫu gan. Đầu kim tối thiểu 2 cỡ: 18G, 19G; Tương thích dụng cụ mở đường: 7F. |  | Tính chất tương tự | 18.000.000 | 90.000.000
71 | PP2500389829 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 46.600.000
|  |  |  | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần | Tianxie | Tianxie | Suzhou Tianxie | Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần | 2526BV-VT-85 |  | Cái | 200.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | Kim có khuyên, thân kim làm bằng thép, dẫn điện tốt. Đươc đóng gói Vô trùng. |  | 9018 | 233 | 46.600.000
72 | PP2500389830 | Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần kim cánh bướm | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 1.883.200.000
|  |  |  | Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần kim cánh bướm | PMH: KCB | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Bộ dây truyền dịch PMH sử dụng một lần kim cánh bướm | 2526BV-VT-86 |  | Bộ | 800.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. Dây truyền dịch kèm kim 2 cánh bướm. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay |  | 9018 | 2.354 | 1.883.200.000
73 | PP2500389831 | Dây truyền máu | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM LAN TIẾN | [18 empty] | 178.400.000
|  |  |  | Dây truyền máu | DMSX-3 | Zibo Eastmed | Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd | Dây truyền máu | 2526BV-VT-87 |  | Bộ | 40.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Dây truyền máu có cổng kết nối vặn xoắn Luer Lock. Có chức năng đuổi khí tự động. Màng lọc tiểu phân 200µm, diện tích màng lọc 15cm2, dây dài ≥ 180cm. Chịu áp suất tối đa 1500mmHg. Không chứa DEHP |  |  | 4.460 | 178.400.000
74 | PP2500389832 | Dây nối truyền dịch truyền cản quang 75cm | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 40.166.000
|  |  |  | Dây nối truyền dịch truyền cản quang 75cm | MPV | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Dây nối bơm tiêm điện MPV | 2526BV-VT-88 |  | Chiếc | 14.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Dây nối truyền thuốc cản quang, dài 75cm |  | 9018 | 2.869 | 40.166.000
75 | PP2500389833 | Bộ khóa ba ngã để điều hướng dịch chuyền có dây nối | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 63.300.000
|  |  |  | Bộ khóa ba ngã để điều hướng dịch chuyền có dây nối | 9000 Ex | Wellmed | Wellmed International Industries Pvt.,Ltd | Khóa 3 chạc kèm dây nối | 2526BV-VT-89 |  | Cái | 20.000 | Ấn Độ |  |  |  | 2024-2025 | - Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC, không gây độc, gây sốt, không gẫy gập hoặc chảy nước. - Chịu được áp lực tối thiểu 5 bar( 72psi). - Khóa luer ở đầu khóa - Không tương tác khi truyền với các loại nhũ dịch, dịch béo hay các loại thuốc. - Dây nối dài 10cm - 30cm |  | 9018 | 3.165 | 63.300.000
76 | PP2500389834 | Khóa ba chạc không dây | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | [18 empty] | 10.750.000
|  |  |  | Khóa ba chạc không dây | PLUSWAY | Mediplus | Mediplus (India) Limited | Khóa ba chạc | 2526BV-VT-90 |  | Cái | 5.000 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở đi | - Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gẫy gập hoặc chảy nước. - Khóa luer ở đầu khóa - Không tương tác khi truyền với các loại nhũ dịch, dịch béo hay các loại thuốc. - Chịu được áp lực tối thiểu 5 bar (72psi). |  |  | 2.150 | 10.750.000
77 | PP2500389835 | Găng tay không bột | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | [18 empty] | 10.800.000
|  |  |  | Găng tay không bột | GKT KB-TXT | BEE GLOVE | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO | Găng kiểm tra dùng trong y tế | 2526BV-VT-91 |  | đôi | 10.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024 trở đi | Găng tay không có bột làm từ cao su tự nhiên, màu trắng tự nhiên trơn hoặc có nhám đầu ngón tay, cổ tay gấp, độ cong phù hợp, độ đàn hồi tốt. |  |  | 1.080 | 10.800.000
78 | PP2500389836 | Găng kiểm tra dùng trong y tế | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 1.810.000.000
|  |  |  | Găng kiểm tra dùng trong y tế | GKT-BEE | BEE GLOVE | Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Xuân Tâm | Găng kiểm tra dùng trong y tế hiệu Bee glove | 2526BV-VT-92 |  | Đôi | 2.000.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Sản xuất từ cao su thiên nhiên Latex 60 % HA, Màu trắng tự nhiên của cao su. - Sử dụng 1 lần. - Chưa tiệt trùng a) Kích thước - Chiều dài: ≥ 240 mm - Chiều dày ngón tay ≥ 0.1mm - Chiều dày lòng bàn tay ≥ 0.08mm - Chiều rộng lòng bàn tay: + Size XS: ≤ 82 mm; Size S: 83 ± 5 mm; Size M: 95 ± 5 mm; Size L: 102± 6 mm b) Chỉ tiêu cơ lý tính - Lực kéo đứt: Trước và sau già hóa: ≥ 7N - Độ dãn dài khi đứt: Trước và sau già hóa: ≥ 670 % c) Chỉ tiêu lỗ thủng: AQL 1.5 d) Phủ bột bắp chống dính, 80 ± 20 mg/chiếc (tối đa 10 mg/dm²) e) Hàm lượng protein: ≤200 µg/g/1 chiếc. |  | 4015 | 905 | 1.810.000.000
79 | PP2500389837 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | [18 empty] | 127.000.000
|  |  |  | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | GPT | Tân Xuân Tâm | Công ty TNHH SX TM Tân Xuân Tâm | Găng phẫu thuật tiệt trùng các số | 2526BV-VT-93 |  | Đôi | 50.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024 trở đi | Sản xuất từ cao su thiên nhiên Latex 60 % HA, Màu trắng tự nhiên của cao su. - Sử dụng 1 lần. - Phân biệt tay trái và tay phải. - Đã tiệt trùng. a) Kích thước - Chiều dài: ≥ 282 mm - Chiều dày ngón tay ≥ 0.2mm - Chiều dày lòng bàn tay ≥ 0.18mm - Chiều rộng lòng bàn tay: + Size 6.5: 83 ± 5 mm; Size 7.0: 89 ± 5 mm; Size 7.5: 95 ± 5 mm; Size 8.0: 102± 6 mm b) Chỉ tiêu cơ lý tính - Lực kéo đứt: Trước và sau già hóa: ≥ 12N - Độ dãn dài khi đứt: Trước và sau già hóa: ≥ 700 % c) Chỉ tiêu lỗ thủng: AQL 1.5 d) Bột bôi trơn: 100 ± 20 mg/chiếc (tối đa 10 mg/dm²) e) Hàm lượng protein: ≤200 µg/g/1 chiếc. |  |  | 2.540 | 127.000.000
80 | PP2500389838 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | [18 empty] | 254.000.000
|  |  |  | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | GPT | Tân Xuân Tâm | Công ty TNHH SX TM Tân Xuân Tâm | Găng phẫu thuật tiệt trùng các số | 2526BV-VT-94 |  | Đôi | 100.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024 trở đi | Thành phần latex cao su có hàm lượng Protein thấp.. Có các số từ 6 đến 8.5.. Cỡ số (rộng; dài tối thiểu): Cỡ 6 (≤ 82mm; 275mm); Cỡ 6,5 (83 ± 5mm; 275mm); Cỡ 7 (89 ± 5mm; 282mm); Cỡ 7,5 (95 ± 5mm; 282 mm); Cỡ 8 (102 ± 6mm; 282mm); Cỡ 8,5 (108 ± 6mm; 282mm) - Lực kéo đứt tối thiểu trước khi già hóa: ≥12,5N - Lực kéo đứt tối thiểu sau khi già hóa: ≥9,5N - Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa: ≥ 700% - Độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa: ≥ 550% - Độ bền kéo tối thiểu trước khi già hóa: 24 MPa - Độ bền kéo tối thiểu sau khi già hóa: 18 MPa |  |  | 2.540 | 254.000.000
81 | PP2500389839 | Ống nuôi ăn qua mũi | CÔNG TY CỔ PHẦN EYE | [18 empty] | 140.000.000
|  |  |  | Ống nuôi ăn qua mũi | I02308; I02310; I02312; I02314; I02316; I02318 | SILICONE LEVIN TUBE | Pacific Hospital Supply Co., Ltd./ Đài Loan | Ống thông dạ dày silicone | 2526BV-VT-95 |  | Ống | 1.000 | Đài Loan |  |  |  | 2025 | Ống thông làm bằng silicone 100%. - Đầu tip phản quang màu xanh, thiết kế hình nón - Cuối ống được đúc bằng các mắt đối nhau (≥ 3 mắt) - Kích cỡ: tối thiểu từ 8Fr đến 18Fr. - Chiều dài: tối thiểu từ 70cm đến 120cm - Có sợi cản quang dọc theo ống - Có nắp đậy (chất liệu 100% silicon) dùng đậy lại khi không bơm thức ăn. |  | 9018 | 140.000 | 140.000.000
82 | PP2500389840 | Túi đựng nước tiểu 2000ml | CÔNG TY TNHH Y TẾ NHẬT MINH MEDICAL | [18 empty] | 69.600.000
|  |  |  | Túi đựng nước tiểu 2000ml | M3 | M3 | Công ty TNHH Vật Tư Y Tế Omiga | Túi đựng nước tiểu 2000ml | 2526BV-VT-96 |  | Bộ | 20.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 trở về sau | Dung tích ≥2000ml. Có bảng ghi thông tin bệnh nhân; Phân vạch rõ ràng. Đảm bảo kín không rò rỉ. Đóng gói vô trùng. |  |  | 3.480 | 69.600.000
83 | PP2500389841 | Túi máu ba 250ml, loại đỉnh - đỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH | [18 empty] | 520.128.000
|  |  |  | Túi máu ba 250ml, loại đỉnh - đỉnh | OTS-250SS | CPD/ SAG-M Triple Blood Bag 250ml | Jiaxing Tianhe Pharmaceutical Co., Ltd. | Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/SAG-M | 2526BV-VT-97 |  | Túi | 6.000 | Trung Quốc |  |  |  | ≥ 2024 | - Bộ túi máu vô trùng, dùng để thu thập và bảo quản thành phần máu - Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp đậy. - Bộ phận bao đầu kim, đảm bảo an toàn sau khi lấy máu - Bộ phận lấy mẫu chân không bao gồm: túi lấy mẫu, kim lấy mẫu chân không và giá cố định ống nghiệm - Chiều dài đường ống thu thập máu: dài 1.100mm (gồm đoạn từ kim lấy máu đến chạc Y lấy mẫu 250 mm và đoạn từ chạc Y đến túi thu thập máu 850 mm), trên đường ống có 12 đoạn mã số - Hệ thống gồm 3 túi: a. Túi 1: Túi chứa 35ml dung dịch chống đông CPD, dùng để thu thập máu toàn phần. + Dung tích: 250ml + Chiều dài đường ống từ túi 1 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài 300mm, trên đường ống có 4 đoạn mã số b. Túi 2: Túi rỗng bảo quản thành phần máu + Dung tích: 250ml + Chiều dài đường ống từ túi 2 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài 300mm, trên đường dây có 4 đoạn mã số c. Túi 3: Túi chứa 56ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAGM + Dung tích: 250ml + Chiều dài đường ống từ túi 3 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài 300mm, trên đường dây có 4 đoạn mã số + Dung dịch bảo quản hồng cầu giúp bảo quản khối hồng cầu đến 42 ngày ở 4oC ± 2oC |  | 90189090 | 86.688 | 520.128.000
84 | PP2500389842 | Túi máu ba 250ml | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 477.000.000
|  |  |  | Túi máu ba 250ml | 92079 | TRO-DONEX 3 safety | Troge Medical GmbH | Túi máu TRO-DONEX 3 safety | 2526BV-VT-98 |  | Túi | 3.000 | Đức |  |  |  | 2024 trở về sau | 1. Túi máu 250ml - Túi và ống dẫn bằng PVC, chất hóa dẻo DEHP - Kim bằng thép không gỉ 16G phủ silicone - Nắp chụp kim và đầu nối chữ U bằng polypropylen 2. Tính năng: Thể tích các túi đều 250ml như nhau - Hệ thống túi có túi lấy mẫu đem đi xét nghiệm - Túi 1 chứa 63ml CPD lưu trữ toàn bộ máu tối đa 35 ngày - Túi 2 rỗng - Túi 3 chứa 100 ml SAGM lưu trữ hồng cầu tối đa 42 ngày |  |  | 159.000 | 477.000.000
85 | PP2500389843 | Túi lấy máu ba loại đỉnh - đỉnh 250ml có kèm bộ lấy chân không | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC | [18 empty] | 441.250.000
|  |  |  | Túi lấy máu ba loại đỉnh - đỉnh 250ml có kèm bộ lấy chân không | TS-250TT-S | WEGO | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd | Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/SAG-M | 2526BV-VT-99 |  | túi | 5.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Bao gồm 3 túi: Kích thước túi: + Chiều cao bên trong: 141 ± 5 mm và chiều rộng bên trong: 120 ± 5 mm + Chiều cao bên ngoài: 201 ± 5 mm và chiều rộng bên ngoài: 130 ± 5 mm * Túi 1 (Túi chính) - Dung tích 250ml (dung tích tối đa là 300ml). - Túi chứa 35 ml dung dịch chống đông CPD. - Ống dây lấy máu dài khoảng 980mm ± 40 mm, có kẹp để khóa. - Có ngả lấy mẫu chân không. Túi đựng mẫu có dung tích 30ml đến 35ml. - Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp bảo vệ. - Chiều dài từ túi 1 đến khớp nối chữ Y: 260 ± 15 mm * Túi 2 (Túi chuyền 1): - Dung tích 250 ml (dung tích tối đa là 300ml). - Chiều dài dây từ khớp nối chữ Y tới túi 2: 260 ± 15mm * Túi 3 (Túi chuyền 2): - Dung tích 250 ml, chứa 56 ml dung dịch bảo quản SAGM để bảo quản hồng cầu - Chiều dài dây từ khớp nối chữ Y tới túi 3: 260 ± 15mm Sức bền của túi: Sức bền nhiệt độ (Thermal resistance) trong khoảng -80 độ C tới 37 độ C ± 2 độ C.. |  |  | 88.250 | 441.250.000
86 | PP2500389844 | Túi máu ba 350ml | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 1.749.000.000
|  |  |  | Túi máu ba 350ml | 92086 | TRO-DONEX 3 safety | Troge Medical GmbH | Túi máu TRO-DONEX 3 safety | 2526BV-VT-100 |  | Túi | 11.000 | Đức |  |  |  | 2024 trở về sau | 1. Túi máu 350ml - Túi và ống dẫn bằng PVC, chất hóa dẻo DEHP - Kim bằng thép không gỉ 16G phủ silicone - Nắp chụp kim và đầu nối chữ U bằng polypropylen 2. Tính năng: Thể tích các túi đều 350ml như nhau - Hệ thống túi có túi lấy mẫu đem đi xét nghiệm - Túi 1 chứa 63ml CPD lưu trữ toàn bộ máu tối đa 35 ngày - Túi 2 TOTM cho việc lưu trữ tiểu cầu lên đến 5 ngày - Túi 3 chứa 100 ml SAGM lưu trữ hồng cầu tối đa 42 ngày |  |  | 159.000 | 1.749.000.000
87 | PP2500389845 | Túi máu ba 350ml, loại đỉnh - đỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC | [18 empty] | 2.131.500.000
|  |  |  | Túi máu ba 350ml, loại đỉnh - đỉnh | TS-350TT-S | WEGO | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd | Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/SAG-M | 2526BV-VT-101 |  | Túi | 21.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Bộ túi máu vô trùng, dùng để thu thập và bảo quản thành thành phần máu - Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp đậy. - Bộ phận bao đầu kim, đảm bảo an toàn sau khi lấy máu. - Bộ phận lấy mẫu chân không bao gồm: túi lấy mẫu, kim lấy mẫu chân không và giá cố định ống nghiệm - Chiều dài đường ống thu thập máu: dài 980mm ± 40mm, trên đường ống có 12 đoạn mã số - Hệ thống gồm 3 túi: a. Túi 1: Túi chứa 49ml dung dịch chống đông, dùng để thu thập máu toàn phần. + Dung tích: 350ml + Chiều dài đường ống từ túi 1 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài 260mm ± 15mm, trên đường ống có 4 đoạn mã số b. Túi 2: Túi rỗng bảo quản thành phần máu + Dung tích: 350ml + Chiều dài đường ống từ túi 2 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài 260mm ± 15mm , trên đường dây có 4 đoạn mã số c. Túi 3: Túi chứa 78ml dung dịch bảo quản hồng cầu + Dung tích: 350ml + Chiều dài đường ống từ túi 3 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài 260mm ± 15mm, trên đường dây có 4 đoạn mã số + Dung dịch bảo quản hồng cầu giúp bảo quản khối hồng cầu đến 42 ngày ở nhiệt độ 2oC đến 6oC |  |  | 101.500 | 2.131.500.000
88 | PP2500389849 | Túi lấy máu bốn loại đỉnh - đỉnh 350ml | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC | [18 empty] | 712.500.000
|  |  |  | Túi lấy máu bốn loại đỉnh - đỉnh 350ml | QS-350TT-S-B | WEGO | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd | Túi máu bốn | 2526BV-VT-106 |  | Túi | 5.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Túi máu bốn đỉnh-đỉnh 350 ml với túi buffy coat, các túi có chất liệu PVC-DEHP - Túi 1: + Dung tích 350ml, chứa 49 ml CPD + Ống dây lấy máu dài khoảng 980mm ± 40mm, có 12 mã số + Có bộ lấy mẫu bằng ống chân không và túi để lấy mẫu dung tích 30ml. + Kim lấy máu cỡ 16G và chiều dài kim 37 ± 0,5 mm, có nắp bảo vệ + Chiều dài dây từ túi 1 tới khớp nối chữ Y thứ nhất: 425 ± 20mm với 4 mã số - Túi 2 (Túi buffy coat): + Dung tích 100 ml + Chiều dài dây từ khớp nối chữ Y tới túi 2: 260 ± 15mm với 4 mã số + Kích thước túi trong 132 ± 5 mm và 100 ± 5 mm; kích thước túi ngoài 156 ± 5 mm và 110 ± 5 mm - Túi 3: + Dung tích 350ml + Chiều dài dây từ khớp nối chữ Y thứ hai tới túi 3: 600 ± 25mm với 8 mã số - Túi 4: + Dung tích 350 ml, chứa 78 ml dung dịch SAGM + Chiều dài dây từ khớp nối chữ Y thứ hai tới túi 4: 260 ± 15mm với 04 mã số - Kích thước túi 1,3,4: kích thước trong 150 ± 5 mm và 120 ± 5 mm; kích thước ngoài 217 ± 5 mm và 130 ± 5 mm |  |  | 142.500 | 712.500.000
89 | PP2500389850 | Túi máu bốn đỉnh đỉnh 350ml | CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH | [18 empty] | 435.000.000
|  |  |  | Túi máu bốn đỉnh đỉnh 350ml | OQSP-350SS | CPD/SAG-M Quadruple Blood Bag 350ml | Jiaxing Tianhe Pharmaceutical Co., Ltd. | Túi máu bốn 350ml, loại Đỉnh-Đỉnh, có dung dịch bảo quản CPD/SAG-M | 2526BV-VT-107 |  | Túi | 3.000 | Trung Quốc |  |  |  | ≥ 2024 | Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Bộ túi máu bốn 350ml, sử dụng với bàn ép thủ công hoặc máy ép thành phần máu tự động. Kim lấy máu cỡ 16G. Có bộ phận bao đầu kim và bộ lấy mẫu chân không. Van khóa dạng bẻ trên đường ống thu thập máu Nhãn túi có barcode Dây lấy máu dài 1100mm (gồm đoạn từ kim lấy máu đến chạc Y lấy mẫu 250 mm và đoạn từ chạc Y đến túi thu thập máu 850 mm), có 12 đoạn mã số; đường kính ống dây: 3 x 4.5mm Có túi bảo quản tiểu cầu làm từ chất liệu PVC-TOTM (bảo quản tiểu cầu lên đến 5 ngày). Gồm 4 túi: Túi 1: Dung tích lưu trữ: 350ml. Chất liệu túi: PVC-DEHP. Chiều dài từ túi 1 đến chạc chữ Y là 450mm, có 6 đoạn mã số Túi 2: Túi rỗng dung tích: 100ml. Túi có dạng hình phễu (hình giọt nước). Chất liệu túi: PVC-DEHP Túi 3: Túi rỗng bảo quản thành phần máu. Dung tích: 350ml. Chất liệu túi: PVC-DEHP. Trên đường ống từ túi 3 đến chạc chữ Y có 8 đoạn mã số Túi 4: Túi chứa 78ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAGM. Dung tích: 350ml . Chiều dài từ túi 4 đến chạc chữ Y là 300mm, có 4 đoạn mã số. Dung dịch SAGM giúp bảo quản khối hồng cầu lên đến 42 ngày ở 4oC ± 2oC Bảo quản được trong nhiệt độ từ 0 đến 30 độ C Sức bền ly tâm: 5000xg trong 10 phút Sức bền áp lực: 0.7 kg/cm2 trong 10 phút Sức bền nhiệt độ: từ -80oC đến 37oC±2oC |  | 90189090 | 145.000 | 435.000.000
90 | PP2500389851 | Túi tiệt trùng dạng cuộn dẹt kích thước 200mm*200m | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 | [18 empty] | 90.160.200
|  |  |  | Túi tiệt trùng dạng cuộn dẹt kích thước 200mm*200m | KMNHR-200200 | Anqing KangMingNa packaging Co., Ltd | Anqing KangMingNa packaging Co., Ltd | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 200mm x 200m | 2526BV-VT-109 |  | Cuộn | 200 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở về sau | - Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO hoặc khí FORM nếu yêu cầu. - Kích thước: 200mm x 200m. |  | 3923 | 450.801 | 90.160.200
91 | PP2500389852 | Túi tiệt trùng dạng cuộn dẹt kích thước 300mm*200m | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 | [18 empty] | 130.239.800
|  |  |  | Túi tiệt trùng dạng cuộn dẹt kích thước 300mm*200m | KMNHR-300200 | Anqing KangMingNa packaging Co., Ltd | Anqing KangMingNa packaging Co., Ltd | Túi hấp tiệt trùng loại dẹp 300mm x 200m | 2526BV-VT-110 |  | Cuộn | 200 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở về sau | - Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO hoặc khí FORM nếu yêu cầu. - Kích thước: 300mm x 200m. |  | 3923 | 651.199 | 130.239.800
92 | PP2500389853 | Túi Camera | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | [18 empty] | 40.260.000
|  |  |  | Túi Camera | CMR | Damedco | Công ty TNHH thiết bị y tế Damedco | Túi nylon (Túi camera) tiệt trùng | 2526BV-VT-111 |  | Cái | 12.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024 trở đi | Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm. |  |  | 3.355 | 40.260.000
93 | PP2500389854 | Túi đựng dịch thải 5L | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 4.900.000
|  |  |  | Túi đựng dịch thải 5L | 115959 | SP-414 | Bioiks D.O.O. T/A Bioprod D.O.O | SP-414 | 2526BV-VT-112 |  | Cái | 20 | Slovenia |  |  |  | 2024-2025 | Được dùng để thu thập dịch thải trong khi thực hiện CRRT Được trang bị đầu nối female Luer ở bên trong túi và ống lớn (Ø 8 mm) để làm nơi dẫn lưu. Chất liệu: PVC, không có DEHP, không có Latex Thể tích: 5L |  | 3926 | 245.000 | 4.900.000
94 | PP2500389856 | Bình chứa dịch vết thương kháng khuẩn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 54.808.650
|  |  |  | Bình chứa dịch vết thương kháng khuẩn | Canister Type C | CuraVac | CG Bio Co., Ltd. | Bình chứa dịch vết thương kháng khuẩn | 2526BV-VT-114 |  | Bình | 90 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Sản phẩm bình chứa dịch dùng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp áp lực âm - Tương thích máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục và chu kỳ: - Bình chứa dịch, dung tích 600cc, vật liệu Polycarbonate (Grade: PC - 1220) - Kích thước bình 100x120mm. - Có chứa thành phần Biocera-A giúp kháng khuẩn, giảm mùi hôi của dịch vết thương và chứa gel làm đặc dịch vết thương và chất lỏng trong bình. - Bình chứa dịch có gắn cảm biến để báo hiệu dịch chứa đầy. - Bình gồm bộ lọc một lần ngăn dòng chất lỏng chảy ngược trở lại hệ thống hút. |  |  | 608.985 | 54.808.650
95 | PP2500389857 | Ống nghiệm 2 lớp chân không chống đông Sodium citrate 3,2% 1,8ml | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM | [18 empty] | 21.000.000
|  |  |  | Ống nghiệm 2 lớp chân không chống đông Sodium citrate 3,2% 1,8ml | 264839 | 264839 | BONA/ Việt Nam | Ống nghiệm Chân không CITRATE 3.2% (1.8ml) | 2526BV-VT-115 |  | Cái | 20.000 | BONA/ Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Ống lấy máu 2 lớp chân không, chống đông Sodium citrate 3,2% 1,8ml dạng phun khô vô trùng. Nắp bằng cao su, hai lớp. |  |  | 1.050 | 21.000.000
96 | PP2500389858 | Ống nghiệm lấy máu chân không Trisodium Citrate 3.2% | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 67.840.000
|  |  |  | Ống nghiệm lấy máu chân không Trisodium Citrate 3.2% | ONCK-06: MPV | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Ống nghiệm lấy máu chân không Sodium citrate 3.2% MPV | 2526BV-VT-116 |  | Ống | 80.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Ống nghiệm chân không Sodium Citrate 3,2% được sản xuất từ nhựa PET với nắp cao su. Kích thước 13x75mm. Ống nghiệm đã được hút chân không |  | 3926 | 848 | 67.840.000
97 | PP2500389859 | Ống nghiệm nhựa có nắp | CÔNG TY TNHH Y TẾ NHẬT MINH MEDICAL | [18 empty] | 36.600.000
|  |  |  | Ống nghiệm nhựa có nắp | FEA-20750304 | FEA-20750304 | Công ty Cổ phần Nhà máy Wembley Medical | Ống nghiệm lấy máu FELIXA (Ống lấy mẫu, nắp đỏ, không nhãn, ống PP, 4 mL, không tiệt trùng) | 2526BV-VT-117 |  | Cái | 120.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 trở về sau | Ống nghiệm sản xuất từ nhựa Polypropylene, không chứa hoá chất. - Đáp ứng nhu cầu và mục đích sử dụng khác nhau trong quá trình thu thập pha loãng trong xét nghiệm và lưu trữ mẫu sinh học - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa, nắp bật. |  |  | 305 | 36.600.000
98 | PP2500389860 | Ống nghiệm lấy máu chân không K3 EDTA | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 324.900.000
|  |  |  | Ống nghiệm lấy máu chân không K3 EDTA | E3-036 | Công ty cổ phần đầu tư y tế AN PHÚ | Công ty cổ phần đầu tư y tế AN PHÚ, Việt Nam | Ống nghiệm EDTA (K3) chân không 6ml, APM-Việt Nam | 2526BV-VT-118 |  | Ống | 300.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Ống nghiệm nhựa Polyethylene Terephthalate - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Tripotasium (EDTA K3) - Nắp đậy ống nghiệm: nắp cao su. - Kích thước: 13 x100 mm - Dung tích lấy mẫu: 6 ml |  |  | 1.083 | 324.900.000
99 | PP2500389861 | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG MINH | [18 empty] | 189.000.000
|  |  |  | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Ø12 - 80 - 0,6mm | Lương Tâm | Công ty TNHH SX Dụng cụ thủy tinh y tế và Thương mại Lương Tâm | Ống nghiệm thủy tinh Ø12 x 80 x 0,6mm | 2526BV-VT-119 |  | Cái | 600.000 | Việt Nam |  |  |  | Từ năm 2024 trở đi | Chất liệu thủy tinh dùng để đựng máu xét nghiệm. Thể tích 5ml (đường kính 12mm, cao 80mm, dày 0,6mm) |  |  | 315 | 189.000.000
100 | PP2500389862 | Lọ nhựa đựng mẫu PS tiệt trùng 50ml | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 50.000.000
|  |  |  | Lọ nhựa đựng mẫu PS tiệt trùng 50ml | APM-SL03 | Công ty cổ phần đầu tư y tế AN PHÚ | Công ty cổ phần đầu tư y tế AN PHÚ, Việt Nam | Lọ đựng mẫu APM | 2526BV-VT-120 |  | Lọ | 50.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Lọ nhựa PS trong suốt, dung tích 50ml, nắp nhựa màu đỏ, có nhãn |  |  | 1.000 | 50.000.000
101 | PP2500389863 | Ống nghiệm lấy máu chân không EDTA (K3) nắp cao su | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 156.800.000
|  |  |  | Ống nghiệm lấy máu chân không EDTA (K3) nắp cao su | ONCK-05: MPV | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Ống nghiệm lấy máu chân không K3 EDTA MPV | 2526BV-VT-121 |  | Ống | 200.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Ống nghiệm nhựa PET. Kích thước 13x75mm. - Ống nghiệm đã được hút chân không với thể tích mẫu 2ml - Sử dụng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học. Thành phần gồm Ethylenediaminetetra acid tripotasium - Nắp đậy ống nghiệm: nắp cao su. |  | 3926 | 784 | 156.800.000
102 | PP2500389864 | Ống nghiệm K2EDTA, 2 mL | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 68.850.000
|  |  |  | Ống nghiệm K2EDTA, 2 mL | ON-04: MPV | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Ống nghiệm lấy máu chân không K2 EDTA MPV | 2526BV-VT-122 |  | Ống | 150.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Thể tích ống nghiệm: 2.0ml - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2) - Có vạch thể tích trên thân ống - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa LDPE màu xanh dương, nắp bật. |  | 3926 | 459 | 68.850.000
103 | PP2500389866 | Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 240.000.000
|  |  |  | Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin | HL-022 | Công ty cổ phần đầu tư y tế AN PHÚ | Công ty cổ phần đầu tư y tế AN PHÚ,Việt Nam | Ống nghiệm Heparin (Lithium), APM-Việt Nam | 2526BV-VT-124 |  | Ống | 400.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | - Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước tối thiểu từ 12mm đến 13mm x 75mm. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.. - Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. - Nắp đậy ống nghiệm: nắp cao su |  |  | 600 | 240.000.000
104 | PP2500389867 | Ống nghiệm nhựa PP phi 16mm x 10cm có nút | CÔNG TY TNHH Y TẾ NHẬT MINH MEDICAL | [18 empty] | 65.900.000
|  |  |  | Ống nghiệm nhựa PP phi 16mm x 10cm có nút | FEA-61000310 | FEA-61000310 | Công ty Cổ phần Nhà máy Wembley Medical | Ống nghiệm lấy máu FELIXA (Ống lấy mẫu, 10 mL, không tiệt trùng) | 2526BV-VT-125 |  | Cái | 100.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 trở về sau | - Ống nghiệm: Nhựa polypropylene (PP) - ống có dạng hình trụ đáy tròn, có đóng nút, trên ống không có nhãn - Kích thước ống: Dài 10cm, đường kính 16mm, thể tích sử dụng tối đa 10ml |  |  | 659 | 65.900.000
105 | PP2500389868 | Ống đựng máu | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 1.060.800
|  |  |  | Ống đựng máu | S-033 | Công ty cổ phần đầu tư y tế AN PHÚ | Công ty cổ phần đầu tư y tế AN PHÚ, Việt Nam | Ống nghiệm Serum chân không, APM-Việt Nam | 2526BV-VT-126 |  | Cái | 1.200 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Cấu tạo bằng nhựa PET, nắp an toàn, kích cỡ 13 x 75mm. Thành phần 0,8mg/ml Clot activator (silicon dioxide), có vạch định sẵn 3ml |  |  | 884 | 1.060.800
106 | PP2500389869 | Cannula liệt tim đặt vào lỗ động mạch vành cho người lớn | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH | [18 empty] | 6.495.500
|  |  |  | Cannula liệt tim đặt vào lỗ động mạch vành cho người lớn | P616-30/ P616-35/ P616-40/ P616-45/ P616-50/ P618-30/ P618-35/ P618-40/ P618-45/ P618-50 | P616-30/ P616-35/ P616-40/ P616-45/ P616-50/ P618-30/ P618-35/ P618-40/ P618-45/ P618-50 | Sorin Group Italia S.r.l | Cannula liệt tim lỗ động mạch vành | 2526BV-VT-127 |  | Cái | 5 | Ý |  |  |  | 2023 trở đi | Cannulae liệt tim lỗ động mạch vành, có đầu gấp góc 90 độ hoặc 135 độ. - Đường kính đầu từ 9Fr đến 15Fr - Độ dài hiệu dụng: 14cm, 15cm - Đầu kết nối bằng cút nối có khoá |  | 9018 | 1.299.100 | 6.495.500
107 | PP2500389870 | Cannula động mạch người lớn các cỡ | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH | [18 empty] | 6.645.500
|  |  |  | Cannula động mạch người lớn các cỡ | RA18-2BB/ RA20-2BB/ RA22-2BB/ RA24-2BB/ RA20-1SB/ RA22-1SB/ RA24-1SB | RA18-2BB/ RA20-2BB/ RA22-2BB/ RA24-2BB/ RA20-1SB/ RA22-1SB/ RA24-1SB | Sorin Group Italia S.r.l | Cannula động mạch người lớn các cỡ | 2526BV-VT-128 |  | Cái | 5 | Ý |  |  |  | 2023 trở đi | Cannulae động mạch đầu cong, thẳng, có cổ khâu và có dây thép xoắn tăng cường. - Cỡ đầu cannula các cỡ: 6.0mm, 6.5mm, 7.3mm, 8.0mm tương đương 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr. - Độ dài hiệu dụng 21.6cm - Cút nối cỡ 3/8 inches |  | 9018 | 1.329.100 | 6.645.500
108 | PP2500389871 | Cannulae dẫn lưu tim trái các cỡ | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH | [18 empty] | 6.945.500
|  |  |  | Cannulae dẫn lưu tim trái các cỡ | VT-89416/ VT-89418/ VT-89420 | VT-89416/ VT-89418/ VT-89420 | LivaNova USA, Inc. | Cannulae dẫn lưu tim trái các cỡ | 2526BV-VT-129 |  | Cái | 5 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở đi | Cannulae dẫn lưu tim trái đầu hình viên đạn (bullet tip) kèm guidewire. - Cannulae có các cỡ 16Fr, 18Fr, 20Fr kết nối bằng cổng kết nối cỡ 1/4 inches. - Độ dài hiệu dụng 38.0cm |  | 9018 | 1.389.100 | 6.945.500
109 | PP2500389873 | Cannulae truyền dịch liệt tim gốc động mạch chủ người lớn | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH | [18 empty] | 6.945.500
|  |  |  | Cannulae truyền dịch liệt tim gốc động mạch chủ người lớn | AR-11012/ AR-11112/ AR-11014/ AR-11114 | AR-11012/ AR-11112/ AR-11014/ AR-11114 | LivaNova USA, Inc. | Cannulae truyền dịch liệt tim gốc động mạch chủ | 2526BV-VT-131 |  | Cái | 5 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở đi | Cannulae truyền dịch liệt tim gốc động mạch chủ có hoặc không có đường hút lại (vent line): - Có 2 kích thước: 12Ga (9Fr); 14Ga (7Fr) - Đầu kim cỡ: 14Ga; 16Ga - Độ dài hiệu dụng: 15cm |  | 9018 | 1.389.100 | 6.945.500
110 | PP2500389874 | Cannula gốc động mạch chủ các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 4.250.000
|  |  |  | Cannula gốc động mạch chủ các cỡ | 10012, 10014, 10016 | DLP Aortic Root Cannula | Viant Medical, Inc. | Cannula gốc động mạch chủ đầu rỗ DLP™ các cỡ | 2526BV-VT-132 |  | Cái | 5 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Cannula gốc động mạch chủ với đầu kim chắn xạ, gắn với thân PVC, Có tối thiểu 3 kích thước: cỡ 12 ga (9 Fr), cỡ 14 ga (7 Fr), cỡ 16 ga (5 Fr), dài 14cm |  | 9018 | 850.000 | 4.250.000
111 | PP2500389875 | Cannula hút tim trái các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 4.250.000
|  |  |  | Cannula hút tim trái các cỡ | 12113, 12115 | DLP Left Heart Vent Catheter | Viant Medical, Inc. | Cannula thông khí tim trái DLP™ các cỡ | 2526BV-VT-133 |  | Cái | 5 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Cannula hút tim trái, làm từ PVC, có thông khí, thân uốn được, Có tối thiểu 2 kích thước: cỡ 15Fr, cỡ 13Fr, đầu có 09 và 20 lỗ thông, dài 38.1cm. |  | 9018 | 850.000 | 4.250.000
112 | PP2500389876 | Ống hút trong/ngoài tim | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 22.000.000
|  |  |  | Ống hút trong/ngoài tim | 12112 | DLP Pericardial/ Intracardiac Sump | Viant Medical, Inc. | Cannula hút trong và ngoài tim DLP™ | 2526BV-VT-134 |  | Cái | 20 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Ống hút trong/ngoài tim cỡ 20Fr đầu nối 1/4" (0.64cm) dài 38.1cm |  | 9018 | 1.100.000 | 22.000.000
113 | PP2500389877 | Ống tĩnh mạch thẳng các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 6.500.000
|  |  |  | Ống tĩnh mạch thẳng các cỡ | 66124, 66126, 66128, 66130 | DLP Single Stage Venous Cannula | Viant Medical, Inc. | Cannula tĩnh mạch 1 tầng đầu thẳng DLP™ các cỡ | 2526BV-VT-135 |  | Cái | 5 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Cannula tĩnh mạch 1 tầng, Có tối thiểu 4 kích thước: 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr có thân chống xoắn, đầu có nhiều lỗ, co nối 1/4''-3/8" dài 30.5cm - 40.6cm. |  | 9018 | 1.300.000 | 6.500.000
114 | PP2500389878 | Cannula tĩnh mạch gập góc đầu sắt 20Fr | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 6.500.000
|  |  |  | Cannula tĩnh mạch gập góc đầu sắt 20Fr | 67320, 69320 | DLP Single Stage Venous Cannula | Viant Medical, Inc. | Cannula tĩnh mạch 1 tầng đầu kim loại mũi cong bên phải DLP™ các cỡ | 2526BV-VT-136 |  | Cái | 5 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Cannula tĩnh mạch 1 tầng đầu kim loại cong, đầu vát, thân chống xoắn, vị trí kết nối 1/4 in dài 35.6 cm cỡ 20Fr, 3/8 in dài 35.6 cm cỡ 20Fr |  | 9018 | 1.300.000 | 6.500.000
115 | PP2500389879 | Cannula tĩnh mạch gập góc đầu sắt số 22Fr, 24Fr | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 6.500.000
|  |  |  | Cannula tĩnh mạch gập góc đầu sắt số 22Fr, 24Fr | 69322, 69324 | DLP Single Stage Venous Cannula | Viant Medical, Inc. | Cannula tĩnh mạch 1 tầng đầu cong DLP™ các cỡ | 2526BV-VT-137 |  | Cái | 5 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Cannula tĩnh mạch 1 tầng đầu kim loại cong, đầu vát, thân chống xoắn, vị trí kết nối 3/8 in dài 35.6 cm cỡ 22Fr, 24Fr |  | 9018 | 1.300.000 | 6.500.000
116 | PP2500389880 | Canula động mạch thẳng, đầu vát các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 4.675.000
|  |  |  | Canula động mạch thẳng, đầu vát các cỡ | 75318, 75320, 75322 | DLP Straight Tip Arterial Cannula | Viant Medical, Inc. | Cannula động mạch đầu tip thẳng DLP™ | 2526BV-VT-138 |  | Cái | 5 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Cannula động mạch thẳng, đầu vát, thân thuôn dài, sử dụng cho trẻ em và người lớn. Chiều dài 7 in có các cỡ 18Fr, 20Fr, 22Fr với đầu nối cỡ 3/8 in |  | 9018 | 935.000 | 4.675.000
117 | PP2500389881 | Cannula tĩnh mạch 2 tầng các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 6.750.000
|  |  |  | Cannula tĩnh mạch 2 tầng các cỡ | 91228, 91240 | MC2 Two Stage Venous Cannula | Viant Medical, Inc. | Cannula tĩnh mạch 2 tầng MC2™ | 2526BV-VT-139 |  | Cái | 5 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Cannula tĩnh mạch 2 tầng chống xoắn, đầu có lỗ bên, có wire bên trong và marker đánh dấu độ sâu, cỡ 28/36 Fr với vị trí kết nối 3/8 in, chiều dài 15 in (38.1 cm), cỡ 32/40 Fr với vị trí kết nối 1/2 in, chiều dài 15 in (38.1 cm) |  | 9018 | 1.350.000 | 6.750.000
118 | PP2500389882 | Cannula động mạch đùi/ tĩnh mạch cảnh các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 63.000.000
|  |  |  | Cannula động mạch đùi/ tĩnh mạch cảnh các cỡ | 96570-117, 96570-119, 96570-121 | Bio-Medicus Adult Cannula and Introducer | Medtronic Mexico S. de R.L. de CV | Cannula động mạch đùi-tĩnh mạch cảnh BIO-MEDICUS™ các cỡ | 2526BV-VT-140 |  | cái | 5 | Mexico |  |  |  | 2024 trở về sau | Cannula động mạch đùi/ tĩnh mạch cảnh, Có tối thiểu 3 kích thước: 17Fr, 19Fr, 21Fr có thành mỏng và thân chống xoắn linh hoạt cho dòng chảy tối đa, có vòng chỉ chắn xạ, co nối 3/8 in dài 31.8cm, đầu tip 18 cm. Cap silicon và chọc mạch làm từ PVC non-phthalate. |  | 9018 | 12.600.000 | 63.000.000
119 | PP2500389883 | Cannula tĩnh mạch đùi cỡ các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 63.000.000
|  |  |  | Cannula tĩnh mạch đùi cỡ các cỡ | 96670-117, 96670-119, 96670-121, 96670-123 | Bio-Medicus Adult Venous Cannula and Introducer | Medtronic Mexico S. de R.L. de CV | Cannula Bio-Medicus Next Gen tĩnh mạch đùi loại bi-caval | 2526BV-VT-141 |  | Cái | 5 | Mexico |  |  |  | 2024 trở về sau | Cannula tĩnh mạch đùi có thành mỏng và thân chống xoắn linh hoạt cho dòng chảy tối đa, có vòng khâu chắn xạ, lỗ bên tại vị trí SVC và IVC gần tĩnh mạch gan, co nối 3/8 in không thông khí Có tối thiểu 4 kích thước: 17Fr, 19Fr, 21Fr, 23Fr. Dài từ 64.8cm đến 76.2cm, chiều dài đầu tip 48.9cm đến 60cm. |  | 9018 | 12.600.000 | 63.000.000
120 | PP2500389884 | Bộ kít Cannula động mạch đùi hoặc tĩnh mạch cảnh các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 67.500.000
|  |  |  | Bộ kít Cannula động mạch đùi hoặc tĩnh mạch cảnh các cỡ | 96530-119, 96530-121, 96530-123, 96530-125 | Bio-Medicus Adult Cannula Kit | Medtronic Mexico S. de R.L. de CV | Cannula Biomedicus Next Gen | 2526BV-VT-142 |  | cái | 5 | Mexico |  |  |  | 2024 trở về sau | Cannula động mạch đùi/ tĩnh mạch cảnh Có tối thiểu 4 kích thước: 19Fr, 21Fr, 23Fr, 25Fr có thành mỏng và thân chống xoắn linh hoạt cho dòng chảy tối đa, co nối 3/8 in dài 31.8cm, đầu tip 18 cm. Nắp đậy làm từ silicone với chọc mạch làm từ PVC non-phthalate. Cannula đi cùng bộ kit bao gồm: - 1 guidewire - Nong mạch từng bước có tối thiểu 3 kích thước: 8Fr/10Fr, 12Fr/14Fr, 16Fr/18Fr - 1 kẹp giữ cannula - 1 kim Seldinger 18ga - 1 dao |  | 9018 | 13.500.000 | 67.500.000
121 | PP2500389885 | Ca-nuyn (cannula) động mạch ECMO các loại, các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 270.000.000
|  |  |  | Ca-nuyn (cannula) động mạch ECMO các loại, các cỡ | CX*EB16ALX | Capiox EBS Cannula Kit with X Coating (Capiox Arterial Cannula) | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Capiox EBS Cannula Kit with X Coating (Capiox Arterial Cannula) | 2526BV-VT-143 |  | Cái | 20 | Nhật Bản |  |  |  | 2025 | Bộ canuyn động mạch cỡ 16.5 Fr gồm: + Canuyn có tráng chất chống đông Xcoating - Đường kính ngoài: 5.5mm - Độ dài hiệu dụng: 15cm + Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu: gồm 2 que nong dài 15cm, cỡ 8Fr và 12Fr, dây dẫn đường dài 80cm, ống tiêm , dao mổ |  | 9018 | 13.500.000 | 270.000.000
122 | PP2500389886 | Ca-nuyn (cannula) tĩnh mạch ECMO các loại, các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 270.000.000
|  |  |  | Ca-nuyn (cannula) tĩnh mạch ECMO các loại, các cỡ | CX*EB21VLX | Capiox EBS Cannula Kit with X Coating (Capiox Venous Cannula) | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Capiox EBS Cannula Kit with X Coating (Capiox Venous Cannula) | 2526BV-VT-144 |  | Cái | 20 | Nhật Bản |  |  |  | 2025 | Bộ canuyn tĩnh mạch cỡ 21 Fr gồm: + Canuyn có tráng chất chống đông Xcoating - Đường kính ngoài: 7mm - Độ dài hiệu dụng: 50cm + Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu: gồm 2 que nong dài 15cm, cỡ 8Fr và 12Fr, dây dẫn đường dài 150cm, ống tiêm , dao mổ |  | 9018 | 13.500.000 | 270.000.000
123 | PP2500389887 | Canuyn Mayo | Công ty TNHH y tế Bình Minh | [18 empty] | 14.920.000
|  |  |  | Canuyn Mayo | HTA1101; HTA1102; HTA1103; HTA1104; HTA1105; HTA1106; HTA1107; HTA1108; HTA1109 | Guedel Airway | Hitec Medical Co., Ltd | Chèn lưỡi nhựa | 2526BV-VT-145 |  | Cái | 4.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu bằng nhựa cứng trong, không gây dị ứng. Khối cắn hình dạng ống cong 30 độ với chế độ hãm miệng tăng cường giúp ngăn ngừa cắn lưỡi và tắc đường thở. |  |  | 3.730 | 14.920.000
124 | PP2500389889 | Thông tiểu 3 nhánh | Công ty TNHH y tế Bình Minh | [18 empty] | 7.224.000
|  |  |  | Thông tiểu 3 nhánh | HTB0618R; HTB0620R; HTB0622R; HTB0624R; | Latex Foley catheter, 3 way | Hitec Medical Co., Ltd | Sonde foley 3 nhánh các số | 2526BV-VT-147 |  | Cái | 700 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Thông tiểu 3 nhánh phủ silicone các số từ 18 - 24. Chất liệu cao su thiên nhiên được phủ dầu silicon, Thể tích bóng 30ml. Bóng chèn căng, tròn, đều, đồng tâm mở rộng và nằm đối xứng. Thông 3 nhánh, không có chất DEHP. |  |  | 10.320 | 7.224.000
125 | PP2500389890 | Ống thông tiểu 2 nhánh | Công ty TNHH y tế Bình Minh | [18 empty] | 103.710.000
|  |  |  | Ống thông tiểu 2 nhánh | HTB0406R; HTB0408R; HTB0410R; HTB0512R; HTB0514R; HTB0516R; HTB0518R; HTB0520R; HTB0522R; HTB0524R; HTB0526R; HTB0528R; HTB0530R | Latex Foley Catheter | Hitec Medical Co., Ltd | Sonde foley 2 nhánh | 2526BV-VT-148 |  | Ống | 15.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | 2 nhánh. Chất liệu cao su, bề mặt ống phủ Silicone |  |  | 6.914 | 103.710.000
126 | PP2500389891 | Sonde niệu quản | Công ty TNHH y tế Bình Minh | [18 empty] | 8.900.000
|  |  |  | Sonde niệu quản | Không có | Double JJ Stent | Advin Health Care | Sonde niệu quản JJ | 2526BV-VT-149 |  | Cái | 100 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở đi | Sond niệu quản chữ JJ được làm bằng chất liệu Polyurethane, một bộ ống thông bao gồm ống thông và que đẩy. Có hai lỗ mở ở cuối hai đầu JJ giúp dẫn lưu tốt hơn, trên thân có vạch chia chiều dài, có hai lỗ để thoát nước tốt. Các cỡ từ 5Fr đến 8Fr, có thể sử dụng được với thời gian dài khi ở nhà từ 6 - 12 tháng. |  |  | 89.000 | 8.900.000
127 | PP2500389892 | Canuyn mở khí quản các số (có bóng) | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | [18 empty] | 14.480.000
|  |  |  | Canuyn mở khí quản các số (có bóng) | HTC0540C; HTC0545C; HTC0550C; HTC0555C; HTC0560C; HTC0565C; HTC0570C; HTC0575C; HTC0580C; HTC0585C; HTC0590C | Hitec | Hitec Medical Co., Ltd | Canuyn mở khí quản các số | 2526BV-VT-150 |  | Cái | 400 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Bằng nhựa PVC y tế, các số từ số 4 đến 9. |  |  | 36.200 | 14.480.000
128 | PP2500389893 | Ống nội khí quản có bóng các số | Công ty TNHH y tế Bình Minh | [18 empty] | 137.100.000
|  |  |  | Ống nội khí quản có bóng các số | HTC0130C; HTC0135C; HTC0140C; HTC0145C; HTC0150C; HTC0155C; HTC0160C; HTC0165C; HTC0170C; HTC0175C; HTC0180C; HTC0185C; HTC0190C; | Endotracheal tube | Hitec Medical Co., Ltd | Ống đặt nội khí quản có bóng các cỡ | 2526BV-VT-151 |  | Cái | 15.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | - Làm từ nhựa PVC y tế không độc hại, không có DEHP, trong suốt, mềm mại - Có bóng - Kích thước từ 3.0mm - l0.0mm |  |  | 9.140 | 137.100.000
129 | PP2500389894 | Dây thở oxy | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 56.250.000
|  |  |  | Dây thở oxy | DTOSS: ECO DTOTE: ECO DTONL: ECO | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Dây thở oxy ECO | 2526BV-VT-152 |  | Cái | 15.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | - Dây dẫn và thở oxy hai nhánh: Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: sơ sinh, trẻ em, người lớn tương tự như các cỡ đang có trên thị trường - Dây dẫn chính có chiều dài 2 m, lòng ống có khía chống gập. |  | 9018 | 3.750 | 56.250.000
130 | PP2500389895 | Ống thông dạ dày | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 33.000.000
|  |  |  | Ống thông dạ dày | ODD: MPV | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Ống thông dạ dày MPV | 2526BV-VT-153 |  | Cái | 12.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Ống thông dạ dày các cỡ từ 5 - 18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Đóng gói vô trùng. |  | 9018 | 2.750 | 33.000.000
131 | PP2500389896 | Ống dẫn lưu | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 40.600.000
|  |  |  | Ống dẫn lưu | DR0507369: ECO DR0710369: ECO | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Ống dẫn lưu ổ bụng ECO | 2526BV-VT-154 |  | Cái | 7.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Chất liệu PVC y tế. Dẫn lưu ổ bụng, dẫn lưu ngoài. Màu trắng tự nhiên, ống dây mềm dẻo |  | 9018 | 5.800 | 40.600.000
132 | PP2500389897 | Bộ dẫn lưu qua da | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG | [18 empty] | 189.000.000
|  |  |  | Bộ dẫn lưu qua da | HSGPLxxxx | HS General Purpose | HS Hospital Service S.p.A | HS General Purpose | 2526BV-VT-155 |  | Cái | 120 | Ý |  |  |  | 2024 trở đi | - Chiều dài: Từ 25cm đến 30 cm; - Đường kính: Từ 6Fr đến 16Fr; - Làm bằng chất liệu polyurethanen - Phần xoắn dạng đuôi lợn với lỗ thông lớn - Hệ thống ma sát thấp, chống xoắn, tương thích sinh học cao, đàn hồi tốt - Trọn bộ bao gồm: dao nhọn hình tam giác, và dụng cụ làm cứng ống dẫn lưu, ống dẫn lưu phủ Hydrophilic và khoá – locking |  | 9018 | 1.575.000 | 189.000.000
133 | PP2500389899 | Ống thông dẫn lưu đường mật qua da có khóa | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ PHÚC AN SINH | [18 empty] | 147.000.000
|  |  |  | Ống thông dẫn lưu đường mật qua da có khóa | 755308040; 755310040; 755312040 | SKATER™ Biliary Drainge Catheter Locking | Argon Medical Devices, Inc. | Ống thông dẫn lưu đường mật có khóa Pigtail Skater | 2526BV-VT-157 |  | Cái | 50 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | "1. Nguyên liệu: Polyurethane chống xoắn, non latex, có phủ lớp ái nước SLIP-COAT 2. Sử dụng kỹ thuật đâm trực tiếp Seldinger, có vạch cản quang, lòng ống thông lớn, đầu xa có 4 lỗ thoát dịch, đầu gần có 7 lỗ thoát dịch cắt vát, có hệ thống khoá cố định đuôi heo với khoá Snap-off, có 1 ống giúp duỗi thẳng đuôi heo có thể tháo rời, có 1 ống kim loại và 1 ống nhựa cứng linh hoạt, đầu ống thông được vát thuôn giúp giảm vênh và chèn dễ dàng 3. Kích cỡ: 8F, 10F,12F; Chiều dài 40cm, tương thích với dây dẫn 0.038""" |  | 9018 | 2.940.000 | 147.000.000
134 | PP2500389901 | Dây hút dịch sử dụng một lần | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 16.890.000
|  |  |  | Dây hút dịch sử dụng một lần | DHD: ECO | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Dây hút dịch ECO sử dụng một lần | 2526BV-VT-159 |  | Cái | 10.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Dây hút nhớt các số từ 5 - 18. Được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn có chiều dài 50cm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC (Polyvinyl Chloride) nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số. Khóa van các cỡ có đầu gen để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. |  | 9018 | 1.689 | 16.890.000
135 | PP2500389902 | Dây hút nhớt loại có nắp | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 168.900.000
|  |  |  | Dây hút nhớt loại có nắp | DHD: ECO | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Dây hút dịch ECO sử dụng một lần | 2526BV-VT-160 |  | Cái | 100.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Dây hút nhớt các số từ 5 - 18. Được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn có chiều dài 50cm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC (Polyvinyl Chloride) nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số. Khóa van các cỡ có đầu gen để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. |  | 9018 | 1.689 | 168.900.000
136 | PP2500389905 | Dây máu chạy thận nhân tạo | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 266.250.000
|  |  |  | Dây máu chạy thận nhân tạo | A233 | Perfect | Công ty tnhh công nghệ y tế Perfect Việt Nam | Bộ dây chạy thận nhân tạo | 2526BV-VT-163 |  | Bộ | 5.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride, không Pyrogenic, không Latex. Tổng chiều dài dây: dây tĩnh mạch 2725mm ± 725mm, dây động mạch 3685mm ± 685mm. Thể tích mồi: 152ml - Bầu máu có cổng tiêm thuốc. - Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu (đường kính trong x đường kính ngoài x chiều dài): 8,25 x 12,55 x 410mm - Phù hợp với hầu hết các máy chạy thận |  | 9018 | 53.250 | 266.250.000
137 | PP2500389906 | Dây máu chạy thận nhân tạo | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 372.750.000
|  |  |  | Dây máu chạy thận nhân tạo | A233 | Perfect | Công ty tnhh công nghệ y tế Perfect Việt Nam | Bộ dây chạy thận nhân tạo | 2526BV-VT-164 |  | Bộ | 7.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride, không Pyrogenic, không Latex. Tổng chiều dài dây: dây tĩnh mạch 2725mm ± 725mm, dây động mạch 3685mm ± 685mm. Thể tích mồi: 152ml - Bầu máu có cổng tiêm thuốc linh hoạt. - Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu (đường kính trong x đường kính ngoài x chiều dài): 8,25 x 12,55 x 410mm - Phù hợp với hầu hết các máy chạy thận |  | 9018 | 53.250 | 372.750.000
138 | PP2500389908 | Bộ dây thở dùng cho máy thở | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 217.500.000
|  |  |  | Bộ dây thở dùng cho máy thở | GM-001-008 | Great Moutain | Ningbo Great Moutain Medical | Bộ dây thở dùng một lần 2 bẫy nước | 2526BV-VT-165 |  | Bộ | 3.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | Dây thở máy thở dùng 1 lần, 5 nhánh 2 bẫy nước - Chất liệu: Polypropylen - Cấu tạo gồm: + 1 co nối chữ L cổng Luer Lock cỡ 15M 22M/15F + 1 co nối chữ Y cỡ 22M-22M-22M/15F + 5 đoạn dây co giãn dài ≥80cm, cỡ 22F-22F + 2 bẫy nước cỡ 22M-22M + 8 co nối thẳng cỡ 22M-22F + 2 co nối thẳng cỡ 22M-22M/15F |  | 9018 | 72.500 | 217.500.000
139 | PP2500389910 | Bộ kết nối Manifold (Chạc ba áp lực cao) các loại | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 5.800.000
|  |  |  | Bộ kết nối Manifold (Chạc ba áp lực cao) các loại | LPJD502N; LPJD502F; LPJD503NX; LPJD504NX; LPJD503FX; LPJD504FX | Angioway | Lepu Medical Technology(Beijing) Co., Ltd | Bộ kết nối Manifold (Chạc ba áp lực cao) | 2526BV-VT-167 |  | Bộ | 100 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Manifold 2,3,4 đường. Loại 3 đường, 4 đường có sẵn dây nối. Thân Manifold chất liệu polycarbonate trong suốt, chịu được áp lực tối thiểu 500 Psi , đầu nối khoá ren Luer tương ứng cổng đực cổng cái. Cổng xoay "ON/OFF". |  |  | 58.000 | 5.800.000
140 | PP2500389913 | Van cầm máu | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 11.725.000
|  |  |  | Van cầm máu | HVS3002; HVS3003; HVS3004 | Hemostasis Valve Set | Ares Medical | Bộ van cầm máu | 2526BV-VT-170 |  | Bộ | 100 | Thổ Nhĩ Kỳ |  |  |  | 2024-2025 | - 3 loại: Đẩy-Kéo (Push-Pull), Đẩy-Khóa (Push-Click), Xoay vặn (Screw) - Lòng trong rộng 0.118" cho phép sử dụng các dụng cụ có đường kính tối đa 9F - Chiều dài dây 25cm và 50cm - Tương thích với dây dẫn có đường kính từ 0.014" |  | 9018 | 117.250 | 11.725.000
141 | PP2500389914 | Bộ phận kết nối đa cổng Manifold | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG | [18 empty] | 70.000.000
|  |  |  | Bộ phận kết nối đa cổng Manifold | 9823252RH2821, 9823252RH2911, 9823252RH1711; 9823253LH2911, 9823253RH1641, 9823253RH2821, 9823253RH2911, 9823253RH2912, 9823253RH1611, 9823254RH2821, 9823254RH2911 | Manifolds 2, 3 cửa Medk | MedK GmbH | Manifolds 2, 3 cửa Medk | 2526BV-VT-171 |  | Cái | 400 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | - Chất liệu Polycarbonate - Đường kính trong 0.093"/2.36mm - Có 2,3,4 cổng - Chịu áp lực đến 500PSI - Xuất xứ: G7 |  | 9018 | 175.000 | 70.000.000
142 | PP2500389917 | Bộ phận kết nối 3 cổng | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE | [18 empty] | 69.000.000
|  |  |  | Bộ phận kết nối 3 cổng | RVC-A040M510 | REVAS COMPLEX | Công ty Cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare | Bộ sản phẩm REVAS COMPLEX, 4 thành phần (RVC-A040M510) | 2526BV-VT-175 |  | Cái | 300 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Bộ chụp can thiệp mạch bao gồm: - 01 Bộ phân phối 3 cổng, chịu được áp lực lên đến 500psi. Van khóa xoay 3 hướng, cổng xoay phải ON hoặc OFF - 01 bơm tiêm thuốc cản quang: có đầy đủ dung tích để lựa chọn 1/3/6/10/20 (ml) - 01 Dây bơm thuốc cản quang: Chiều dài nhỏ nhất 25cm, chiều dài lớn nhất 250cm chịu được áp lực 500psi. - 01 dây truyền dịch 2 ngăn cứng mềm, bầu đếm giọt có thể tích ≥15ml. - 01 dây truyền dịch có bầu đếm giọt ≥8.5 ml, chịu được áp lực tới 3bar. |  | 9018 | 230.000 | 69.000.000
143 | PP2500389918 | Bộ phận kết nối | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE | [18 empty] | 42.000.000
|  |  |  | Bộ phận kết nối | MDF-60WFaBTB | HERA | Công ty Cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare | Bộ phân phối dùng trong can thiệp tim mạch HERA | 2526BV-VT-176 |  | Cái | 400 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Bộ phân phối dùng trong can thiệp tim mạch - Vật liệu: Polycarbonate - Thiết kế 2 cổng hoặc 3 cổng, van khóa xoay 3 hướng - Chịu được áp lực 600 psi. - Trong suốt dễ dàng quan sát dòng chảy và phát hiện bọt khí - Đầu kết nối Luer, cổng (khóa ) xoay ON/ OFF. - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. |  | 9018 | 105.000 | 42.000.000
144 | PP2500389919 | Dây nối bơm tiêm điện | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | [18 empty] | 85.500.000
|  |  |  | Dây nối bơm tiêm điện | Medex | Trustmed | Nubeno Healthcare Pvt. Ltd | Dây nối bơm tiêm điện | 2526BV-VT-177 |  | Cái | 30.000 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở đi | Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối Luer lock. Khóa bảo vệ: cap connector. Ống chống xoắn. Độ dài của dây nối là 75cm ± 5cm. Đường kính trong: 1.5mm, đường kính ngoài: 2.8mm, không có chất DEHP, thể tích lòng ống 1ml. |  |  | 2.850 | 85.500.000
145 | PP2500389920 | Sâu máy thở | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | [18 empty] | 152.250.000
|  |  |  | Sâu máy thở | Người lớn, Trẻ em | Trustmed | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd | Ống nối dây máy thở | 2526BV-VT-178 |  | Cái | 15.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | - Chất liệu bằng nhựa PVC - Dạng lò so, dùng cho máy thở - Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm - Đường kính đầu nối dưới 15mm - Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. |  |  | 10.150 | 152.250.000
146 | PP2500389921 | Ống thông trong lọc máu cỡ 13F loại dài | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM | [18 empty] | 37.758.000
|  |  |  | Ống thông trong lọc máu cỡ 13F loại dài | PKHF13PH250 | PKHF13PH200 PKHF13PH250 | Joline GmbH & Co. KG | Catheter siêu lọc máu dòng truyền cao 2 nòng 13Fr các cỡ | 2526BV-VT-179 |  | Cái | 20 | Đức |  |  |  | 2024-2025 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu: thermosensitive PUR hoặc tương đương Kích thước (OD): 13F Chiều dài 250 mm ± 5% |  |  | 1.887.900 | 37.758.000
147 | PP2500389922 | Ống thông trong lọc máu cỡ 13F loại ngắn | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM | [18 empty] | 37.758.000
|  |  |  | Ống thông trong lọc máu cỡ 13F loại ngắn | PKHF13PH150 | PKHF13PH150 | Joline GmbH & Co. KG | Catheter lọc máu dòng truyền cao 2 nòng 13Fr các cỡ | 2526BV-VT-180 |  | Cái | 20 | Đức |  |  |  | 2024-2025 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu: thermosensitive PUR hoặc tương đương Kích thước (OD): 13F Chiều dài 150 mm ± 5% |  |  | 1.887.900 | 37.758.000
148 | PP2500389923 | Ống thông trong lọc máu cỡ 11F | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM | [18 empty] | 37.758.000
|  |  |  | Ống thông trong lọc máu cỡ 11F | PKHF11P200 | PKHF11P200 | Joline GmbH & Co. KG | Catheter siêu lọc máu dòng truyền cao 2 nòng 11Fr các cỡ | 2526BV-VT-181 |  | Cái | 20 | Đức |  |  |  | 2024-2025 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu: thermosensitive PUR hoặc tương đương Kích thước (OD): 11F Chiều dài 200 mm ± 5% |  |  | 1.887.900 | 37.758.000
149 | PP2500389924 | Ống thông chụp động mạch vành trái hoặc phải | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA | [18 empty] | 104.000.000
|  |  |  | Ống thông chụp động mạch vành trái hoặc phải | 7602-61; 7701-20; 7548-33; 7558-23; 7585-33; 7586-13 | OSPREY ™ Diagnostic Catheter | Umbra medical products, Inc | Ống thông chẩn đoán mạch máu - OSPREY ™ Diagnostic Catheter | 2526BV-VT-182 |  | Cái | 200 | Mỹ |  |  |  | Năm 2024 trở đi | Lưới thép không gỉ bện đôi. Chống xoắn, Các cỡ: 4F, 5F, 6F. Chiều dài 100cm, 110cm. Có các dạng đầu cong JL, JR, TWIST, SON, 3DRC, PIG |  | 9018 | 520.000 | 104.000.000
150 | PP2500389925 | Catheter chụp động mạch vành phải, trái. | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 38.000.000
|  |  |  | Catheter chụp động mạch vành phải, trái. | JLA35-5-100, JLA35-6-100, JLA40-5-100, JLA40-6-100, JLA45-5-100, JLA45-6-100, JLA50-5-100, JLA50-6-100, ALA1-5-100, ALA1-6-100, ALA2-5-100, ALA2-6-100, ALA3-5-100, ALA3-6-100, JRA35-5-100, JRA35-6-100, JRA40-5-100, JRA40-6-100, JRA45-5-100, JRA45-6-100, JRA50-5-100, JRA50-6-100, ARA1-5-100, ARA1-6-100, ARA2-5-100, ARA2-6-100, ARA3-5-100, ARA3-6-100, MITSUDO35-5-100, MITSUDO35-6-100, MITSUDO40-5-100, MITSUDO40-6-100, MITSUDO45-5-100, MITSUDO45-6-100 | Angiographic Catheter | Shenzhen MicroApproach Medical Technology Co., Ltd | Ống thông chẩn đoán (Angiographic Catheter) | 2526BV-VT-183 |  | Cái | 100 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Kích thước: đường kính từ 5Fr đến 6Fr. Chụp được bên trái hoặc bên phải. Đường kính ngoài 1,7mm-2,0mm; đường kính trong 1,03mm-1,7mm. - Có cấu tạo 3 lớp: Lớp ngoài chất liệu đàn hồi polyamide; lớp giữa là lớp lưới thép bện đôi, lớp trong là Polycarbonate. Chiều dài 100cm - Tương thích guidewire (dây dẫn đường): tối đa 0,038'', áp lực tối đa 1200 psi. |  | 9018 | 380.000 | 38.000.000
151 | PP2500389927 | Catheter chụp động mạch vành hai bên | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 190.000.000
|  |  |  | Catheter chụp động mạch vành hai bên | MITSUDO35-5-100, MITSUDO35-6-100, MITSUDO40-5-100, MITSUDO40-6-100, MITSUDO45-5-100, MITSUDO45-6-100 | Angiographic Catheter | Shenzhen MicroApproach Medical Technology Co., Ltd | Ống thông chẩn đoán (Angiographic Catheter) | 2526BV-VT-185 |  | Cái | 500 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Kích thước: đường kính từ 5Fr đến 6Fr. Chụp được cả 2 bên trái và phải. Đường kính ngoài 1,7mm-2,0mm; đường kính trong 1,03mm-1,7mm. -Có cấu tạo 3 lớp: Lớp ngoài chất liệu đàn hồi Plyamid lớp giữa là lớp lưới thép bện đôi lớp trong là Polycarbonate. Chiều dài 100cm. - Tương thích guidewire (dây dẫn đường): tối đa 0,038'', áp lực tối đa 1200 psi. |  | 9018 | 380.000 | 190.000.000
152 | PP2500389928 | Catheter chụp động mạch vành 2 bên | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 79.800.000
|  |  |  | Catheter chụp động mạch vành 2 bên | 2103xxxx 2103xxxxxxx 2103xxxxxxxx | Ursa Angiographic Catheter | Curatia Medical Limited | Ống thông chụp mạch (Ursa Angiographic Catheter) | 2526BV-VT-186 |  | Cái | 200 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | - Chất liệu Nylon/Pebax - Đường kính trong: 1.06mm - 1.37mm - Có 3 kích thước: 4F; 5F; 6F - Chiều dài: 65cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100cm, 110cm - Dùng được với guide wire 0.038” |  | 9018 | 399.000 | 79.800.000
153 | PP2500389929 | Catheter dẫn hướng đưa dây điện cực tạo nhịp vào hệ thống dẫn truyền | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC | [18 empty] | 46.000.000
|  |  |  | Catheter dẫn hướng đưa dây điện cực tạo nhịp vào hệ thống dẫn truyền | DS2C100-42; DS2C200-42; DS2C300-42 | CPS Locator™ 3D Catheter | CenterPoint Systems LLC | Catheter dẫn hướng, CPS Locator™ 3D Catheter | 2526BV-VT-187 |  | Cái | 2 | Mỹ |  |  |  | Năm 2025 trở về sau | - Được tích hợp van cầm máu và phần đầu tip có khả năng cản quang; - Đường kính trong 7F, đường kính ngoài 9F; - Chiều dài làm việc: 42 cm; Dùng cùng với dây điện cực 6F, chiều dài tối thiểu 58 cm; - Phụ kiện bao gồm: catheter; que nong; 1 dây dẫn 0,035"; 1 dao rạch. |  | 9018 | 23.000.000 | 46.000.000
154 | PP2500389930 | Ống thông can thiệp chuyên dụng 6F | CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT | [18 empty] | 210.000.000
|  |  |  | Ống thông can thiệp chuyên dụng 6F | PND6F0701058M, PND6F0701058, PND6F070956, PND6F070956M | Neuron Delivery catheter | Penumbra, Inc. | Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp - Neuron System | 2526BV-VT-188 |  | Chiếc | 20 | Hoa Kỳ |  |  |  | Từ 2025 trở đi | Thiết kế thân nhiều lớp với thép không gỉ dạng bện phần đầu gần. Phần xa Chất liệu bạch kim. Được phủ lớp ưa nước. Kích cỡ 6F. Đường kính trong: 0.070". Chiều dài tối thiểu 2 kích thước: 95cm; 105cm. có loại đầu MP và đầu thẳng. Vùng linh hoạt đầu xa 6-8cm (có tối thiểu 4 loại) |  | Tính chất tương tự | 10.500.000 | 210.000.000
155 | PP2500389931 | Ống thông chuyên dụng can thiệp thần kinh loại mềm 6F | CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT | [18 empty] | 314.000.000
|  |  |  | Ống thông chuyên dụng can thiệp thần kinh loại mềm 6F | BMK6F115M; BMK6F105; BMK6F95 | Benchmark | Penumbra, Inc. | Ống thông can thiệp mạch - Benchmark Delivery Catheter, Loại dài, Đầu cong đa dụng. | 2526BV-VT-189 |  | Chiếc | 20 | Hoa Kỳ |  |  |  | Từ 2025 trở đi | Hệ thống tiếp cận nội sọ. Có nhiều đoạn vật liệu chuyển tiếp, Đường kính ngoài 6F. Có tối thiểu 3 kích thước chều dài từ 95cm-115cm. Đường kính trong 0.071". Có tối thiểu 2 loại đầu: MP, đầu thẳng |  | Tính chất tương tự | 15.700.000 | 314.000.000
156 | PP2500389932 | Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp mạch | CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT | [18 empty] | 2.100.000.000
|  |  |  | Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp mạch | PNML6F088804M; PNML6F088904M; PNML6F088804; PNML6F088904; | 6F 088 Neuron Max Long Sheath | Penumbra, Inc. | Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp - Neuron System | 2526BV-VT-190 |  | Cái | 200 | Hoa Kỳ |  |  |  | Từ 2025 trở đi | Vật liệu thép không gỉ phủ lớp ái nước. Vùng linh hoạt 4cm. Kích cỡ 6F. Đường kính trong 0.088". Chiều dài tối thiểu từ 80cm; 90cm. Đường kính ngoài đầu gần/đầu xa 8F/8F. |  | Tính chất tương tự | 10.500.000 | 2.100.000.000
157 | PP2500389934 | Ông thông chuyên dụng dùng trong can thiệp mạch và mạch ngoại biên | CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT | [18 empty] | 356.000.000
|  |  |  | Ông thông chuyên dụng dùng trong can thiệp mạch và mạch ngoại biên | ISD10040 | Intara introducer sheath Intara™ | Argon Medical Devices, Inc. | Ông thông chuyên dụng dùng trong can thiệp mạch và mạch ngoại biên | 2526BV-VT-192 |  | Cái | 40 | Hoa Kỳ |  |  |  | Từ 2025 trở đi | Kích cỡ 10F. Bao gồm tối thiểu các bộ phận: Ỗng thông, que nong mạch, van cầm máu (lớn tới 13F) Ống thông thiết kế dạng lò xo Trên đầu ống thông và que nong có vật liệu cản quang. Đường kính trong: 3.4mm. Chiều dài làm việc: 41.5cm. |  | Tính chất tương tự | 8.900.000 | 356.000.000
158 | PP2500389935 | Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 39.900.000
|  |  |  | Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch | 2103xxxx 2103xxxxxxx 2103xxxxxxxx | Ursa Angiographic Catheter | Curatia Medical Limited | Ống thông chụp mạch (Ursa Angiographic Catheter) | 2526BV-VT-193 |  | Cái | 100 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch Đoạn xa mềm, trục chắc chắn. Trục ống thông bao gồm hai lớp nylon/Pebax cản quang được ép đùn đồng trục trên dây bện bằng thép không gỉ. Có 58 loại đầu cong. Kích cỡ: 5F, 6F. Chiều dài 80cm, 90cm, 100cm, 110cm Chất liệu có cản quang, tương thích guide wire 0.038" |  | 9018 | 399.000 | 39.900.000
159 | PP2500389936 | Catheter đường hầm dùng trong lọc máu | CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MEDICAL | [18 empty] | 162.000.000
|  |  |  | Catheter đường hầm dùng trong lọc máu | 6393150/ 6393190/ 6393230/ 6393270/ 6393310/ 6393350/ 6393420/ 6396190/ 6396240/ 6396280/ 6396310 | 6393150/ 6393190/ 6393230/ 6393270/ 6393310/ 6393350/ 6393420/ 6396190/ 6396240/ 6396280/ 6396310 | Bard Reynosa S.A. DE C.V. | Bộ catheter lọc máu dài hạn có van khóa khí tự động Glidepath, đầu catheter thiết kế xoắn Z-tip | 2526BV-VT-194 |  | Cái | 30 | Mexico |  |  |  | 2025 trở về sau | Catheter đường hầm dùng trong lọc máu, hai nòng, chất liệu Polyurethane Thiết kế đầu tip dạng xoắn ốc. Kích cỡ catheter 14.5Fr . Introducer: 15Fr Chiều dài từ đầu tip đến đầu gần 20-47cm .Chiều dài từ đầu tip đến cuff 15-42cm Có van khóa khí tự động và catheter được tích hợp sẵn dây dẫn 0.038" Thông nòng 10-12 Fr. Kim dẫn đường 18G Tốc độ dòng chảy 500ml/phút . Có 4 lỗ bên trên thân Catheter Tỷ lệ tái lọc bằng hoặc dưới 1% . Đường kính xoắn gập trung bình 1.04 inch |  | 9018 | 5.400.000 | 162.000.000
160 | PP2500389937 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 78.000.000
|  |  |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | 4160304 | 4160304 | B.Braun Melsungen AG | Catheter tĩnh mạch trung tâm (Certofix Mono S 420) | 2526BV-VT-195 |  | cái | 200 | Đức |  |  |  | 2025 | Kim dẫn đường sắc bén Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn Có dao mỗ và kim nong bằng nhựa Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 6F, chiều dài 20cm, 1 nòng, kích cỡ nòng G14 Đầu nối catheter có valve 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. |  | 9018 | 390.000 | 78.000.000
161 | PP2500389938 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Công ty TNHH y tế Bình Minh | [18 empty] | 29.800.000
|  |  |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | CVC-01 | Central venous catheter kits | Shunmei Medical Co., Ltd | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | 2526BV-VT-196 |  | bộ | 200 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Catheter chất liệu Polyurethane. Vật liệu có cản quang. |  |  | 149.000 | 29.800.000
162 | PP2500389939 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 71.922.200
|  |  |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | 4161211 | 4161211 | B.Braun Melsungen AG | Catheter tĩnh mạch trung tâm (Certofix DUO V 720 ) | 2526BV-VT-197 |  | cái | 100 | Đức |  |  |  | 2025 | Kim dẫn chữ V sắc bén, có valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn Có dao mổ và kim nong bằng nhựa Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 7F, chiều dài 20cm, 2 nòng. Đầu nối catheter có valve 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. |  | 9018 | 719.222 | 71.922.200
163 | PP2500389940 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 19.250.000
|  |  |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | GMC-2720-S | Central Venus cateter kits | Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co.,Ltd | Bộ catheter trung tâm | 2526BV-VT-198 |  | bộ | 100 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Catheter tĩnh mạch trung tâm hai nòng 7Fr x 20cm, lưu lượng Distal: 72 ml/min và lưu lương Proximal: 33 ml/min, thân catheter có vạch đánh dấu độ dài và đường cản quang rõ nét Chất liệu: Thermoplastic Polyurethane tự động mềm ở nhiệt độ 37 oC Cấu hình cung cấp gồm: - 01 catheter hai nòng: 7Fr x 20cm - 01 kim hướng dẫn chữ Y 18G*7cm, - 01 guide wire 0.032” *60cm, Nickel titanium (Nitinol), đầu chữ J - Ống nong cỡ 8Fr x 10cm - 01 bơm tiêm 5ml & 01 kim tiêm số 7 - 01 lưỡi dao mổ Scalpel số 11 - 01 chỉ phẫu thuật liền kim số 3/0 Silk kim cong 1/2 6*14, dài chỉ 75cm - 01 chỉ phẫu thuật liền kim, bao gồm kim thẳng đầu kim tam giac 8*55, dài chỉ 75cm - 1 kẹp cố định Catheter - 01 băng tiệt trùng 10*12cm - 02 nắp đậy bảo vệ (chất liệu Polypropylene) Tiệt trùng EO Tiêu chuẩn ISO 13485, |  | 9018 | 192.500 | 19.250.000
164 | PP2500389941 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 236.250.000
|  |  |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | 4163214 | 4163214 | B.Braun Melsungen AG | Catheter tĩnh mạch trung tâm (Certofix TRIO V 720 ) | 2526BV-VT-199 |  | cái | 300 | Đức |  |  |  | 2025 | Kim dẫn đường chữ V sắc bén, có valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí -Catheter bằng chất liệu polyurethan tương hợp cao, giúp lưu catheter lâu, đường kính ngoài 7F , dài 20cm, đường kính nòng G16 đến G20 -Đầu nối catheter có valve 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn -Có dây điện cực để đo ECG, xác định vị trí đặt catheter |  | 9018 | 787.500 | 236.250.000
165 | PP2500389942 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 156.000.000
|  |  |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | GMC-3720-S | Central Venus cateter kits | Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co.,Ltd | Bộ catheter trung tâm | 2526BV-VT-200 |  | bộ | 800 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng 7Fr x 20cm, lưu lượng Distal: 55ml/min, Proximal: 20ml/min, và Midal: 20ml/min Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài và đường cản quang rõ nét Chất liệu: Thermoplastic Polyurethane tự động mềm ở nhiệt độ 37 oC Cấu hình cung cấp gồm: - 01 catheter ba nòng: 7Fr x 20cm - 01 kim hướng dẫn chữ Y 18G*7cm, - 01 guide wire 0.032” *60cm, Nickel titanium (Nitinol), đầu chữ J - Ống nong cỡ 8Fr x 10cm - 01 bơm tiêm 5ml & 01 kim tiêm số 7 - 01 lưỡi dao mổ Scalpel số 11 - 01 chỉ phẫu thuật liền kim số 3/0 Silk kim cong 1/2 6*14, dài chỉ 75cm - 01 chỉ phẫu thuật liền kim, bao gồm kim thẳng đầu kim tam giac 8*55, dài chỉ 75cm - 1 kẹp cố định Catheter - 01 băng tiệt trùng 10*12cm - 02 nắp đậy bảo vệ (chất liệu Polypropylene) Tiệt trùng EO Tiêu chuẩn ISO 13485 |  | 9018 | 195.000 | 156.000.000
166 | PP2500389943 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 195.000.000
|  |  |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | GMC-3720-S | Central Venus cateter kits | Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co.,Ltd | Bộ catheter trung tâm | 2526BV-VT-201 |  | Cái | 1.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng 7Fr x 20cm, lưu lượng Distal: 55ml/min, Proximal: 20ml/min, và Midal: 20ml/min Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài và đường cản quang rõ nét Chất liệu: Thermoplastic Polyurethane tự động mềm ở nhiệt độ 37 oC Cấu hình cung cấp gồm: - 01 catheter ba nòng: 7Fr x 20cm - 01 kim hướng dẫn chữ Y 18G*7cm, - 01 guide wire 0.032” *60cm, Nickel titanium (Nitinol), đầu chữ J - Ống nong cỡ 8Fr x 10cm - 01 bơm tiêm 5ml & 01 kim tiêm số 7 - 01 lưỡi dao mổ Scalpel số 11 - 01 chỉ phẫu thuật liền kim số 3/0 Silk kim cong 1/2 6*14, dài chỉ 75cm - 01 chỉ phẫu thuật liền kim, bao gồm kim thẳng đầu kim tam giac 8*55, dài chỉ 75cm - 1 kẹp cố định Catheter - 01 băng tiệt trùng 10*12cm - 02 nắp đậy bảo vệ (chất liệu Polypropylene) Tiệt trùng EO Tiêu chuẩn ISO 13485 |  | 9018 | 195.000 | 195.000.000
167 | PP2500389944 | Bộ catheter chạy thận nhân tạo | Công ty TNHH y tế Bình Minh | [18 empty] | 257.280.000
|  |  |  | Bộ catheter chạy thận nhân tạo | DC-02 | Dialysis Catheter | Shunmei Medical Co., Ltd | Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng | 2526BV-VT-202 |  | Bộ | 1.200 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu mềm mại Với vật liệu chắn bức xạ, đảm bảo đặt ống thông đúng cách Bộ bao gồm: Dây dẫn đường, Kim dẫn đường chữ Y, Kim nong, Bơm tiêm, dao mổ, Kẹp. - Kích thước: 12F; từ 15cm đến 20cm (các dạng cong, thẳng) |  |  | 214.400 | 257.280.000
168 | PP2500389945 | Catheter chạy thận nhân tạo | Công ty TNHH y tế Bình Minh | [18 empty] | 126.840.000
|  |  |  | Catheter chạy thận nhân tạo | DC-02 | Dialysis Catheter | Shunmei Medical Co., Ltd | Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng | 2526BV-VT-203 |  | Bộ | 600 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | - Cỡ 12FR dài 15-20 cm Vật liệu Polyurethane Dây dẫn đường làm bằng hợp kim Nitinol có vạch đánh dấu, đầu chữ J linh hoạt, 0.038; x 60cm; 0.038’’ x 70cm Kim dẫn đường chữ Y cỡ 18G Bơm tiêm 5ml Kim nong 10Fr (3,3mm x 11cm), 12Fr (4,0mm x 14cm): 02 cái Dao mổ số 11: 01 cái Nắp ống tiêm: 2 cái |  |  | 211.400 | 126.840.000
169 | PP2500389946 | Ống thông chẩn đoán mạch vành | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH | [18 empty] | 84.800.000
|  |  |  | Ống thông chẩn đoán mạch vành | 7700-30; 7701-30; 7521-21; 7521-F1; 7521-33; 7523-21; 7523-63; 7531-13; 7527-13; 7527-23 | Performa® Angiographic Catheter | Merit Maquiladora Mexico, S. DE R.L. DE C.V. | Ống thông chẩn đoán mạch vành Performa (JL, JR, AL, AR) | 2526BV-VT-204 |  | cái | 200 | Mexico |  |  |  | 2025 trở về sau | Chất liệu Nylon, thành ống mỏng, đầu tip nhớ hình tốt - Ống thông thiết kế kiểu thắt bện (thép không gỉ) - Làm bằng chất liệu có cản quang - Loại không có lỗ bên - Các kích cỡ 4F, 5F dài 100cm/125cm - Dùng được với guide wire 0.038” |  | 9018 | 424.000 | 84.800.000
170 | PP2500389947 | Ống thông (Catheter) chụp động mạch vành loại mềm | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | [18 empty] | 104.000.000
|  |  |  | Ống thông (Catheter) chụp động mạch vành loại mềm | RH*4CR3500M; RH*4CR4000M; RH*4CR5000M; RH*5CR3500M; RH*5CR4000M; RH*5CR5000M; RH*4JL3500M; RH*4JL4000M; RH*4JL5000M; RH*5JL3500M; RH*5JL4000M; RH*5JL5000M; RH*4JR3500M; RH*4JR4000M; RH*5JR3500M; RH*5JR4000M; RH*5JR5000M; RH*4CL3500M; RH*4CL4000M; RH*4CL5000M; RH*5CL3500M; RH*5CL4000M; RH*5CL5000M; RH*4SP0061M; RH*4SP0069M; RH*4SP0068M; RH*4SP006GM; RH*4AP4561M; RH*4AP5561M; RH*4APR241M; RH*5SP0061M; RH*5SP006GM; RH*5AP4561M; RH*5AP5561M; RH*4MP2528M; RH*4MP2520M; RH*4MP3028M; RH*4MP3020M; RH*4MP3520M; RH*4MP4020M; RH*5MP2520M; RH*5MP2520M; RH*5MP4020M; RH*5TIG110M; RH*5AL2000M; RH*5AL3000M; RH*5CL5000M | Radifocus Optitorque | Terumo Vietnam Co., Ltd | Ống thông (Catheter) chụp động mạch vành loại mềm | 2526BV-VT-205 |  | Cái | 200 | Việt Nam |  |  |  | 2024 trở đi | Kích thước: 4Fr, 5Fr dài từ 80cm đến 110 cm. Cấu trúc 3 lớp: Lớp giữa là lớp đan kép, lớp trong và ngoài bằng Nylon-polyurethane. Cỡ 5Fr có lòng rộng 1,2mm và cỡ 4Fr có lòng rộng 1,03mm. Đầu catheter mềm mại. Hình dạng đặc trưng: vành phải (Judkin right), vành trái (Judkin left), thất trái và quai động mạch chủ (Pigtail), Multipurpose. |  |  | 520.000 | 104.000.000
171 | PP2500389948 | Catheter chụp động mạch vành cả hai bên chống xoắn | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | [18 empty] | 265.800.000
|  |  |  | Catheter chụp động mạch vành cả hai bên chống xoắn | RQ*4TIG110M; RQ*4TIG118M; RQ*5TIG112M; RQ*5TIG110M; RQ*5TIG118M | Outlook | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Catheter chụp động mạch vành cả hai bên chống xoắn | 2526BV-VT-206 |  | Cái | 400 | Nhật Bản |  |  |  | 2024 trở đi | - Cấu tạo: thiết kế theo công nghệ sợi bện kép, đoạn đầu xa không bện, tiếp theo là đoạn được bện dày và bện thưa hơn ở đoạn gần. - Vật liệu thành ống: các loại Polyamide khác nhau trong cấu trúc ống - Thành ống mỏng, lòng ống rộng cho tốc độ dòng chảy tối đa 23mL/ giây (cỡ 5Fr). Áp lực tối đa 1,200 psi (8.247kPa) - Tương thích guidewire 0.038'' - Đường kính 4Fr đến 5Fr (lòng rộng 1.05mm đến 1.20mm), chiều dài 80cm - 120cm, có tối thiểu 3 kích thước. |  |  | 664.500 | 265.800.000
172 | PP2500389949 | Ống thông can thiệp mạch thần kinh | CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG ASIA VIỆT NAM | [18 empty] | 180.000.000
|  |  |  | Ống thông can thiệp mạch thần kinh | FG11150-0615-2J FG11150-0615-2X FG11150-0615-2R FG13150-0615-2S FG15150-0615-1S FG15150-0630-1S | Phenom | Medtronic Mexico S. de RL. de CV | Ống thông can thiệp mạch thần kinh Phenom | 2526BV-VT-207 |  | Cái | 10 | Mexico |  |  |  | 2024 trở về sau | Ống thông can thiệp, đường kính ngoài là 0.024", 0.030", 0.036" , đường kính trong 0.017", 0.021", 0.027", chiều dài làm việc 150cm, chiều dài coil 15cm, 30cm, chiều dài đoạn xa 6cm. Có tói thiểu các dạng đầu tip thẳng, chữ J, cong 45 độ, 90 độ. Tương thích dây dẫn tối đa 0.014", 0.018", 0.025". Được sử dụng trong can thiệp mạch thần kinh., dẫn đường cho stent chuyển dòng. |  |  | 18.000.000 | 180.000.000
173 | PP2500389950 | Ống thông can thiệp mạch thần kinh | CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG ASIA VIỆT NAM | [18 empty] | 200.000.000
|  |  |  | Ống thông can thiệp mạch thần kinh | RFX058-115-08 RFX072-95-08 RFX072-115-08MP RFX072-130-08 | Navien | Micro Therapeutics Inc dba EV3 Neurovascular | Ống thông can thiệp mạch thần kinh Navien | 2526BV-VT-208 |  | Cái | 10 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Ống thông có đường kính 5F và 6F với đường kính trong 0.058'' và 0.072'', lớp polime kết dính để liên kết với các lớp, sợi dẹp nitinol chạy vòng quanh ống để giúp duy trì hình dạng lòng ống thông, đầu xa linh động. Lớp trong cùng là PTFE. Marker đầu xa được tạo thành bởi sợi Platinum cuộn tròn quanh đầu ống. Ống thông có đường kính ngoài là 0.070'' và 0.084 '', chiều dài làm việc là 95cm, 115cm, 130cm dây dẫn 0.035/0.038 in, chiều dài xa 8 cm |  |  | 20.000.000 | 200.000.000
174 | PP2500389951 | Catheter chụp chẩn đoán não và ngoại biên loại ái nước | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | [18 empty] | 189.000.000
|  |  |  | Catheter chụp chẩn đoán não và ngoại biên loại ái nước | RF*XB45108M; RF*XB4510GM; RF*XG95107M; RF*XG95110M; RF*YG15110M; RF*ZB4410GM; RF*ZB44108M; RF*WG14110M; RF*WH14110M; RF*YH15110M | Radifocus Glidecath | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Catheter chụp chẩn đoán não và ngoại biên loại ái nước | 2526BV-VT-209 |  | Cái | 200 | Nhật Bản |  |  |  | 2024 trở đi | Cấu tạo: 3 lớp - Lớp giữa là lớp đan bằng thép không rỉ - Lớp trong giàu nylon và lớp ngoài là polyurethane - Đoạn xa có lớp phủ ái nước Hydrophilic - Đường kính lòng ống: 1.1 mm ( cỡ 5 F) và 1.03mm ( cỡ 4F) Kích cỡ: 5Fr, 4Fr. Chiều dài: 65 cm đến 100 cm |  |  | 945.000 | 189.000.000
175 | PP2500389952 | Catheter chụp mạch não loại lòng rộng | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | [18 empty] | 141.750.000
|  |  |  | Catheter chụp mạch não loại lòng rộng | RH*BH15110M, RH*AB45108M, RH*AB55108M RH*BA25110M; RH*BH14110M; RH*AB44108M; RH*AB54108M; RH*BA24110M | Radifocus Optitorque | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Catheter chụp mạch não loại lòng rộng | 2526BV-VT-210 |  | Cái | 150 | Nhật Bản |  |  |  | 2024 trở đi | Cấu tạo: 3 lớp - Lớp trong và lớp ngoài là Nylon rich Polyurethan. - Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ - Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 5Fr (lòng rộng 1.20mm). Chiều dài 80cm đến 100cm |  |  | 945.000 | 141.750.000
176 | PP2500389953 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên, sử dụng dây dẫn 0.014", 0.018" và 0.035" | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC | [18 empty] | 54.000.000
|  |  |  | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên, sử dụng dây dẫn 0.014", 0.018" và 0.035" | SK13514; SK15014; SK9018; SK13518; SK15018; SK6535M; SK9035M; SK13535M; SK15035M | Seeker® Crossing Support Catheter | Bard Peripheral Vascular, INC | Ống thông hỗ trợ dùng trong can thiệp mạch máu Seeker® Crossing Support Catheter | 2526BV-VT-211 |  | Cái | 10 | Mỹ |  |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên, sử dụng dây dẫn 0,014", 0,018" và 0,035". - Chiều dài catheter gồm các cỡ (cm): 65; 90; 135; 150. - Sử dụng dụng cụ mở đường (sheath): 4F; 5F - Mỗi vạch đánh dấu trên trục của ống thông cách nhau 1 cm, mỗi 10 cm có 1 vạch kép. |  | 9018 | 5.400.000 | 54.000.000
177 | PP2500389956 | Ống thông can thiệp mạch máu thần kinh | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | [18 empty] | 360.000.000
|  |  |  | Ống thông can thiệp mạch máu thần kinh | WAIN-FBK-6A80, WAIN-FBK-6S80, WAIN-FBK-6A, WAIN-FBK-6S, WAIN-FBK-6AL, WAIN-FBK-6SL, WAIN-FBK-6A110, WAIN-FBK-6S110, WAIN-FBK-7A80, WAIN-FBK-7S80, WAIN-FBK-7A, WAIN-FBK-7S, WAIN-FBK-7AL, WAIN-FBK-7SL, WAIN-FBK-7A110, WAIN-FBK-7S110, WAIN-FBK-8S80, WAIN-FBK-8S, WAIN-FBK-8SL, WAIN-FBK-8S110, WAIN-FBK-6A80H, WAIN-FBK-6AH, WAIN-FBK-6ALH, WAIN-FBK-6A110H, WAIN-FBK-7A80H, WAIN-FBK-7AH, WAIN-FBK-7ALH, WAIN-FBK-7A110H, WAIN-FBK-4AD80, WAIN-FBK-4SD80, WAIN-FBK-4AD, WAIN-FBK-4SD, WAIN-FBK-4ADL, WAIN-FBK-4SDL, WAIN-FBK-4AD110, WAIN-FBK-4SD110 , WAIN-FBK-5AD80, WAIN-FBK-5SD80, WAIN-FBK-5AD, WAIN-FBK-5SD, WAIN-FBK-5ADL, WAIN-FBK-5SDL, WAIN-FBK-5AD110, WAIN-FBK-5SD110, WAIN-FBK-6SD80, WAIN-FBK-6SD, WAIN-FBK-6SDL, WAIN-FBK-4AD80H, WAIN-FBK-4ADH, WAIN-FBK-4ADLH, WAIN-FBK-4AD110H, WAIN-FBK-5AD80H, WAIN-FBK-5ADH, WAIN-FBK-5ADLH | ASAHI FUBUKI Neurovascular Guide Catheter, ASAHI FUBUKI Neurovascular Guide Catheter Dilator Kit | Asahi Intecc (Thailand) Co., Ltd | Ống thông can thiệp mạch máu thần kinh ASAHI FUBUKI Neurovascular Guide Catheter, Ống thông can thiệp mạch máu thần kinh ASAHI FUBUKI Neurovascular Guide Catheter Dilator Kit | 2526BV-VT-214 |  | Cái | 60 | Thái Lan |  |  |  | 2025 trở đi | Catheter can thiệp mạch máu thần kinh 6 Fr, 7Fr, 8 Fr. Đầu tip mềm dẻo, độ cứng thân ống tăng dần - Lớp phủ hydrophilic 5, 15cm - Bộ ống thông với dilator đính kèm thay sheath giúp giảm kích thước tại vị trí đâm kim. - Kích thước ống thông: 6/7/8 Fr (Bộ ống thông 4/5/6 Fr tương ứng). - Đường kính trong/ngoài của bộ ống thông: 1.8/ 2.09 mm (4Fr), 2.05/ 2.4 mm (5Fr), 2.28/ 2.7 mm (6Fr). - Chiều dài khả dụng: 80, 90, 100, 110 cm. - Hình dạng đầu tip: angled, straight. |  | 9018.3910 | 6.000.000 | 360.000.000
178 | PP2500389957 | Ông thông chuyên dụng dùng trong can thiệp mạch và mạch ngoại biên | CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT | [18 empty] | 178.000.000
|  |  |  | Ông thông chuyên dụng dùng trong can thiệp mạch và mạch ngoại biên | ISD10040 | Intara introducer sheath Intara™ | Argon Medical Devices, Inc. | Ông thông chuyên dụng dùng trong can thiệp mạch và mạch ngoại biên | 2526BV-VT-215 |  | cái | 20 | Hoa Kỳ |  |  |  | Từ 2025 trở đi | Kích cỡ 10F. Bao gồm tối thiểu các bộ phận: Ỗng thông, que nong mạch, van cầm máu (lớn tới 13F) Ống thông thiết kế dạng lò xo Trên đầu ống thông và que nong có vật liệu cản quang. Đường kính trong: 3.4mm. Chiều dài làm việc: 41.5cm. |  | Tính chất tương tự | 8.900.000 | 178.000.000
179 | PP2500389958 | Catheter trợ giúp can thiệp loại lòng rộng tráng lớp ái nước hydrophilic | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | [18 empty] | 448.000.000
|  |  |  | Catheter trợ giúp can thiệp loại lòng rộng tráng lớp ái nước hydrophilic | GC-P6AL070N GC-P6AL100N GC-P6AL150N GC-P6AL200N GC-P6AL300N GC-P6AR100N GC-P6AR200N GC-P7AL070N GC-P7AL100N GC-P7AL150N GC-P7AL200N GC-P7AL300N GC-P7AR100N GC-P7AR200N GC-P6JL300N GC-P6JL350N GC-P6JL400N GC-P6JL450N GC-P6JL500N GC-P6JL600N GC-P6JR300N GC-P6JR350N GC-P6JR400N GC-P6JR450N GC-P6JR500N GC-P6JR600N GC-P7JL300N GC-P7JL350N GC-P7JL400N GC-P7JL450N GC-P7JL500N GC-P7JL600N GC-P7JR300N GC-P7JR350N GC-P7JR400N GC-P7JR450N GC-P7JR500N GC-P7JR600N GC-P6EB300N GC-P6EB320N GC-P6EB350N GC-P6EB370N GC-P6EB400N GC-P6XR350A GC-P6XR400N GC-P7EB300N GC-P7EB320N GC-P7EB350N GC-P7EB370N GC-P7EB400N GC-P7XR350N GC-P7XR400N GC-P6TR300N GC-P6TR350N GC-P6TR400N GC-P6TR450N GC-P6TR500N | Climber Guiding Catheter | Pendracare International B.V. | Catheter trợ giúp can thiệp loại lòng rộng tráng lớp ái nước hydrophilic | 2526BV-VT-216 |  | Cái | 200 | Hà Lan |  |  |  | 2024 trở đi | Cấu trúc 3 lớp, giữa là lớp đan kép bằng thép không rỉ, trong và ngoài là Polyamide. Đầu mềm. Độ dài: 100cm. Kích cỡ: 6Fr, 7Fr. Ngoài cùng được phủ lớp ái nước hydrophilic, ngoài trừ đoạn 7cm đoạn xa và 15cm đoạn gần không phủ |  |  | 2.240.000 | 448.000.000
180 | PP2500389959 | Ống thông can thiệp | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 594.000.000
|  |  |  | Ống thông can thiệp | LA6AL10, LA6AL15, LA6AL20, LA6EBU30, LA6EBU35, LA6EBU375, LA6JL30, LA6JL35, LA6JL40, LA6JR35, LA6JR40, LA6SAL10, LA6IMA, LA6PK1W, LA6RDCK, LA6RCB, LA6RCBD, LA7AL10, LA7AL15, LA7AL20, LA7EBU30, LA7EBU35, LA7EBU375, LA7JL30, LA7JL35, LA7JL40, LA7JR35, LA7JR40, LA7SAL10, LA7IMA, LA7PK1W, LA7RDCK, LA7RCB, LA7RCBD, LA8AL10, LA8AL15, LA8AL20, LA8EBU35, LA8EBU375, LA8JL35, LA8JL40, LA8JR35, LA8JR40, LA8IMA | Launcher Guide Catheter | Medtronic Mexico S. de R.L. de CV | Ống thông can thiệp Launcher | 2526BV-VT-217 |  | Cái | 300 | Mexico |  |  |  | 2025 trở về sau | Lòng rộng 0.071 inch (với 6F), 0.081 inch (với 7F), 0.090 inch (với 8F). Lòng ống dạng lưới sợi kép dẹt. Lớp áo ngoài chất liệu Nylon. Có tối thiểu 230 dạng đầu cong. Chiều dài tối thiểu 47cm, tối đa 100cm. |  | 9018 | 1.980.000 | 594.000.000
181 | PP2500389960 | Catheter trợ giúp can thiệp | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | [18 empty] | 920.000.000
|  |  |  | Catheter trợ giúp can thiệp | HW60JL350P10000, HW60JL350P10001, HW60JL352P10000, HW60JL352P10001, HW60JL400P10000, HW60JL400P10001, HW60JL402P10000, HW60JL402P10001, HW60JL450P10000, HW60JL450P10001, HW60JL452P10000, HW60JL452P10001, HW60JR350P10000, HW60JR352P10000, HW60JR400P10000, HW60JR402P10000, HW60AL070P10000, HW60AL072P10000, HW60AL100P10000, HW60AL102P10000, HW60AL150P10000, HW60AL152P10000, HW60AL200P10000, HW60AL202P10000, HW60AL070P10002, HW60AL072P10002, HW60AL100P10002, HW60AL102P10002, HW60AL150P10002, HW60AL152P10002, HW60AR100P10000, HW60AR102P10000, HW60AR200P10000, HW60AR202P10000, HW60PB300P10000, HW60PB302P10000, HW60PB350P10000, HW60PB352P10000, HW60PB400P10000, HW60PB402P10000, HW60SP300P10000, HW60SP302P10000, HW60SP350P10000, HW60SP352P10000, HW60SP370P10000, HW60SP372P10000, HW60SP400P10000, HW60SP402P10000, HW60RB070P10000, HW60RB072P10000, HW60RB100P10000, HW60RB102P10000, HW60SC350P10000, HW60SC352P10000, HW60SC400P10000, HW60SC402P10000, HW60HS010P10000, HW60HS012P10000, HW60HS020P10000, HW60HS022P10000, HW60IM000P10000, HW60IM002P10000, HW60MP010P10000, HW60MP012P10000, HW60MP020P10000, HW60MP022P10000, HW70JL350P10000, HW70JL350P10001, HW70JL352P10000, HW70JL352P10001, HW70JL400P10000, HW70JL400P10001, HW70JL402P10000, HW70JL402P10001, HW70JL450P10000, HW70JL450P10001, HW70JL452P10000, HW70JL452P10001, HW70JR350P10000, HW70JR352P10000, HW70JR400P10000, HW70JR402P10000, HW70AL070P10000, HW70AL072P10000, HW70AL100P10000, HW70AL102P10000, HW70AL150P10000, HW70AL152P10000, HW70AL200P10000, HW70AL202P10000, HW70AL070P10002, HW70AL072P10002, HW70AL100P10002, HW70AL102P10002, HW70AL150P10002, HW70AL152P10002, HW70AR100P10000, HW70AR102P10000, HW70AR200P10000, HW70AR202P10000, HW70PB300P10000, HW70PB302P10000, HW70PB350P10000, HW70PB352P10000, HW70PB400P10000, HW70PB402P10000, HW70SP300P10000, HW70SP302P10000, HW70SP350P10000, HW70SP352P10000, HW70SP370P10000, HW70SP372P10000, HW70SP400P10000, HW70SP402P10000, HW70RB070P10000, HW70RB072P10000, HW70R | ASAHI Hyperion Coronary Guide Catheter | Asahi Intecc (Thailand) Co., Ltd | Ống thông can thiệp tim mạch Asahi Hyperion | 2526BV-VT-218 |  | Cái | 400 | Thái Lan |  |  |  | 2025 trở đi | '- Đường viền với độ cứng của ống giảm dần từ đoạn gần tới đầu tip. - Đầu tip tròn, mềm dẻo, hiển thị tốt. - Cấu trúc 3 đoạn uốn cong tăng khả năng hỗ trợ. Có 2 lỗ bên - Tiết diện trong ống rộng 0.071”, 0.081", 0.090”. - Có 12 dạng đầu tip: JR, JL, AL, SAL, AR, PB, SPB, RB, SC, HS, IM, MP - Chiều dài khả dụng: 100cm |  | 9018.3910 | 2.300.000 | 920.000.000
182 | PP2500389962 | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA | [18 empty] | 380.000.000
|  |  |  | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành | 7833-HO; 7833-80; 7874-20; 7875-20; 7823-20; 7819-50; 7859-40; 7440-10; 7870-10 | FALCON ™ Coronary Guiding Catheter | Umbra medical products, Inc | Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp mạch - FALCON ™ Coronary Guiding Catheter | 2526BV-VT-220 |  | Cái | 200 | Mỹ |  |  |  | Năm 2024 trở đi | Các cỡ từ 5F đến 8F. Chiều dài 100cm. Đường kính trong lần lượt là: 0.058 (Cỡ 5F) '', 0.071''(Cỡ 6F), 0.081'' (Cỡ 7F), 0.090'' (Cỡ 8F). Đầu cong gồm 5 cỡ: JL; JR; XBU; IMA; AL |  | 9018 | 1.900.000 | 380.000.000
183 | PP2500389965 | Ống thông dẫn đường nối dài hỗ trợ can thiệp tổn thương khó mạch vành và mạch máu ngoại biên. | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | [18 empty] | 59.950.000
|  |  |  | Ống thông dẫn đường nối dài hỗ trợ can thiệp tổn thương khó mạch vành và mạch máu ngoại biên. | 5569, 5570, 5571, 5572, 5573 | Ống thông dẫn đường GuideLiner V3 Catheter | Hudson Respiratory Care Tecate S. de R.L de C.V. ( A Teleflex Medical Company) | Ống thông dẫn đường GuideLiner V3 Catheter | 2526BV-VT-223 |  | Cái | 5 | Mexico |  |  |  | 2024-2025 | Ống thông dẫn đường nối dài với thiết kế cổ dạng half-pipe. - Thiết kế đoạn phân phối nhanh dài 25cm với hai điểm đánh dấu huỳnh quang trên thân ống - Đoạn cổ dạng half-pipe dài 17cm và đoạn thanh đẩy dài 108cm - Các cỡ từ 5Fr, 5.5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr. - Chiều dài 150cm |  | 90189090 | 11.990.000 | 59.950.000
184 | PP2500389966 | Micro Catheter dùng trong can thiệp mạch | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | [18 empty] | 155.000.000
|  |  |  | Micro Catheter dùng trong can thiệp mạch | CSR135-21S; CSR150-21S | ASAHI Corsair Pro XS | Asahi Intecc (Thailand) Co., Ltd | Vi ống thông can thiệp tim mạch ASAHI Corsair Pro XS | 2526BV-VT-224 |  | Cái | 10 | Thái Lan |  |  |  | 2025 trở đi | Cấu trúc dạng bện, được bện từ 14 sợi - Chiều dài 135cm, 150cm - Đường kính ngoài đầu tip 1.3 F - Đường kính ngoài thân xa 2.1 F. - Đường kính ngoài phần thân gần 2.9Fr - Lớp phủ hydrophilic tính từ đầu tip: 70cm, 85 cm |  | 9018.3910 | 15.500.000 | 155.000.000
185 | PP2500389967 | Vi ống thông can thiệp mạch có gắn bóng ở đầu xa dùng cho mạch ngoại vi, mạch tạng | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | [18 empty] | 550.000.000
|  |  |  | Vi ống thông can thiệp mạch có gắn bóng ở đầu xa dùng cho mạch ngoại vi, mạch tạng | OB*T41340N; OB*T41540N | Occlusafe | Terumo Clinical Supply Co., Ltd | Vi ống thông can thiệp mạch có gắn bóng ở đầu xa dùng cho mạch ngoại vi, mạch tạng | 2526BV-VT-225 |  | Cái | 20 | Nhật Bản |  |  |  | 2024 trở đi | - Vi ống thông có gắn bóng ở đầu xa, phủ ái nước. - Đầu xa: có đường kính 2.7F, có phủ ái nước. - Chiều dài vi ống thông ≥ 130cm - Bóng gắn đầu vi ống thông: Có 2 điểm đánh dấu vị trí đầu và cuối quả bóng - Tương thích với vi dây dẫn 0.014". |  |  | 27.500.000 | 550.000.000
186 | PP2500389974 | Vi ống thông can thiệp động mạch vành loại 1.8F | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | [18 empty] | 48.000.000
|  |  |  | Vi ống thông can thiệp động mạch vành loại 1.8F | NC-F863A; NC-F865A | Finecross | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Vi ống thông can thiệp động mạch vành loại 1.8F | 2526BV-VT-232 |  | Cái | 5 | Nhật Bản |  |  |  | 2024 trở đi | Cấu tạo: Đầu vào dài 0.7mm. Sau đoạn đầu vào là điểm đánh dấu bằng vàng dài 0.7mm. Cấu trúc lõi là lớp bện bằng thép không gỉ . Mặt trong phủ PTFE và mặt ngoài phủ lớp ái nước Hydrophilic. Kính thước: - Chiều dài: 130 cm đến 150 cm - Tương thích guidewire 0.014'' |  |  | 9.600.000 | 48.000.000
187 | PP2500389975 | Vi ống thông can thiệp 2,7F | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | [18 empty] | 47.125.000
|  |  |  | Vi ống thông can thiệp 2,7F | MC-PE27111 ; MC-PE27131; MC-PP27111 ; MC-PP27131 | Progreat | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Vi ống thông can thiệp 2,7F | 2526BV-VT-233 |  | Cái | 5 | Nhật Bản |  |  |  | 2024 trở đi | Vi ống thông 2.7Fr loại đồng trục có dây dẫn đi kèm Cấu trúc 3 lớp: - Lớp trong: phủ lớp PTFE - Lớp giữa: là lớp cuộn chất liệu Tungsten đánh dấu cản quang - Lớp ngoài: phủ lớp ái nước M coat Kich thước: đường kính: 2.7Fr, chiều dài: 110cm đến 130cm Thông số dây dẫn đi kèm: - Kích cỡ 0.021'' - Lõi bằng hợp kim Nitinol - Đầu có lớp cuộn bằng vàng 3cm - Lớp áo ngoài hydrophilic M Coat Áp lực tối đa: 750 psi / 5171 kPa. |  |  | 9.425.000 | 47.125.000
188 | PP2500389976 | Micro Catheter siêu nhỏ dạng xoắn đặc biệt dùng cho tổn thương tắc mãn tính | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | [18 empty] | 77.500.000
|  |  |  | Micro Catheter siêu nhỏ dạng xoắn đặc biệt dùng cho tổn thương tắc mãn tính | CSR135-26P; CSR150-26P | ASAHI Corsair Pro | Asahi Intecc (Thailand) Co., Ltd | Vi ống thông can thiệp tim mạch ASAHI Corsair Pro | 2526BV-VT-234 |  | Cái | 5 | Thái Lan |  |  |  | 2025 trở đi | Cấu trúc dạng bện - Chiều dài: 135cm, 150cm - Đường kính ngoài đầu tip 0.42 mm, đường kính trong: 0.38 mm - Đường kính ngoài phần thân xa: 2.6 Fr - Đường kính ngoài phần thân gần: 2.8 Fr |  | 9018.3910 | 15.500.000 | 77.500.000
189 | PP2500389977 | Micro Catheter siêu nhỏ dạng xoắn cấu trúc dạng bện | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | [18 empty] | 55.000.000
|  |  |  | Micro Catheter siêu nhỏ dạng xoắn cấu trúc dạng bện | CRV135-19P; CRV150-19P | ASAHI Caravel | Asahi Intecc (Thailand) Co., Ltd | Vi ống thông can thiệp tim mạch ASAHI Caravel | 2526BV-VT-235 |  | Cái | 5 | Thái Lan |  |  |  | 2025 trở đi | '- Đầu tip thon mềm mại đường kính ngoài 0,48mm (0,019")(1.4 Fr) - Thân được gia cố cấu trúc dạng bện giúp chống xoắn trong những tổn thương quanh co. - Lớp phủ Hydrophilic dài 70cm, 85cm. - Chiều dài: 135cm, 150cm. - Đường kính ngoài phần thân xa: 1.9 Fr - Đường kính ngoài phần thân gần: 2.6 Fr |  | 9018.3910 | 11.000.000 | 55.000.000
190 | PP2500389978 | Vi ống thông siêu nhỏ hai nòng, thân hình bầu dục, dài 145cm | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | [18 empty] | 60.000.000
|  |  |  | Vi ống thông siêu nhỏ hai nòng, thân hình bầu dục, dài 145cm | SA145-33N | Asahi Sasuke | Asahi Intecc (Thailand) Co., Ltd | Vi ống thông can thiệp tim mạch Asahi Sasuke | 2526BV-VT-236 |  | Cái | 5 | Thái Lan |  |  |  | 2025 trở đi | '- Gồm 2 nòng - Gồm 2 lõi thép không ghỉ, chống xoắn. - Chiều dài từ đầu tip tới OTW port dài 6.5 mm. - Lớp phủ: L3 coating. - Thiết kế ống hình bầu dục. - Đường kính ngoài đầu tip 1.5 Fr - Đường kính ngoài đoạn xa: 2.5/ 3.3 Fr. Đường kính ngoài đoạn gần: 3.2 Fr. - Chiều dài: 145 cm. |  | 9018.3910 | 12.000.000 | 60.000.000
191 | PP2500389980 | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh | CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG ASIA VIỆT NAM | [18 empty] | 297.000.000
|  |  |  | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh | 105-5091-150 105-5092-150 | Echelon | Micro Therapeutics Inc dba EV3 Neurovascular | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh Echelon thẳng | 2526BV-VT-238 |  | Cái | 30 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Được làm bằng chất liệu nitinol, đường kính ngoài là 2.1Fr-1.7Fr và 2.4Fr-1.9Fr, đường kính trong 0.017" và chiều dài là 150cm, tương thích với DMSO, bề mặt tráng trơn nhẵn, thân cứng nhờ các vòng lò xo bằng thép không gỉ, đầu ngoại vi mềm và thẳng. Có 2 điểm đánh dấu ở đầu dễ nhìn thuận lợi |  |  | 9.900.000 | 297.000.000
192 | PP2500389982 | Vi ống thông can thiệp mạch máu tạng loại 1.8F | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG | [18 empty] | 149.520.000
|  |  |  | Vi ống thông can thiệp mạch máu tạng loại 1.8F | Mxxxxx-E; Mxxxxxx-E | Tokai Microcatheter Carnelian | Tokai Medical Products, Inc. | Vi ống thông Carnelian | 2526BV-VT-240 |  | Cái | 20 | Nhật Bản |  |  |  | 2024 trở đi | Đường kính 1.8F. Chiều dài sử dụng: 110cm đến 150cm. Có marker ở đầu tip. Được sử dụng công nghệ bện lớp Tungsten. Lớp trong lòng bằng PTFE. Lớp ngoài ái nước phủ Hydrophilic, độ phủ Hydrophilic: 60 cm đến 110 cm. Hình dạng: đầu thẳng, đầu Cobra, chếch 45 độ. Tương thích guidewire: 0.016 inch. Tương thích ống thông: 0.038 inch. Thiết kế đồng trục |  | 9018 | 7.476.000 | 149.520.000
193 | PP2500389983 | Vi ống thông can thiệp mạch máu loại 1.9Fr | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG | [18 empty] | 149.520.000
|  |  |  | Vi ống thông can thiệp mạch máu loại 1.9Fr | Mxxxxx-E; Mxxxxxx-E | Tokai Microcatheter Carnelian | Tokai Medical Products, Inc. | Vi ống thông Carnelian | 2526BV-VT-241 |  | Cái | 20 | Nhật Bản |  |  |  | 2024 trở đi | Hình dạng: Đầu Thẳng, chếch 45, W. Chiều dài sử dụng: 110 cm đến 150cm. Độ phủ Hydrophilic: 60cm đến 110cm. Tương thích Vi dây dẫn guidewire : 0.018. Tương thích ống thông catheter: 0.041 inch. - Có 2 marker ở dầu tip. Được sử dụng công nghệ bện lớp Tungsten, có phủ thêm lớp PTFE. - Thiết kế đồng trục. |  | 9018 | 7.476.000 | 149.520.000
194 | PP2500389984 | Vi ống thông can thiệp | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH | [18 empty] | 138.000.000
|  |  |  | Vi ống thông can thiệp | MC21-S110B; MC21-S130B; MC21-S150B | Microcatheter BISHOP™ HF | Piolax Medical Devices, Inc. | Vi ống thông can thiệp loại Bishop HF | 2526BV-VT-242 |  | Cái | 20 | Nhật Bản |  |  |  | 2024 trở về sau | - Đầu tip xa thuôn dần và marker tại vị trí đầu xa. - Chiều dài khả dụng 110cm đến 150cm. - Đường kính ngoài tại vị trí của marker, đầu xa, đầu gần có kích thước lần lượt tương đương: 2.7Fr đến 2.8Fr. - Đường kính trong là 0.70mm (0.027 inch). Tương thích với dây dẫn có đường kính tối đa là 0.54mm (0.021 inch) - Áp lực truyền tối đa là 6,895 kPa (1,000 psi) - Dụng cụ định hình đầu đi kèm giúp tạo nhiều loại hình dạng, dễ định hình và độ linh hoạt cao. |  | 9018 | 6.900.000 | 138.000.000
195 | PP2500389985 | Vi ống thông dùng trong can thiệp | CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT | [18 empty] | 249.984.000
|  |  |  | Vi ống thông dùng trong can thiệp | PXSLIM045; PXSLIMSTR; PXSLIM090; PXSLIM130; VEL160STR. | Pxslim Delivery Microcatheter; Velocity Delivery Microcatheter | Penumbra, Inc. | Vi Ống thông dùng trong can thiệp - Delivery Microcatheters. | 2526BV-VT-243 |  | Chiếc | 20 | Hoa Kỳ |  |  |  | Từ 2025 trở đi | Thiết kế gia cố cuộn Nitinol. Phủ polymer. Vi ống thông siêu nhỏ đường kính trong 0.025". Đường kính ngoài đầu xa 2.6F; đầu gần 2.95F; Chiều dài: 150cm đến 160cm. |  | Tính chất tương tự | 12.499.200 | 249.984.000
196 | PP2500389986 | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh | CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG ASIA VIỆT NAM | [18 empty] | 2.125.000.000
|  |  |  | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh | 105-5081-153 | Rebar | Micro Therapeutics Inc dba EV3 Neurovascular | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh Rebar | 2526BV-VT-244 |  | Cái | 250 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Cấu tạo gốm những sợi thép không gỉ quấn vòng quanh thân, đầu ngoại vi của ống thông mềm và thẳng, lớp áo hydrophilic bao bề mặt ngoài, lớp PTFE lót lòng trong cùng, lớp nhựa Pebax. Đường kính ngoài gần-xa là 2.7Fr-2.4Fr, đường kính trong 0.021", chiều dài 153cm. Ống thống sử dụng trong can thiệp mạch máu não bằng coils ev3 và đẩy stent mạch mão Solitaire AB,2,Platinum,X. Còn có thể sử dụng với hệ thống bơm chất tắc mạch Onyx |  |  | 8.500.000 | 2.125.000.000
197 | PP2500389987 | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh gập | CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG ASIA VIỆT NAM | [18 empty] | 240.000.000
|  |  |  | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh gập | 145-5091-150 190-5091-150 145-5092-150 190-5092-150 | Echelon | Micro Therapeutics Inc dba EV3 Neurovascular | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh Echelon gập | 2526BV-VT-245 |  | Cái | 20 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Ống thông được làm bằng Chất liệu được làm bằng chất liệu nitinol, đường kính ngoài gần-xa là 2.1Fr-1.7Fr và 2.4Fr-1.9Fr, đường kính trong 0.017" và chiều dài 150cm, tương thích với DMSO, bề mặt tráng trơn nhẵn, thân cứng nhờ các vòng lò xo bằng thép không gỉ, đầu ngoại vi mềm và uốn cong sẵn hai góc 45 độ và 90 độ. Có 2 điểm đánh dấu ở đầu dễ nhìn thuận lợi |  |  | 12.000.000 | 240.000.000
198 | PP2500389988 | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh | CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG ASIA VIỆT NAM | [18 empty] | 99.000.000
|  |  |  | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh | 105-5095-000 105-5096-000 105-5097-000 | Apollo | Micro Therapeutics Inc dba EV3 Neurovascular | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh Apollo | 2526BV-VT-246 |  | Cái | 5 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Vi ống thông được thiết kế đầu gần được cuộn bằng một sợi thép không gỉ tránh gập, đầu xa có lớp nitinol. Ống thông là loại ống có đầu tự đứt. Phù hợp với dây dẫn 0.008'' và 0.010''. Đường kính trong 0.013'', đường kính ngoài đầu xa 1.5 Fr, đường kính đầu gần 2.7Fr, tổng chiều dài 165 cm , chiều dài Tip 1.5cm, 3cm, 5cm |  |  | 19.800.000 | 99.000.000
199 | PP2500389989 | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh | CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG ASIA VIỆT NAM | [18 empty] | 75.600.000
|  |  |  | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh | 105-5056 | Marathon | Micro Therapeutics Inc dba EV3 Neurovascular | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh Marathon | 2526BV-VT-247 |  | Cái | 8 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Ống thông định hướng bằng dòng chảy, được thiết kế đầu gần bằng sợi thép không gỉ, đầu xa có lớp nitinol. Ống thông có đường kính trong đầu xa là 0.013 in, đường kính ngoài 2.7Fr - 1.5Fr, chiều dài 165cm. |  |  | 9.450.000 | 75.600.000
200 | PP2500389990 | Vi ống thông nhỏ | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH | [18 empty] | 172.000.000
|  |  |  | Vi ống thông nhỏ | MC16-S110BY; MC16-S130BY; MC16-A130BY; MC16-D130BY; MC16-S150BY | Micro Catheter BISHOP | Piolax Medical Devices, Inc. | Vi ống thông can thiệp loại Bishop | 2526BV-VT-248 |  | Cái | 20 | Nhật Bản |  |  |  | 2024 trở về sau | Vi ống thông can thiệp mạch ngoại biên thiết kế hình dạng đầu tip thuôn hình bút chì. - Phần thân ống thông linh hoạt với 10 độ cứng khác nhau thay đổi từ đầu gần đến đầu xa. - Các chiều dài: 110cm đến 150cm với 3 hình dạng đầu. - Đường kính trong 0.019"/0.022" tương thích với dây dẫn có đường kính tối đa 0.018". - Tương thích với hạt vi cầu nhỏ hơn 300μm. - Đường kính ngoài tại vị trí đánh dấu cản quang, đầu xa, đầu gần tương đương với 1.9F đến 2.8F. |  | 9018 | 8.600.000 | 172.000.000
201 | PP2500389991 | Vi ống thông can thiệp TOCE | Công Ty TNHH Alexia | [18 empty] | 693.000.000
|  |  |  | Vi ống thông can thiệp TOCE | M001181250; M001181260; M001181280; M001181310; M001181320; M001181370; M001181380; M001181270; M001181330; M001181340; M001181390; M001181400 | Renegade™ STC 18 Microcatheter | Boston Scientific Limited | Vi ống thông can thiệp mạch máu Renegade STC-18 | 2526BV-VT-249 |  | Hộp | 70 | Ireland |  |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Phủ ái nước HYDRO PASS. - Đường kính gần cán 3F, xa cán 2.4F; đường kính trong 0.021" bằng PTFE - Áp lực đỉnh 1000 psi. - Độ dài 105, 130, 150cm - Chất liệu: bện kim loại và xơ tăng độ nhìn, chống gập, tương thích hạt hình cầu 700 micron hoặc hạt không hình cầu 500 micron. - Công nghệ POLYFUSION Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CFS, FDA,CE |  | 9018 | 9.900.000 | 693.000.000
202 | PP2500389992 | Vi ống thông (micro-catheter) các loại, các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 1.700.000.000
|  |  |  | Vi ống thông (micro-catheter) các loại, các cỡ | SMC-1.8-150, SMC-1.8-130 | Micro Catheter | Shenzhen MicroApproach Medical Technology Co., Ltd | Vi ống thông (micro-catheter) | 2526BV-VT-250 |  | Cái | 250 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Đường kính ngoài đầu gần: 2.7F Đường kính ngoài đầu xa: 1.8F Chiều dài sử dụng: 130cm, 150cm. Có marker ở đầu tip. Bện Tungsten. Lớp trong phủ PTFE Tương thích guidewire tối đa: 0.018 inch Tương thích ống thông tối đa: 0.041 inch |  | 9018 | 6.800.000 | 1.700.000.000
203 | PP2500389995 | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch ngoại biên | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ TÂM VIỆT | [18 empty] | 45.000.000
|  |  |  | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch ngoại biên | iVascular Sergeant DSPC14065001; DSPC14065002; DSPC18065001; DSPC18065002; DSPC35065001; DSPC35065002; DSPC14090001; DSPC14090002; DSPC18090001; DSPC18090002; DSPC35090001; DSPC35090002; DSPC14130001; DSPC14130002; DSPC18130001; DSPC18130002; DSPC35130001; DSPC35130002; DSPC14150001; DSPC14150002; DSPC18150001; DSPC18150002; DSPC35150001; DSPC35150002 | Sergeant | Life Vascular Devices Biotech S.L | iVascular Sergeant | 2526BV-VT-253 |  | Cái | 5 | Tây Ban Nha |  |  |  | 2024-2026 | Ống thông trợ giúp can thiệp ngoại biên, thân được bện, thân thiết kế thuôn. Trên thân có tối thiểu 4 marker bằng tungsten giúp đánh dấu vị trí catheter và chiều dài tổn thương, Mỗi marker cách nhau 40mm. Có 2 loại đầu cong: thẳng và gập góc 30 độ. Tương thích guidewire 4F. Tương thích dây dẫn tối thiểu các cỡ 0.014", 0.018", 0.035". Chiều dài tối thiểu 4 kích thước từ 65 - 150cm |  | 9018 | 9.000.000 | 45.000.000
204 | PP2500389996 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 2/0 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA | [18 empty] | 17.860.000
|  |  |  | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 2/0 | NML020RCN24C075-1 | MOLYLON™ | Kollsut International Inc. | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu MOLYLON™ số 2/0 | 2526BV-VT-254 |  | Sợi | 1.000 | UNITED STATES |  |  |  | 2024 trở về sau | Chỉ không tiêu chất liệu Polyamide 6/6.6 hoặc tương đương, số 2/0 dài 75cm, kim tam giác ngược 24mm 3/8 vòng tròn, làm từ thép không gỉ có chứa các thành phần Niken, Crom, Cu, Molypden, Titanium; phủ silicon; đường kính 0,223mm ± 5%, lực căng nút thắt 14N |  | 3006 | 17.860 | 17.860.000
205 | PP2500389997 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 3/0 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA | [18 empty] | 26.790.000
|  |  |  | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 3/0 | NML030RCN24C075-1 | MOLYLON™ | Kollsut International Inc. | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu MOLYLON™ số 3/0 | 2526BV-VT-255 |  | Sợi | 1.500 | UNITED STATES |  |  |  | 2024 trở về sau | Chỉ không tiêu chất liệu Polyamide 6/6.6 hoặc tương đương số 3/0 dài 75cm, kim tam giác ngược 24mm 3/8 vòng tròn, làm từ thép không gỉ có chứa các thành phần Niken, Crom, Cu, Molypden, Titanium; phủ silicon, đường kính 0,223mm ± 5%, lực căng nút thắt 14N. |  | 3006 | 17.860 | 26.790.000
206 | PP2500389998 | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu số 4/0 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA | [18 empty] | 26.000.000
|  |  |  | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu số 4/0 | PPL040TPN20B090-2 | PIDILEN™ | Kollsut International Inc. | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu PIDILEN™ số 4/0 | 2526BV-VT-256 |  | Sợi | 200 | UNITED STATES |  |  |  | 2024 trở về sau | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 4/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 20mm 1/2 vòng tròn, làm từ thép không gỉ có chứa các thành phần Niken, Crom, Cu, Molypden, Titanium; phủ silicon, đường kính 0,167mm ± 5%, lực căng nút thắt 12,37N |  | 3006 | 130.000 | 26.000.000
207 | PP2500389999 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu số 4/0 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA | [18 empty] | 13.035.000
|  |  |  | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu số 4/0 | PLV040TPN20B075-1 | RADIK™ | Kollsut International Inc. | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu RADIK™ số 4/0 | 2526BV-VT-257 |  | Sợi | 300 | UNITED STATES |  |  |  | 2024 trở về sau | Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 tự tiêu tổng hợp, đa sợi, phủ Polyglactin 370 và Calcium stearate hoặc tương đương, số 4/0, dài 75 cm, kim 20 mm, vòng kim 1/2, kim tròn, làm từ thép không gỉ có chứa các thành phần Niken, Crom, Cu, Molypden, Titanium; phủ silicon, đường kính 0,201mm ± 5%, lực căng nút thắt 14,83N. Sức căng chỉ Sau 2 tuần 75%, sau 4 tuần 25%. Thời gian tiêu: 56-70 ngày. |  | 3006 | 43.450 | 13.035.000
208 | PP2500390000 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi số 1 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA | [18 empty] | 55.290.000
|  |  |  | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi số 1 | PYV001TPN40B090-1 | RASTORO™ | Kollsut International Inc. | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi RASTORO™ số 1 | 2526BV-VT-258 |  | Sợi | 1.000 | UNITED STATES |  |  |  | 2024 trở về sau | Làm từ Polyglycolic Acid, bao bởi Polycaprolactone và Calcium stearate, số 1 dài 90cm, kim tròn đầu tròn dài 40mm 1/2 vòng tròn, làm từ thép không gỉ có chứa các thành phần Niken, Crom, Cu, Molypden, Titanium; phủ silicon, Sức căng còn 65% sau 2 tuần, tiêu hoàn toàn trong 60-90 ngày. |  | 3006 | 55.290 | 55.290.000
209 | PP2500390001 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi số 3/0 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA | [18 empty] | 52.816.500
|  |  |  | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi số 3/0 | PYV030TPN26B075-1 | RASTORO™ | Kollsut International Inc. | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi RASTORO™ số 3/0 | 2526BV-VT-260 |  | Sợi | 1.000 | UNITED STATES |  |  |  | 2024 trở về sau | Làm từ Polyglycolic Acid, bao bởi Polycaprolactone và Calcium stearate, số 3/0 dài 75 cm, kim tròn đầu tròn dài 26 mm 1/2 vòng tròn, làm từ thép không gỉ có chứa các thành phần Niken, Crom, Cu, Molypden, Titanium; phủ silicon, Sức căng còn 65% sau 2 tuần, tiêu hoàn toàn trong 60-90 ngày. |  | 3006 | 52.816,5 | 52.816.500
210 | PP2500390002 | Chỉ không tiêu Polypropylene số 3/0 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 29.700.000
|  |  |  | Chỉ không tiêu Polypropylene số 3/0 | VP-522-X | Surgipro II Monofilament Polypropylene | Covidien | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Surgipro số 3-0, 2 kim tròn đầu nhọn V-20 | 2526BV-VT-261 |  | Sợi | 200 | Dominica/ Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và Polyethylenglycol. Sợi chỉ số 3-0, dài 90cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 26mm, kim cong 1/2 vòng tròn, loại kim được làm từ hợp kim bao gồm các thành phần Chrome, Nickel, Cu, Titan, Molybdenum độ đàn hồi cao. |  | 3006 | 148.500 | 29.700.000
211 | PP2500390003 | Chỉ không tiêu Polypropylene số 7/0 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 40.700.000
|  |  |  | Chỉ không tiêu Polypropylene số 7/0 | VP-704-X, VP-630-X | Surgipro II Monofilament Polypropylene | Covidien | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Surgipro số 7-0, 2 kim tròn đầu cắt KV-11, Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Surgipro số 7-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-351 | 2526BV-VT-262 |  | Sợi | 200 | Dominica |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và Polyethylenglycol. Sợi chỉ số 7-0, dài 60cm, 2 kim tròn, đầu cắt, dài 8mm-9mm, kim cong 3/8 vòng tròn, loại kim được làm từ hợp kim bao gồm tối thiểu các thành phần Chrome, Nickel, Cu, Titan, Molybdenum độ đàn hồi cao. |  | 3006 | 203.500 | 40.700.000
212 | PP2500390005 | Chỉ Tiêu Acid Glycolic Có Gai Đầu Tù Các Cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 197.000.000
|  |  |  | Chỉ Tiêu Acid Glycolic Có Gai Đầu Tù Các Cỡ | VLOCL0615, VLOCL0614, VLOCL0613 | V-LOC 180 Absorbable Wound Closure Device | Covidien | Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc VLOC số 2-0 dài 30cm, kim tròn đầu nhọn V-20, 1/2C, 26mm. Chỉ giữ vết thương 21 ngày., Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc VLOC số 3-0 dài 30cm, kim tròn đầu nhọn V-20, 1/2C, 26mm. Chỉ giữ vết thương 21 ngày. | 2526BV-VT-264 |  | Sợi | 200 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ tiêu thành phần copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, có gai đầu tù, hướng gai một chiều, một đầu có vòng, không cần buộc, số 2/0, 3/0, 4/0. Sợi chỉ dài 30cm. Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn, dài 26mm. Thời gian giữ vết thương: 21 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 180 ngày. |  | 3006 | 985.000 | 197.000.000
213 | PP2500390008 | Chỉ Nylon 1/0 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 42.250.000
|  |  |  | Chỉ Nylon 1/0 | Nylon 1/0 | Suremed- Suurelon | Medico (Huaian) Co., Ltd | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu liền kim vô trùng dùng trong y tế Nylon số 1/0 | 2526BV-VT-267 |  | Sợi | 5.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ không tiêu tổng hợp Nylon Monofilement Polyamid. Chỉ dài 75cm, kim tam giác, kim được làm bằng thép không gỉ 302, phủ silicon, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm |  | 3006 | 8.450 | 42.250.000
214 | PP2500390009 | Chỉ không tiêu tổng hợp số 2/0 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 25.250.000
|  |  |  | Chỉ không tiêu tổng hợp số 2/0 | NC202675 | Huaian Angel Medical Instruments Co., Ltd. | Huaian Angel Medical Instruments Co., Ltd. | Chỉ Nylon không tiêu số 2/0 | 2526BV-VT-268 |  | Sợi | 5.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Chỉ không tiêu tổng hợp 2/0 dài 75cm, 3/8 kim tam giác 24mm; 3/8 kim tam giác 26mm.Chất liệu Nylon. |  |  | 5.050 | 25.250.000
215 | PP2500390010 | Chỉ không tiêu tổng hợp số 3/0 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 20.400.000
|  |  |  | Chỉ không tiêu tổng hợp số 3/0 | Nylon 3-0 | Huaiyin medical instruments Co., ltd | Huaiyin medical instruments Co., ltd /Trung Quốc | Chỉ không tiểu tổng hợp đơn sợi có kim | 2526BV-VT-269 |  | Sợi | 4.000 | Trung quốc |  |  |  | 2025 | Chỉ không tiêu tổng hợp 3/0.Chất liệu Nylon. kim tam giác 20 mm. dài 75cm, 3/8 kim tam giác |  |  | 5.100 | 20.400.000
216 | PP2500390011 | Chỉ không tiêu Polypropylene số 4/0 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 77.625.000
|  |  |  | Chỉ không tiêu Polypropylene số 4/0 | VP-761-X, VP-581-X | Surgipro II Monofilament Polypropylene | Covidien | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Surgipro số 4-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-25, Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Surgipro số 4-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-15 | 2526BV-VT-270 |  | Sợi | 500 | Dominica |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu polypropylen và polyethylen. Sợi chỉ dài 90cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 22mm và 17mm kim cong 1/2 và kim cong 3/8 vòng tròn, loại kim được làm từ hợp kim, được sơn phủ. |  | 3006 | 155.250 | 77.625.000
217 | PP2500390012 | Chỉ không tiêu Polypropylene số 5/0 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 79.650.000
|  |  |  | Chỉ không tiêu Polypropylene số 5/0 | VP-556-X, VP-710-X | Surgipro II Monofilament Polypropylene | Covidien | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Surgipro số 5-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-23, Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Surgipro số 5-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-11 | 2526BV-VT-271 |  | Sợi | 500 | Dominica |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu polypropylen và polyethylen. Sợi chỉ số 5-0, dài 90cm, 75cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 17mm và 13mm, kim cong 1/2 vòng tròn, loại kim được làm từ hợp kim độ đàn hồi cao, được sơn phủ giúp kim sắc bén. |  | 3006 | 159.300 | 79.650.000
218 | PP2500390013 | Chỉ không tiêu Polypropylene số 6/0 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 31.050.000
|  |  |  | Chỉ không tiêu Polypropylene số 6/0 | VPF-706-X | Surgipro II Monofilament Polypropylene | Covidien | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Surgipro số 6-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-11, Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Surgipro số 6-0, 2 kim tròn đầu nhọn CVF-11 | 2526BV-VT-272 |  | Sợi | 200 | Dominica |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu polypropylen và polyethylen. Sợi chỉ số 6-0, dài 75cm, 2 kim kim tròn, đầu nhọn, dài 13mm, kim cong 3/8 vòng tròn, loại kim được làm từ hợp kim, được sơn phủ giúp kim sắc bén. |  | 3006 | 155.250 | 31.050.000
219 | PP2500390014 | Chỉ tiêu tự nhiên số 1/0, không kim | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 8.145.000
|  |  |  | Chỉ tiêu tự nhiên số 1/0, không kim | C50A26 | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, kim tròn, dài 26 mm, C50A26 | CPT | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, kim tròn, dài 26 mm, C50A26 | 2526BV-VT-273 |  | Tép | 300 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quảXtraCoat |  | 3006 | 27.150 | 8.145.000
220 | PP2500390015 | Chỉ không tan đơn sợi Polypropylen dùng trong phẫu thuật tim mạch số 8/0 | CÔNG TY CỔ PHẦN OVI VINA | [18 empty] | 45.540.000
|  |  |  | Chỉ không tan đơn sợi Polypropylen dùng trong phẫu thuật tim mạch số 8/0 | PL 2086-F | Prolus | Lotus Surgicals Pvt. Ltd. | Prolus Polypropylen (8/0) dài 60cm, 2 kim tròn 6mm, 3/8C (PL 2086-F) | 2526BV-VT-274 |  | Tép | 200 | Cộng hòa Ấn Độ |  |  |  | 2024, 2025 | "Chỉ không tan đơn sợi Polypropylene số 8/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C dài 6mm. - Chất liệu: Polypropylene - Cấu trúc: Đơn sợi - Chỉ được sử dụng trong phẫu thuật tim mạch và thủ thuật thần kinh nên được đóng gói thẳng trong bao bì, không cuộn để giảm thiểu hiện tượng gấp nếp; - Chỉ không bị hấp thụ, cũng không bị thoái hóa hoặc suy thoái do tác động của các enzym mô. - Khử trùng: 100% khí Ethylene Oxide. - Độ bền kéo: 0.59N (0.06kgf) - Khả năng giữ độ bền kéo: Không bị suy giảm hay mất đi độ bền kéo. - Chất liệu kim: Thép không gỉ AISI 305 Cold Finished (Hợp kim có chứa Niken, Chromium, Iron hàm lượng cao), không có từ tính, chống hầu hết các loại axit và hóa chất. Ra 0.04 - 0.02 µm; Rz 0.2-0.1 µm. - Chứng chỉ: ISO 13485, CE" |  | 3006 | 227.700 | 45.540.000
221 | PP2500390016 | Chỉ không tan đơn sợi Polypropylen dùng trong phẫu thuật tim mạch số 7/0 | CÔNG TY CỔ PHẦN OVI VINA | [18 empty] | 32.670.000
|  |  |  | Chỉ không tan đơn sợi Polypropylen dùng trong phẫu thuật tim mạch số 7/0 | PL 2078-F | Prolus | Lotus Surgicals Pvt. Ltd. | Prolus Polypropylene (7/0) dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn 8mm, 3/8C (PL 2078-F) | 2526BV-VT-275 |  | Tép | 200 | Cộng hòa Ấn Độ |  |  |  | 2024, 2025 | "Chỉ không tan đơn sợi Polypropylene số 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C dài 8mm. - Chất liệu: Polypropylene - Cấu trúc: Đơn sợi - Chỉ được sử dụng trong phẫu thuật tim mạch và thủ thuật thần kinh nên được đóng gói thẳng trong bao bì, không cuộn để giảm thiểu hiện tượng gấp nếp; - Chỉ không bị hấp thụ, cũng không bị thoái hóa hoặc suy thoái do tác động của các enzym mô. - Khử trùng: 100% khí Ethylene Oxide. - Độ bền kéo: 1.08N (0.11kgf) - Khả năng giữ độ bền kéo: Không bị suy giảm hay mất đi độ bền kéo. - Chất liệu kim: Thép không gỉ AISI 305 Cold Finished (Hợp kim có chứa Niken, Chromium, Iron hàm lượng cao), không có từ tính, chống hầu hết các loại axit và hóa chất. Ra 0.04 - 0.02 µm; Rz 0.2-0.1 µm. - Chứng chỉ: ISO 13485, CE" |  | 3006 | 163.350 | 32.670.000
222 | PP2500390017 | Chỉ không tan đơn sợi Polypropylen dùng trong phẫu thuật tim mạch số 3/0 | CÔNG TY CỔ PHẦN OVI VINA | [18 empty] | 34.650.000
|  |  |  | Chỉ không tan đơn sợi Polypropylen dùng trong phẫu thuật tim mạch số 3/0 | PL 8522 | Prolus | Lotus Surgicals Pvt. Ltd. | Prolus Polypropylen (3/0) dài 90cm, 2 kim tròn 26mm, 1/2C (PL 8522) | 2526BV-VT-276 |  | Tép | 1.000 | Cộng hòa Ấn Độ |  |  |  | 2024, 2025 | "Chỉ không tan đơn sợi Polypropylene số 3/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn, 1/2C dài 26mm. - Chất liệu: Polypropylene - Cấu trúc: Đơn sợi - Chỉ được sử dụng trong phẫu thuật tim mạch và thủ thuật thần kinh nên được đóng gói thẳng trong bao bì, không cuộn để giảm thiểu hiện tượng gấp nếp; - Chỉ không bị hấp thụ, cũng không bị thoái hóa hoặc suy thoái do tác động của các enzym mô. - Khử trùng: 100% khí Ethylene Oxide. - Độ bền kéo: 9.41N (0.96kgf) - Khả năng giữ độ bền kéo: Không bị suy giảm hay mất đi độ bền kéo. - Chất liệu kim: Thép không gỉ AISI 305 Cold Finished (Hợp kim có chứa Niken, Chromium, Iron hàm lượng cao), không có từ tính, chống hầu hết các loại axit và hóa chất. Ra 0.04 - 0.02 µm; Rz 0.2-0.1 µm. - Chứng chỉ: ISO 13485, CE" |  | 3006 | 34.650 | 34.650.000
223 | PP2500390018 | Chỉ phẫu thuật không tiêu, đơn sợi monofilament nylon số 3/0 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 40.800.000
|  |  |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu, đơn sợi monofilament nylon số 3/0 | Nylon 3-0 | Huaiyin medical instruments Co., ltd | Huaiyin medical instruments Co., ltd /Trung Quốc | Chỉ không tiểu tổng hợp đơn sợi có kim | 2526BV-VT-277 |  | Sợi | 8.000 | Trung quốc |  |  |  | 2025 | '- Chỉ phẫu thuật không tiêu, đơn sợi monofilament nylon. - Kim tam giác, cong 3/8 vòng tròn, dài 24mm. Chỉ dài 76cm. |  |  | 5.100 | 40.800.000
224 | PP2500390019 | Chỉ Nylon đơn sợi số 4/0 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 10.200.000
|  |  |  | Chỉ Nylon đơn sợi số 4/0 | Nylon 4-0 | Huaiyin medical instruments Co., ltd | Huaiyin medical instruments Co., ltd /Trung Quốc | Chỉ không tiểu tổng hợp đơn sợi có kim | 2526BV-VT-278 |  | Sợi | 2.000 | Trung quốc |  |  |  | 2025 | Chỉ không tiêu liền kim tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 4/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8, dài 19mm, kim làm từ thép không gỉ được phủ silicon. |  |  | 5.100 | 10.200.000
225 | PP2500390022 | Chỉ không tan tổng hợp sợi bên số 2-0 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 148.000.000
|  |  |  | Chỉ không tan tổng hợp sợi bên số 2-0 | 88863221-56 | Ticron Coated and Uncoated Braided Polyester | Covidien | Chỉ không tan tổng hợp sợi bên Ticron số 2-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-316. Chỉ kèm miếng đệm Pledget 7x3x1,5mm. | 2526BV-VT-281 |  | Tép | 100 | Dominica |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ không tan tổng hợp sợi bên số 2-0 dài 75, 2 kim tròn đầu nhọn Y-31, 1/2C, 16mm. Chỉ kèm miếng đệm Pledget 7x3x1,5mm. |  | 3006 | 1.480.000 | 148.000.000
226 | PP2500390023 | Chỉ khâu nhãn khoa 9/0; 10/0 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 13.237.500
|  |  |  | Chỉ khâu nhãn khoa 9/0; 10/0 | 3L30CS6; 3M30CS6 | Orlon | Orion Sutures (India) Pvt Ltd | Chỉ phẫu thuật Orlon số 9/0; 10/0 | 2526BV-VT-282 |  | Sợi | 150 | Ấn Độ |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ khâu phẫu thuật mắt liền kim số 9/0; 10/0, có 2 kim Chỉ không tiêu. Đường kính 0,15mm; Chiều dài chỉ ≥ 30cm; Chiều dài kim 6,0mm; 3/8 đường tròn. |  | 3006 | 88.250 | 13.237.500
227 | PP2500390024 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện sô 2/0 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 169.950.000
|  |  |  | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện sô 2/0 | GL-123 | Polysorb Braided Absorbable Suture | Covidien | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polysorb số 2-0 dài 75cm, kim tròn đầu nhọn V-20 1/2C, 26mm | 2526BV-VT-283 |  | Sợi | 2.200 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 2/0, dài 75cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 26mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đóng gói vô trùng |  | 3006 | 77.250 | 169.950.000
228 | PP2500390025 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 3/0 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 308.000.000
|  |  |  | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 3/0 | GL-122 | Polysorb Braided Absorbable Suture | Covidien | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polysorb số 3-0 dài 75cm, kim tròn đầu nhọn V-20 1/2C, 26mm | 2526BV-VT-284 |  | Sợi | 4.000 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 3/0, dài 75cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 26mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đóng gói vô trùng |  | 3006 | 77.000 | 308.000.000
229 | PP2500390026 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 4/0 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 97.250.000
|  |  |  | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 4/0 | UL-203 | Polysorb Braided Absorbable Suture | Covidien | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polysorb số 4-0 , kim tròn đầu nhọn thân dẹp CVF-23 | 2526BV-VT-285 |  | Sợi | 1.000 | Dominica |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 4/0, dài 75cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 17mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đóng gói vô trùng |  | 3006 | 97.250 | 97.250.000
230 | PP2500390027 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 5/0 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 31.950.000
|  |  |  | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 5/0 | UL-202 | Polysorb Braided Absorbable Suture | Covidien | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polysorb số 5-0 , kim tròn đầu nhọn CV-23 | 2526BV-VT-286 |  | Sợi | 300 | Dominica |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 5/0, dài 75cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 17mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đóng gói vô trùng |  | 3006 | 106.500 | 31.950.000
231 | PP2500390028 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 6/0 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 63.750.000
|  |  |  | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 6/0 | UL-101 | Polysorb Braided Absorbable Suture | Covidien | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polysorb số 6-0 không màu , kim tròn đầu nhọn thân dẹp CVF-21 | 2526BV-VT-287 |  | Sợi | 500 | Dominica |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 6/0, dài 45cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 12mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đóng gói vô trùng |  | 3006 | 127.500 | 63.750.000
232 | PP2500390029 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 29.800.000
|  |  |  | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 1 | 2C90DZ40 | Oryl | Orion Sutures (India) Pvt Ltd | Chỉ phẫu thuật Oryl số 1 | 2526BV-VT-288 |  | Sợi | 1.000 | Ấn Độ |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ phẫu thuật tiêu tổng hợp polyglycolide sợi bện, phủ polycaprolactone và calcium stearate. - Kim khâu được làm bằng chất liệu thép không gỉ bọc silicon - Kim tròn, cứng chống đàn hồi, cong 1/2 vòng tròn, dài 40mm. Chỉ dài 90cm. Hộp 12 sợi - Duy trì 75% sức căng bề mặt chỉ sau 14 ngày, sau 21 ngày là 50% |  | 3006 | 29.800 | 29.800.000
233 | PP2500390030 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 88.250.000
|  |  |  | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 1 | CL-915 | Polysorb Braided Absorbable Suture | Covidien | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polysorb số 1 dài 90cm, kim tròn đầu nhọn GS-24 1/2C, 40mm | 2526BV-VT-289 |  | Sợi | 1.000 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 40mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. |  | 3006 | 88.250 | 88.250.000
234 | PP2500390034 | Chỉ thép liền kim số 5 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG BẢO | [18 empty] | 18.200.000
|  |  |  | Chỉ thép liền kim số 5 | ST55 | SMI | SMI A.G | Chỉ Steel số 5 | 2526BV-VT-293 |  | sợi | 250 | Bỉ |  |  |  | Từ năm 2024 trở đi | Chỉ thép số 5 dài 45cm kim 1/2 kim tròn đầu cắt vòng kim 48mm. Kim thép không gỉ phủ silicone |  | 3006 | 72.800 | 18.200.000
235 | PP2500390035 | Chỉ thép liền kim | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 40.560.000
|  |  |  | Chỉ thép liền kim | ST70P55 | Chỉ thép Caresteel số 5, dài 75 cm, kim tròn trocar, dài 55 mm, ST70P55 | CPT | Chỉ thép Caresteel số 5, dài 75 cm, kim tròn trocar, dài 55 mm, ST70P55 | 2526BV-VT-1114 |  | Sợi | 300 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Chỉ thép số 5, dài 75 cm, kim tròn trocar 1/2c, dài 55 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi vuốt nhọn UltraGlyde Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả |  | 3006 | 135.200 | 40.560.000
236 | PP2500390036 | Chỉ tan tổng hợp phủ thuốc kháng khuẩn Triclosan số (3/0) | CÔNG TY CỔ PHẦN OVI VINA | [18 empty] | 111.375.000
|  |  |  | Chỉ tan tổng hợp phủ thuốc kháng khuẩn Triclosan số (3/0) | LAM 2437-910 | Solus 910 AM+ | Lotus Surgicals Pvt. Ltd. | Solus AM Polyglactin-910 (3/0) dài 90cm , kim tròn dài 20mm, 1/2C (LAM 2437-910) | 2526BV-VT-294 |  | Tép | 1.500 | Cộng hòa Ấn Độ |  |  |  | 2024, 2025 | "Chỉ tiêu cở chỉ số 3/0 dài 90cm, kim tròn dài 20mm, 1/2C - Chất liệu: Poly(Glycolide-co-L-lactide) [Polyglactin-910] 90% Glycolide và 10% Lactide - Cấu trúc: Bện đa sợi - Lớp phủ: Poly(Glycolide-co-L-lactide) [Glacomer 37], Calcium Stearate và Triclosan có công dụng kháng khuẩn - Khử trùng: 100% khí Ethylene Oxide - Thời gian hấp thu: Hấp thu hoàn toàn trong 54 đến 70 ngày. - Độ bền kéo 1.77 (kgf). - Giữ được 81% độ bền kéo sau 2 tuần. - Giới hạn trung bình của kim 6.67 (N). - Capillarity rất thấp, không cần bôi trơn thêm. - Chất liệu kim: Thép không gỉ AISI 305 Cold Finished (Hợp kim có chứa Niken, Chromium, Iron hàm lượng cao), không có từ tính, chống hầu hết các loại axit và hóa chất. Ra 0.04 - 0.02 µm; Rz 0.2-0.1 µm. - Chứng chỉ: ISO 13485, CE" |  | 3006 | 74.250 | 111.375.000
237 | PP2500390037 | Lưỡi dao mổ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM | [18 empty] | 18.900.000
|  |  |  | Lưỡi dao mổ | 10#, 11#, 12#, 15#, 18#, 19#, 20#, 21#, 22#, 23#, 24#, 25# | 10#, 11#, 12#, 15#, 18#, 19#, 20#, 21#, 22#, 23#, 24#, 25# | Huaian Helen – Trung Quốc. | Lưỡi dao mổ | 2526BV-VT-295 |  | Cái | 25.000 | Huaian Helen – Trung Quốc. |  |  |  | 2024-2025 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng các số. Chất liệu thép không rỉ, các cỡ khác nhau số 10, 11, 15, 20, 21, lắp được vào tất cả cán giao mổ kim loại, nhựa...Sử dụng một lần. |  |  | 756 | 18.900.000
238 | PP2500390038 | Dao phẫu thuật mắt trong mổ phaco | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | [18 empty] | 38.720.000
|  |  |  | Dao phẫu thuật mắt trong mổ phaco | JSH-K220; JSH-K280 | Iscon Surgicals Limited | Iscon Surgicals Limited | Dao mổ Phaco một mặt vát 2,2mm; 2,8mm ClearEdge | 2526BV-VT-296 |  | Cái | 500 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở về sau | Dao mổ chính tạo đường rạch giác mạc trong mổ phaco, đường kính: 2.2mm, 2.8mm. Lưỡi dao làm bằng thép không gỉ, vát chéo lên |  |  | 77.440 | 38.720.000
239 | PP2500390039 | Tay dao cắt hàn mạch | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOPLINE | [18 empty] | 1.050.000.000
|  |  |  | Tay dao cắt hàn mạch | LF1923 | Covidien LLC | Covidien (Medtronic) | Tay dao cắt hàn mạch Ligasure Maryland | 2526BV-VT-297 |  | cái | 50 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Tay dao hàn mạch mổ mở hàm phủ chống nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 23cm, chiều dài mối hàn 20.3mm, chiều dài vết cắt 18.5mm, đường kính thân dao 5mm, quay 350 độ |  |  | 21.000.000 | 1.050.000.000
240 | PP2500390040 | Tay dao cắt hàn mạch | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOPLINE | [18 empty] | 630.000.000
|  |  |  | Tay dao cắt hàn mạch | LF1937 | Covidien LLC | Covidien (Medtronic) | Tay dao cắt hàn mạch Ligasure Maryland | 2526BV-VT-298 |  | Cái | 30 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 37cm, chiều dài mối hàn 20.3mm, chiều dài vết cắt 18.5mm, đường kính thân dao 5mm, quay 350 độ |  |  | 21.000.000 | 630.000.000
241 | PP2500390041 | Tay dao mổ điện | Công ty TNHH y tế Bình Minh | [18 empty] | 43.400.000
|  |  |  | Tay dao mổ điện | XY-P401 | Disposable Electrosurgical Pencil | Shaoxing Shangyu Xinyue Medical Appliance Co., Ltd | Tay dao mổ điện | 2526BV-VT-299 |  | Cái | 2.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Lưỡi dao: có thể tháo rời, điện cực làm bằng chất liệu thép không rỉ. Chiều dài dây điều khiển: 3m; Chiều dài tay dao: 15cm - 20cm. Tay cầm: nút bấm Mở (Vàng) /Đóng (Xanh), Đầu cắm: 1 chân; 3 chân, dùng cho máy mổ điện cao tần 3 giắc. Sử dụng một lần. |  |  | 21.700 | 43.400.000
242 | PP2500390045 | Bộ dao siêu âm dạng súng dùng trong mổ hở và mổ nội soi | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 288.269.000
|  |  |  | Tay dao siêu âm dạng súng dùng trong mổ hở và mổ nội soi | SG13/SG22/SG35 | Innolcon | Innolcon Medical Technology (Suzhou) Co., Ltd. | Tay dao siêu âm dạng súng | 2526BV-VT-305.1 |  | Cái | 5 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Tay dao mổ siêu âm dùng trong mổ nội soi và mổ hở - Đầu dạng súng, trục xoay được 360 độ khi sử dụng, đường kính 5.5mm. - Bề mặt làm việc đa dạng, bao gồm bề mặt lồi, lõm, bề mặt kẹp, bề mặt cắt sau, mũi cùn, được bổ sung thêm đầu khum. - Tần số rung 55,600Hz - Có các kích cỡ chiều dài hoạt động 13cm, 22cm và 35cm. |  |  | 14.675.800 | 73.379.000
|  |  |  | Dây dao gắn tay dao | HP401 | Innolcon | Innolcon Medical Technology (Suzhou) Co., Ltd. | Dây dao dùng cho dao mổ siêu âm | 2526BV-VT-305.2 |  | Cái | 5 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Sử dụng với tay dao siêu âm mổ nội soi - Chất liệu vỏ ngoài bằng hợp kim nhôm: hỗ trợ giảm sức nặng, tăng độ bền cơ học và khả năng kháng ăn mòn khi sử dụng. - Đầu điện cực được mạ vàng với điện trở tiếp xúc tối thiểu nhằm tăng khả năng truyền song cơ học |  |  | 42.978.000 | 214.890.000
243 | PP2500390046 | Bộ dao siêu âm mổ nội soi ngàm cong, dài 349mm | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 470.000.000
|  |  |  | Tay dao siêu âm mổ nội soi ngàm cong, dài 349mm | DS5-400CD | SRA Developments Ltd | SRA Developments Ltd | Tay dao phẫu thuật | 2526BV-VT-306.1 |  | Bộ | 5 | Anh |  |  |  | 2024 trở đi | - Tay dao siêu âm mổ nội soi, sử dụng cho dao mổ siêu âm - Sử dụng công nghệ dao động xoắn - Tay cầm: • Chiều dài làm việc: 349mm • Loại ngàm cong • Xoay được 360 độ • Đường kính trục tay cầm: 5.5mm - Chuyển đổi 3 mức công suất trên tay dao: High, Low, Ultra low |  | 9018.9090 | 26.200.000 | 131.000.000
|  |  |  | Bộ truyền sóng dùng cho tay dao siêu âm mổ nội soi ngàm cong, dài 349mm | ES5-400CT | SRA Developments Ltd | SRA Developments Ltd | Tay dao phẫu thuật (bộ truyền sóng) | 2526BV-VT-306.2 |  | Bộ | 5 | Anh |  |  |  | 2024 trở đi | - Bộ truyền sóng dùng cho tay dao siêu âm mổ nội soi, sử dụng cho dao mổ siêu âm - Sử dụng công nghệ dao động xoắn - Bộ truyền sóng - transducer: • Chiều dài cáp 3m • Hấp được nhiệt độ cao 134 -137 độ C • Thời gian kích hoạt 250 phút |  | 9018.9090 | 67.800.000 | 339.000.000
244 | PP2500390047 | Bộ dao siêu âm mổ hở ngàm cong, dài 176mm | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 470.000.000
|  |  |  | Tay dao siêu âm mổ hở ngàm cong, dài 176mm | DS5-200CD | SRA Developments Ltd | SRA Developments Ltd | Tay dao phẫu thuật | 2526BV-VT-307.1 |  | Bộ | 5 | Anh |  |  |  | 2024 trở đi | - Tay dao siêu âm mổ hở, sử dụng cho dao mổ siêu âm - Sử dụng công nghệ dao động xoắn - Tay cầm: • Chiều dài làm việc: 176mm • Loại ngàm cong • Xoay được 360 độ - Chuyển đổi 3 mức công suất trên tay dao: High, Low, Ultra low |  | 9018.9090 | 26.200.000 | 131.000.000
|  |  |  | Bộ truyền sóng dùng cho tay dao siêu âm mổ hở ngàm cong, dài 176mm | ES5-200CT | SRA Developments Ltd | SRA Developments Ltd | Tay dao phẫu thuật (bộ truyền sóng) | 2526BV-VT-307.2 |  | Bộ | 5 | Anh |  |  |  | 2024 trở đi | - Bộ truyền sóng dùng cho tay dao siêu âm mổ hở, sử dụng cho dao mổ siêu âm - Sử dụng công nghệ dao động xoắn - Bộ truyền sóng - transducer: • Chiều dài cáp 3m • Hấp được nhiệt độ cao 134 -137 độ C • Thời gian kích hoạt 250 phút |  | 9018.9090 | 67.800.000 | 339.000.000
245 | PP2500390051 | Mạch máu nhân tạo 4 nhánh có ngâm tẩm Gelatin chống thẩm thấu các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | [18 empty] | 212.500.000
|  |  |  | Mạch máu nhân tạo 4 nhánh có ngâm tẩm Gelatin chống thẩm thấu các cỡ | 73341088/8; 73321088/8; 73301088/8; 73281088/8; 73261088/8; 73241088/8; 73221088/8; 73341088/8E; 73321088/8E; 73301088/8E; 73281088/8E; 73261088/8E; 73241088/8E; 73221088/8E | Gelweave Plexus | Vascutek LTD | Gelweave Plexus | 2526BV-VT-311 |  | Chiếc | 5 | Vương quốc Anh |  |  |  | 2025 trở đi | Mạch máu nhân tạo sử dụng để thay đoạn quai động mạch chủ. Đoạn thay động mạch chủ có 8 kích thước đường kính: 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm; 03 nhánh lên ( thân cánh tay đầu và cảnh trái, dưới đòn trái) dài 15cm. Nhánh dẫn lưu bảo vệ não dài 15cm. Mạch máu dệt sợi tẩm gelatin tự tiêu hoàn toàn sau 2 tuần, đảm bảo kín và không có lỗ rỉ máu, giảm thiểu hiện tượng rỉ máu qua lỗ xâu kim. Gelatin có tính trung hòa cho phép liên kết với kháng sinh để chống nhiễm khuẩn ở vùng phẫu thuật nguy cơ nhiễm trùng cao. |  | 9021 | 42.500.000 | 212.500.000
246 | PP2500390053 | Bộ Catheter dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 69.200.000
|  |  |  | Bộ Catheter dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài | DVEA2 | Hp Bioproteses Ltda/ Brazil | Hp Bioproteses Ltda | Bộ dẫn lưu não thất ra ngoài người lớn | 2526BV-VT-313 |  | Bộ | 20 | Brazil |  |  |  | 2024-2025 | - Dẫn dịch não tủy (CSF) từ não thất ra ngoài. - Theo dõi áp lực và tỷ lệ chảy của dịch não tủy từ não thất - Giảm áp lực nội sọ (ICP) - Van lọc khí một chiều ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập và hiệu ứng áp lực âm - Hai vị trí lấy dịch và tiêm thuốc não thất - Bình chứa dịch di chuyển theo dõi dòng chảy, có khóa tạm để điều chỉnh áp lực nhanh chóng, chính xác. - Bảng theo dõi và điều chỉnh áp lực nội sọ, túi chứa dịch 700 ml có thể tái sử dụng. Catheter não thất dài 35 cm. |  | 9021 | 3.460.000 | 69.200.000
247 | PP2500390054 | Dẫn lưu não thất-ổ bụng kèm khoang delta chống hiện tượng siphon | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | [18 empty] | 152.000.000
|  |  |  | Dẫn lưu não thất-ổ bụng kèm khoang delta chống hiện tượng siphon | 25131-1/ 25131-5/ 25132-2 | Delta Shunt Kit | Covidien | Bộ dẫn lưu dịch não tủy não thất - ổ bụng | 2526BV-VT-314 |  | Cái | 20 | DOMINICAN REPUBLIC |  |  |  | 2024 trở đi | '- Cấu tạo gồm các bộ phận: cổng kết nối với catheter, khoang chứa dịch, van áp lực cố định, khoang delta kiểm soát hiện tượng siphon. - Van có kích thước: loại nhỏ 36mm x 13mm x 6mm hoặc trung bình: 40mm x 16,5mm x 8mm, với mức áp lực 1, 1.5, 2.0 (tương ứng áp lực thấp, trung bình, cao) - Catheter não thất dài 23 cm, đường kính trong 1.3 mm, đường kính ngoài 2.5 mm - Catheter ổ bụng dài 90 cm, đường kính trong 1.3 mm, đường kính ngoài 2.5 mm - Catheter phủ Barium giúp nhìn rõ hình ảnh trên phim X-quang - Màng silicone đàn hồi ở phía trên cho phép chọc kim qua da để lấy dịch não tủy, phía dưới là chất liệu polypropylene. - Có khoang kiểm soát hiện tượng siphon cho phép bệnh nhân duy trì được áp lực nội sọ mà không bị ảnh hưởng bởi tốc độ dòng chảy của dịch não tủy hay tư thế của bệnh nhân. Đạt tiêu chuẩn FDA (Mỹ)., ISO 13485 |  | 9021.9000 | 7.600.000 | 152.000.000
248 | PP2500390055 | Bộ van dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng có thể điều chỉnh 5 mức áp lực | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | [18 empty] | 290.750.000
|  |  |  | Bộ van dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng có thể điều chỉnh 5 mức áp lực | SPV - 2010 | Sophysa | Sophysa SA | Bộ Van dẫn lưu dịch não tủy VP Shunt có thể điều chỉnh 5 mức áp lực - Sophysa | 2526BV-VT-315 |  | Bộ | 5 | Pháp |  |  |  | Từ năm 2025 trở đi | - Van có khóa, đường kính 16mm - Van điều chỉnh tối thiểu 05 mức lực từ 30-200 (mmH2O). - Vỏ van bằng polysulfone - Cơ chế hoạt động van dạng bóng trong ống dẫn hình côn và lo xo phẳng - Catheter não thất gắn sẵn vào van, dài 23cm; đường kính trong 1.3mm , đường kính ngoài 2.5mm - Dây dẫn lưu xuống ổ bụng dài 110cm; đường kính trong 1.1mm, đường kính ngoài 2.5mm |  | 9021 | 58.150.000 | 290.750.000
249 | PP2500390056 | Bộ van dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng có thể điều chỉnh được 8 mức áp lực | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | [18 empty] | 145.000.000
|  |  |  | Bộ van dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng có thể điều chỉnh được 8 mức áp lực | SM8 - 2010 | Sophysa | Sophysa SA | Bộ Van dẫn lưu dịch não tủy VP Shunt có thể điều chỉnh 8 mức áp lực - Sophysa | 2526BV-VT-316 |  | Bộ | 5 | Pháp |  |  |  | Từ năm 2025 trở đi | - Van dạng bóng hoạt động trong ống dẫn hình côn và lo xo phẳng - Van có tối thiểu 08 mức lực từ 30-200(mmH2O). - Vỏ van bằng polysulfone trong suốt Đường kính van 16mm - Dây thoát dịch não thất, dài 23 cm; đường kính trong 1.3 mm, đường kính ngoài 2.5 mm - Dây dẫn lưu xuống ổ bụng dài 110 cm; đường kính trong 1.1 mm, đường kính ngoài 2.5 mm |  | 9021 | 29.000.000 | 145.000.000
250 | PP2500390057 | Bộ van dẫn lưu dịch não tủy áp lực cao/trung bình/thấp | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | [18 empty] | 129.000.000
|  |  |  | Bộ van dẫn lưu dịch não tủy áp lực cao/trung bình/thấp | SM1 - 2010 L/M/H | Sophysa | Sophysa SA | Bộ van dẫn lưu dịch não tủy áp lực cao/trung bình/thấp - Sophysa | 2526BV-VT-318 |  | Bộ | 10 | Pháp |  |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Có 03 loại van tương ứng với 03 mức áp lực: áp lực thấp 50 mm H2O; áp lực trung bình 110 mm H2O; áp lực cao 170 mm H2O. Vỏ van bằng Polysulfone trong suốt Đường kính van 16 mm; đường kính ống dẫn dịch 1.8 mm Cơ chế hoạt động dạng bóng trong ống hình côn Catheter não thất, dài 23 cm ; đường kính trong 1.3 mm; đường kính ngoài 2.5 mm Dây dẫn lưu xuống ổ bụng dài 110 cm; đường kính trong 1.1mm; đường kính ngoài 2.5 mm |  | 9021 | 12.900.000 | 129.000.000
251 | PP2500390059 | Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ cánh cong các số | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH | [18 empty] | 86.730.000
|  |  |  | Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ cánh cong các số | ART19LFA/ ART21LFA/ ART23LFA/ ART25LFA/ ART19LSA/ ART21LSA/ ART23LSA/ ART25LSA | ART19LFA/ ART21LFA/ ART23LFA/ ART25LFA/ ART19LSA/ ART21LSA/ ART23LSA/ ART25LSA | Corcym S.r.l. | Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ cánh cong Bicarbon Slimline/ Fitline | 2526BV-VT-320 |  | Cái | 3 | Ý |  |  |  | 2023 trở đi | Van động mạch chủ cơ học cánh cong, có thân van làm bằng Titanium, được bao bọc bên ngoài nhiều lớp: sợi PET, polyacetal, polyester và có phủ carbofilm. Cánh van quay được góc 80 độ. |  | 9021 | 28.910.000 | 86.730.000
252 | PP2500390060 | Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ không gây tiếng động các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 145.000.000
|  |  |  | Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ không gây tiếng động các cỡ | 500FA19, 500FA21, 500FA23, 500FA25 | Medtronic Open Pivot Heart Valve | Medtronic Inc. | Van cơ học động mạch chủ OPEN PIVOT các cỡ | 2526BV-VT-321 |  | cái | 5 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Van nhân tạo cơ học động mạch chủ không gây tiếng động - Van cơ học thiết kế gờ nổi, không hốc hay lõm sâu, tránh hình thành huyết khối - Góc đóng cánh van khoảng 25 độ, góc mở cánh van khoảng 85 độ. - Thiết kế rửa trục liên tục ở cả vị trí mở và đóng - Được làm bằng pyrolytic carbon với dải tăng cường bằng titan mỏng - Tối thiểu 4 kích thước: Van cơ học động mạch chủ: 19mm, 21mm, 23mm, 25mm tương ứng với diện tích hình học 1.55cm2, 2.02cm2, 2.56cm2, 3.17cm2 |  | 9021 | 29.000.000 | 145.000.000
253 | PP2500390062 | Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ các số | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH | [18 empty] | 144.550.000
|  |  |  | Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ các số | ART19LFA/ ART21LFA/ ART23LFA/ ART25LFA/ ART19LSA/ ART21LSA/ ART23LSA/ ART25LSA | ART19LFA/ ART21LFA/ ART23LFA/ ART25LFA/ ART19LSA/ ART21LSA/ ART23LSA/ ART25LSA | Corcym S.r.l. | Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ Bicarbon Fitline/ Slimline | 2526BV-VT-323 |  | Cái | 5 | Ý |  |  |  | 2023 trở đi | Van động mạch chủ cơ học, có thân van làm bằng Titanium, được bao bọc bên ngoài nhiều lớp: sợi PET, polyacetal, polyester và có phủ carbofilm. Hai cánh van được phủ Carbofilm. Van động mạch chủ Fitline thiết kế Intra-annular. Van động mạch chủ Slimline thiết kế Partially Supra-annular. Cánh van quay được góc 80 độ. |  | 9021 | 28.910.000 | 144.550.000
254 | PP2500390063 | Van tim nhân tạo sinh học động mạch chủ không cần khâu các số | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH | [18 empty] | 575.730.000
|  |  |  | Van tim nhân tạo sinh học động mạch chủ không cần khâu các số | PVF-S/ PVF-M/ PVF-L/ PVF-XL | PVF-S/ PVF-M/ PVF-L/ PVF-XL | Corcym S.r.l. | Van tim nhân tạo sinh học động mạch chủ không cần khâu Perceval PLUS | 2526BV-VT-324 |  | Cái | 3 | Ý |  |  |  | 2023 trở đi | Van tim sinh học động mạch chủ các cỡ, loại không cần khâu có cánh van làm bằng màng ngoài tim bò. Khung van làm từ hợp kim đàn hồi. Độ cao van gồm tối thiểu các loại 31.0, 33.0, 35.5, 36.5mm tương ứng với đường kính thành lỗ van 19-21mm, 21-23mm, 23-25mm, 25-27mm. |  | 9021 | 191.910.000 | 575.730.000
255 | PP2500390064 | Van tim sinh học ĐMC có khung stent làm từ polymer | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 288.000.000
|  |  |  | Van tim sinh học ĐMC có khung stent làm từ polymer | 305C221, 305C223, 305C225, 305C227 | Mosaic 305 Bioprosthesis | Medtronic Heart Valves Division | Van động mạch chủ sinh học MOSAIC | 2526BV-VT-325 |  | cái | 3 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Van tim sinh học làm từ màng tim lợn, được bảo quản trong dung dịch glutaraldehyde 0.2%. Khung stent được làm từ polymer bọc bằng lớp vải polyester giúp giảm áp lực lên lá van và dễ dàng sử dụng trong cả phẫu thuật ít xâm lấn. Với van động mạch chủ có thể đặt cả vị trí intra-annular hoặc supra-annular. Tối thiểu 4 kích cỡ: Van động mạch chủ 21mm, 23mm, 25mm, 27mm |  | 9021 | 96.000.000 | 288.000.000
256 | PP2500390065 | Van động mạch chủ sinh học các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 540.000.000
|  |  |  | Van động mạch chủ sinh học các cỡ | T505C221, T505C223, T505C225 | Hancock II T505 Bioprosthesis | Medtronic Heart Valves Division | Van động mạch chủ sinh học T505 HANCOCK™ II | 2526BV-VT-326 |  | cái | 10 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Van được sản xuất từ màng tim lợn. Mức độ thoái hóa van thấp, có độ bền cao và dễ dàng thay van. Hệ thống Cinch II dễ cấy ghép. Điểm bắt cản quang trên van bằng Haynes alloy #25. - Van sinh học động mạch chủ có tối thiểu 3 cỡ 21mm, 23mm, 25mm Van tim sinh học sử dụng vật liệu T6 (sodium dodecyl sulfate) giúp loại bỏ phospholipid trên bề mặt lá van, khung stent bằng acetal homopolymer. |  | 9021 | 54.000.000 | 540.000.000
257 | PP2500390066 | Van tim nhân tạo sinh học động mạch chủ các số | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH | [18 empty] | 280.955.000
|  |  |  | Van tim nhân tạo sinh học động mạch chủ các số | CNA19/ CNA21/ CNA23/ CNA25/ CNA27/ CNA29 | CNA19/ CNA21/ CNA23/ CNA25/ CNA27/ CNA29 | Corcym Canada Corp. | Van tim nhân tạo sinh học động mạch chủ Crown PRT | 2526BV-VT-327 |  | Cái | 5 | Canada |  |  |  | 2023 trở đi | Van sinh học nhân tạo động mạch chủ loại có khung, cánh van được làm bằng màng ngoài tim bò. Van động mạch chủ có đánh dấu vị trí khâu giúp đặt van chính xác và chỉ khâu được phân bố đều; được xử lý theo công nghệ giảm Phospholipid (Phospholipid Reduction Treatment (PRT)) |  | 9021 | 56.191.000 | 280.955.000
258 | PP2500390067 | Van tim nhân tạo cơ học hai lá không gây tiếng động các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 435.000.000
|  |  |  | Van tim nhân tạo cơ học hai lá không gây tiếng động các cỡ | 500DM27, 500DM29, 500DM31, 500DM33 | Medtronic Open Pivot Heart Valve | Medtronic Inc. | Van cơ học hai lá OPEN PIVOT các cỡ | 2526BV-VT-328 |  | cái | 15 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Van nhân tạo cơ học hai lá. - Van cơ học thiết kế gờ nổi, không hốc hay lõm sâu, tránh hình thành huyết khối - Góc đóng cánh van 25 độ, góc mở cánh van 85 độ - Thiết kế rửa trục liên tục ở cả vị trí mở và đóng - Được làm bằng pyrolytic carbon với dải tăng cường bằng titan mỏng. - Kích thước tối thiểu: Van cơ học hai lá: 27mm, 29mm, 31mm, 33mm tương ứng với diện tích khả dụng: 3.84cm2, 4.59cm2, 5.35cm2, 5.35cm2 |  | 9021 | 29.000.000 | 435.000.000
259 | PP2500390069 | Van tim nhân tạo cơ học hai lá các số | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH | [18 empty] | 144.550.000
|  |  |  | Van tim nhân tạo cơ học hai lá các số | MTR19LFM/ MTR21LFM/ MTR23LFM/ MTR25LFM/ MTR27LFM/ MTR29LFM/ MTR31LFM/ MTR33LFM | MTR19LFM/ MTR21LFM/ MTR23LFM/ MTR25LFM/ MTR27LFM/ MTR29LFM/ MTR31LFM/ MTR33LFM | Corcym S.r.l. | Van tim nhân tạo cơ học hai lá Bicarbon Fitline | 2526BV-VT-330 |  | Cái | 5 | Ý |  |  |  | 2023 trở đi | Van hai lá cơ học, có thân van làm bằng Titanium, được bao bọc bên ngoài nhiều lớp: sợi PET, polyacetal, polyester và có phủ carbofilm. Hai cánh van được phủ Carbofilm. Cánh van quay được góc 80 độ |  | 9021 | 28.910.000 | 144.550.000
260 | PP2500390070 | Van hai lá sinh học các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 550.000.000
|  |  |  | Van hai lá sinh học các cỡ | T510C27, T510C29, T510C31 | Hancock II T510 Bioprosthesis | Medtronic Heart Valves Division | Van hai lá sinh học HANCOCK II | 2526BV-VT-331 |  | cái | 10 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Van được sản xuất từ màng tim lợn. - Van sinh học hai lá có các tối thiểu 3 cỡ 27mm, 29mm, 31mm Sử dụng vật liệu T6 (sodium dodecyl sulfate), khung stent bằng acetal homopolymer. |  | 9021 | 55.000.000 | 550.000.000
261 | PP2500390071 | Van tim nhân tạo sinh học hai lá các số | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH | [18 empty] | 280.955.000
|  |  |  | Van tim nhân tạo sinh học hai lá các số | PS19/ PS21/ PS23/ PS25/ PS27/ PS29/ PS31/ PS33 | PS19/ PS21/ PS23/ PS25/ PS27/ PS29/ PS31/ PS33 | Corcym S.r.l. | Van tim nhân tạo sinh học hai lá Pericarbon More | 2526BV-VT-332 |  | Cái | 5 | Ý |  |  |  | 2023 trở đi | - Van tim nhân tạo sinh học hai lá loại có khung, cánh van được làm bằng màng ngoài tim bò. - Van hai lá được phủ chất tương thích sinh học Carbofilm. |  | 9021 | 56.191.000 | 280.955.000
262 | PP2500390072 | Van động mạch chủ sinh học gồm 3 lá riêng biệt | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | [18 empty] | 430.000.000
|  |  |  | Van động mạch chủ sinh học gồm 3 lá riêng biệt | 3300TFX19MM 3300TFX21MM 3300TFX23MM 3300TFX25MM 3300TFX27MM 3300TFX29MM | Carpentier-Edwards Perimount Magna Ease Pericardial Bioprosthesis | Edwards Lifesciences (Singapore) Pte Ltd | Van tim ngoại tâm mạc sinh học nhân tạo Carpentier-Edwards Perimount Magna Ease các cỡ | 2526BV-VT-333 |  | chiếc | 5 | Singapore |  |  |  | 2025 trở đi | Van động mạch chủ sinh học gồm ba lá van riêng rẽ làm từ màng ngoài tim bò được gắn lên khung hợp kim Cobalt-Chromium. Công nghệ chống vôi hóa lá van bằng xử lý nhiệt kết hợp với glutaraldehyde,và polysorbat-80. Vòng khung có thể mở rộng bằng bóng. Vòng khâu van có đánh dấu 3 vị trí giữa các lá van. Đế van mỏng, chiều cao van thấp từ 13mm đến 18mm tương ứng các cỡ. Đường kính trong của van chỉ nhỏ hơn cỡ van 1mm. Kích cỡ: 19mm, 21mm, 23mm, 25mm, 27mm, 29mm. |  | 9021 | 86.000.000 | 430.000.000
263 | PP2500390073 | Van hai lá sinh học gồm 3 lá riêng biệt từ màng tim bò | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | [18 empty] | 430.000.000
|  |  |  | Van hai lá sinh học gồm 3 lá riêng biệt từ màng tim bò | 7300TFX25 7300TFX27 7300TFX29 7300TFX31 7300TFX33 | Carpentier-Edwards Perimount Magna Mitral Ease Pericardial Bioprosthesis | Edwards Lifesciences (Singapore) Pte Ltd | Van ngoại tâm mạc sinh học nhân tạo Carpentier-Edwards Perimount Magna Mitral Ease các cỡ | 2526BV-VT-334 |  | chiếc | 5 | Singapore |  |  |  | 2025 trở đi | Van hai lá sinh học gồm ba lá van riêng rẽ làm từ màng ngoài tim bò được gắn lên khung hợp kim Cobalt-Chromium chống ăn mòn, chống biến dạng. Cấu trúc đáy van cong kiểu yên ngựa, khung bất đối xứng với phần phía lá trước dày hơn, phần phía lá sau mỏng. Công nghệ chống vôi hóa lá van bằng xử lý nhiệt kết hợp với glutaraldehyde,và polysorbat-80. Có cơ chế thu gọn trụ van, tránh vướng chỉ, và dễ dàng cấy ghép. Trụ van mỏng gọn, chiều cao từ 7mm đến 8.5mm tương ứng các cỡ van, tránh ảnh hưởng đường ra thất trái. Kích cỡ: 25mm, 27mm, 29mm, 31mm, 33mm |  | 9021 | 86.000.000 | 430.000.000
264 | PP2500390074 | Van động mạch chủ sinh học gồm 3 lá riêng biệt, van khô | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | [18 empty] | 450.000.000
|  |  |  | Van động mạch chủ sinh học gồm 3 lá riêng biệt, van khô | 11500A19 11500A21 11500A23 11500A25 11500A27 11500A29 | Inspiris Resilia Aortic Valve | Edwards Lifesciences (Singapore) Pte Ltd | Van động mạch chủ Edwards Inspiris Resilia các cỡ | 2526BV-VT-335 |  | chiếc | 2 | Singapore |  |  |  | 2025 trở đi | Van động mạch chủ sinh học gồm ba lá van riêng rẽ làm từ màng ngoài tim bò được gắn lên khung hợp kim Cobalt-Chromium linh hoạt. Khung dạng thanh trượt có thể mở rộng bằng bóng. Cỡ van được khắc trên khung, hiện thị rõ trên nền X - quang. Lá van được bảo quản trong điều kiện đóng gói khô, tránh vôi hóa, và không cần rửa trước khi cấy ghép. Kích cỡ: 19mm, 21mm, 23mm, 25mm, 27mm, 29mm. |  | 9021 | 225.000.000 | 450.000.000
265 | PP2500390075 | Van hai lá sinh học gồm 3 lá riêng biệt từ màng tim bò, van khô | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | [18 empty] | 450.000.000
|  |  |  | Van hai lá sinh học gồm 3 lá riêng biệt từ màng tim bò, van khô | 11400M25 11400M27 11400M29 11400M31 11400M33 | MITRIS RESILIA Mitral Valve | Edwards Lifesciences (Singapore) Pte Ltd/ Edwards Lifesciences LLC | Van hai lá Edwards MITRIS RESILIA Mitral Valve các cỡ | 2526BV-VT-336 |  | chiếc | 2 | Singapore/ Hoa Kỳ |  |  |  | 2025 trở đi | 3 lá van tách rời có cấu tạo từ màng tim bò được gắn vào một khung bằng hợp kim Cobalt - chromium và được phủ bởi lớp Polyester dệt hiển thị rõ nét dưới hình ảnh cản quang . Vòng khâu van bằng silicone. Thiết kế bất đối xứng hình yên ngựa theo giải phẫu tự nhiên của van 2 lá. Tiết diện van nhỏ. Kích cỡ: 25mm, 27mm, 29mm, 31mm, 33mm. |  | 9021 | 225.000.000 | 450.000.000
266 | PP2500390076 | Vòng van hai lá các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 72.500.000
|  |  |  | Vòng van hai lá các cỡ | 638RL28, 638RL30, 638RL32 | CG FUTURE Annuloplasty Ring 638R | Medtronic Mexico S. de R.L. de CV | Vòng van 2 lá CG Future các cỡ | 2526BV-VT-337 |  | cái | 5 | Mexico |  |  |  | 2024 trở về sau | Vòng van bán cứng, loại kín, dùng cho vị trí van hai lá. Lõi làm từ MP35N (chắn xạ, có thể thấy trên x-quang), bao bởi silicone và bao ngoài bằng vải polyester. Có 3 marker đánh dấu bằng chỉ màu trên vòng van, 2 marker ở vị trí trigone, 1 ở vị trí chính giữa đánh dấu trung tâm của vòng van. Một điểm đánh dấu làm từ silicone bao bởi Barium sulfate. Trong thì tâm thu, vòng van giúp tái cấu trúc, đưa van hai lá về tỷ lệ 3:4 (đường kính trước sau: đường kính ngang) bình thường. Tối thiểu 3 kích cỡ: 28mm, 30mm, 32mm |  | 9021 | 14.500.000 | 72.500.000
267 | PP2500390077 | Vòng van nhân tạo hai lá 3D các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 87.000.000
|  |  |  | Vòng van nhân tạo hai lá 3D các cỡ | 680R26, 680R28, 680R30, 680R32 | PROFILE 3D 680R Annuloplasty Ring - Mitral | Medtronic Mexico S. de R.L. de CV | Vòng van Profile 3D các cỡ | 2526BV-VT-338 |  | cái | 5 | Mexico |  |  |  | 2024 trở về sau | Vòng van hai lá 3D với thiết kế vòng cứng dạng hình yên ngựa không đối xứng chiều cao vòng van từ 15-25% có áp lực lên lá van thấp nhất. - Vòng chứa lõi titan được bao phủ bằng silicone và bọc bên ngoài bởi vải polyester - 3 điểm đánh dấu Vòng van có tối thiểu 4 kích cỡ: 26mm, 28mm, 30mm, 32mm |  | 9021 | 17.400.000 | 87.000.000
268 | PP2500390078 | Vòng van tim nhân tạo hai, ba lá các cỡ | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 139.800.000
|  |  |  | Vòng van tim nhân tạo hai, ba lá các cỡ | 620BG27, 620BG29, 620BG31 | Duran AnCore Annuloplasty Band 620B | Medtronic Mexico S. de R.L. de CV | Vòng van hở Duran Ancore loại mềm | 2526BV-VT-339 |  | cái | 10 | Mexico |  |  |  | 2024 trở về sau | Vòng van mềm, loại hở, dùng cho cả vị trí 2 lá và 3 lá. Bao ngoài là lớp vải polyester, mặt cắt ngang 3mm, có 3 điểm đánh dấu đánh dấu bằng chỉ màu trên vòng van, 2 điểm đánh dấu ở vị trí trigone (vòng van hai lá) hoặc mép van (vòng van ba lá) và 1 ở vị trí chính giữa đánh dấu trung tâm của vòng van. Một điểm đánh dấu làm từ silicone bao bởi Barium sulfate giúp nhìn thấy trên hình ảnh X-quang. Tối thiểu 3 kích cỡ: 27mm, 29mm, 31mm |  | 9021 | 13.980.000 | 139.800.000
269 | PP2500390079 | Vòng van 2 lá hình yên ngựa, vòng kín | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | [18 empty] | 125.000.000
|  |  |  | Vòng van 2 lá hình yên ngựa, vòng kín | 5200M24 5200M26 5200M28 5200M30 5200M32 5200M34 5200M36 5200M38 5200M40 | Carpentier-Edwards Physio II Annuloplasty Ring | Edwards Lifesciences Costa Rica S.R.L | Vòng van hai lá Carpentier-Edwards Physio II các cỡ | 2526BV-VT-340 |  | chiếc | 5 | Costa Rica |  |  |  | 2025 trở đi | Vòng van nhân tạo cong hình yên ngựa, vòng kín, lõi là bốn dải Cobalt-Chromium được phân tách bởi các dải màng polyester. Cải tiến hình dạng vòng van: từ dạng chữ "D" đến hình dạng Oval ở các cỡ tăng dần. Có ba marker bằng chỉ màu xanh: mép trước, mép sau và vị trí giữa lá sau. Tháo tay cầm dễ dàng với chỉ một nhát cắt. Kích cỡ từ 24-40mm. |  | 9021 | 25.000.000 | 125.000.000
270 | PP2500390080 | Vòng van 2 lá dạng hở, lõi nitinol, linh hoạt | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | [18 empty] | 150.000.000
|  |  |  | Vòng van 2 lá dạng hở, lõi nitinol, linh hoạt | 5300M24 5300M26 5300M28 5300M30 5300M32 5300M34 5300M36 5300M38 5300M40 | Physio Flex Annuloplasty Ring | Edwards Lifesciences Costa Rica S.R.L | Vòng van 2 lá Edwards Physio Flex các cỡ | 2526BV-VT-341 |  | chiếc | 5 | Costa Rica |  |  |  | 2025 trở đi | Vòng van nhân tạo cấu trúc hình yên ngựa, vòng mở, bất đối xứng, chất liệu lõi làm từ Nitinol, vòng khâu từ silicon. Độ cong tăng dần đều đảm bảo vòng van áp sát vòng sinh lý. Cấu trúc vòng mở ở phần lá trước, bất đối xứng, phần yên ngựa phía trước cao và dài hơn phía sau. Có marker đánh dấu cho định hướng, đặt và khâu cố định vòng van. Kích cỡ, tối thiểu gồm các cỡ 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm. |  | 9021 | 30.000.000 | 150.000.000
271 | PP2500390081 | Vòng van 3 lá mềm dẻo có chọn lọc, hình dạng lượn sóng 3D, thiết kế hở, cỡ 24-36mm | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | [18 empty] | 125.000.000
|  |  |  | Vòng van 3 lá mềm dẻo có chọn lọc, hình dạng lượn sóng 3D, thiết kế hở, cỡ 24-36mm | 6200T24 6200T26 6200T28 6200T30 6200T32 6200T34 6200T36 | Carpentier-Edwards Physio Tricuspid Annuloplasty Ring | Edwards Lifesciences Costa Rica S.R.L | Vòng van ba lá Carpentier-Edwards Physio các cỡ | 2526BV-VT-342 |  | chiếc | 5 | Costa Rica |  |  |  | 2025 trở đi | Vòng van nhân tạo khung lượn sóng 3D, cấu tạo từ lõi titanium. Có đánh dấu vị trí mép trước - sau và mép sau - vách. Cấu trúc vòng mở ở mép trước vách của lá van. Kích thước tối thiểu gồm các cỡ: 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm |  | 9021 | 25.000.000 | 125.000.000
272 | PP2500390082 | Miếng vá tim, vật liệu từ màng tim bò, kích cỡ 10cm x 15cm | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | [18 empty] | 87.500.000
|  |  |  | Miếng vá tim, vật liệu từ màng tim bò, kích cỡ 10cm x 15cm | 4700 | Edwards® Bovine Pericardial Patch | Edwards Lifesciences LLC | Miếng ngoại tâm mạc bò Edwards bovine pericardial patch | 2526BV-VT-343 |  | chiếc | 5 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2025 trở đi | Miếng vá van tim có một mặt nhẵn và một mặt thô chống dính tạng. Chất liệu: Làm từ màng ngoài tim bò đã qua xử lý. Kích thước: Hình chữ nhật 10cm x 15cm, độ dày 0,5 mm (± 5%). Miếng vá có khả năng tăng cường màng ngoài tim hỗ trợ sau phẫu thuật. |  | 9021 | 17.500.000 | 87.500.000
273 | PP2500390083 | Bộ dụng cụ thay van động mạch chủ qua đường ống thông, loại tự bung | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG | [18 empty] | 1.050.000.000
|  |  |  | Bộ dụng cụ thay van động mạch chủ qua đường ống thông, loại tự bung | HYDRA22; HYDRA26; HYDRA30 | Van động mạch chủ qua ống thông Hydra | Vascular Innovations | Van động mạch chủ qua ống thông Hydra | 2526BV-VT-344 |  | Bộ | 3 | Thái lan |  |  |  | 2024 trở đi | - Bộ van tim động mạch chủ sinh học thay qua da bao gồm tối thiểu các bộ phận: 01 bộ nạp van và 01 hệ thống catheter chuyển van và 01 van động mạch chủ tự bung. - Các lá van được thiết kế từ màng tim bò. - Khung giá đỡ (stent) van động mạch chủ được làm bằng chất liệu Nitinol tự nở có khả năng thu hồi và điều chỉnh vị trí khi thả. - Hệ thống chuyển van tương thích với Sheath 14F và 15F - Khung mắt cáo hỗ trợ tiếp cận động mạch vành ≥ 15F - Đường kính vòng van có các kích thước: 22 mm; 26mm; 30mm. |  | 9021 | 350.000.000 | 1.050.000.000
274 | PP2500390085 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | [18 empty] | 300.000.000
|  |  |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | P/Q7560CZ | P/Q7560CZ | SIFI S.p.A | Thủy tinh thể nhân tạo Mini 4 ( kèm dụng cụ đặt ) | 2526BV-VT-420 |  | Cái | 100 | Ý |  |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, 4 càng 2. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm 3. Chất liệu: Copolymer (được tạo ra Hydrophilic – Hydrophobic, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) 4. Thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. 5. Lọc tia UV 6. Góc càng 5 độ. 7. Optic dạng phi cầu hai mặt loại bỏ quang sai. 8. Chỉ số SA: -0,14µm 9. Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C 10. Chỉ số Abbe: 46.94 11. Dải công suất từ -3D đến +40D 12. Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần 13. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm |  | 9021 | 3.000.000 | 300.000.000
275 | PP2500390086 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm 1 mảnh | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 149.500.000
|  |  |  | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm 1 mảnh | AAB00 | Sensar 1 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc. | Thủy tinh thể nhân tạo mềm Sensar 1 | 2526BV-VT-421 |  | Chiếc | 50 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | 1. Thủy tinh thể mềm, cầu, đơn tiêu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Đủ các dải Diop từ +6D đến +30D, bước nhảy tối đa 0.5D 8. Chỉ số ABBE = 55 9. Chỉ số khúc xạ 1.47 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay |  | 9021 | 2.990.000 | 149.500.000
276 | PP2500390087 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu điểm | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 416.000.000
|  |  |  | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu điểm | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc. | Thủy tinh thể nhân tạo mềm Tecnis Eyhance | 2526BV-VT-422 |  | Chiếc | 80 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu điểm, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm (±5%) 7. Góc càng 0 độ 8. Đủ các dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy tối đa 0.5D 9. Chỉ số ABBE = 55 10. Chỉ số khúc xạ 1.47 11. Chỉ số cầu sai -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. |  | 9021 | 5.200.000 | 416.000.000
277 | PP2500390088 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kèm dụng cụ đặt nhân | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | [18 empty] | 149.300.000
|  |  |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kèm dụng cụ đặt nhân | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C | Thủy tinh thể nhân tạo Sida-Lens SDA4 | 2526BV-VT-423 |  | Cái | 50 | Hy Lạp |  |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.16 µm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 4 càng có lỗ, góc càng 5° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 11.0 mm - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 - Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước nhảy 1.0D; từ +0.5D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (bao gồm Cartridge và Injector) sử dụng 1 lần. |  | 90213900 | 2.986.000 | 149.300.000
278 | PP2500390089 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | [18 empty] | 89.844.000
|  |  |  | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG | Thủy tinh thể nhân tạo Aspira aAY | 2526BV-VT-424 |  | Cái | 30 | Đức |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối, chất liệu đồng nhất Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%, màu vàng, lọc ánh sáng xanh. Lọc tia UV - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa vuông 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46. - Dãy diop từ -20D đến +60 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485, EC - Xuất xứ: Đức |  |  | 2.994.800 | 89.844.000
279 | PP2500390090 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu kéo dài tiêu điểm | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | [18 empty] | 255.000.000
|  |  |  | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu kéo dài tiêu điểm | Lucidis 108M | Lucidis 108M | SAV-IOL SA | Thủy tinh thể nhân tạo Lucidis 108M | 2526BV-VT-425 |  | Cái | 30 | Thụy Sĩ |  |  |  | từ 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đa tiêu, kéo dài tiêu điểm EDOF thiết kế phi cầu kết hợp khúc xạ. 2. Dải công suất: từ +5,0D tới +30,0D bước nhảy 0,5D 3. Chiều dài thủy tinh thể: 10,8mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 4. Thiết kế phần quang học: công nghệ khúc xạ và phi cầu. Khả năng hỗ trợ nhìn gần: +3,0D. 5. Chất liệu: Acrylic ưa nước. Lọc tia cực tím tại bước sóng 370nm. 6. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 7. Kích thước vết mổ: từ 2,2 mm. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector). |  | 9021 | 8.500.000 | 255.000.000
280 | PP2500390091 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | [18 empty] | 86.220.000
|  |  |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Synthesis (SIPY) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S | Thủy tinh thể nhân tạo mềm Synthesis (SIPY) | 2526BV-VT-426 |  | Cái | 30 | Pháp |  |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26% - Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh - Chiều dài thủy tinh thể: 10.5mm -10.7mm - 11.00mm (Xin xem tờ trình kèm theo); đường kính vùng quang học: 6,0 mm - Càng 4 điểm cố định hiệu quả tương đương càng chữ C (Xin xem tờ trình kèm theo). Góc càng 0 độ - Thiết kế phi cầu hai mặt lồi, cạnh vuông 360 độ - Chỉ số khúc xạ = 1,459 ở nhiệt độ 35oC (Xin xem tờ trình kèm theo) - Khả năng cho phép ánh sáng xuyên qua > 95% - Dãy diopter từ -10.0 D đến + 40.0 D (Xin xem tờ trình kèm theo) bước nhảy tối đa 1 D - Hằng số A: 118.851 - Độ sâu tiền phòng: 5.4595 (Xin xem tờ trình kèm theo) - Đường kính vết mổ: 1.6mm - Kính được cung cấp kèm Catridge dạng lắp sẵn và Injector |  |  | 2.874.000 | 86.220.000
281 | PP2500390092 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | [18 empty] | 43.500.000
|  |  |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | VVB205XAA | VVB205XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd | Thủy tinh thể nhân tạo VVB205XAA | 2526BV-VT-427 |  | Cái | 30 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ngậm nước, 4 càng, hấp thụ tia UV, lọc ánh sáng xanh 2. Chất liệu: Hydrophilic Acrylic, đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11.00mm 3. Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ 4. Dải công suất đáp ứng từ -5D đến 40.0D (từ -5.0D đến 10.0D và từ 31.0D đến 40.0D tăng mỗi mức 1.D; từ 10.5D đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D) 5. Hằng số A 118.0 chỉ số khúc xạ 1.46 6. Chỉ số ABBE 58 7. Kính thước vết mổ 1.8mm. 8. Thủy tinh thể được giao kèm dụng cụ đặt kính. |  | 9021 | 1.450.000 | 43.500.000
282 | PP2500390094 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | [18 empty] | 345.000.000
|  |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng | 6850810, 6851010, 6851210, 6851410, 6850811, 6851011, 6851211, 6851411, 6850812, 6851012, 6851212, 6851412, 6850813, 6851013, 6851213, 6851413 | CoRoent Large Oblique System | Nuvasive, Inc | CoRoent LO - Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dạng thẳng, độ ưỡn 5 độ | 2526BV-VT-429 |  | Cái | 30 | Mỹ |  |  |  | Từ năm 2024 trở đi | - Vật liệu: PEEK. - Chiều cao: Từ 8mm, 10mm, 12mm, 14mm. - Chiều rộng: 10mm. - Chiều dài: 25mm, 30mm, 35mm, 40mm - Độ ưỡn: 5°. - Có 3 điểm đánh dấu cản quang. - Dung tích khoang ghép xương từ 0.56cc đến 2.13cc - Kỹ thuật đặt miếng ghép: Chèn và xoay. - Đạt tiêu chuẩn FDA |  | 9021 | 11.500.000 | 345.000.000
283 | PP2500390095 | Miếng ghép cột sống lưng | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | [18 empty] | 55.000.000
|  |  |  | Miếng ghép cột sống lưng | 2990622; 2990722; 2990822; 2990922; 2991022; 2991122; 2991222; 2991322; 2991422; 2991522; 2991622; 2990626; 2990726; 2990826; 2990926; 2991026; 2991126; 2991226; 2991326; 2991426; 2991526; 2991626; 2990732 2990832; 2991032; 2991132; 2991232; 2991332; 2991432; 2991532; 2990736; 2990836; 2990936; 2991036; 2991136; 2991236; 2991336; 2991436; 2991536 | Medtronic | 1. Medtronic Puerto Rico Operations, Co 2. Medtronic Sofamor Danek Deggendorf GmbH | Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống | 2526BV-VT-430 |  | cái | 5 | Hoa Kỳ/ Đức |  |  |  | 2023 trở đi | - Vật liệu: PEEK - Hình viên đạn lồi, có răng 2 bên. - Số điểm đánh dấu cản quang: 3 điểm làm bằng Tantalum - Tối thiểu 4 kích thước chiều dài: 22mm đến 36mm - Tối thiểu 11 kích thước chiều cao từ 6mm đến 16mm - Chiều rộng: 10mm - Khoang ghép xương từ: 0.32 - 1.86cc |  | 9021 | 11.000.000 | 55.000.000
284 | PP2500390096 | Đốt sống nhân tạo cột sống cổ điều chỉnh được độ cao kèm vít cố định. | CÔNG TY CỔ PHẦN TM VIỆT CƯỜNG | [18 empty] | 450.000.000
|  |  |  | Đốt sống nhân tạo cột sống cổ điều chỉnh được độ cao kèm vít cố định. | CS 2253-xx-xx CS 2259 CS 1300-xxT CS 1303-xx | ulrich GmbH & Co.,KG /Đức | ulrich GmbH & Co.,KG | Đốt sống nhân tạo cột sống điều chỉnh được độ cao kèm nẹp vít cố định, ADD Plus | 2526BV-VT-431 |  | Cái | 10 | Đức |  |  |  | 2023-2024 | Thân đốt sống nhân tạo có thể điều chỉnh được độ cao. - Đường kính: 12mm. - Kích cỡ chiều cao từ 13 đến 65; góc ưỡn từ 0° đến 18° - Vít cố định thân đốt sống nhân tạo có 2 loại đường kính 4.0mm và 5.0mm. Tối thiểu 3 kích thước chiều dài từ 14mm đến 18mm - Vít xương xốp: đường kính 4.0mm; Tối thiểu 8 kích thước chiều dài từ 12mm đến 26mm - Trên thân có một vít khóa. - Chất liệu: Hợp kim Titanium |  | 9021 | 45.000.000 | 450.000.000
285 | PP2500390097 | Đốt sống nhân tạo cột sống Ngực lưng điều chỉnh được độ cao | CÔNG TY CỔ PHẦN TM VIỆT CƯỜNG | [18 empty] | 280.000.000
|  |  |  | Đốt sống nhân tạo cột sống Ngực lưng điều chỉnh được độ cao | CS 2920-xx (thân đốt sống nhân tạo obelisc) CS 2925-xx (nắp đậy obelisc) CS 2926-xx CS 2927-xx CS 2928-xx CS 2929-xx CS 2930-xx CS 2914-xx CS 2915-xx CS 2916-xx | ulrich GmbH & Co.,KG /Đức | ulrich GmbH & Co.,KG | Đốt sống nhân tạo cột sống Ngực lưng điều chỉnh được độ cao, Obelisc Pro | 2526BV-VT-432 |  | Cái | 5 | Đức |  |  |  | 2023-2024 | Thân đốt sống nhân tạo điều chỉnh được độ cao: - Một thân trung tâm và hai nắp tương ứng dạng thẳng hoặc dạng nghiêng. - Đường kính chuẩn của thân đốt sống là 20mm. - Loại gắn sẵn 2 nắp đậy; Loại cố định 1 đầu nắp đậy và 1 đầu còn lại có tối thiểu 5 đường kính khác nhau từ 20mm đến 32mm), chiều dài có tối thiểu 3 loại 35mm đến 55mm - Chiều cao có thể điều chỉnh được trong khoảng 17-132mm. - Nắp đậy có dạng hình tròn hoặc hình oval. - Chiều cao của thân điều chỉnh được - Chiều cao nắp đậy: mặt thấp là 4mm và mặt cao là 4-2mm. - Chiều cao nắp đậy lối bên: mặt thấp là 3-4mm; mặt cao là 4-8mm. - Chất liệu: hợp kim Titanium |  | 9021 | 56.000.000 | 280.000.000
286 | PP2500390098 | Khớp háng toàn phần không xi măng phủ TPS (Ceramic on PE) | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ DƯƠNG SINH | [18 empty] | 1.980.000.000
|  |  |  | Khớp háng toàn phần không xi măng phủ TPS (Ceramic on PE) | 001-1111-xxxx 016-13xx-xxxx 031-11xx-xxxx 022-2125-xxxx 151-0111-65xx | BA BIOTAN Femoral Stem w. TPS coating Modular Ceramic Head BA BIOTAN Modular Acetabular Press-fit Shell w. TPS coating, 5-holed Modular Acetabular Inlay Acetabular Fixation Screw | Biotech GmbH | Khớp háng toàn phần không xi măng phủ TPS (Ceramic on PE) | 2526BV-VT-433 |  | Bộ | 30 | Đức |  |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Chuôi khớp - Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4, phun phủ titan xốp plasma TPS (Titan Plasma Spray) - Góc cổ thân 135 độ - Đầu chuôi dạng Taper 12/ 14 (5º42'30") - Kích cỡ chuôi (Stem Size): từ 6.25mm đến 20mm (mỗi size tăng 1.25mm) - Chiều dài chuôi : 135, 140, 145, 150, 155 mm. 2. Chỏm xương đùi - Chất liệu gốm (Ceramic); - Đường kính đầu : 28; 32; 36mm; cổ dài (0, ±3.5, +7, +10.5, +14, +17.5)mm; size S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; cổ đầu 12/ 14 3. Ổ cối - Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4 , phủ TPS (Titan Plasma Spray) - Kích cỡ từ 38mm đến 82mm; mỗi cỡ tăng 2mm; - Trên ổ cối có 5 lỗ để bắt vít ổ cối. - Vít ổ cối: chất liệu hợp kim titanium TiAl6V4, gắn ổ cối với xương, đường kính 6.5mm; dài từ 25mm đến 50mm; mỗi bước tăng 5mm 4. Lót ổ cối - vật liệu cao phân tử Ultra high polyetylen (UHMWPE); có gờ chống trượt 20 độ - Đường kính trong: 22, 26, 28, 32, 36 mm; - Kích cỡ (size): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE Xuất xứ: G7 |  |  | 66.000.000 | 1.980.000.000
287 | PP2500390100 | Khớp háng toàn phần không xi măng khóa đáy ổ cối, Ceramic/PE | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 1.890.000.000
|  |  |  | Khớp háng toàn phần không xi măng khóa đáy ổ cối, Ceramic/PE | 5133xxxxx 513xxxxxx 513356xxx 41220xxxx 51180xxxx | Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. | Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. | Khớp háng toàn phần không xi măng, Ceramic/PE, chuôi Pannon CL | 2526BV-VT-436 |  | Bộ | 30 | Hungary |  |  |  | 2024-2025 | * Cuống khớp: Vật liệu : Titanium alloy. Phủ Titanium Plasma 1/3 phía đầu gần, có dạng hình nêm cả hai chiều. - Kích cỡ chuôi: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 - Chiều dài chuôi: 130, 140,145, 150,155,160,165, 170,180,190mm. *Ổ cối: Vật liệu : Titanium alloy, phủ Titanium Plasma. Lắp được với cả 2 loại lớp đệm PE và Ceramic. - Có khóa chống xoay lớp đệm tại đáy ổ cối, có nút bịt đáy và lỗ vít ổ cối. - Kích cỡ : 44 – 74 mm với mỗi bước tăng 2mm. * Lớp đệm: - Vật liệu : Polyetylene cao phân tử (UHMWPE). có gờ chống trượt 20 độ - Đường kính trong : 28,32 mm. - Kích cỡ: 35G, 37G, 39G, 44G, 48G. tương đương với ổ cối ĐK 44 - 74mm * Vít ổ cối: chất liệu hợp kim titanium, đường kính 6.5mm; dài từ 15mm đến 80mm; mỗi bước tăng 5mm * Chỏm Ceramic - Đường kính đầu: 28; 32, cổ dài (0; ±3.5, +7mm); size S, M, L, XL |  | 9021 | 63.000.000 | 1.890.000.000
288 | PP2500390101 | Khớp háng toàn phần không xi măng, Polyethylene on PE có vitamin E | CÔNG TY CỔ PHẦN TM VIỆT CƯỜNG | [18 empty] | 1.100.000.000
|  |  |  | Khớp háng toàn phần không xi măng, Polyethylene on PE có vitamin E | 1306-xxxx 5206-xxxx 1406-xxxx 1206-xxxx 1106-xxxx | United Orthopedic Corporation/ Đài Loan | United Orthopedic Corporation | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng UTF-reduced góc cổ chuôi 130 độ, Metal on PE có vitamin E (kích thước chỏm 28/32/36) | 2526BV-VT-437 |  | Bộ | 20 | Đài Loan |  |  |  | 2023-2024 | 1. Ổ cối không xi măng: làm bằng hợp kim Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) được phun Titanium Plasma (TiPlasma) nhám và phủ HA. Có 12 chốt khóa chống xoay. Ổ cối có cỡ từ 44mm - 70mm với bước chuyển tối đa 2mm. Cạnh ổ cối có đánh dấu laser chỉ hướng. 2.Vít ổ cối: bằng Titanium dài 15-50mm. 3. Lớp lót: bằng Polyethylene có vitamin E. Đường kính trong 28mm, 32mm, 36mm 4.Chỏm xương đùi: bằng Cobalt Chrome; kích thước: tối thiểu từ 28mm đến 36mm với taper 12/14. 5. Chuôi xương đùi: loại cố định đầu gần, dạng nêm 2 chiều và cổ trơn, chất liệu Titanium Alloy (Ti-6Al-4V), phun Titanium Plasma nhám. Góc cổ thân 130 độ với đầu taper 12/14 dài tối thiểu từ 114 đến 161. |  | 9021 | 55.000.000 | 1.100.000.000
289 | PP2500390104 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, lót Crosslinked, chuôi phủ HA toàn bộ, chỏm ceramic | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU | [18 empty] | 1.800.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, lót Crosslinked, chuôi phủ HA toàn bộ, chỏm ceramic | 2132-xxxx; 2061-xxxx; 2112-xxxx; 2071-xxxx; 2001-xxxx | Surgtech | Surgtech | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ HA, chỏm ceramic | 2526BV-VT-440 |  | Bộ | 30 | Mỹ |  |  |  | 2025 trở đi | 1. Chuôi khớp chất liệu Titanium phủ HA. Chiều dài từ 105 - 164mm, kích thước offset từ 37 - 54mm, chiều dài cổ khớp từ 30 - 40mm, đường kính đầu xa đuôi chuôi từ 4 - 18mm. Góc cổ chuôi 127 độ. 2. Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium phủ titanium plasma, đường kinh ngoài từ 44 - 62mm, bước tăng 2mm. Đường kính trong từ 38 - 52mm. 3. Chỏm khớp chất liệu Ceramic các loại đường kính từ 28mm đến 36mm. 4. Lót ổ cối toàn phần chất liệu PE gồm các size 28mm đến 36mm. Góc chống trượt khoảng 12 độ. 5. Vít ổ cối chất liệu Ti-6Al-7Nb, đường kính trong 6.3mm, chiều dài từ 25 - 35mm, bước tăng tối đa 5mm. |  |  | 60.000.000 | 1.800.000.000
290 | PP2500390105 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ TPS | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU | [18 empty] | 1.740.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ TPS | 2131-xxxx; 2061-xxxx; 2111-xxxx; 2071-xxxx; 2001-xxxx | Surgtech | Surgtech | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ TPS | 2526BV-VT-441 |  | Bộ | 30 | Mỹ |  |  |  | 2025 trở đi | 1. Chuôi khớp không xi phủ titanium plasma (TPS) chiều dài từ 105 đến 164mm, kích thước offset cổ khớp các cỡ từ 37 đến 54mm, chiều dài cổ khớp các cỡ từ 30 đến 40mm độ rộng phần đầu xa đuôi chuôi 4 đến 18mm. Góc cổ chuôi 127 độ 2. Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium phủ titanium plasma, đường kinh ngoài từ 44 - 62mm, bước tăng tối đa 2mm. Đường kính trong từ 38 - 52mm. 3. Chỏm xương đùi CoCr, gồm các size đường kính 28mm đến 36mm. 4. Lót ổ cối toàn phần chất liệu PE, các size 28/38mm đến 36/52mm, góc bờ chống trượt 12 độ. 5. Vít ổ cối Chất liệu Ti-6Al-7Nb, đường kính 6.3mm, chiều dài từ 25 đến 35mm |  |  | 58.000.000 | 1.740.000.000
291 | PP2500390106 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ DƯƠNG SINH | [18 empty] | 1.575.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng | 001-1111-xxxx 016-11xx-xxxx 031-11xx-xxxx 022-2125-xxxx 151-0111-65xx | BA BIOTAN Femoral Stem w. TPS coating Modular Head BA BIOTAN Modular Acetabular Press-fit Shell w. TPS coating, 5-holed Modular Acetabular Inlay Acetabular Fixation Screw | Biotech GmbH | Khớp háng toàn phần không xi măng phủ TPS (CoCr on PE | 2526BV-VT-442 |  | Bộ | 30 | Đức |  |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Chuôi khớp: - Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4, phun phủ titan xốp plasma ( TPS) - Góc cổ thân 135 độ - Đầu chuôi dạng Taper 12/ 14 (5º42'30") - Kích cỡ chuôi (Stem Size): từ 6.25mm đến 20mm (mỗi size tăng 1.25mm) - Chiều dài chuôi : 135, 140, 145, 150, 155 mm. 2. Chỏm xương đùi: - Chất liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) - Đường kính đầu (head): đk 22mm: cổ dài (0; ±3.5; +7; +10.5); size: S, M, L, XL, XXL; đk 26, 28, 32, 36mm: cổ dài (0; ±3.5; +7; +10.5; +14; +17.5)mm; size S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; cổ đầu 12/ 14 3. Ổ cối: - Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4 , phủ TPS - Kích cỡ từ 38mm đến 82mm; mỗi cỡ tăng 2mm; - Trên ổ cối có 5 lỗ để bắt vít ổ cối. - Vít ổ cối: chất liệu hợp kim titanium TiAl64V, gắn ổ cối với xương, đường kính 6.5mm; dài từ 25mm đến 50mm; mỗi bước tăng 5mm 4. Lót ổ cối : - chất liệu vật liệu cao phân tử Ultra high polyetylen (UHMWPE) ; có gờ chống trượt 20 độ - Đường kính trong 5 cỡ: 22, 26, 28, 32, 36 mm; - Kích cỡ (size) 16 cỡ: 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE Xuất xứ: G7 |  |  | 52.500.000 | 1.575.000.000
292 | PP2500390109 | Bộ khớp háng toàn phần không xi chỏm sứ, lót vitamin E | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM | [18 empty] | 1.242.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi chỏm sứ, lót vitamin E | Chuôi TriFit TS: 694.0001; 694.0002; 694.0003; 694.0004; 694.0005; 694.0006; 694.0007; 694.0008; 694.0009; 694.0010; 694.0011 Ổ cối không xi Trinity: 321.01.344; 321.01.346; 321.02.346; 321.02.348; 321.02.350; 321.03.350; 321.03.352; 321.03.354; 321.04.354; 321.04.356; 321.04.358; 321.05.360; 321.05.362; 321.05.364; 321.05.366; 321.05.368; 320.01.346; 320.02.346; 320.02.348; 320.02.350; 320.03.350; 320.03.352; 320.03.354; 320.04.356; 320.04.358; 320.05.360 Lớp lót Vitamin E: 322.01.928; 322.02.932; 322.03.932; 322.04.932; 322.03.936; 322.04.936; 322.04.940; 322.05.940 Chỏm sứ: 104.2800; 104.2805; 104.2810; 104.3200; 104.3205; 104.3210; 104.3215; 104.3600; 104.3605; 104.3610; 104.3615; 104.4000; 104.4005; 104.4010; 104.4015 Vít xương xốp: 321.015; 321.020; 321.025; 321.030; 321.035; 321.040; 321.045; 321.050; 321.055; 321.060; 321.065 | Corin Ltd | Corin Ltd | Bộ khớp háng toàn phần không xi chỏm sứ, lót vitamin E | 2526BV-VT-445 |  | Bộ | 20 | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland |  |  |  | 2025 | - Chuôi chống xoay phủ nhám đầu gần, đầu xa nhẵn bóng. Chất liệu hợp kim titan (Ti6Al4V). Có 11 cỡ chuôi, độ dài bờ ngoài 110-130 mm, bờ trong 90 - 110 mm. Góc cổ-thân: 127 độ. Cổ chuôi liền thân - Ổ cối chất liệu hợp kim Titan, phủ 2 lớp. Lớp phủ trong chất liệu Titanium phun plasma chân không. Lớp phủ ngoài chất liệu Calcium phosphate. Có 13 cỡ ổ cối đường kính 44-68 mm. - Lớp lót polyethylene cao phân tử liên kết ngang, gia cố bằng vitamin E, có gờ chống xoay. Có 4 đường kính 28mm, 32mm, 36mm, 40mm - Chỏm sứ thành phần chất liệu gồm alumina, zirconia và strontium oxide, độ bền cao, chống mài mòn, đường kính 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. Chỏm khớp tương thích với ổ cối - Vít xương xốp tự taro chất liệu Titan, đường kính 6.5mm, các cỡ 15 - 65mm (bước tăng 5mm) |  | 9021 | 62.100.000 | 1.242.000.000
293 | PP2500390110 | Bộ khớp háng toàn phần không xi chỏm CoCr, lót liên kết ngang | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM | [18 empty] | 1.100.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi chỏm CoCr, lót liên kết ngang | Chuôi TriFit TS: 694.0001; 694.0002; 694.0003; 694.0004; 694.0005; 694.0006; 694.0007; 694.0008; 694.0009; 694.0010; 694.0011 Ổ cối không xi Trinity: 321.01.344; 321.01.346; 321.02.346; 321.02.348; 321.02.350; 321.03.350; 321.03.352; 321.03.354; 321.04.354; 321.04.356; 321.04.358; 321.05.360; 321.05.362; 321.05.364; 321.05.366; 321.05.368; 320.01.346; 320.02.346; 320.02.348; 320.02.350; 320.03.350; 320.03.352; 320.03.354; 320.04.356; 320.04.358; 320.05.360 Lớp lót liên kết ngang: 321.01.928; 321.02.928; 321.03.928; 321.02.932; 321.03.932; 321.04.932; 321.03.936; 321.04.936; 321.04.940; 321.05.940 Chỏm CoCr: E321.028; E321.128; E321.228; E321.328; E321.428; E321.032; E321.132; E321.232; E321.332; E321.432; E321.036;; E321.136; E321.236; E321.336; E321.436; E321.440; E321.040; E321.140; E321.240; E321.340 Vít xương xốp: 321.015; 321.020; 321.025; 321.030; 321.035; 321.040; 321.045; 321.050; 321.055; 321.060; 321.065 | Corin Ltd | Corin Ltd | Bộ khớp háng toàn phần không xi chỏm CoCr, lót liên kết ngang | 2526BV-VT-446 |  | Bộ | 20 | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland |  |  |  | 2025 | - Chuôi chống xoay phủ nhám đầu gần, đầu xa nhẵn bóng. Chất liệu hợp kim titan (Ti6Al4V). Có tối thiểu 11 cỡ chuôi, độ dài bờ ngoài 110-130 mm, bờ trong 90 - 110 mm. Góc cổ-thân: 127 độ. Cổ chuôi liền thân. Phần nhám thân chuôi và ổ cối gồm 2 lớp phủ. Lớp phủ trong chất liệu Titanium phun plasma. Lớp phủ ngoài chất liệu Calcium phosphate - Ổ cối chất liệu hợp kim Titan, phủ 2 lớp. Lớp phủ trong chất liệu Titanium phun plasma. Lớp phủ ngoài chất liệu Calcium phosphate. Có 13 cỡ ổ cối đường kính 44-68 mm. - Chỏm hợp kim CoCr, có 4 đường kính 28mm, 32mm, 36mm, 40mm; Chỏm tương thích với ổ cối - Lớp lót polyethylene cao phân tử liên kết ngang, có gờ chống xoay, có 4 đường kính 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. - Vít xương xốp tự taro chất liệu Titan, đường kính 6.5mm, các cỡ 15 - 65mm (bước tăng 5mm) |  | 9021 | 55.000.000 | 1.100.000.000
294 | PP2500390111 | Khớp háng toàn phần không xi măng | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 1.863.000.000
|  |  |  | Khớp háng toàn phần không xi măng | 8810003201; 8810003202; 8810003203; 8810003204; 8810003205; 8810003206; 8810003207; 8810003208; 8810003209; 8810003210; 8810003211; 8810002701; 8810002702; 8810002703; 8810002704; 8810002705; 8810002706; 8810002707; 8810002708; 8810002709; 8810002710; 8810002711; 397175445; 397175455; 397175465; 397175475; 397175665; 397175675; 397175685; 3971796750; 397179275; 397179285; 397179295; 397164795; 881311441C; 881311461D; 881311481E; 881311501F; 881311521G; 881311541H; 881311561I; 881311581J; 881311601K; 881311621L; 881311641L; 881200281C; 881200281D; 881200281E; 881200281F; 881200281G; 881200321E; 881200321F; 881200321G; 881200321H; 881200321I; 881200361G; 881200361H; 881200361I; 881200361J; 881200361K; 881200361L; 881201281C; 881201281D; 881201281E; 881201281F; 881201281G; 881201321E; 881201321F; 881201321G; 881201321H; 881201321I; 881201361G; 881201361H; 881201361I; 881201361J; 881201361K; 881201361L; 8814006516; 8814006520; 8814006525; 8814006530; 8814006535; 8814006540; 8814006545; 8814006550; 8814006555; 8814006560 | 8810003201; 8810003202; 8810003203; 8810003204; 8810003205; 8810003206; 8810003207; 8810003208; 8810003209; 8810003210; 8810003211; 8810002701; 8810002702; 8810002703; 8810002704; 8810002705; 8810002706; 8810002707; 8810002708; 8810002709; 8810002710; 8810002711; 397175445; 397175455; 397175465; 397175475; 397175665; 397175675; 397175685; 3971796750; 397179275; 397179285; 397179295; 397164795; 881311441C; 881311461D; 881311481E; 881311501F; 881311521G; 881311541H; 881311561I; 881311581J; 881311601K; 881311621L; 881311641L; 881200281C; 881200281D; 881200281E; 881200281F; 881200281G; 881200321E; 881200321F; 881200321G; 881200321H; 881200321I; 881200361G; 881200361H; 881200361I; 881200361J; 881200361K; 881200361L; 881201281C; 881201281D; 881201281E; 881201281F; 881201281G; 881201321E; 881201321F; 881201321G; 881201321H; 881201321I; 881201361G; 881201361H; 881201361I; 881201361J; 881201361K; 881201361L; 8814006516; 8814006520; 8814006525; 8814006530; 8814006535; 8814006540; 8814006545; 8814006550; 8814006555; 8814006560 | b-ONE Ortho, Corp. | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm Ceramic | 2526BV-VT-447 |  | Bộ | 30 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | 1. Cuống xương đùi: một phần bề mặt chuôi được phủ lớp Titanium, lớp phủ Hydroxyapatite. Chuôi hình nêm, cổ dạng taper 12/14. Đầu xa của chuôi có dạng cong. Kích cỡ: từ 1 đến 11 cỡ với góc cổ nghiêng 127 độ hoặc 132 độ - 5 kích thước chiều dài cổ từ 27 đến 40mm - 11 kích thước chiều dài chuôi từ 96 đến 126mm 2. Đầu xương đùi: vật liệu BIOLOX delta ceramic đường kính 28mm, 32mm, 36mm 3. Ổ cối: Vật liệu : Ti-6Al-4v, thiết kế dạng bán cầu tỷ lệ tối ưu từ đầu đến vỏ bề mặt nhám tổ ong phủ lớp PPS + HA; kích thước từ 44mm-64mm, bước tăng 2mm, cơ chế khóa kép lớp đệm ngăn chặn các vi chuyển động giữa lớp đệm và ổ cối. 4.Lớp đệm: vật liệu: Vitamin E kết hợp UHMWPE , có 2 dạng chống trật. 5. Vít ổ cối: tự ren, đường kính 6,5mm và chiều dài từ 16mm, 20-60mm, bước tăng 5mm. |  |  | 62.100.000 | 1.863.000.000
295 | PP2500390112 | Bộ khớp háng toàn phần không xi với chuôi cổ rời kỹ thuật ít xâm lấn, phủ toàn phần HA | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 1.971.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi với chuôi cổ rời kỹ thuật ít xâm lấn, phủ toàn phần HA | PHA06252; PHA06254; PHA06256; PHA06258; PHA06260; PHA06262; PHA06264; PHA06266; PHA06268; PHA06270; PHA06272; PHA06274; PHA06276; PHA06278; PHA04654; PHA04656; PHA04658; PHA04660; PHA04662; PHA04664; PHA04604; PHA04606; PHA04608; PHA04610; PHA04612; PHA04614; 26012801; 26012802; 26012803; 26012804; 26010007; 26010008; 26010009; 26010010; 260136SH; 260136MD; 260136LG; 260136XL; PHA01202; PHAC1204; PHA01252; PHA01232; PRGLHA11; PRGLHA12; PRGLHA13; PRGLHA14; PRGLHA15; PRGLHA16; PRGLHA17; PRGLHA18; PRGLHA19; PRGLHA20; 18080300; 18080301; 18080302; 18080303; 18080304; 18080305; 18080306; 18080307 | PHA06252; PHA06254; PHA06256; PHA06258; PHA06260; PHA06262; PHA06264; PHA06266; PHA06268; PHA06270; PHA06272; PHA06274; PHA06276; PHA06278; PHA04654; PHA04656; PHA04658; PHA04660; PHA04662; PHA04664; PHA04604; PHA04606; PHA04608; PHA04610; PHA04612; PHA04614; 26012801; 26012802; 26012803; 26012804; 26010007; 26010008; 26010009; 26010010; 260136SH; 260136MD; 260136LG; 260136XL; PHA01202; PHAC1204; PHA01252; PHA01232; PRGLHA11; PRGLHA12; PRGLHA13; PRGLHA14; PRGLHA15; PRGLHA16; PRGLHA17; PRGLHA18; PRGLHA19; PRGLHA20; 18080300; 18080301; 18080302; 18080303; 18080304; 18080305; 18080306; 18080307 | MicroPort Orthopedics Inc. | Bộ khớp háng toàn phần không xi với chuôi cổ rời kỹ thuật ít xâm lấn Superpath loại II | 2526BV-VT-448 |  | Bộ | 30 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | - Ổ cối: Titanium, có 3 lỗ bắt vít ổ cối. Bề mặt gồm các hạt titan liên kết. Các cỡ từ ϕ 42mm - ϕ 68mm, mỗi bước tăng 2mm. Đường kính bên trong 7 cỡ từ 35 đến 52mm. Đường kính bên ngoài từ ϕ 44mm - ϕ 70mm, mỗi bước tăng 2mm. Chiều cao tương ứng từ 20.5-33.5mm, mỗi bước tăng 1mm. - Lót đệm bằng Polyethylene, liên kết ngang, có bờ chống trật, 0⁰ và 15⁰. - Chỏm chất liệu Cobalt Chrome các cỡ 28mm đến 36mm. - Cổ rời loại ngắn, dài thẳng hợp kim Titan hoặc hợp kim Cobalt Chrome, loại ngắn xoay vào trong/ra ngoài 8 độ - Chuôi cổ rời chất liệu Titanium Alloy (Ti6Al4V), phun HA cả chuôi, độ dày lớp phủ 180 ± 50 micromet. Có rãnh dọc. Đầu chuôi xa thon tròn. Góc cổ chuôi động có thể điều chỉnh góc nghiêng. Chiều dài chuôi bên trong 10 kích thước từ 107 đến 157mm; chiều dài chuôi bên ngoài 10 kích thước từ 125 đến 175mm. - Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có chiều dài từ 15-50mm. |  |  | 65.700.000 | 1.971.000.000
296 | PP2500390113 | Bộ khớp háng toàn phần không xi chỏm Ceramic | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 2.295.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi chỏm Ceramic | PHA06252; PHA06254; PHA06256; PHA06258; PHA06260; PHA06262; PHA06264; PHA06266; PHA06268; PHA06270; PHA06272; PHA06274; PHA06276; PHA06278; PHA04654; PHA04656; PHA04658; PHA04660; PHA04662; PHA04664; PHA04604; PHA04606; PHA04608; PHA04610; PHA04612; PHA04614; PHA04402; PHA04404; PHA04406; PHA04408; PHA04410; PHA04412; PHA04414; PHA04416; PHA04418; PHA04420; PHA04422; PHA04424; PRGLHAS1; PRGLHAS2; PRGLHAS3; PRGLHAS4; PRGLHAS5; PRGLHAS6; PRGLHAS7; PRGLHAS8; PRGLHAS9; PRGLHAS10; 18080300; 18080301; 18080302; 18080303; 18080304; 18080305; 18080306; 18080307; 20071007; 2007ST20 | PHA06252; PHA06254; PHA06256; PHA06258; PHA06260; PHA06262; PHA06264; PHA06266; PHA06268; PHA06270; PHA06272; PHA06274; PHA06276; PHA06278; PHA04654; PHA04656; PHA04658; PHA04660; PHA04662; PHA04664; PHA04604; PHA04606; PHA04608; PHA04610; PHA04612; PHA04614; PHA04402; PHA04404; PHA04406; PHA04408; PHA04410; PHA04412; PHA04414; PHA04416; PHA04418; PHA04420; PHA04422; PHA04424; PRGLHAS1; PRGLHAS2; PRGLHAS3; PRGLHAS4; PRGLHAS5; PRGLHAS6; PRGLHAS7; PRGLHAS8; PRGLHAS9; PRGLHAS10; 18080300; 18080301; 18080302; 18080303; 18080304; 18080305; 18080306; 18080307; 20071007; 2007ST20 | MicroPort Orthopedics Inc. | Bộ khớp háng toàn phần không xi chỏm Ceramic | 2526BV-VT-449 |  | Bộ | 30 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | - Ổ cối: Titanium, ổ cối có thể tùy chọn số lượng lỗ bắt vít, tối đa 3 lỗ. Bề mặt gồm các hạt titan liên kết. Độ xốp 30% - avg. Kích thước lỗ 114µm. Thiết kế hình học tối ưu với góc phủ 152 độ, vòm trong phẳng. Rìa ổ cối loe 14 độ. Có sẵn các cỡ từ 42mm - 68mm, mỗi bước tăng 2mm. Đường kính bên trong 35-52mm. Chiều cao tương ứng từ 20.5-33.5mm, mỗi bước tăng 1mm. - Lót đệm bằng Polyethylene, liên kết ngang, có bờ chống trật 0⁰ và 15⁰ - Chỏm aluminium oxide matrix ceramic, các cỡ 28mm; cỡ 32mm, 36mm; 40mm - Chuôi khớp chất liệu Titanium Alloy (Ti6Al4V). Góc cổ nghiêng 135 độ. Thân chuôi có 10 cỡ. Độ rộng M/L: 27 - 36mm (mỗi bước tăng 1mm). Độ dày A/P: 12-19 (mỗi bước tăng 1mm). Chiều dài chuôi bên trong 10 cỡ từ 107-157mm; chiều dài chuôi bên ngoài 10 cỡ từ 125-175mm. Chiều dài cổ: 32 - 35mm (mỗi bước tăng 1mm). Offset cổ: 37 - 44mm (mỗi bước tăng 1mm) - Vít bắt ổ cối Titanium có chiều dài từ 15-50mm. - Mũi khoan ổ cối mổ ít xâm lấn - Ống trocar dẫn đường cho dụng cụ mổ ít xâm lấn. |  |  | 76.500.000 | 2.295.000.000
297 | PP2500390114 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm Ceramic | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 1.863.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm Ceramic | 111-12-3344; 111-12-3346; 111-12-3348; 111-12-3351; 111-12-3352; 111-12-3354; 111-12-3356; 111-12-3358; 111-12-3360; 111-12-3362; 111-12-3364; 111-12-3366; 111-12-3368; 111-12-3370; 111-12-5844; 111-12-6844; 111-12-0844; 111-12-5850; 111-12-6850; 111-12-0850; 111-12-5250; 111-12-6250; 111-12-0250; 111-12-5852; 111-12-6852; 111-12-0852; 111-12-5252; 111-12-6252; 111-12-0252; 111-12-5652; 111-12-6652; 111-12-0652; 111-12-5256; 111-12-6256; 111-12-0256; 111-12-5656; 111-12-6656; 111-12-0656; 111-12-5456; 111-12-6456; 111-12-0456; 111-12-5260; 111-12-6260; 111-12-0260; 111-12-5660; 111-12-6660; 111-12-0660; 111-12-5460; 111-12-6460; 111-12-0460; 111-152-611; 111-152-612; 111-152-613; 111-152-621; 111-152-622; 111-152-623; 111-152-631; 111-152-632; 111-152-633; 111-152-641; 111-152-642; 111-152-643; 111-20-6000; 111-20-6001; 111-20-6002; 111-20-6003; 111-20-6004; 111-20-6005; 111-20-6006; 111-20-6007; 111-20-6008; 111-20-6009; 111-20-6010; 111-20-6011; 111-20-6012; 111-12-9115; 111-12-9120; 111-12-9125; 111-12-9130; 111-12-9135; 111-12-9140 | 111-12-3344; 111-12-3346; 111-12-3348; 111-12-3351; 111-12-3352; 111-12-3354; 111-12-3356; 111-12-3358; 111-12-3360; 111-12-3362; 111-12-3364; 111-12-3366; 111-12-3368; 111-12-3370; 111-12-5844; 111-12-6844; 111-12-0844; 111-12-5850; 111-12-6850; 111-12-0850; 111-12-5250; 111-12-6250; 111-12-0250; 111-12-5852; 111-12-6852; 111-12-0852; 111-12-5252; 111-12-6252; 111-12-0252; 111-12-5652; 111-12-6652; 111-12-0652; 111-12-5256; 111-12-6256; 111-12-0256; 111-12-5656; 111-12-6656; 111-12-0656; 111-12-5456; 111-12-6456; 111-12-0456; 111-12-5260; 111-12-6260; 111-12-0260; 111-12-5660; 111-12-6660; 111-12-0660; 111-12-5460; 111-12-6460; 111-12-0460; 111-152-611; 111-152-612; 111-152-613; 111-152-621; 111-152-622; 111-152-623; 111-152-631; 111-152-632; 111-152-633; 111-152-641; 111-152-642; 111-152-643; 111-20-6000; 111-20-6001; 111-20-6002; 111-20-6003; 111-20-6004; 111-20-6005; 111-20-6006; 111-20-6007; 111-20-6008; 111-20-6009; 111-20-6010; 111-20-6011; 111-20-6012; 111-12-9115; 111-12-9120; 111-12-9125; 111-12-9130; 111-12-9135; 111-12-9140 | Signature Orthopaedics Europe Limited | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm Ceramic | 2526BV-VT-450 |  | Bộ | 30 | Ireland |  |  |  | 2024 trở đi | Ổ cối không xi măng: chất liệu hợp kim Ti6Al4V phủ titanium xốp. Tính năng khóa bên trong để gắn kết lớp lót. Có 2-3 lỗ, nhiều lỗ hoặc không lỗ bắt vít ổ cối. Kích cỡ từ 44-70mm, mỗi cỡ tăng 2mm. Lót đệm UHMWPE , có gờ chống trật 0⁰, 10⁰ và 20⁰. Chỏm khớp Chất liệu Ceramic (Alumina và zirconia), cỡ 28mm; 32mm; 36mm; 40mm Chuôi chất liệu hợp kim Ti6Al4V, thân phủ xốp bằng plasma hợp kim Titan. Cổ côn 12/14. Đầu chuôi xa mỏng nhọn dần. Chuôi hình nêm. Góc cổ nghiêng 132 độ, có 13 kích thước tương ứng với chiều dài cả chuôi 13 cỡ từ 128-163mm. Chiều cao cổ chuôi 11.4-16.1mm, chiều dài cổ chuôi 35.7-43.6mm. Vít bắt ổ cối cỡ 15-40mm (mỗi cỡ tăng 5mm), chất liệu Ti6Al4V, đường kính 6.5mm |  |  | 62.100.000 | 1.863.000.000
298 | PP2500390115 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, Ceramic on PE có vitamin E | CÔNG TY CỔ PHẦN TM VIỆT CƯỜNG | [18 empty] | 1.914.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, Ceramic on PE có vitamin E | 1306-xxxx 5206-xxxx 1406-xxxx 1203-xxxx 1106-xxxx | United Orthopedic Corporation/ Đài Loan | United Orthopedic Corporation | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng UTF-reduced góc cổ chuôi 130 độ, Ceramic on PE có vitamin E (kích thước chỏm 28/32/36) | 2526BV-VT-451 |  | Bộ | 30 | Đài Loan |  |  |  | 2023-2024 | 1. Ổ cối không xi măng làm bằng hợp kim Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) được phun Titanium nhám và phủ HA. Có 12 chốt khóa chống xoay. Ổ cối có tối thiểu 14 cỡ từ 44mm-70mm. Cạnh ổ cối có đánh dấu laser chỉ hướng. 2. Vít ổ cối bằng Titanium dài 15-50mm. 3. Lớp lót bằng Polyethylene siêu cao phân tử bổ sung vitamin E. Lớp lót có 2 dạng 0° và 20°. Đường kính trong 28mm, 32mm, 36mm. 4. Chỏm xương đùi: bằng Ceramic ; kích thước 28mm, 32mm, 36mm taper 12/14 5. Chuôi xương đùi: chất liệu Titanium Alloy (Ti-6Al-4V), phun Titanium Plasma nhám. Góc cổ thân 130 độ với đầu taper 12/14 dài tối thiểu từ 114 đến 161mm |  | 9021 | 63.800.000 | 1.914.000.000
299 | PP2500390116 | Khớp háng toàn phần không xi măng, Ceramic on PE. | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ KINDAKARE | [18 empty] | 1.500.000.000
|  |  |  | Khớp háng toàn phần không xi măng, Ceramic on PE. | 177-xxx/xx; 128-7xx/xx; 183-xxx/xx; 183-xxx/xx; 180-658/xx; | Waldemar Link GmbH & Co. KG-Đức | Waldemar Link GmbH & Co. KG | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi dạng cong giải phẩu học (anatomic stem), góc cổ thân chuôi 126 độ, phủ calcium phosphate (CaP) HX, SPCL-MobileLink, Ceramic on PE. | 2526BV-VT-452 |  | Bộ | 20 | Đức |  |  |  | 2024 | 1. Cuống xương đùi SP-CL hợp kim Tilastan-S (Ti6Al4V) : Thiết kế dạng cong theo giải phẩu học xương đùi, bên ngoài phủ lớp HX ®(điện hóa calcium phosphate phủ ngoài dày 15µm). Rãnh chống lún, xoay. Hệ thống chuôi riêng biệt theo 2 bên trái/phải xương đùi, có 16 size. Góc cổ thân chuôi CCD 126 độ, cổ chuôi nghiêng trước 5 độ theo đúng giải phẫu học, đầu chuôi dạng taper 12/14. 2. Đầu xương đùi gốm (ceramic): Kích cỡ: 28(-3.5,0,+3.5)mm,32(-4,0,+4)mm, 36 (-4,0,+4)mm, 40(-4.0,0,+4.0, +8.0) 3. Lớp đệm X-LINKed nhựa siêu bền (crosslink UHMWPE): Lớp đệm nhựa siêu bền Highly Crosslinked UHMWPE: Có bờ chống trật 5mm, Đường kính có 3 kích cỡ từ 28mm-36mm. 4.Ổ cối hợp kim titanium (Ti6Al4V): Ổ cối TiCap Shell, chất liệu hợp kim Titanium: Loại press fit, Phủ ngoài lớp TiCaP Double Coating (commercially pure titanium cpTi / calcium phosphate CaP), hỗ trợ ≥ 3 lỗ bắt vít. Có 16 size từ 42mm -72mm... Vít ổ cối Chất liệu Ti6Al4V, đường kính 6.5mm, có 12 độ dài trong khoảng 15mm-80mm" |  |  | 75.000.000 | 1.500.000.000
300 | PP2500390117 | Khớp háng toàn phần không xi măng, lớp đệm kết hợp Vitamin E | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 1.725.000.000
|  |  |  | Khớp háng toàn phần không xi măng, lớp đệm kết hợp Vitamin E | NK198T->NK208T; NK429K->NK673K; NV289E->NV317E; NV240T->NV370T; NV010T->NV023T; | Aesculap AG | Aesculap AG | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ Plasmapore, lớp đệm kết hợp Vitamin E | 2526BV-VT-453 |  | Bộ | 30 | Đức |  |  |  | 2024-2025 | 1. Chuôi xương đùi - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6Al4V hoặc tương đương. - Cổ chuôi dính liền thân chuôi, với góc cổ chuôi 135° - Chiều rộng đầu xa thân chuôi 8-18mm - Chiều dài chuôi (tính từ cổ chuôi đến cuối thân chuôi) 145-190mm. - Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần phủ lớp titanium nhám. - Thân trên có cánh chống xoay và gờ nổi dọc hai bên thân trên. 2. Chỏm khớp háng: - Chất liệu: Cobalt-chromium CoCrMo - Kích cỡ: cổ côn 12/14. Đường kính các cỡ 22.2mm, 28mm; 32mm và 36mm. 3. Lớp đệm ổ cối: - Chất liệu: nhựa polyethelene UHMWPE-XE kết hợp với vitamin E - Độ dày lớp lót tại khu vực chịu lực chính, tối thiểu dày 5,5 mm. - Lớp lót có bờ chống trật phía sau, lót gắn vào ổ cối bằng cơ chế nén ép cho cả hai. - Kích cỡ: Có tối thiểu 10 cỡ 4. Ổ cối nhân tạo không xi măng: - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6Al4V hoặc tương đương. Bề mặt của ổ cối được phủ lớp titanium nguyên chất nhám phun plasma - Kích cỡ: Gồm tối thiểu các cỡ từ 40mm - 70mm. Có tối thiểu 3 lỗ bắt vít. 5. Vít ổ cối : - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6Al4V hoặc tương đương. - Thiết kế: tự taro - Kích cỡ: Đường kính cỡ 6.5mm; chiều dài khoảng từ 16-68mm, bước tăng tối đa 4mm. |  | 9021 | 57.500.000 | 1.725.000.000
301 | PP2500390118 | Khớp háng toàn phần không xi măng, Ceramic On Ceramic | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 2.265.000.000
|  |  |  | Khớp háng toàn phần không xi măng, Ceramic On Ceramic | NK198T->NK208T; NK460D->NK653D; NV089D->NV127D; NV240T->NV370T; NV010T->NV023T; | Aesculap AG | Aesculap AG * Chỏm: - Aesculap AG - Ceramtec GmbH, Medical Products Division | Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ Plasmapore, Ceramic On Ceramic | 2526BV-VT-454 |  | Bộ | 30 | Đức |  |  |  | 2024-2025 | 1. Chuôi xương đùi - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6Al4V hoặc tương đương - Cổ chuôi dính liền thân chuôi, với góc cổ chuôi 135° - Chiều rộng đầu xa thân chuôi 8-18mm - Chiều dài chuôi (tính từ cổ chuôi đến cuối thân chuôi) 145-190mm. - Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần phủ lớp titanium nhám. - Thân trên có cánh chống xoay và gờ nổi dọc hai bên thân trên 2. Chỏm khớp háng: - Chất liệu: sứ aluminium oxide matrix ceramic - Kích cỡ: 12/14. Đường kính các cỡ 28mm, 32mm và 36mm 3. Lớp đệm ổ cối: - Chất liệu: sứ aluminium oxide matrix ceramic - Kích cỡ: Có tối thiểu 9 cỡ 4. Ổ cối nhân tạo không xi măng: - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6Al4V hoặc tương đương. Bề mặt của ổ cối được phủ lớp titanium nguyên chất nhám phun plasma. - Kích cỡ: Gồm tối thiểu các cỡ từ 44mm - 70mm. Có tối thiểu 3 lỗ bắt vít. 5. Vít ổ cối : - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6Al4V - Thiết kế: tự taro - Kích cỡ: Đường kính cỡ 6.5mm; chiều dài khoảng từ 16-68mm, bước tăng tối đa 4mm. |  | 9021 | 75.500.000 | 2.265.000.000
302 | PP2500390119 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG | [18 empty] | 2.310.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic | H75 xxxx; H75 Cxxxx; H14 xxxxx; H73 xxx; H15 xxxxx | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Freeliner - Composite Ceramic Head. | Evolutis SAS | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Freeliner - Composite Ceramic Head. | 2526BV-VT-455 |  | Bộ | 30 | Pháp |  |  |  | 2023 trở đi | 1. Ổ cối Chất liệu Titanium TA6V phun Porous titanium phủ Calcium hydroxylapatide dày 80µm. ổ cối gồm một vành ngoại vi 2,6mm. Thiết kế 01 lỗ lắp dụng cụ đóng ổ cối và 04 lỗ bắt vít tạo thành một cung 120° gắn kết tăng khả năng bắt vít: kích thước từ 46 đến 66mm, mỗi nhịp cách nhau 2mm. 2. Lót ổ cối Ceramic: Chất liệu bằng ceramic composite Kích thước 40mm; 44mm; 48mm; 50mm; 54mm 3. Chỏm khớp Chất liệu ceramic Đường kính 32mm và 36mm (-4mm; +0mm; +4mm, +8mm) 4. Chuôi khớp: Vật liệu: phần nhám thân chuôi chất liệu Titanium alloy TA6V phủ toàn bộ bên bằng lớp canxi HA (Calcium hydroxylapatide) dày 155±35µm kích thích hình thành xương, đầu gần thiết kế các rãnh dọc, rãnh ngang đan xen giao cắt tăng khả năng chống xoay, chống lún của chuôi khớp + Kích thước: từ size 7(110mm), 8(115mm), 9(130mm), 10(140mm), 11(145mm), 12(150mm), 13(155mm), 14(160mm), 15(165mm), 16(170mm), 18(180mm), 20(190mm). + Cấu tạo: chiều dài cổ 35/35/35/38,5/38,5/38,5/38,5/38,5/38,5/38,5/38,5/38,5mm. Góc nghiêng 135°, cổ côn 12/14 5. Vít ổ cối: chất liệu titanium TA6V, đường kính 6.0mm, 7 cỡ: 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 (mm) |  | 9021 | 77.000.000 | 2.310.000.000
303 | PP2500390121 | Bộ khớp háng Toàn phần ceramic on ceramic | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 1.356.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng Toàn phần ceramic on ceramic | 1/ F13AB-PA00091; F13AB-PA00092; F13AB-PA00093; F13AB-PA00094; F13AB-PA00095; F13AB-PA00096; F13AB-PA00097; 2/ F13AB-PA00503; F13AB-PA00504; F13AB-PA00505; F13AB-PA00506; F13AB-PA00507; F13AB-PA00508; F13AB-PA00509; F13AB-PA00510; F13AB-PA00511; F13AB-PA00512; F13AB-PA00513; 3/ F13AB-PA00527; F13AB-PA00528; F13AB-PA00530; F13AB-PA00531; F13AB-PA00533; F13AB-PA00534; F13AB-PA00535; F13AB-PA00536; F13AB-PA00537; F13AB-PA00538; 4/ F13AB-PA00516; F13AB-PA00517; F13AB-PA00518; F13AB-PA00519; F13AB-PA00520; F13AB-PA00521; F13AB-PA00522; F13AB-PA00523; F13AB-PA00524; F13AB-PA00525; F13AB-PA00526; 5/ F13AB-PA00651; F13AB-PA00128; F13AB-PA00129; F13AB-PA00130; F13AB-PA00131; F13AB-PA00539 6/ F13AB-PA00514; 7/ F13AB-PA00515 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Bộ khớp háng Toàn phần ceramic on ceramic (Chuôi 130°) | 2526BV-VT-457 |  | Bộ | 20 | China |  |  |  | 2024 trở về sau | 1/ Chuôi khớp 130°: Chất liệu: Titanium alloy +HA coating. Góc cổ 130°. Chiều dài thân chuôi từ 125 - 155mm tương ứng 7 cỡ. Base offset 36 - 42mm. Chiều dài cổ 31 - 36mm. Chiều rộng đầu xa từ 6 - 12mm tương ứng. 2/ Ổ cối: Chất liệu: Titanium alloy +Titanium. Đường kính Ngoài/(Trong) tương ứng: Ngoài: 44mm (Trong 36mm) - 64mm (Trong 54mm); bước tăng 2mm. 3/ Lót ổ cối: Chất liệu: Ceramic. Đường kính Ngoài/(Trong) tương ứng: Ngoài: từ 36 - 38mm (Trong 28mm), từ 40 - 42mm (Trong 32mm), từ 44 - 54mm (Trong 36mm); bước tăng 2mm. 4/ Head: Chất liệu: Ceramic. Kích thước: 28, 32 và 36mm, tương ứng 4 cỡ S, M, L, XL (loại 32 và 36mm). Chiều dài cổ tương ứng các cỡ: - Loại kích thước 28mm: -3.5, 0, +3.5mm. - Loại kích thước 32 và 36mm: -4, 0, +4, +8mm. 5/ Vít cho ổ cối: Chất liệu: Titanium alloy. Đường kính 6.3mm. Chiều dài 15-40mm, bước tăng 5mm. 6/ Nút lỗ đi kèm: Chất liệu: Titanium alloy. Đường kính 10mm. Chiều dài 4mm. 7/ Nút lỗ vít: Chất liệu: Titanium alloy. Đường kính 8mm. Chiều dài 3mm. Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  |  | 67.800.000 | 1.356.000.000
304 | PP2500390122 | Khớp háng toàn phần không xi măng phủ HA bảo tồn xương, Ceramic on PE+ vitamine E | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | [18 empty] | 1.400.000.000
|  |  |  | Khớp háng toàn phần không xi măng phủ HA bảo tồn xương, Ceramic on PE+ vitamine E | H75 xxxx; H75 XExxxx H14 xxxxx; H73 xxx; H15 xxxxx | Evolutis | Evolutis SAS | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Poly, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Freeliner - Delta Head | 2526BV-VT-1103 |  | Bộ | 20 | Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | 1.Ổ cối Chất liệu Titanium TA6V phun Porous titanium dày 400- 600µm phủ Calcium hydroxylapatide dày 80µm. ổ cối gồm một vành ngoại vi 2,6mm. Thiết kế 01 lỗ lắp dụng cụ đóng ổ cối và 04 lỗ bắt vít tạo thành một cung 120° gắn kết tăng khả năng bắt vít : kích thước từ 46 đến 66mm, mỗi nhịp cách nhau 2mm. 2.Lót ổ cối PEXEL-E FREELINER chất liệu UHMWPE Pexel cao phân tử + vitamin E + Cấu tạo trên bề mặt có 10 chốt khóa lắp khít với ổ cối đảm bảo sự chống trật Kích thước size : 32/40mm , 32/44mm, 32/48mm,32/50mm,32/54mm - 36/44mm,36/48mm,36/50mm,36/54mm 3.Chỏm khớp Chất liệu ceramic Đường kính 32mm và 36mm (-4mm; +0mm; +4mm,+8mm) 4. Chuôi khớp: Vật liệu: phần nhám thân chuôi chất liệu Titanium alloy TA6V phủ toàn bộ bên bằng lớp canxi HA(Calcium hydroxylapatide) dày 155±35µm kích thích hình thành xương, + Kích thước: từ size 7(110mm), 8(115mm), 9(130mm), 10(140mm), 11(145mm), 12(150mm), 13(155mm), 14(160mm), 15(165mm), 16(170mm), 18(180mm), 20(190mm).Offset tương ứng 35,0/36,0/37,0/39,0/39,7/40,5/41,0/41,5/42,4/43,3/44,1/45,0 + Góc nghiêng 135°, cổ côn 12/14 5. Vít ổ cối: chất liệu titanium TA6V, đường kính 6.0mm, tối thiểu 7cỡ từ 20 đến 50mm |  |  | 70.000.000 | 1.400.000.000
305 | PP2500390123 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép phủ Hydro Apatide. | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 1.120.000.000
|  |  |  | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép phủ Hydro Apatide. | F0xxxxxxE A15090xxE A151xxxxE A151xxxxE | Surgival | Surgival Co, S.A.U. | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép, kiểu chuôi Karey R phủ Hydro Apatide. | 2526BV-VT-458 |  | Bộ | 20 | Tây Ban Nha |  |  |  | 2024 trở về sau | * Cuống chỏm xương đùi: chất liệu Titanium alloy, phủ Hydro Apatide toàn bộ chuôi. Trên thân mỗi chuôi có 2 lỗ để bắt vít chốt đầu xa dùng để neo và căng lại vùng đốt chuyển. Tối thiểu 8 cỡ, dài từ 175 đến 250mm. * Chỏm xương đùi: - Vật liệu: Thép không gỉ - Kích thước: Đk 28mm. 4 cỡ: S, M, L, XL * Vỏ đầu chỏm làm bằng thép không gỉ Stainless Steel AISI 316 LVM, kích thước từ 39mm đến 55mm. Mỗi nhịp tăng tối đa 1mm. * Lót đầu chỏm làm bằng polyetylen cao phân tử (P.E. UHMWPE). 4 cỡ: A, B, C, D, tất cả dùng với chỏm đường kính 28mm |  |  | 56.000.000 | 1.120.000.000
306 | PP2500390124 | Khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng | CÔNG TY CỔ PHẦN TM VIỆT CƯỜNG | [18 empty] | 1.165.800.000
|  |  |  | Khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng | 1503-xxxx 1206-xxxx 1104-xxxx | United Orthopedic Corporation/ Đài Loan | United Orthopedic Corporation | Bộ khớp háng bán phần Bipolar II - chuôi dài không xi măng U2 Revision, góc cổ chuôi 130 độ | 2526BV-VT-459 |  | Bộ | 20 | Đài Loan |  |  |  | 2023-2024 | 1. Chỏm bán phần: Có mặt ngoài bằng Cobalt Chrome; lớp lót PE có vòng khóa trong. Đường kính ngoài tối thiểu từ 38mm đến 56mm, đường kính trong tối thiểu từ 22mm đến 28mm. 2. Chỏm xương đùi: bằng chất liệu Cobalt Chrome; kích thước tối thiểu từ 22.2mm đến 28mm với taper 12/14 3.Chuôi dài không xi măng: bằng vật liệu Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) dạng hình nêm 3 chiều chống xoay và cổ trơn, phun Titanium Plasma nhám toàn thân, góc cổ thân 130°, taper 12/14, Có 2 dạng: dạng thẳng có chiều dài 180mm ± 5mm và dạng cong có chiều dài 230mm ± 5mm tương ứng cỡ đường kính đầu xa (từ 11mm-18mm) với mỗi bên trái, phải. |  | 9021 | 58.290.000 | 1.165.800.000
307 | PP2500390125 | Khớp háng bán phần không xi măng phủ TPS | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ DƯƠNG SINH | [18 empty] | 800.000.000
|  |  |  | Khớp háng bán phần không xi măng phủ TPS | 001-1111-xxxx 016-11xx-xxxx 017-1600-xxxx | BA BIOTAN Femoral Stem w. TPS coating Modular Head Modular Bipolar Head | Biotech GmbH | Khớp háng bán phần không xi măng phủ TPS | 2526BV-VT-460 |  | Bộ | 20 | Đức |  |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Chuôi khớp - Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4, phun phủ titan xốp plasma ( TPS). - Thân hình nêm cố định và giảm đau hiệu quả - Offset Solution: 5° hoặc 10° - Góc cổ thân 135 độ. Đầu chuôi dạng Taper 12/ 14 (5º42'30") - Kích cỡ chuôi có 12 cỡ: từ 6.25mm đến 20mm (mỗi size tăng 1.25mm) - Chiều dài chuôi : 135, 140, 145, 150, 155 mm. 2. Chỏm xương đùi - Chất liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) - Đường kính đầu (head): đk 22mm: cổ dài (0; ±3.5; +7; +10.5); size: S, M, L, XL, XXL; đk 26, 28, 32, 36mm: cổ dài (0; ±3.5; +7; +10.5; +14; +17.5)mm; size S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; cổ đầu 12/ 14 3. Đầu Bipolar - Bên ngoài thép không gỉ có hàm lượng Nitơ cao (HNSS); bên trong vật liệu cao phân tử Ultra high polyetylen (UHMWPE) - Đường kính trong: 22; 28mm - Đường kính ngoài: 3 cỡ từ 38-> 42mm ứng với đk trong 22; 9 cỡ từ 44->60mm ứng với đk trong 28 (mỗi cỡ tăng 2mm) - Sản phẩm được tiệt trùng bằng tia Gamma 25kGy. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE Xuất xứ: G7 |  |  | 40.000.000 | 800.000.000
308 | PP2500390126 | Khớp háng bán phần không xi măng di động kép | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 882.000.000
|  |  |  | Khớp háng bán phần không xi măng di động kép | F0xxxxxxE A150xxxxE A151xxxxE A151xxxxE | Surgival | Surgival Co, S.A.U. | Khớp háng bán phần không xi măng di động kép, chuôi Karey phủ Hydro Apatide. | 2526BV-VT-461 |  | Bộ | 20 | Tây Ban Nha |  |  |  | 2024 trở về sau | * Cuống chỏm xương đùi: - Vật liệu: Titanium (Ti6Al4V), phủ HA toàn bộ chuôi bằng cách phun phủ 1 lớp plasma - Kích thước: các số từ 8-16, chiều dài từ 114mm đến 170mm. - Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt. Cổ côn 12/14mm * Chỏm xương đùi: - Vật liệu: Thép không gỉ - Kích thước: Đường kính 28mm. 4 cỡ: S, M, L, XL * Vỏ đầu chỏm làm bằng thép không gỉ, kích thước từ 39mm đến 55mm. Mỗi cỡ tăng tối đa 1mm. * Lót đầu chỏm làm bằng polyetylen cao phân tử (P.E. UHMWPE). 4 cỡ: A, B, C, D |  |  | 44.100.000 | 882.000.000
309 | PP2500390127 | Bộ khớp háng bán phần không xi | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 864.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng bán phần không xi | 111-21-2238; 111-21-2240; 111-21-2241; 111-21-2842; 111-21-2843; 111-21-2844; 111-21-2845; 111-21-2846; 111-21-2847; 111-21-2848; 111-21-2849; 111-21-2850; 111-21-2851; 111-21-2852; 111-21-2853; 111-21-2854; 111-21-2855; 111-21-2856; 111-21-2857; 111-21-2858; 111-21-2859; 111-152-001; 111-152-002; 111-152-003; 111-152-011; 111-152-012; 111-152-013; 111-20-6000; 111-20-6001; 111-20-6002; 111-20-6003; 111-20-6004; 111-20-6005; 111-20-6006; 111-20-6007; 111-20-6008; 111-20-6009; 111-20-6010; 111-20-6011; 111-20-6012 | 111-21-2238; 111-21-2240; 111-21-2241; 111-21-2842; 111-21-2843; 111-21-2844; 111-21-2845; 111-21-2846; 111-21-2847; 111-21-2848; 111-21-2849; 111-21-2850; 111-21-2851; 111-21-2852; 111-21-2853; 111-21-2854; 111-21-2855; 111-21-2856; 111-21-2857; 111-21-2858; 111-21-2859; 111-152-001; 111-152-002; 111-152-003; 111-152-011; 111-152-012; 111-152-013; 111-20-6000; 111-20-6001; 111-20-6002; 111-20-6003; 111-20-6004; 111-20-6005; 111-20-6006; 111-20-6007; 111-20-6008; 111-20-6009; 111-20-6010; 111-20-6011; 111-20-6012 | Signature Orthopaedics Europe Limited | Bộ khớp háng bán phần không xi | 2526BV-VT-462 |  | Bộ | 20 | Ireland |  |  |  | 2024 trở đi | Chỏm bán phần: Cấu tạo bởi 2 lớp: lớp ngoài làm bằng thép không gỉ hàm lượng Nitrogen cao, lớp bên trong làm bằng Polyethylene cao phân tử UHMWPE, Kích thước 38-59mm Chỏm xương đùi: Chất liệu Cobalt-chromium-molybdenum alloy, cỡ 22mm; 28mm Chuôi chất liệu hợp kim Ti6Al4V, thân phủ xốp bằng plasma. Cổ côn 12/14. Đầu chuôi xa được mỏng nhọn dần. Chuôi hình nêm. Góc cổ nghiêng 132 độ, có 13 cỡ chuôi, chiều dài chuôi 13 kích thước từ 128-163mm, chiều dài đoạn phủ xốp từ 54-76mm, chiều cao cổ chuôi 11.4 - 16.1mm, chiều dài cổ chuôi 35.7-43.6mm. |  |  | 43.200.000 | 864.000.000
310 | PP2500390128 | Bộ khớp háng bán phần không xi chuôi dài tháo rời | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 1.080.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng bán phần không xi chuôi dài tháo rời | 111-21-2238; 111-21-2240; 111-21-2241; 111-21-2842; 111-21-2843; 111-21-2844; 111-21-2845; 111-21-2846; 111-21-2847; 111-21-2848; 111-21-2849; 111-21-2850; 111-21-2851; 111-21-2852; 111-21-2853; 111-21-2854; 111-21-2855; 111-21-2856; 111-21-2857; 111-21-2858; 111-21-2859; 111-152-001; 111-152-002; 111-152-003; 111-152-011; 111-152-012; 111-152-013; 111-48-0001; 111-48-0002; 111-48-0102; 111-48-0202; 111-48-0302; 111-48-0402; 111-48-0502; 111-48-0602; 111-48-0003; 111-48-0103; 111-48-0203; 111-48-0303; 111-48-0403; 111-48-0503; 111-48-0603; 111-48-0004; 111-48-0104; 111-48-0204; 111-48-0304; 111-48-0404; 111-48-0504; 111-48-0604; 111-48-1215; 111-48-1315; 111-48-1415; 111-48-1515; 111-48-1615; 111-48-1715; 111-48-1815; 111-48-1915; 111-48-2015; 111-48-2115; 111-48-2215; 111-48-2315; 111-48-2415; 111-48-2515; 111-48-2615; 111-48-2715; 111-48-2815; 111-48-2915; 111-48-3015; 111-48-1219; 111-48-1319; 111-48-1419; 111-48-1519; 111-48-1619; 111-48-1719; 111-48-1819; 111-48-1919; 111-48-2019; 111-48-2119; 111-48-2219; 111-48-2319; 111-48-2419; 111-48-2519; 111-48-2619; 111-48-2719; 111-48-2819; 111-48-2919; 111-48-3019 | 111-21-2238; 111-21-2240; 111-21-2241; 111-21-2842; 111-21-2843; 111-21-2844; 111-21-2845; 111-21-2846; 111-21-2847; 111-21-2848; 111-21-2849; 111-21-2850; 111-21-2851; 111-21-2852; 111-21-2853; 111-21-2854; 111-21-2855; 111-21-2856; 111-21-2857; 111-21-2858; 111-21-2859; 111-152-001; 111-152-002; 111-152-003; 111-152-011; 111-152-012; 111-152-013; 111-48-0001; 111-48-0002; 111-48-0102; 111-48-0202; 111-48-0302; 111-48-0402; 111-48-0502; 111-48-0602; 111-48-0003; 111-48-0103; 111-48-0203; 111-48-0303; 111-48-0403; 111-48-0503; 111-48-0603; 111-48-0004; 111-48-0104; 111-48-0204; 111-48-0304; 111-48-0404; 111-48-0504; 111-48-0604; 111-48-1215; 111-48-1315; 111-48-1415; 111-48-1515; 111-48-1615; 111-48-1715; 111-48-1815; 111-48-1915; 111-48-2015; 111-48-2115; 111-48-2215; 111-48-2315; 111-48-2415; 111-48-2515; 111-48-2615; 111-48-2715; 111-48-2815; 111-48-2915; 111-48-3015; 111-48-1219; 111-48-1319; 111-48-1419; 111-48-1519; 111-48-1619; 111-48-1719; 111-48-1819; 111-48-1919; 111-48-2019; 111-48-2119; 111-48-2219; 111-48-2319; 111-48-2419; 111-48-2519; 111-48-2619; 111-48-2719; 111-48-2819; 111-48-2919; 111-48-3019 | Signature Orthopaedics Europe Limited | Bộ khớp háng bán phần không xi chuôi dài | 2526BV-VT-463 |  | Bộ | 20 | Ireland |  |  |  | 2024 trở đi | Chỏm bán phần: Cấu tạo bởi 2 lớp: lớp ngoài làm bằng thép không gỉ có hàm lượng Nitrogen cao, lớp bên trong làm bằng Polyethylene cao phân tử UHMWPE, Kích thước 38-59mm. Chỏm xương đùi: Chất liệu Cobalt-chromium-molybdenum alloy, có 2 cỡ 22mm và 28mm Chuôi vật liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V, vỏ ngoài phủ lớp nhám plasma. Cổ chuôi dài các kích thước 50mm, 60mm, 70mm, 80mm. Thân chuôi có đường kính 12-30mm (mỗi cỡ tăng 1mm), chiều dài thân 150-190mm |  |  | 54.000.000 | 1.080.000.000
311 | PP2500390129 | Khớp háng bán phần chuôi không xi măng | CÔNG TY CỔ PHẦN TM VIỆT CƯỜNG | [18 empty] | 397.900.000
|  |  |  | Khớp háng bán phần chuôi không xi măng | 1503-xxxx 1206-xxxx 1106-xxxx | United Orthopedic Corporation/ Đài Loan | United Orthopedic Corporation | Bộ khớp háng bán phần Bipolar II - chuôi không xi măng UTF-reduced, góc cổ chuôi 130 độ | 2526BV-VT-464 |  | Bộ | 10 | Đài Loan |  |  |  | 2023-2024 | 1. Chỏm bán phần: Có mặt ngoài bằng Cobalt Chrome; lớp lót PE có vòng khóa trong. Đường kính từ 38mm đến 56mm 2. Chỏm xương đùi: bằng chất liệu Cobalt Chrome; kích thước tối thiểu từ 22.2mm đến 28mm với taper 12/14 3. Chuôi không xi măng loại cố định đầu gần, dạng nêm 2 chiều và cổ trơn, chất liệu Titanium Alloy (Ti-6Al-4V), phun Titanium Plasma nhám, đầu taper 12/14. - Có ≥ 15 cỡ tương ứng với độ rộng bề ngang thấp nhất ≤ 22.8mm và lớn nhất ≥ 43.5mm - Góc cổ thân ≤130 độ, chiều dài từ 114mm-161mm |  | 9021 | 39.790.000 | 397.900.000
312 | PP2500390130 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ TPS. | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU | [18 empty] | 840.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ TPS. | 2170-xxxx; 2131-xxxx; 2111-xxxx | Surgtech | Surgtech | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ TPS | 2526BV-VT-465 |  | Bộ | 20 | Mỹ |  |  |  | 2025 trở đi | 1. Chỏm bán phần (chỏm Bipolar): lắp sẵn khóa gồm có chỏm chất liệu titanium và lớp lót chất liệu PE, kích cỡ 38-58mm. 2. Chuôi khớp không xi măng phủ Titanium plasma (TPS). Chiều dài gồm 9 cỡ từ 105-164mm, kích thước offset cổ khớp 9 cỡ 37-54mm, chiều dài cổ khớp các cỡ từ 30-40mm, đường kính phần đầu xa đuôi chuôi 9 cỡ từ 4-18mm. Góc cổ chuôi 127 độ 3. Chỏm xương đùi chất liệu CoCr gồm 2 cỡ đường kính 22mm và 28mm; |  |  | 42.000.000 | 840.000.000
313 | PP2500390131 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài phủ TPS | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU | [18 empty] | 1.160.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài phủ TPS | 2251-xxxx; 2111-xxxx; 2170-xxxx | Surgtech | Surgtech | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài phủ TPS | 2526BV-VT-466 |  | Bộ | 20 | Mỹ |  |  |  | 2025 trở đi | 1. Chuôi khớp chất liệu Titanium phủ TPS dài 205mm, chiều dài cổ khớp 64mm - 69mm, Có 3 loại offset 42mm - 46mm. Đường kính phần đầu xa đuôi chuôi có 10 kích thước từ 13- 22mm. Chuôi 1 khối, có rãnh dọc chống xoay, có 2 lỗ luồn chỉ thép trong trường hợp có gãy xương. Góc cổ chuôi 135 độ. 2. Chỏm khớp: chất liệu CoCr, gồm 2 cỡ đường kính 22mm và 28mm 3. Chỏm Bipolar: lắp sẵn khóa gồm có chỏm chất liệu titanium và lót ổ cối chất liệu PE. Kích cỡ 38mm-58mm |  |  | 58.000.000 | 1.160.000.000
314 | PP2500390132 | Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay không xi măng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 850.000.000
|  |  |  | Khớp háng bán phần tự định vị tâm xoay không xi măng | 4120xxxxx 41200xxxx 51180xxxx | Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. | Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. | Khớp háng bán phần không xi măng Pannon CL. | 2526BV-VT-467 |  | Bộ | 20 | Hungary |  |  |  | 2024-2025 | * Cuống khớp: Vật liệu : Titanium alloy phủ Titanium Plasma 1/3 phía đầu gần, có dạng hình nêm cả hai chiều. - Kích cỡ chuôi: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 - Chiều dài chuôi: 130, 140,145, 150,155,160,165, 170,180,190mm. * Đầu Chỏm xương đùi - Vật liệu : thép không gỉ có hàm lượng nitrogen cao - Đường kính: 28 mm, các cỡ: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. * Đầu chỏm Bipolar: - Vật liệu: thép không gỉ có hàm lượng nitrogen cao/PE. - Kích cỡ : 41 – 55 mm với mỗi bước tăng 1 mm và 58, 61mm - Đầu chỏm có tự định vị tâm xoay |  | 9021 | 42.500.000 | 850.000.000
315 | PP2500390133 | Khớp háng bán phần không xi măng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 860.000.000
|  |  |  | Khớp háng bán phần không xi măng | NK198T->NK208T; NK330K->NK433K; NK019S->NK055S | Aesculap AG | Aesculap AG/ Đức; Ortek AG/ Thụy Sĩ | Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi phủ Plasmapore | 2526BV-VT-468 |  | Bộ | 20 | Đức, Thụy Sĩ |  |  |  | 2024-2025 | 1. Chuôi xương đùi - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6Al4V - Cổ chuôi dính liền thân chuôi, với góc cổ chuôi 135° - Chiều rộng đầu xa thân chuôi 8-18mm - Chiều dài chuôi 145-190mm. - Bề mặt vùng chịu lực chính ở đầu gần phủ lớp titanium nhám - Thân trên có cánh chống xoay và gờ nổi dọc hai bên thân trên 2. Chỏm xương đùi - Chất liệu: Cobalt-chromium - Kích cỡ: 12/14. Đường kính tối thiểu các cỡ: 22.2mm; 28mm 3. Chỏm bipolar - Chất liệu: vỏ ngoài bằng vật liệu thép cấy ghép chuyên dụng, lớp lót bằng polyethylene cao phân tử UHMWPE - Thiết kế tự định tâm với vòng khóa chống trật. - Kích thước đường kính ngoài khoảng từ 39 - 55mm. |  | 9021 | 43.000.000 | 860.000.000
316 | PP2500390134 | Khớp háng bán phần không xi măng | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG | [18 empty] | 420.000.000
|  |  |  | Khớp háng bán phần không xi măng | H35 xxxx; H10 xxxx; H73 xxx | Khớp háng bán phần không xi măng, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Moonstone | Evolutis SAS | Khớp háng bán phần không xi măng, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Moonstone | 2526BV-VT-469 |  | Bộ | 10 | Pháp |  |  |  | 2023 trở đi | 1. Ổ cối bán phần(đầu chỏm bipolar): cấu tạo bởi 2 lớp + Bên ngoài được làm bằng thép không gỉ có hàm lượng Nito + Bên trong là lớp polyethylene cao phân tử (UHMWPE) + Kích thước từ 39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/59mm với thiết kế 2 loại có vòng khóa hoặc không thuận tiện cho việc tháo lắp chỏm và chống chật chỏm 2.Chỏm chất liệu Cr-Co Kích thước: 22.2mm có 3 cỡ (-2mm; +0mm; +2mm), 28mm có 6 cỡ (-7mm; -3.5mm; +0mm; +3.5mm; +7mm; +10.5mm) 3.Chuôi khớp: Vật liệu: phần nhám thân chuôi chất liệu Titanium alloy TA6V phủ toàn bộ bên bằng lớp canxi HA (Calcium hydroxylapatide) dày 155±35µm kích thích hình thành xương, đầu gần thiết kế các rãnh dọc, rãnh ngang đan xen giao cắt tăng khả năng chống xoay, chống lún của chuôi khớp + Kích thước: từ size 7(110mm), 8(115mm), 9(130mm), 10(140mm), 11(145mm), 12(150mm), 13(155mm), 14(160mm), 15(165mm), 16(170mm), 18(180mm), 20(190mm). + Cấu tạo: chiều dài cổ 35/35/35/38,5/38,5/38,5/38,5/38,5/38,5/38,5/38,5/38,5mm. Góc nghiêng 135°, cổ côn 12/14 |  | 9021 | 42.000.000 | 420.000.000
317 | PP2500390135 | Bộ khớp háng Bán phần | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 320.000.000
|  |  |  | Bộ khớp háng Bán phần | 1/ F13AB-PA00200; F13AB-PA00201; F13AB-PA00202; F13AB-PA00203; F13AB-PA00204; F13AB-PA00205; F13AB-PA00206; F13AB-PA00207; 2/ F13AB-PA00035; F13AB-PA00037; F13AB-PA00039; F13AB-PA00041; F13AB-PA00043; F13AB-PA00045; F13AB-PA00047 3/ F13AB-PA00048; F13AB-PA00049; F13AB-PA00050; F13AB-PA00642; F13AB-PA00051; F13AB-PA00643; F13AB-PA00052; F13AB-PA00053; F13AB-PA00054; F13AB-PA00055; F13AB-PA00056 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Bộ khớp háng Bán phần | 2526BV-VT-470 |  | Bộ | 10 | China |  |  |  | 2024 trở về sau | 1/ Chuôi khớp: Chất liệu: Titanium alloy. Có lớp phủ phản ứng sinh học: 250 μmTi+ HA 50 μm. Góc cổ 135°. Vai chuôi có dát thích ứng với phương pháp rạch ít xâm lấn phù hợp tối ưu, bảo tồn xương. Chiều dài thân chuôi từ 115 - 165mm tương ứng 11 cỡ. Base offset khoảng từ 38 - 42,8mm. Chiều dài cổ 38.2mm. 2/ Head: Chất liệu: CoCrMo casted. Kích thước: 24 và 28mm, tương ứng 4 cỡ S, M, L, XL(loại 28mm). Chiều dài cổ tương ứng các cỡ -3.5, 0, +3.5, +7mm. 3/ Bipolar: Chất liệu: S+UHMWPE. Đường kính Ngoài/(Trong) tương ứng: Ngoài: từ 38 - 44mm (Trong 24mm), từ 42 - 54mm (Trong 28mm); bước tăng 2mm. Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  |  | 32.000.000 | 320.000.000
318 | PP2500390136 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng | CÔNG TY CỔ PHẦN TM VIỆT CƯỜNG | [18 empty] | 580.000.000
|  |  |  | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng | 2103-xxxx 2303-xxxx 2203-xxxx 2403-xxxx 880xxx | United orthopedic Corporation + Laboratorios SL, SA/Đài Loan + Argentina | United orthopedic Corporation + Laboratorios SL, SA | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng XUC-vitamin E bảo tồn xương tối đa | 2526BV-VT-471 |  | Bộ | 10 | Đài Loan + Argentina |  |  |  | 2023-2024 | - Lồi cầu đùi: bằng Cobalt Chrome(CoCr) cứng và nhẵn, độ gập gối tối đa 155°, xoay trong-xoay ngoài 12.5°. Có tối thiểu 13 cỡ mỗi bên trái, phải. Độ rộng trong ngoài từ 56mm - 76mm và độ rộng trước sau từ 52mm-72mm. - Lớp lót bằng Polyethylene cao phân tử liên kết chéo bổ sung vitamin E (E-XPE). - Dốc sau ≤ 5°; cạnh trước cao ≤ 12.5mm. Độ dày từ ≤ 9mm đến ≥ 18mm. - Mâm chày bằng hợp kim Titanium Alloy với thiết kế dạng module có đầu chờ để gắn thêm miếng ghép titanium bù xương hoặc chuôi nối dài xương chày khi cần. Mặt dưới mâm chày có vân nhám, độ dầy 3mm , chân mâm chày dài 33mm-42mm. Có tối thiểu 8 cỡ, với độ rộng trong ngoài: 60mm-84mm và độ rộng trước sau: 39.5mm-58.5mm. - Bánh chè bằng Polyethylene cao phân tử, dạng vòm có 3 chân cố định. Có tối thiểu 6 cỡ với các đường kính 26mm-44mm ứng với độ dày 7mm đến 10.5mm. - Xi măng xương có độ quánh trung bình. |  | 9021 | 58.000.000 | 580.000.000
319 | PP2500390137 | Khớp gối toàn phần có xi măng | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 1.085.400.000
|  |  |  | Khớp gối toàn phần có xi măng | EFSRN1PL; EFSRN1PR; EFSRN2PL; EFSRN2PR; EFSRN3PL; EFSRN3PR; EFSRN4PL; EFSRN4PR; EFSRN5PL; EFSRN5PR; EFSRN6PL; EFSRN6PR; EFSRN7PL; EFSRN7PR; EFSRN8PL; EFSRN8PR; ETPKN1SL; ETPKN2SL; ETPKN3SL; ETPKN4SL; ETPKN5SL; ETPKN6SL; ETPKN7SL; ETPKN8SL; ETPKN1SR; ETPKN2SR; ETPKN3SR; ETPKN4SR; ETPKN5SR; ETPKN6SR; ETPKN7SR; ETPKN8SR; ETPKN2PL; ETPKN6PL; ETPKN8PL; ETPKN2PR; ETPKN6PR; ETPKN8PR; EIS1P10L; EIS1P10R; EIS1P12L; EIS1P12R; EIS1P14L; EIS1P14R; EIS1P17L; EIS1P17R; EIS1S10L; EIS1S10R; EIS1S12L; EIS1S12R; EIS1S14L; EIS1S14R; EIS1S17L; EIS1S17R; EIS2P10L; EIS2P10R; EIS2P12L; EIS2P12R; EIS2P14L; EIS2P14R; EIS2P17L; EIS2P17R; EIS2S10L; EIS2S10R; EIS2S12L; EIS2S12R; EIS2S14L; EIS2S14R; EIS2S17L; EIS2S17R; EIS3P10L; EIS3P10R; EIS3P12L; EIS3P12R; EIS3P14L; EIS3P14R; EIS3P17L; EIS3P17R; EIS3S10L; EIS3S10R; EIS3S12L; EIS3S12R; EIS3S14L; EIS3S14R; EIS3S17L; EIS3S17R; EIS4P10L; EIS4P10R; EIS4P12L; EIS4P12R; EIS4P14L; EIS4P14R; EIS4P17L; EIS4P17R; EIS4S10L; EIS4S10R; EIS4S12L; EIS4S12R; EIS4S14L; EIS4S14R; EIS4S17L; EIS4S17R; EIS5P10L; EIS5P10R; EIS5P12L; EIS5P12R; EIS5P14L; EIS5P14R; EIS5P17L; EIS5P17R; EIS5S10L; EIS5S10R; EIS5S12L; EIS5S12R; EIS5S14L; EIS5S14R; EIS5S17L; EIS5S17R; EIS6P10L; EIS6P10R; EIS6P12L; EIS6P12R; EIS6P14L; EIS6P14R; EIS6P17L; EIS6P17R; EIS6S10L; EIS6S10R; EIS6S12L; EIS6S12R; EIS6S14L; EIS6S14R; EIS6S17L; EIS6S17R; EIS7P10L; EIS7P10R; EIS7P12L; EIS7P12R; EIS7P14L; EIS7P14R; EIS7P17L; EIS7P17R; EIS7S10L; EIS7S10R; EIS7S12L; EIS7S12R; EIS7S14L; EIS7S14R; EIS7S17L; EIS7S17R; EIS8S10L; EIS8S10R; EIS8S12L; EIS8S12R; EIS8S14L; EIS8S14R; EIS8S17L; EIS8S17R; T040140 | EFSRN1PL; EFSRN1PR; EFSRN2PL; EFSRN2PR; EFSRN3PL; EFSRN3PR; EFSRN4PL; EFSRN4PR; EFSRN5PL; EFSRN5PR; EFSRN6PL; EFSRN6PR; EFSRN7PL; EFSRN7PR; EFSRN8PL; EFSRN8PR; ETPKN1SL; ETPKN2SL; ETPKN3SL; ETPKN4SL; ETPKN5SL; ETPKN6SL; ETPKN7SL; ETPKN8SL; ETPKN1SR; ETPKN2SR; ETPKN3SR; ETPKN4SR; ETPKN5SR; ETPKN6SR; ETPKN7SR; ETPKN8SR; ETPKN2PL; ETPKN6PL; ETPKN8PL; ETPKN2PR; ETPKN6PR; ETPKN8PR; EIS1P10L; EIS1P10R; EIS1P12L; EIS1P12R; EIS1P14L; EIS1P14R; EIS1P17L; EIS1P17R; EIS1S10L; EIS1S10R; EIS1S12L; EIS1S12R; EIS1S14L; EIS1S14R; EIS1S17L; EIS1S17R; EIS2P10L; EIS2P10R; EIS2P12L; EIS2P12R; EIS2P14L; EIS2P14R; EIS2P17L; EIS2P17R; EIS2S10L; EIS2S10R; EIS2S12L; EIS2S12R; EIS2S14L; EIS2S14R; EIS2S17L; EIS2S17R; EIS3P10L; EIS3P10R; EIS3P12L; EIS3P12R; EIS3P14L; EIS3P14R; EIS3P17L; EIS3P17R; EIS3S10L; EIS3S10R; EIS3S12L; EIS3S12R; EIS3S14L; EIS3S14R; EIS3S17L; EIS3S17R; EIS4P10L; EIS4P10R; EIS4P12L; EIS4P12R; EIS4P14L; EIS4P14R; EIS4P17L; EIS4P17R; EIS4S10L; EIS4S10R; EIS4S12L; EIS4S12R; EIS4S14L; EIS4S14R; EIS4S17L; EIS4S17R; EIS5P10L; EIS5P10R; EIS5P12L; EIS5P12R; EIS5P14L; EIS5P14R; EIS5P17L; EIS5P17R; EIS5S10L; EIS5S10R; EIS5S12L; EIS5S12R; EIS5S14L; EIS5S14R; EIS5S17L; EIS5S17R; EIS6P10L; EIS6P10R; EIS6P12L; EIS6P12R; EIS6P14L; EIS6P14R; EIS6P17L; EIS6P17R; EIS6S10L; EIS6S10R; EIS6S12L; EIS6S12R; EIS6S14L; EIS6S14R; EIS6S17L; EIS6S17R; EIS7P10L; EIS7P10R; EIS7P12L; EIS7P12R; EIS7P14L; EIS7P14R; EIS7P17L; EIS7P17R; EIS7S10L; EIS7S10R; EIS7S12L; EIS7S12R; EIS7S14L; EIS7S14R; EIS7S17L; EIS7S17R; EIS8S10L; EIS8S10R; EIS8S12L; EIS8S12R; EIS8S14L; EIS8S14R; EIS8S17L; EIS8S17R; T040140 | MicroPort Orthopedics Inc./ Teknimed SAS | Bộ khớp gối toàn phần kiểu insert CS bảo tồn xương | 2526BV-VT-472 |  | Bộ | 20 | Hoa Kỳ/ Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | - Lồi cầu: chất liệu Cobalt Chrome. Có 8 size trái phải với độ dày khác nhau. Chiều dài 59 - 80mm, chiều rộng có 8 cỡ 51 - 76mm. - Mâm chày: Chất liệu Titanium Alloy, có 8 size chuẩn và 3 size cộng. Chiều dài mâm chày có 9 cỡ 54 - 86mm. Chiều rộng mâm chày có 9 cỡ 40 - 64mm. Chiều dài chuôi gồm 4 cỡ 31 - 41mm. - Lót đệm mâm chày: chất liệu Polyethylene cao phân tử. Có 8 size chuẩn và 7 size cộng, độ dày 4 cỡ 10 - 17mm. Chiều cao môi sau: 11mm - 12mm. - Xi măng gồm một ống chất lỏng monomer và một gói bột polymer. |  |  | 54.270.000 | 1.085.400.000
320 | PP2500390138 | Xương nhân tạo có thể pha kháng sinh | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 120.000.000
|  |  |  | Xương nhân tạo có thể pha kháng sinh | 620-005 | 620-005 | Biocomposites Ltd. | Xương nhân tạo có thể pha kháng sinh | 2526BV-VT-473 |  | Hộp | 10 | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland |  |  |  | 2024 trở đi | Cấu tạo từ canxi sulfat. Không có hydroxyapatite. Thời gian làm việc 4 phút, có thể tương thích sử dụng với Vancomycin: 2-5 phút, sử dụng với Gentamicin: 3-5 phút, sử dụng với Tobramycin: 5-15 phút. |  |  | 12.000.000 | 120.000.000
321 | PP2500390139 | Sản phẩm sinh học thay thế xương 2,5cc | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 51.500.000
|  |  |  | Sản phẩm sinh học thay thế xương 2,5cc | PAS2.5 | Ceramisys Ltd | Ceramisys Ltd | Xương nhân tạo ReproBone dạng bột nhão | 2526BV-VT-475 |  | Gói | 10 | United Kingdom |  |  |  | 2024-2025 | Được dùng trực tiếp ghép xương, hấp thụ hoàn toàn trong vòng 12 tháng. Cấu tạo: từ ß-tricalcium phosphate. Đóng gói 2,5cc/1 gói |  | 9021 | 5.150.000 | 51.500.000
322 | PP2500390140 | Sản phẩm sinh học thay thế xương 5cc | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 61.875.000
|  |  |  | Sản phẩm sinh học thay thế xương 5cc | IEX050 | CG Bio Co., Ltd. | CG Bio Co., Ltd. | Xương nhân tạo Excelos Inject 5cc | 2526BV-VT-476 |  | Gói | 10 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Được dùng trực tiếp ghép xương, hấp thụ hoàn toàn trong vòng 12 tháng. Cấu tạo: Xương nhân tạo ß-tricalcium phosphate tinh khiết, kích thước hạt 45-75 µm, dạng gel, dễ hấp thu, có thể tạo hình, có thể trộn lẫn được Thành phần:ß-tricalcium phosphate và Hydrogel. Dung tích 5cc, khối lượng: 7,5g |  |  | 6.187.500 | 61.875.000
323 | PP2500390141 | Xương nhân tạo 5cc | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | [18 empty] | 100.000.000
|  |  |  | Xương nhân tạo 5cc | 5018005 | AttraX System | Nuvasive, Inc | AttraX - Xương nhân tạo 5cc | 2526BV-VT-477 |  | Hộp | 10 | Mỹ |  |  |  | Từ năm 2024 trở đi | -Thành phần khoáng chất bao gồm 90% beta-tricalcium phosphate (β-TCP) và <10% hydroxyapatite (HA). - Có thể thay đổi nhiều hình dạng khác nhau, cung cấp sự linh hoạt trong phẫu thuật. - Hình dạng: Dạng mảnh - Kích thước: 50x12.5x4mm. - Dung tích: 5cc. - Đạt tiêu chuẩn FDA |  | 9021 | 10.000.000 | 100.000.000
324 | PP2500390142 | Lưới chữa thoát vị bẹn | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 88.750.000
|  |  |  | Lưới chữa thoát vị bẹn | DM7515 | DM7515 | Duzey Medikal Cihazlar Sanayi Ticaret Limited Sirteti | Lưới (màng nâng) dùng trong điều trị thoát vị, vá thành bụng | 2526BV-VT-479 |  | Miếng | 250 | Thổ Nhĩ Kỳ |  |  |  | 2024-2025 | Miếng lưới vá thoát vị bẹn, thành bụng cỡ 7.5x15cm. * Chất liệu: Sợi Monofilament Polypropylene. * độ dày 0,5mm chịu được áp lực và kháng lực cao. * Kích thước lỗ: 1.2*0.9 mm * Trọng lượng: 57 g/m2 * Độ bền (Lực căng đứt) tối thiểu: 750.0 kPa, Độ bền kéo thẳng (lực căng kéo thẳng); Dọc 275N; Ngang 250N |  | 9021 | 355.000 | 88.750.000
325 | PP2500390143 | Lưới thoát vị 15x15 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 84.700.000
|  |  |  | Lưới thoát vị 15x15 | DM1515 | DM1515 | Duzey Medikal Cihazlar Sanayi Ticaret Limited Sirteti | Lưới (màng nâng) dùng trong điều trị thoát vị, vá thành bụng | 2526BV-VT-480 |  | Cái | 200 | Thổ Nhĩ Kỳ |  |  |  | 2024-2025 | Miếng lưới vá thoát vị bẹn, thành bụng cỡ 15x15cm. * Chất liệu: Sợi Monofilament Polypropylene * độ dày 0,5mm chịu được áp lực và kháng lực cao * Kích thước lỗ: 1.2*0.9 mm * Trọng lượng: 57 g/m2 * Độ bền (Lực căng đứt): 750.0 kPa, Độ bền kéo thẳng (lực căng kéo thẳng); Dọc 275N; Ngang 250N. |  | 9021 | 423.500 | 84.700.000
326 | PP2500390144 | Miếng vá tái tạo màng cứng tự dính 6x8cm | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH | [18 empty] | 65.000.000
|  |  |  | Miếng vá tái tạo màng cứng tự dính 6x8cm | RDP-7 | NeoDuraTM (Dural Repair Patch) | Medprin Regenerative Medical Technologies Co., Ltd. | Miếng vá tái tạo màng cứng kích cỡ 6x8cm | 2526BV-VT-481 |  | Miếng | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Miếng vá tái tạo màng cứng - Vật liệu: Poly-L-Lactic Acid và Porcine Gelatin - Có khả năng tự tiêu hoàn toàn trong vòng 12 tháng - Sử dụng 2 cách: tự dính hoặc khâu - Kích thước 6x8cm |  | 9021 | 6.500.000 | 65.000.000
327 | PP2500390145 | Miếng vá tái tạo màng cứng tự dính 8 x 12cm | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH | [18 empty] | 105.000.000
|  |  |  | Miếng vá tái tạo màng cứng tự dính 8 x 12cm | RDP-10 | NeoDuraTM (Dural Repair Patch) | Medprin Regenerative Medical Technologies Co., Ltd. | Miếng vá tái tạo màng cứng kích cỡ 8x12cm | 2526BV-VT-482 |  | Miếng | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Miếng vá tái tạo màng cứng - Vật liệu: Poly-L-Lactic Acid và Porcine Gelatin - Có khả năng tự tiêu hoàn toàn trong vòng 12 tháng - Sử dụng 2 cách: tự dính hoặc khâu - Kích thước 8x12cm |  | 9021 | 10.500.000 | 105.000.000
328 | PP2500390147 | Bộ dây và màng lọc tách huyết tương 0,5 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN | [18 empty] | 169.660.000
|  |  |  | Bộ dây và màng lọc tách huyết tương 0,5 | 7211153 | B. Braun | B. Braun Avitum Italy S.p.A | OMNISET TPE incl FILTER 0,5 | 2526BV-VT-789 |  | Bộ | 20 | Ý |  |  |  | 2025 trở về sau | Bộ dây tách huyết tương bao gồm tối thiểu các bộ phận sau: - Dây động mạch kèm dây dẫn phụ cho truyền heparin, cổng chọc kim và đầu nhọn; - Dây tĩnh mạch kèm túi chất thải 2 lít để mồi dịch, cổng chọc kim và cổng tiêm truyền; - Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; - Dây dẫn dịch thay thế kèm túi làm ấm; - Túi dịch thải ≥7 lít - Filter bảo vệ các cổng áp lực - Quả lọc tách huyết tương 0,5 m2: chất liệu Polyethersulfone, diện tích 0,5m2; thể tích mồi 50ml, thể tích huyết tương trong khoảng 125ml |  |  | 8.483.000 | 169.660.000
329 | PP2500390148 | Bộ dây và màng lọc tách huyết tương 0,7 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN | [18 empty] | 178.480.000
|  |  |  | Bộ dây và màng lọc tách huyết tương 0,7 | 7211154 | B. Braun | B. Braun Avitum Italy S.p.A | OMNISET TPE incl FILTER 0,7 | 2526BV-VT-790 |  | Bộ | 20 | Ý |  |  |  | 2025 trở về sau | Bộ dây tách huyết tương bao gồm tối thiểu các bộ phận sau: - Dây động mạch kèm dây dẫn phụ cho truyền heparin, cổng chọc kim và đầu nhọn; - Dây tĩnh mạch kèm túi chất thải 2 lít để mồi dịch, cổng chọc kim và cổng tiêm truyền; - Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; - Dây dẫn dịch thay thế kèm túi làm ấm; - Túi dịch thải ≥7 lít - Filter bảo vệ các cổng áp lực - Quả lọc tách huyết tương 0,7 m2: chất liệu Polyethersulfone, diện tích 0,7m2 |  |  | 8.924.000 | 178.480.000
330 | PP2500390149 | Catheter tĩnh mạch 2 nòng | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH | [18 empty] | 37.200.000
|  |  |  | Catheter tĩnh mạch 2 nòng | MMCVCBJY2-70-20 | Safecath | Beijing Target Medical Technologies, Inc | Ống thông tĩnh mạch trung tâm Safecath loại 2 đường | 2526BV-VT-791 |  | Cái | 200 | Trung Quốc |  |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Catheter tĩnh mạch trung tâm hai đường 7Fr (OD: 2.35mm) x 20 cm - Đầu kết nối được cấp bằng sáng chế, chống rò rỉ, kháng khuẩn - Catheter làm từ chất liệu Polyurethane, không có latex, chống xoắn, chống tạo huyết khối. - Đầu catheter mềm, dễ dàng xâm nhập, giảm thiểu tác hại lên mạch máu. - Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, có đường cản quang, có thể xác định bằng tia X-quang.. - 01 Dây dẫn (Guide Wire) 0.035” x 60cm, guide wire làm từ thép không gỉ. - Tốc độ chảy 2 nhánh 7Fr (14G: 83ml/ phút, 18G: 18ml/ phút). - Đầu GuideWire hình chữ J, mềm mại - 01 Syringe 5ml - 01 Kim chữ Y 18 Ga(OD:1.25mm) x70mm - 01 Kim nong 8,5 Fr x 9cm - 01 dao mổ cán nhựa - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE |  | 9018 | 186.000 | 37.200.000
331 | PP2500390150 | Bộ quả lọc trao đổi huyết tương | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 357.000.000
|  |  |  | Bộ quả lọc trao đổi huyết tương | 107144 | Prismaflex TPE2000 set | Gambro Industries | Prismaflex TPE2000 set | 2526BV-VT-792 |  | Bộ | 30 | Pháp |  |  |  | 2024-2025 | Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn: - Thể tích máu của cả bộ quả lọc: 127 ml ±10% - Diện tích màng hiệu dụng: 0,35 m2 - Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 330 µm - Độ dày thành sợi lọc: 150 µm - Thể tích máu trong sợi lọc: 41 ml ±10% - Tốc độ máu tối thiểu: 100 ml/phút - Tốc độ máu tối đa: 400 ml/phút |  | 9018 | 11.900.000 | 357.000.000
332 | PP2500390151 | Bộ quả lọc máu liên tục có gắn heparin | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 342.000.000
|  |  |  | Bộ quả lọc máu liên tục có gắn heparin | 973003 | Oxiris | Gambro Industries SAS | Oxiris | 2526BV-VT-793 |  | Bộ | 20 | Pháp |  |  |  | 2024-2025 | Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết) Chất liệu: - Màng lọc cấu tạo 3 lớp: + Sợi rỗng AN69 (Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer) + PolyethyleneImine (PEI) + Bề mặt sợi lọc được gắn heparin (4500+/-1500 IU/m2) - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG Tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) Thông số kỹ thuật của quả lọc - TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 193 ml - Diện tích màng: 1,5m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 100 - 450 ml / phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg |  | 9018 | 17.100.000 | 342.000.000
333 | PP2500390152 | Bộ quả lọc máu liên tục kèm dây | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 3.650.000.000
|  |  |  | Bộ quả lọc máu liên tục kèm dây | 106697 | Prismaflex M100 set | Gambro Industries | Prismaflex M100 set | 2526BV-VT-794 |  | Bộ | 500 | Pháp |  |  |  | 2024-2025 | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: Chất liệu: - Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG Phương pháp tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) Thông số kỹ thuật của quả lọc: - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 152 ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,9m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 75 - 400 ml/phút - Thể tích mồi máu (chỉ ở quả lọc): 66 ml ±10% - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg |  | 9018 | 7.300.000 | 3.650.000.000
334 | PP2500390155 | Quả lọc thận nhân tạo | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 1.176.000.000
|  |  |  | Quả lọc thận nhân tạo | SUREFLUX-13E | SUREFLUX-13E | Nipro Corporation Odate Factory | Quả lọc thận nhân tạo SUREFLUX - 13E | 2526BV-VT-797 |  | Quả | 3.500 | Nhật Bản |  |  |  | 2024-2025 | Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên nhiên cellulose triacetate . - Diện tích: 1,3 m2. - Thể tích mồi: 78 ml. - Hệ số siêu lọc: 17 (mL/giờ/mmHg). - Độ dày thành sợi: 15 µm. - Vỏ quả lọc: Polypropylene - Độ thanh thải (Qb: 300ml/min): Ure: 263 ml/min; Creatinine : 229 ml/min Phosphate: 192 ml/min Vitamin B12: 116 ml/min - Tiệt trùng: Tia Gamma - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC Xuất xứ: G7 |  | 9018 | 336.000 | 1.176.000.000
335 | PP2500390156 | Quả lọc máu | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB | [18 empty] | 402.000.000
|  |  |  | Quả lọc máu | Polypure 18 S+ | Allmed | Allmed Medical GmbH | Quả lọc thận nhân tạo Polypure 18 S+ | 2526BV-VT-798 |  | Quả | 1.000 | Đức |  |  |  | 2025 trở về sau | Hệ số siêu lọc (mL/h x mmHg): 58 * Diện tích màng (m2): 1.8 * Chất liệu màng: Micro-undulated Polysulfone - Chất liệu vỏ: Polycarbonate - Chât liệu đầu quả lọc: Polyurethane |  |  | 402.000 | 402.000.000
336 | PP2500390157 | Quả lọc thận nhân tạo | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC AN | [18 empty] | 960.000.000
|  |  |  | Quả lọc thận nhân tạo | VitaPES | VitaPES | MTP Medical technologies GmbH | Quả lọc máu | 2526BV-VT-799 |  | Quả | 3.000 | Đức |  |  |  | Năm 2024 trờ về sau | Chất liệu màng Polysulfone Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/ Polyurethane Diện tích màng lọc: 1.5 m² Hệ số siêu lọc (KUF): 18 ml/h/mmHg Phương pháp khử trùng bằng tia điện tử Với tốc độ bơm máu 200 ml/min thì hệ số lọc Urea: 193, Creatinine: 184, Phosphate: 166, Vitamin B12: 111. Độ dày của màng: 40; Đường kính trong: 200; Thể tích mồi: 87 |  | 9018 | 320.000 | 960.000.000
337 | PP2500390158 | Quả lọc thận nhân tạo | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB | [18 empty] | 555.000.000
|  |  |  | Quả lọc thận nhân tạo | Polypure 16 S+ | Allmed | Allmed Medical GmbH | Quả lọc thận nhân tạo Polypure 16 S+ | 2526BV-VT-800 |  | Quả | 1.500 | Đức |  |  |  | 2025 trở về sau | - Chất liệu màng: Polysulfone - Chất liệu vỏ: Polycarbonate - Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane - Diện tích màng 1,6 m2 - Hệ số siêu lọc (ml/hr*mmHg) :53 - Thể tích mồi: 86 ml - Với tốc độ bơm máu 300ml/phút thì hệ số lọc: Urea: 264 ml/phút, Creatinine: 234 ml/phút, Phosphate: 225 ml/phút,Vitamin B12: 157 ml/phút. Inulin: 110 ml/phút. - Độ dày thành 40 µm, đường kính sợi 200 µm. - Phương pháp tiệt trùng: Hơi nước |  |  | 370.000 | 555.000.000
338 | PP2500390159 | Quả lọc thận nhân tạo | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 370.000.000
|  |  |  | Quả lọc thận nhân tạo | A-40 | A-40 | Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd | Quả lọc thận nhân tạo | 2526BV-VT-801 |  | Quả | 2.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | * Diện tích màng: 1,4m2 * Chất liệu màng: Polyethersulfone * KUF mL/h/mmHg (Kuf): 18ml/h/mmHg * Áp suất xuyên màng tối đa (mmHg): 500 |  | 9018 | 185.000 | 370.000.000
339 | PP2500390161 | Quả lọc thận | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 645.600.000
|  |  |  | Quả lọc thận | 720DL16G | B. Braun Avitum Saxonia GmbH | B. Braun Avitum Saxonia GmbH | Quả lọc thận nhân tạo Diacap® Pro | 2526BV-VT-803 |  | Quả | 2.000 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | * Đặc tính kỹ thuật chung: - Chất liệu màng: polysulfone * Đặc tính kỹ thuật riêng: - Diện tích bề mặt (m2): 1.6 - Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg: 14 - Thể tích mồi (ml): 100 - Tốc độ máu thích hợp: 200-500 ml/ phút - Hiệu suất màng với tốc độ máu= 300 ml/phút; - Độ thanh thải: + Urea: 269 ml/phút + Creatinine: 242 ml/phút + Phosphate: 187 ml/phút + Vitamine B12: 112 ml/phút + Tốc độ dịch tối đa: 800ml/phút |  | 9018.9090 | 322.800 | 645.600.000
340 | PP2500390162 | Quả lọc thận nhân tạo | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 1.176.000.000
|  |  |  | Quả lọc thận nhân tạo | SUREFLUX-13E | SUREFLUX-13E | Nipro Corporation Odate Factory | Quả lọc thận nhân tạo SUREFLUX - 13E | 2526BV-VT-804 |  | Quả | 3.500 | Nhật Bản |  |  |  | 2024-2025 | Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên nhiên cellulose triacetate . - Diện tích: 1,3 m2. - Thể tích mồi: 78 ml. - Hệ số siêu lọc: 17 (mL/giờ/mmHg). - Độ dày thành sợi: 15 µm. - Vỏ quả lọc: Polypropylene - Độ thanh thải (Qb: 300ml/min): Ure: 263 ml/min; Creatinine : 229 ml/min Phosphate: 192 ml/min Vitamin B12: 116 ml/min - Tiệt trùng: Tia Gamma - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC Xuất xứ: G7 |  | 9018 | 336.000 | 1.176.000.000
341 | PP2500390163 | Quả lọc hấp phụ sử dụng trong lọc máu thận nhân tạo | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN | [18 empty] | 49.860.000
|  |  |  | Quả lọc hấp phụ sử dụng trong lọc máu thận nhân tạo | MG150 | Foshan | Foshan Biosun Medical Technology Co.,Ltd | Quả lọc hấp phụ sử dụng trong lọc máu thận nhân tạo MG150 | 2526BV-VT-805 |  | Quả | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở về sau | - Thể tích hấp phụ: ≥ 150mL - Vật liệu vỏ: Polypropylene - Vật liệu hấp phụ: Polystyrene resin - Thể tích mồi: ≤80ml - Lưu lượng máu tối đa tới 250mL/phút - Dải hấp phụ: 5~30kDa - Diện tích hấp phụ: ≥ 56.000m2 - Nội trở tối đa: 4kPa - Áp suất chịu đựng tối đa: 100kPa - Độ chịu lực của hạt: 8,1N - Năng lực hấp phụ: PTH: 50%-53.5%, β2-MG: 44%-45%, Creatinine: 83%-85%, Protein bounded toxin: 40%-42%, IL-6: 21.8%-31.5%. - Độ hấp phụ tia cực tím nhỏ hơn 0,1 - Nội độc tố vi khuẩn dưới 0,5EU/mL - Kích thước lỗ 3-30nm |  |  | 2.493.000 | 49.860.000
342 | PP2500390164 | Quả lọc hấp phụ sử dụng trong chống độc | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN | [18 empty] | 118.000.000
|  |  |  | Quả lọc hấp phụ sử dụng trong chống độc | MG250 | Foshan | Foshan Biosun Medical Technology Co.,Ltd | Quả lọc hấp phụ sử dụng trong chống độc MG250 | 2526BV-VT-806 |  | Quả | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở về sau | - Thể tích hấp phụ: ≥ 250mL - Vật liệu vỏ: Polypropylene - Vật liệu hấp phụ: Polystyrene resin - Thể tích mồi: ≤130ml - Lưu lượng máu tối đa tới 250mL/phút - Dải hấp phụ: 500~10kDa - Diện tích hấp phụ: ≥ 95.000m2 - Nội trở tối đa: 4kPa - Áp suất chịu đựng tối đa: 100kPa - Độ chịu lực của hạt: 8,1N - Năng lực hấp phụ: Cd(II): 89.0%, Hg(II): 89%, Dimethoate: 98.4%, Paraquat: 96.3%, DDVP: 95.8%, Phoxim:98.3%, Amlodipine Besylate: 94.3%, Aminophylline: 78.6%, Antipsychotic: 87.9%, dichlovros: 51.5%, Pentobarbital: 92.9%. - Độ hấp phụ tia cực tím nhỏ hơn 0,1 - Nội độc tố vi khuẩn dưới 0,5EU/mL - Kích thước lỗ 3-30nm |  |  | 5.900.000 | 118.000.000
343 | PP2500390165 | Quả lọc hấp phụ sử dụng trong cấp cứu | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN | [18 empty] | 198.000.000
|  |  |  | Quả lọc hấp phụ sử dụng trong cấp cứu | MG350 | Foshan | Foshan Biosun Medical Technology Co.,Ltd | Quả lọc hấp phụ sử dụng trong cấp cứu MG350 | 2526BV-VT-807 |  | Quả | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở về sau | - Thể tích hấp phụ: ≥ 350mL - Vật liệu vỏ: Polypropylene - Vật liệu hấp phụ: Polystyrene resin - Thể tích mồi: ≤170ml - Lưu lượng máu tối đa tới 250mL/phút - Dải hấp phụ: 10~60kDa - Diện tích hấp phụ: ≥ 135.000m2 - Nội trở tối đa: 4kPa - Áp suất chịu đựng tối đa: 100kPa - Độ chịu lực của hạt: 8,1N - Năng lực hấp phụ: Endotoxin: 36.7%-52.5%, TNF-𝛂: 31.1~71.2%, IL-1𝛃: 35%. - Độ hấp phụ tia cực tím nhỏ hơn 0,1 - Nội độc tố vi khuẩn dưới 0,5EU/mL - Kích thước lỗ 3-30nm |  |  | 9.900.000 | 198.000.000
344 | PP2500390166 | Quả lọc máu liên tục 1,6 m2 và hệ thống dây dẫn | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN | [18 empty] | 132.100.000
|  |  |  | Quả lọc máu liên tục 1,6 m2 và hệ thống dây dẫn | 7211370 | B. Braun | B. Braun Avitum Italy S.p.A | OMNIset 1,6 m² | 2526BV-VT-808 |  | Bộ | 20 | Ý |  |  |  | 2025 trở về sau | Một bộ gồm tối thiểu các bộ phận: - Dây dẫn máu động mạch có các dây dẫn phụ để chứa citrate/heparin - Dây dẫn máu tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa can-xi và túi chứa 2l chất thải dịch mồi - Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm - Dây dẫn dịch xả, dây dẫn dịch bù - 1 túi xả ≥7l - Quả lọc máu diện tích 1.6m2 |  |  | 6.605.000 | 132.100.000
345 | PP2500390167 | Quả lọc máu liên tục kết hợp quả lọc hấp phụ | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN | [18 empty] | 134.800.000
|  |  |  | Quả lọc máu liên tục kết hợp quả lọc hấp phụ | 7211427 | B. Braun | B. Braun Avitum Italy S.p.A | OMNIset Plus 1,6 m² | 2526BV-VT-809 |  | Bộ | 20 | Ý |  |  |  | 2025 trở về sau | Bộ dây máu kèm đầu nối mở và màng lọc 1.6m2 bao gồm tối thiểu các bộ phận sau: Dây dẫn động mạch có các dây dẫn phụ chứa citrate/heparin; Dây dẫn tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa canxi kèm túi chứa 2 lít chất thải dịch mồi; Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm; Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; Dây dẫn dịch bù; túi dịch thải ≥7 lít; 5 bộ đo áp lực kèm màng lọc 0,2 μm. |  |  | 6.740.000 | 134.800.000
346 | PP2500390168 | Bộ thắt tĩnh mạch thực quản | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | [18 empty] | 2.940.000
|  |  |  | Bộ thắt tĩnh mạch thực quản | BL18-7A | ZKSK | Beijing ZKSK Technology Co., Ltd | Bộ đầu thắt tĩnh mạch thực quản | 2526BV-VT-810 |  | Bộ | 3 | TRUNG QUỐC |  |  |  | 2024 TRỞ VỀ SAU | - Bộ thắt tĩnh mạch thực quản bao gồm tay cầm điều khiển, dây điều khiển, 6 vòng được lắp sẵn vào đầu thắt. - Đường kính đầu ống từ 8.6mm đến 11.6mm. - Chất liệu cao su y tế, cấu tạo 1 sợi, có kênh bơm rửa được, kênh phụ 2,8mm - Chiều dài dây điều khiển 150 cm - Thiết kế tối thiểu 2 dây kéo 2 bên - Kênh bơm rửa tháo rời được |  | 9018 | 980.000 | 2.940.000
347 | PP2500390169 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN | [18 empty] | 240.000.000
|  |  |  | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | MBLS-6F-NL-T, MBLS-XL-6F-NL-T, MBLS-6F-T, MBLS-XL-6F-T | MBLS-6F-NL-T, MBLS-XL-6F-NL-T, MBLS-6F-T, MBLS-XL-6F-T | Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd | Đầu thắt dãn tĩnh mạch thực quản | 2526BV-VT-811 |  | Cái | 300 | Trung Quốc |  |  |  | Từ năm 2024 trở đi | - Vòng thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng được lắp sẵn vào đầu thắt. - Đường kính đầu ống từ 9.4mm đến 14mm. - Chất liệu cao su y tế chất lượng cao, cấu tạo 1 sợi, có kênh bơm rửa được, kênh phụ ≥ 2,8mm - Thiết kế 2 dây kéo 2 bên - Chiều dài dây điều khiển 145-190 cm |  |  | 800.000 | 240.000.000
348 | PP2500390170 | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 68.000.000
|  |  |  | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi | EGIAUSTND | Endo GIA Ultra Universal Stapler 12mm | Covidien | Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi Endo GIA Ultra Universal , có khả năng gặp góc 45 độ với 5 điểm gập góc mỗi bên và một điểm ở giữa. Trục dài 16cm | 2526BV-VT-812 |  | Cái | 10 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Dụng cụ cắt khâu nối dùng trong phẫu thuật nội soi trục dài 16cm, tích hợp với tất cả các loại băng ghim cắt khâu nối nội soi tương thích. Có khả năng gập góc 45 độ mỗi bên, với 05 điểm gập góc mỗi bên. Trong quá trình sử dụng bao gồm cả khi gập góc, kẹp mô, bắn, trục thân súng xô lệch 3.5 độ |  | 9018 | 6.800.000 | 68.000.000
349 | PP2500390171 | Dụng cụ (máy) khâu nối ống tiêu hóa tròn 3 hàng ghim, sử dụng 1 lần | CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OMEGA | [18 empty] | 35.000.000
|  |  |  | Dụng cụ (máy) khâu nối ống tiêu hóa tròn 3 hàng ghim, sử dụng 1 lần | MCS-21R3 MCS-24R3 MCS-25R3 MCS-26R3 MCS-29R3 MCS-31R3 MCS-32R3 | MCS-21R3 MCS-24R3 MCS-25R3 MCS-26R3 MCS-29R3 MCS-31R3 MCS-32R3 | Meril Endo Surgery Pvt. Ltd | Dụng cụ khâu cắt nối vòng và băng ghim MitrusTM Circular Stapler | 2526BV-VT-813 |  | Cái | 5 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở đi | Dụng cụ khâu cắt nối tròn có 3 hàng ghim so le, chiều cao ghim mở 4.5mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh được 1.0mm-2.5mm. - Có tối thiểu 7 kích thước đường kính ngoài từ 21mm,24mm,25mm,26mm,29mm,31mm, 32mm, tối thiểu 7 kích thước đường kính lưỡi dao từ 12mm,15mm,16mm,17mm,20mm,21mm, 22mm. - Số lượng ghim trong khoảng 27,33,33,33,36,36,42 ghim. - Đầu đe có thể tháo rời. Có cửa sổ hiển thị độ ép mô, có vòng đệm - Nút vặn có cánh Chiều dài dụng cụ 445mm, chất liệu ghim Titanium |  |  | 7.000.000 | 35.000.000
350 | PP2500390172 | Dụng cụ (máy) khâu cắt tự động sử dụng trong kỹ thuật cắt trĩ Longo | CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OMEGA | [18 empty] | 72.000.000
|  |  |  | Dụng cụ (máy) khâu cắt tự động sử dụng trong kỹ thuật cắt trĩ Longo | MPPH34R3 | MPPH34R3 | Meril Endo Surgery Pvt. Ltd | Dụng cụ khâu nối dùng trong mổ trĩ và băng ghim MitrusTM Hemorrhoid Stapler | 2526BV-VT-814 |  | Cái | 10 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở đi | Bộ dụng cụ khâu cắt nối vòng điều trị bệnh trĩ 3 hàng ghim cỡ 34mm bao gồm: ống soi hậu môn, que luồn chỉ, ống nong hậu môn và chỉ khâu mũi túi. - Đường kính ngoài 34mm, đường kính trong 23mm. Chiều cao ghim mở 3.5mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh được từ 0.75mm-1.5mm, chiều rộng chân ghim 3mm ±5%, đường kính ghim 0,28mm. Có 48 ghim Có vòng đệm Đầu đe cố định với cán bằng thép không gỉ Chất liệu ghim Titanium |  |  | 7.200.000 | 72.000.000
351 | PP2500390173 | Dụng cụ cắt khâu nối tiêu hóa tự động tròn các cỡ, sử dụng 1 lần | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 108.500.000
|  |  |  | Dụng cụ cắt khâu nối tiêu hóa tự động tròn các cỡ, sử dụng 1 lần | EEA2535, EEA2835, EEA28, EEA31 | EEA Autosuture Circular Stapler with DST Series Technology | Covidien | Dụng cụ cắt khâu nối tròn EEA Autosuture Circular Stapler công nghệ định hướng ghim dập đúng chiều DST các cỡ | 2526BV-VT-815 |  | Cái | 10 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Dụng cụ cắt khâu nối tròn tiêu hóa chất liệu ghim titanium các cỡ. Chiều dài thân dụng cụ 22cm, đường kính tròn: 25mm, 28mm, 31mm,chiều cao ghim mở là 3.5mm, 4.8mm, chiều cao ghim dập xuống là 1.5mm, 2mm, số lượng ghim là 22, 26, 30 ghim. Đầu đe nghiêng dễ dàng tháo rời, dạng cúc áo. |  | 9018 | 10.850.000 | 108.500.000
352 | PP2500390174 | Dụng cụ khâu nối tròn tiêu hóa các cỡ, có 3 hàng ghim chiều cao thay đổi | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 168.500.000
|  |  |  | Dụng cụ khâu nối tròn tiêu hóa các cỡ, có 3 hàng ghim chiều cao thay đổi | TRIEEA28MT, TRIEEA31MT | EEA Circular Stapler with Tri-staple Technology | Covidien | Dụng cụ cắt khâu nối tròn EEA™ Circular Stapler công nghệ Tri-Staple các cỡ | 2526BV-VT-816 |  | Cái | 10 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Dụng cụ khâu nối tròn chất liệu ghim titanium, dùng trong phẫu thuật nối ống tiêu hóa. Chiều dài thân dụng cụ: 22cm. Các cỡ đường kính tròn: 28mm đến 31mm tương ứng với số lượng ghim là 39 đến 45. Chiều cao ghim đóng : 1.2 - 1.75mm. Đầu đe thiết kế nghiêng dễ dàng tháo rời, dạng cúc áo. Thân ghim với lực đi theo 1 chiều cố định, dễ dàng tạo hình chữ B chuẩn để cầm máu. |  | 9018 | 16.850.000 | 168.500.000
353 | PP2500390175 | Băng ghim khâu cắt nối nội soi 45mm dùng cho mạch máu, mô mỏng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 69.360.000
|  |  |  | Băng ghim khâu cắt nối nội soi 45mm dùng cho mạch máu, mô mỏng | EGIA45AVM | Endo GIA Articulating Reload with Tri-Staple Technology Medium/ Thick | Covidien | Băng ghim nội soi công nghệ tristaple có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 2.0mm; 2.5mm; 3.0 mm,chiều dài băng ghim 45mm. | 2526BV-VT-817 |  | Cái | 12 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi ghim chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim là 45mm. Băng ghim nội soi loại gập góc dùng cho mạch máu và mô mỏng, 3 hàng ghim so le nhau chiều cao thay đổi mỗi bên với chiều cao ghim mở lần lượt từ ngoài vào trong là 3mm - 2.5mm - 2mm; chiều cao ghim đóng là 1.25mm-1mm-0.75mm. Khoảng đóng mô là 1.5mm - 0.88mm. Băng ghim có khả năng gập góc 45 độ và 5 điểm gập góc mỗi bên. Lưỡi dao luôn mới với mỗi đường cắt. |  | 9018 | 5.780.000 | 69.360.000
354 | PP2500390176 | Băng ghim khâu cắt nối nội soi 45mm dùng cho mô trung bình, dày | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 119.600.000
|  |  |  | Băng ghim khâu cắt nối nội soi 45mm dùng cho mô trung bình, dày | EGIA45AMT | Endo GIA Articulating Reload with Tri-Staple Technology Medium/ Thick | Covidien | Băng ghim nội soi công nghệ tristaple có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm,chiều dài băng ghim 45mm. | 2526BV-VT-818 |  | Cái | 20 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi ghim chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim là 45mm. Băng ghim nội soi loại gập góc dùng cho mô trung bình; dày, 3 hàng ghim so le nhau chiều cao thay đổi mỗi bên với chiều cao ghim mở lần lượt từ ngoài vào trong là 4mm - 3.5mm - 3mm; chiều cao ghim đóng là 1.75mm-1.5mm-1.25mm. Khoảng đóng mô là 2.25mm - 1.5mm. Băng ghim có khả năng gập góc 45 độ và 5 điểm gập góc mỗi bên. Lưỡi dao luôn mới với mỗi đường cắt. |  | 9018 | 5.980.000 | 119.600.000
355 | PP2500390177 | Băng ghim khâu cắt nối nội soi dài 60mm dùng cho mô trung bình, dày | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 299.000.000
|  |  |  | Băng ghim khâu cắt nối nội soi dài 60mm dùng cho mô trung bình, dày | EGIA60AMT | Endo GIA Articulating Reload with Tri-Staple Technology Medium/ Thick | Covidien | Băng ghim nội soi công nghệ tristaple có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm,chiều dài băng ghim 60mm. | 2526BV-VT-819 |  | Cái | 50 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi ghim chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim là 60mm. Băng ghim nội soi loại gập góc dùng cho mô trung bình;dày, 3 hàng ghim so le nhau chiều cao thay đổi mỗi bên với chiều cao ghim mở lần lượt từ ngoài vào trong là 4mm - 3.5mm - 3mm; chiều cao ghim đóng là 1.75mm-1.5mm-1.25mm. Khoảng đóng mô là 2.25mm - 1.5mm. Băng ghim có khả năng gập góc 45 độ và 5 điểm gập góc mỗi bên. Lưỡi dao luôn mới với mỗi đường cắt. |  | 9018 | 5.980.000 | 299.000.000
356 | PP2500390178 | Bộ dụng cụ khâu cắt tự động dùng cho mổ nội soi | CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OMEGA | [18 empty] | 227.000.000
|  |  |  | Dụng cụ khâu cắt tự động dùng cho mổ nội soi | MEC065/ MEC160/ MEC255 | MEC065/ MEC160/ MEC255 | Meril Endo Surgery Pvt. Ltd | Dụng cụ cắt nối thẳng nội soi MitrusTM Endo Cutter các cỡ | 2526BV-VT-820.1 |  | Cái | 10 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở đi | Dụng cụ khâu cắt nội soi các cỡ tương thích với các băng đạn nội soi cỡ 45mm và 60mm. Tối thiểu 3 kích thước chiều dài cán 65mm, 160mm, 255mm. Nút xoay 360 độ, nút gập góc chủ động trên thân dụng cụ. Gập góc mỗi bên 45 độ, kiểm soát gập góc từ đầu gần |  |  | 4.200.000 | 42.000.000
|  |  |  | Băng (đạn) ghim khâu cắt nội soi | MECRW45/ MECRP45/ MECRW60/ MECRP60/ MECRB60 | MECRW45/ MECRP45/ MECRW60/ MECRP60/ MECRB60 | Meril Endo Surgery Pvt. Ltd | Băng ghim cho dụng cụ cắt nối thẳng nội soi MirusTM Sterile Disposable Endoscopic Linear Cutter Reloads (Staples) các cỡ | 2526BV-VT-820.2 |  | Cái | 50 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở đi | Băng ghim khâu cắt nội soi cỡ 45mm, 60mm. 6 hàng ghim, 3 hàng ghim titanium so le nhau mỗi bên. Chiều dài đường ghim 45mm, 61mm. Chiều dài đường cắt 40mm, 55mm. Số lượng ghim tối thiểu 66 ghim, 90 ghim. Lưỡi dao mới trên mỗi băng ghim - Chiều cao ghim mở từ trong ra ngoài 2,0mm-2,5mm-3,0mm. Chiều cao ghim đóng 0,75mm-1,0mm-1,25mm dùng cho mạch máu. - Chiều cao ghim mở từ trong ra ngoài 3,0mm-3,5mm-4,0mm. Chiều cao ghim đóng 1,25mm-1,5mm-1,75mm dùng cho mô trung binh/ dày. - Chiều cao ghim mở từ trong ra ngoài 4,0mm-4,5mm-5,0mm. Chiều cao ghim đóng1,75mm-2,0mm-2,25mm dùng cho mô rất dày. |  |  | 3.700.000 | 185.000.000
357 | PP2500390179 | Bộ băng (đạn) ghim khâu cắt mổ mở các cỡ | CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OMEGA | [18 empty] | 35.952.000
|  |  |  | Dụng cụ (máy) khâu cắt tự động mổ mở các cỡ 60mm, 80mm. | MLC80/MLC60 | MLC80/MLC60 | Meril Endo Surgery Pvt. Ltd | Dụng cụ cắt nối thẳng mổ mở Mirus™ Linear Cutter các cỡ | 2526BV-VT-821.1 |  | Cái | 4 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở đi | Dụng cụ cắt nối thẳng cỡ 60mm, 80mm tương thích với băng đạn mổ mở cỡ 60mm, 80mm. Tạo 2 hàng ghim titanium so le nhau mỗi bên. Tay cầm chống trơn trượt. Bắn ghim được từ cả hai phía. Có bản lề phía sau. Chiều dài đường ghim 60mm chiều dài cán 240mm Chiều dài đường ghim 80mm chiều dài cán 260mm |  |  | 3.998.000 | 15.992.000
|  |  |  | Băng (đạn) ghim khâu cắt mổ mở các cỡ 60mm, 80mm. | MLCR60‑3.8/ MLCR60‑4.8/ MLCR80‑3.8/ MLCR80‑4.8/ | MLCR60‑3.8/ MLCR60‑4.8/ MLCR80‑3.8/ MLCR80‑4.8/ | Meril Endo Surgery Pvt. Ltd | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở Cartridges for Mirus™ Linear Cutter các cỡ | 2526BV-VT-821.2 |  | Cái | 20 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở đi | Băng ghim cho dụng cụ cắt nối thẳng mổ mở cỡ 60mm, 80mm. Có 2 hàng ghim titanium so le nhau mỗi bên. Số lượng ghim tối thiểu 64 ghim, 84 ghim. Lưỡi dao mới trong mỗi băng ghim. Chiều cao ghim mở 3.8mm, 4.8mm; chiều cao ghim đóng 1.5mm, 2.0mm. |  |  | 998.000 | 19.960.000
358 | PP2500390180 | Bộ dụng cụ cắt khâu tiêu hóa nội soi | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 151.250.000
|  |  |  | Dụng cụ cắt khâu tiêu hóa nội soi | EGIAUSTND | Endo GIA Ultra Universal Stapler 12mm | Covidien | Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi Endo GIA Ultra Universal , có khả năng gặp góc 45 độ với 5 điểm gập góc mỗi bên và một điểm ở giữa. Trục dài 16cm | 2526BV-VT-822.1 |  | Cái | 5 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Dụng cụ cắt khâu nối đa năng, dùng trong phẫu thuật nội soi trục dài 16cm, tích hợp với tất cả các loại băng ghim cắt khâu nối nội soi tương thích. Có khả năng gập góc 45 độ mỗi bên, với 05 điểm gập góc cố định mỗi bên. Dụng cụ có thanh gạt điều chỉnh gập góc trên thân, có các vị trí gập góc để điều chỉnh góc quay chính xác đến các vị trí cần phẫu thuật. Có chỉ thị báo lắp nối không đúng. |  | 9018 | 6.850.000 | 34.250.000
|  |  |  | Băng ghim cắt khâu nối nội soi dùng cho mô mạch máu và mô mỏng, chiều dài 45mm | EGIA45AVM | Endo GIA Articulating Reload with Tri-Staple Technology Medium/ Thick | Covidien | Băng ghim nội soi công nghệ tristaple có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 2.0mm; 2.5mm; 3.0 mm,chiều dài băng ghim 45mm. | 2526BV-VT-822.2 |  | Cái | 20 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi ghim chất liệu titanium nguyên chất. Chiều dài băng ghim: 45mm. Số lượng ghim: 66 ghim. Băng ghim nội soi loại gập góc dùng cho mạch máu và mô mỏng, 3 hàng ghim so le nhau. Băng ghim tương thích dụng cụ. Băng ghim kèm lưỡi dao. |  | 9018 | 5.850.000 | 117.000.000
359 | PP2500390181 | Bộ dụng cụ khâu nối tiêu hóa dùng cho mổ mở 3 hàng ghim | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 188.600.000
|  |  |  | Dụng cụ khâu nối tiêu hóa dùng cho mổ mở 3 hàng ghim | GIA80MTS | GIA Stapler with Tri-Staple Technology | Covidien | Dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở công nghệ Tri-Staple, ba hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm, chiều dài 80mm. | 2526BV-VT-823.1 |  | Cái | 10 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Dụng cụ cắt khâu dùng với băng ghim mổ mở dài 80mm, dùng cho băng ghim mổ mở loại 3 hàng ghim. Có chốt an toàn giữ lưỡi dao trước và sau khi bắn. Tay cầm phủ cao su nhám có rãnh với nút tháo nhanh. Tương thích với băng ghim cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở 3 hàng ghim. |  | 9018 | 7.785.000 | 77.850.000
|  |  |  | Băng ghim cắt khâu tiêu hóa có 3 hàng ghim chiều cao thay đổi mỗi bên, dùng cho mổ mở chiều dài 80mm | GIA80MTC | GIA Cartridge with Tri-Staple Technology | Covidien | Băng ghim cắt khâu nối thẳng mổ mở công nghệ Tri-Staple, ba hàng ghim chiều cao khác nhau, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm, chiều dài 80mm. | 2526BV-VT-823.2 |  | Cái | 50 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ mở mổ mở ghim chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim 80mm. Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ mở. Băng ghim kèm lưỡi dao. có chốt an toàn giữ lưỡi dao trước và sau khi bắn. |  | 9018 | 2.215.000 | 110.750.000
360 | PP2500390184 | Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo | CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OMEGA | [18 empty] | 20.380.000
|  |  |  | Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo | WZHS-A-32/ WZHS-A-33/ WZHS-A-34 | WZHS-A-32/ WZHS-A-33/ WZHS-A-34 | Microcure (Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd | Dụng cụ cắt trĩ sử dụng một lần các cỡ | 2526BV-VT-826 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | - Đường kính ngoài: 32 mm,33mm, 34 mm - Đường kính dao cắt: 22.2 mm, 22.5mm - Số lượng ghim dập tối thiểu: 32,34 ghim - Chiều cao của ghim: 3.8mm - Chiều rộng của ghim (Đỉnh): 3.8mm - Chiều cao ghim sau khi bấm (chữ B): 0.75- 1.5mm - Đường kính của ghim: 0.28mm - Chất liệu ghim bấm bằng Titanium - Số vòng ghim bấm: 2 vòng tròn đồng tâm bên trong đầu dập kim |  |  | 2.038.000 | 20.380.000
361 | PP2500390186 | Lưới phẳng, dệt 3D điều trị thoát vị bẹn | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 21.500.000
|  |  |  | Lưới phẳng, dệt 3D điều trị thoát vị bẹn | VTX1106X3, VTX1510X3 | Versatex Monofilament Mesh | Sofradim Production | Lưới thoát vị phẳng đơn sợi Versatex, kích thước 11x6 cm, 3 miếng/hộp VTX1106X3, Lưới thoát vị phẳng đơn sợi Versatex, kích thước 15x10 cm, 3 miếng/hộp VTX1510X3 | 2526BV-VT-828 |  | Miếng | 10 | Pháp |  |  |  | 2024-2025 | Mảnh ghép thoát vị nhẹ, đơn sợi, dệt 3D, co giãn đa chiều, chất liệu polyester. Trọng lượng tối đa 64g/m2, lỗ lưới 2,1x3,0 mm. Dùng trong sửa chữa thoát vị bẹn, kích thước 11cm x 6cm và 15cm x 10cm |  | 9021 | 2.150.000 | 21.500.000
362 | PP2500390187 | Miếng thoát vị nội soi bụng mesh cỡ 10cm x 15cm | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 20.700.000
|  |  |  | Miếng thoát vị nội soi bụng mesh cỡ 10cm x 15cm | PPL1510X3 | Parietene Flat Sheet Mesh and Lightweight Mesh | Sofradim Production | Lưới thoát vị bẹn nhẹ, đơn sợi Parietene chất liệu Polypropylene, kích thước 15x10 cm PPL1510X3 | 2526BV-VT-829 |  | Miếng | 10 | Pháp |  |  |  | 2024-2025 | Lưới thoát vị đơn sợi, chất liệu lưới là Polypropylene, Kích thước miếng lưới 15x10cm, trọng lượng tối đa 38g/m2. Kích thước lỗ lưới rộng: 1.5mm x 1.5mm, lưới dệt co giãn đa chiều. |  | 9021 | 2.070.000 | 20.700.000
363 | PP2500390188 | Miếng thoát vị nội soi bụng mesh cỡ 6cm x 11cm | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 11.500.000
|  |  |  | Miếng thoát vị nội soi bụng mesh cỡ 6cm x 11cm | PPL0611X3 | Parietene Flat Sheet Mesh and Lightweight Mesh | Sofradim Production | Lưới thoát vị bẹn nhẹ, đơn sợi Parietene chất liệu Polypropylene, kích thước 6x11 cm PPL0611X3 | 2526BV-VT-830 |  | Miếng | 10 | Pháp |  |  |  | 2024-2025 | Lưới thoát vị đơn sợi, chất liệu lưới là Polypropylene, Kích thước miếng lưới 6x11cm phù hợp giải phẫu. Trọng lượng tối đa 38g/m2. Kích thước lỗ lưới rộng: 1.5mm x 1.5mm, lưới dệt co giãn đa chiều. |  | 9021 | 1.150.000 | 11.500.000
364 | PP2500390189 | Lưới thoát vị chuyên dụng chống dính tạng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 64.000.000
|  |  |  | Lưới thoát vị chuyên dụng chống dính tạng | PCO2015FX, PCO2015OSX, PCO15FX, PCO2520FX, PCO2520OSX | Parietex Composite Parastomal Mesh/ Parietex Optimized Composite Mesh | Sofradim Production | Lưới thoát vị hai lớp chống dính dùng trong mổ nội soi thoát vị thành bụng PCOX Parietex, kích thước 20x15 cm, có đính chỉ PCO2015FX, Lưới thoát vị hai lớp chống dính dùng trong mổ mở thoát vị thành bụng PCOX Parietex, kích thước 20x15 cm PCO2015OSX, Lưới thoát vị hai lớp chống dính dùng trong mổ nội soi thoát vị thành bụng PCOX Parietex, kích thước 15 cm, hình tròn, có đính chỉ PCO15FX, Lưới thoát vị hai lớp chống dính dùng trong mổ nội soi thoát vị thành bụng PCOX Parietex, kích thước 25x20 cm PCO2520FX, Lưới thoát vị hai lớp chống dính dùng trong mổ mở thoát vị thành bụng PCOX Parietex, kích thước 25x20 cm PCO2520OSX | 2526BV-VT-831 |  | Miếng | 5 | Pháp |  |  |  | 2024-2025 | Lưới thoát vị có 2 mặt, dệt 3D, một mặt là chất liệu Polyester, một mặt phủ collagen chống dính tạng. Bề mặt lưới trong suốt dễ quan sát. Hình dạng lưới tròn hình chữ nhật có đính sẵn chỉ trên bề mặt. Kích thước lỗ lưới lớn 4.8x2.0mm. |  | 9021 | 12.800.000 | 64.000.000
365 | PP2500390191 | Bộ nội soi cột sống | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 1.379.580.000
|  |  |  | Tấm phủ mổ nội soi cột sống | 80000527 | 80000527 | Mölnlycke Health Care (Thailand) Ltd | Tấm phủ nội soi cột sống | 2526BV-VT-833.1 |  | Cái | 30 | Thái Lan |  |  |  | 2024 trở đi | Kích thước 320x240cm, phần rạch có kích thước 60x30cm |  |  | 1.980.000 | 59.400.000
|  |  |  | Bộ kít dẫn dường nội soi hẹp ống sống | TDAK0020 | TDAK0020 | joimax® GmbH | Bộ kít dẫn đường nội soi hẹp ống sống | 2526BV-VT-833.2 |  | Bộ | 30 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | Gồm 2 mũi dao 20 G - 27 G, 2 kim 18 G - 21 G, dẫn đường, xilanh và hóa chất cản quang. Các ống dẫn có các đường kính khác nhau 3 loại 5,0 mm - 7,5 mm . Mũi dao kích thước 4,0 mm và 8,5 mm. Dao bào đường kính ngoài khoảng 6,3 mm, một góc quang học 30 °, bào và hút với đường kính bên trong 1,5 mm. Loại có chiều dài làm viêc tiêu chuẩn 171 mm đến 208 mm |  |  | 20.800.000 | 624.000.000
|  |  |  | Đầu đốt xương sụn sử dụng công nghệ RF trong phẫu thuật cột sống (dao radio) | DTF-38 | DTF-38 | Elliquence, LLC | Lưỡi (dao) cắt, đốt xương sụn sử dụng trong phẫu thuật nội soi cột sống | 2526BV-VT-833.3 |  | Cái | 30 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | Đầu đốt đường kính 2.3mm, chiều dài làm việc 38cm, góc uốn của đầu đốt 12 độ, chiều dài phần uốn được 1.8cm. Có 3 phím bấm (piston) trên tay cầm. |  |  | 22.000.000 | 660.000.000
|  |  |  | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | 140154 | 140154 | Heinz Meise GmbH, Medizintechnik | Dây dẫn nước nội soi chạy bằng máy | 2526BV-VT-833.4 |  | Cái | 30 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu PVC (không có DEHP), có khóa Luer để điều chỉnh độ dài của dây. |  |  | 1.206.000 | 36.180.000
366 | PP2500390192 | Bộ vật tư cho nội soi cột sống | CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG | [18 empty] | 810.300.000
|  |  |  | Bộ dây bơm nước | 4171223 | Richard Wolf | Richard Wolf GmbH | Dây bơm nước nội soi | 2526BV-VT-834.1 |  | Cái | 20 | Đức |  |  |  | 2025 | Bộ dây bơm nước chất liệu PVC có chạc chữ Y cho 2 đường nước vào, dài 3m |  | 9018 | 2.500.000 | 50.000.000
|  |  |  | Bộ kim cột sống | 4792.802 | Richard Wolf | Richard Wolf GmbH | Bộ kim chọc dò 18G, dài 250mm | 2526BV-VT-834.2 |  | Bộ | 10 | Đức |  |  |  | 2024 trở về sau | Bộ kim định vị dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống đường kính 18G (1.25mm), dài 250mm |  | 9018 | 2.350.000 | 23.500.000
|  |  |  | Điện cực đốt bằng sóng radio cao tần | 499351000 / 499352000 | Richard Wolf | Sutter Medizintechnik GmbH | Lõi dây đốt radio lưỡng cực dài 290mm / 400mm | 2526BV-VT-834.3 |  | Cái | 20 | Đức |  |  |  | 2024 trở về sau | Đường kính lõi 2.5mm, chiều dài 290mm / 400mm dùng với bộ tay cầm lưỡng cực tháo lắp được |  | 9018 | 18.000.000 | 360.000.000
|  |  |  | Mũi mài tròn kim cương | 1912nou / 1913nou | Nouvag | Nouvag AG | Mũi mài tròn kim cương cho nội soi cột sống các cỡ | 2526BV-VT-834.4 |  | Cái | 20 | Thụy Sỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Mũi mài kim cương đường kính 3mm / 3.7mm, dài 354mm dùng với vỏ ngoài đk 4mm |  | 9018 | 13.000.000 | 260.000.000
|  |  |  | Mũi mài tròn rãnh khế | 1911nou | Nouvag | Nouvag AG | Mũi mài tròn rãnh khế cho nội soi cột sống | 2526BV-VT-834.5 |  | Cái | 10 | Thụy Sỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | Mũi mài rãnh khế đường kính 3mm, dài 354mm dùng với vỏ ngoài đk 4mm |  | 9018 | 10.000.000 | 100.000.000
|  |  |  | Bộ khăn nội soi cột sống | PA-CH-11 | Thời Thanh Bình | Thời Thanh Bình | Bộ khăn nội soi cột sống (PA-CH-11) | 2526BV-VT-834.6 |  | Bộ. | 20 | Việt Nam |  |  |  | 2024 trở về sau | Bộ phụ kiện tiệt trùng sẵn gồm: - 1 khăn trải bằng vải không dệt, không thấm, có màng phẫu thuật - 4 khăn đa dụng bằng vải không dệt, không thấm, có băng keo hai mặt - 1 khăn vải không dệt, thấm - 1 khăn phủ bàn dụng cụ - 1 bao chụp đầu đèn bằng nhựa trong đk 65cm - 1 bao kính chắn chì bằng nhựa trong kích thước 75x100cm |  | 6307 | 840.000 | 16.800.000
367 | PP2500390193 | Hệ thống phẫu thuật nội soi 1 cổng | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ IQ | [18 empty] | 692.000.000
|  |  |  | Lưỡi cắt đốt điện bằng sóng cao tần | HKC01-130-21; HKC01-150-21; HKC01-240-21; HKC01-260-21; HKC01-300-21; HKC01-370-21; HKC02-130-21; HKC01-150-21; HKC02-240-21; HKC02-260-21; HKC02-300-21; HKC02-370-21 | Costar™ RF Electrode | Biounit.Co.,Ltd | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma, dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng Costar™ RF Electrode (PSLD / PELD) | 2526BV-VT-835.1 |  | Cái | 20 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần RF dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng: - Mục đích sử dụng: Cắt mô và cầm máu mạnh mẽ, hiệu quả. - Đường kính đầu đốt 4.0 mm. Chiều dài làm việc: 130 mm đến 370mm. - Đầu đốt có thể uốn được. Điều kiển bằng bàn đạp chân. - Lớp cách nhiệt ở đầu mũi đốt bằng ceramic giảm nguy cơ tổn thương mô thần kinh, đảm bảo cho ca phẫu thuật an toàn. - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần. Đầu nối dạng 6 chân và banana. |  | 9018 | 17.500.000 | 350.000.000
|  |  |  | Bộ dây bơm nước | 5201-63 | PV-5201SUTS | Vimex | Dây dẫn nước sử dụng 1 lần SUTS | 2526BV-VT-835.2 |  | Cái | 20 | Ba Lan |  |  |  | 2024 trở đi | Dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống: - Dây bơm nước loại dùng một lần. - Chất liệu: Nhựa PVC/ Silicon. - Dải áp lực từ 10 đến 150mmHg, dải lưu lượng từ 0,1 đến 2,0 L/phút - Cấu trúc chạc chữ Y. - Đã tiệt trùng sẵn. |  | 9018 | 1.350.000 | 27.000.000
|  |  |  | Mũi mài kim cương các cỡ | 1746nou; 1747nou; 1750nou; 1763nou | NOUVAG | NOUVAG | Mũi mài kim cương các cỡ, dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng | 2526BV-VT-835.3 |  | Cái | 20 | Thụy Sĩ |  |  |  | 2024 trở đi | Mũi mài kim cương, dùng trong nội soi cột sống: - Hình dạng: đầu mũi dạng hình cầu phủ bụi kim cương. - Đường kính lưỡi mài: 3.0 mm; 3.7mm; 5.0 mm - Chiều dài làm việc: 225mm; 270mm; 272 mm - Tương thích với ống hỗ trợ với đường kính trong 3.2 mm và đường kính ngoài 4.0 mm trong phẫu thuật nội soi liên bảng sống, phẫu thuật nội soi qua lỗ liên hợp. - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần |  | 9018 | 10.250.000 | 205.000.000
|  |  |  | Mũi mài phá xương các cỡ | 1745nou; 1751nou; 1752nou; 1765nou; 1762nou; 1766nou | NOUVAG | NOUVAG | Mũi mài phá xương các cỡ, dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng | 2526BV-VT-835.4 |  | Cái | 20 | Thụy Sĩ |  |  |  | 2024 trở đi | Mũi mài phá xương, dùng trong nội soi cột sống: - Hình dạng: đầu mũi dạng hình cầu hoặc hình nón. - Đường kính lưỡi mài: 3.0 mm; 3.5 mm; 5.0 mm; - Chiều dài làm việc: 225mm; 228mm; 270mm - Tương thích với ống hỗ trợ với đường kính trong 3.2 mm và đường kính ngoài 4.0 mm trong phẫu thuật nội soi liên bảng sống, phẫu thuật nội soi qua lỗ liên hợp. - Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần |  | 9018 | 5.500.000 | 110.000.000
368 | PP2500390194 | Bộ nội soi cột sống hai cổng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 363.000.000
|  |  |  | Dây bơm nước | EQP 02 LV 00 | Nexxmed | Nexxmed Equipamentos Ltda | Bộ dây bơm nước trong nội soi chạy bằng máy | 2526BV-VT-836.1 |  | Cái | 10 | Brazil |  |  |  | 2024 trở về sau | - Dây sử dụng cho máy bơm nước, sử dụng cho mổ nội soi khớp hai cổng - Vật liệu: Nhựa PVC, ABS. - Chiều dài dây hơn 4m |  |  | 1.800.000 | 18.000.000
|  |  |  | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần Plasma dùng bên ngoài ống tủy sống | F01203001 | LeadRun Medical | Tianjin LeadRun Medical Technology Co.,Ltd | Đầu đốt lưỡng cực | 2526BV-VT-836.2 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | • Đầu đốt bằng sóng RF, nhiệt độ ổn định 40-70 độ C. Có kênh hút dịch giúp giảm nhiệt độ trong quá trình phẫu thuật. Ít tổn thương do nhiệt, an toàn cao trong phẫu thuật. • Đầu đốt có nút bấm trên tay cầm • Độ gập góc 90 độ • Đường kính đầu 3.8mm., chiều dài làm việc 135mm. • Đường kính tay cầm 15.5mm, chiều dài tay cầm 220mm. • Chiều dài dây 3m |  |  | 10.500.000 | 105.000.000
|  |  |  | Lưỡi cắt đốt sóng cao tần Plasma | F01522001 | LeadRun Medical | Tianjin LeadRun Medical Technology Co.,Ltd | Đầu đốt lưỡng cực | 2526BV-VT-836.3 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | • Đầu đốt bằng sóng RF, nhiệt độ ổn định 40-70 độ C. • Độ gập góc 0 độ • Đường kính đầu 1.5mm., chiều dài làm việc 135mm. • Đường kính tay cầm 15.5mm, chiều dài tay cầm 220mm. • Chiều dài dây 3m |  |  | 12.000.000 | 120.000.000
|  |  |  | Mũi mài mịn các cỡ | DC.125.023 DC.125.031 DC.125.040 DC.125.050 DC.125.060 | Nouvag | Nouvag - AG | Mũi khoan mài | 2526BV-VT-836.4 |  | Cái | 10 | Đức |  |  |  | 2024 trở về sau | - Mũi mài xương dạng mài mịn, đầu mũi dạng hình cầu phủ bụi kim cương. + Đường kính mũi khoan các cỡ 2.3mm, 3.1mm, 4.0mm |  |  | 12.000.000 | 120.000.000
369 | PP2500390195 | Bộ vật tư dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống (loại 2 cổng) | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU | [18 empty] | 536.650.000
|  |  |  | Dụng cụ mở đường | MGQB30170J-YCW | Guizhou Zirui | Guizhou Zirui | Dụng cụ mở đường vô trùng, dùng một lần | 2526BV-VT-837.1 |  | Cái | 5 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | Dụng cụ mở đường Đường kính chuôi: 3.6mm Chiều dài hoạt động: 170mm Đường kính mũi kìm: 3.0mm |  |  | 15.000.000 | 75.000.000
|  |  |  | Dây nước | 900209 | Eberle | Eberle | Dây nước chạy máy | 2526BV-VT-837.2 |  | Cái | 10 | Đức |  |  |  | 2025 trở đi | Dây dẫn nước nội soi chạy bằng máy loại có bộ lọc bảo vệ trước khi vào bể điều tiết, có đường nước ra vào riêng biệt, loại có đầu lọc bảo vệ, dạng kết nối luer. Lưu lượng nước tối đa có thể chạy qua dây 1500ml/phút, áp suất tối đa 200mmHg |  |  | 1.440.000 | 14.400.000
|  |  |  | Mũi mài tròn kim cương | QMTAxxJ-YCW; ZMxxxxJ-YCW | Guizhou Zirui | Guizhou Zirui | Mũi mài xương dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống | 2526BV-VT-837.3 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | Mũi mài hình cầu kim cương dùng cho nội soi cột sống loại 2 cổng Đường kính mũi khoan gồm 4 loại 2.0mm đến 5.0mm, chiều dài hoạt động từ 50mm đến 150mm. Mũi mài siêu mỏng với hệ thống tưới rửa bên trong, |  |  | 10.000.000 | 100.000.000
|  |  |  | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần Plasma | PLAxxx | Chengdu Mechan Electronic | Chengdu Mechan Electronic | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần Plasma | 2526BV-VT-837.4 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần Plasma dùng cho nội soi cột sống loại 2 cổng, đường kính đầu: 4.0mm, chiều dài làm việc có hai loại 135mm và 280mm. Có 2 loại góc nghiêng 35 và 90 độ. |  |  | 15.000.000 | 150.000.000
|  |  |  | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần plasma, đầu lưỡi đốt uốn được | PLA20x | Chengdu Mechan Electronic | Chengdu Mechan Electronic | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần Plasma | 2526BV-VT-837.5 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần Plasma dùng cho nội soi cột sống loại 2 cổng, đầu lưỡi đốt uốn được. Đường kính đầu: 2.3mm, chiều dài làm việc có hai loại 135mm và 226mm. Góc uốn từ 0- 30 độ. |  |  | 15.000.000 | 150.000.000
|  |  |  | Đầu đốt sóng cao tần | 6272xx | Top Corporation | Top Corporation | Kim đốt sóng cao tần kèm dây dẫn tín hiệu ( Kim đốt sóng cao tần dùng cho cột sống, xương, khớp) | 2526BV-VT-837.6 |  | Cái | 5 | Nhật Bản |  |  |  | 2025 trở đi | Kim đốt kèm dây cáp sử dụng 1 lần, loại 3 trong 1. Kim dài 60/100/150mm, có 2 cỡ 20G,21G. Kim có các chế độ kích thích dây thần kinh cảm giác, chế độ kích thích dây thần kinh vận động. Kim có nhiều chế độ đốt: đơn cực, lưỡng cực và đa cực, kim là loại dùng dưới siêu âm. |  |  | 9.450.000 | 47.250.000
370 | PP2500390196 | Bộ cố định cột sống kháng khuẩn bằng nano bạc | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 782.800.000
|  |  |  | Vít đa trục phủ bạc các cỡ | AB-NSPAxxxx | NORM SILVER ION COATED POLYAXIAL SCREW | Norm Tibbi Urunler Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | Vít cột sống đa trục phủ bạc đường kính các cỡ | 2526BV-VT-838.1 |  | Cái | 120 | TURKEY |  |  |  | 2024 trở về sau | Vít đốt sống lưng đa trục xoay 57 độ, thân vít hình trụ. - Đường kính của trục ren vít: Ø4.0mm đến Ø8.0mm, bước tăng tối đa 5mm - Dài 20 đến 65mm, bước tăng tối đa 5mm - Chất liệu hợp kim Titanium. |  |  | 4.800.000 | 576.000.000
|  |  |  | Vít khóa trong đốt sống lưng | AB-NSSS | NORM SILVER ION COATED SET-SCREW | Norm Tibbi Urunler Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | Ốc khóa trong phủ bạc | 2526BV-VT-838.2 |  | Cái | 120 | TURKEY |  |  |  | 2024 trở về sau | - Hình trụ tròn có 3 bước ren đều để cố định nẹp dọc. - Chất liệu hợp kim Titanium - Ti6AL4V. |  |  | 890.000 | 106.800.000
|  |  |  | Nẹp dọc đốt sống lưng, thắt lưng lối sau (Rod) phủ bạc | AB-NSR1660 | NORM SILVER ION COATED ROD | Norm Tibbi Urunler Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | Nẹp dọc đốt sống lưng, thắt lưng lối sau (Rod) phủ bạc đường kính 6.0 | 2526BV-VT-838.3 |  | Cái | 40 | TURKEY |  |  |  | 2024 trở về sau | Nẹp (thanh) dọc (rod) nâng đỡ đốt sống, hình trụ tròn đều có đường kẻ nét đứt trên thân, đường kính Ø 6.0 mm, dài 600mm; sử dụng đồng bộ với vít cột sống và ốc khóa trong |  |  | 2.500.000 | 100.000.000
371 | PP2500390197 | Bộ nẹp vít cột sống lưng | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 1.765.500.000
|  |  |  | Vít đa trục kèm ốc khóa | VLS-P-55-45-25; VLS-P-55-45-30; VLS-P-55-45-35; VLS-P-55-45-40; VLS-P-55-45-45; VLS-P-55-45-50; VLS-P-55-55-30; VLS-P-55-55-35; VLS-P-55-55-40; VLS-P-55-55-45; VLS-P-55-55-50; VLS-P-55-60-30; VLS-P-55-60-35; VLS-P-55-60-40; VLS-P-55-60-45; VLS-P-55-60-50; VLS-P-55-60-55; VLS-P-55-60-60; VLS-P-55-65-30; VLS-P-55-65-35; VLS-P-55-65-40; VLS-P-55-65-45; VLS-P-55-65-50; VLS-P-55-65-55; VLS-P-55-65-60; VLS-P-55-65-65; VLS-P-55-65-70; VLS-P-55-65-75; VLS-P-55-65-80; VLS-P-55-65-85; VLS-P-55-65-90; VLS-P-55-75-30; VLS-P-55-75-35; VLS-P-55-75-40; VLS-P-55-75-45; VLS-P-55-75-50; VLS-P-55-75-55; VLS-P-55-75-60; VLS-P-55-75-65; VLS-P-55-75-70; VLS-P-55-75-75; VLS-P-55-75-80; VLS-P-55-75-85; VLS-P-55-75-90 | VLS-P-55-45-25; VLS-P-55-45-30; VLS-P-55-45-35; VLS-P-55-45-40; VLS-P-55-45-45; VLS-P-55-45-50; VLS-P-55-55-30; VLS-P-55-55-35; VLS-P-55-55-40; VLS-P-55-55-45; VLS-P-55-55-50; VLS-P-55-60-30; VLS-P-55-60-35; VLS-P-55-60-40; VLS-P-55-60-45; VLS-P-55-60-50; VLS-P-55-60-55; VLS-P-55-60-60; VLS-P-55-65-30; VLS-P-55-65-35; VLS-P-55-65-40; VLS-P-55-65-45; VLS-P-55-65-50; VLS-P-55-65-55; VLS-P-55-65-60; VLS-P-55-65-65; VLS-P-55-65-70; VLS-P-55-65-75; VLS-P-55-65-80; VLS-P-55-65-85; VLS-P-55-65-90; VLS-P-55-75-30; VLS-P-55-75-35; VLS-P-55-75-40; VLS-P-55-75-45; VLS-P-55-75-50; VLS-P-55-75-55; VLS-P-55-75-60; VLS-P-55-75-65; VLS-P-55-75-70; VLS-P-55-75-75; VLS-P-55-75-80; VLS-P-55-75-85; VLS-P-55-75-90 | Distimp SAS | Vít đa trục kèm ốc khóa | 2526BV-VT-839.1 |  | Cái | 120 | Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | Vít đa trục kèm ốc khoá trong, chất liệu hợp kim Titanium tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5mm, đầu vít tự tarô. Góc mở thân vít và mũ vít 60⁰. Chiều cao mũ vít 14mm. Vít có các đường kính 4.5mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.5mm, chiều dài 25mm đến 90mm (bước tăng 5mm) |  |  | 5.800.000 | 696.000.000
|  |  |  | Vít đa trục rỗng nòng kèm ốc khóa | VLCP45-25; VLCP45-30; VLCP45-35; VLCP45-40; VLCP45-45; VLCP45-50; VLCP45-55; VLCP55-30; VLCP55-35; VLCP55-40; VLCP55-45; VLCP55-50; VLCP55-55; VLCP60-30; VLCP60-35; VLCP60-40; VLCP60-45; VLCP60-50; VLCP60-55; VLCP60-60; VLCP65-30; VLCP65-35; VLCP65-40; VLCP65-45; VLCP65-50; VLCP65-55; VLCP65-60; VLCP65-65; VLCP65-70; VLCP65-75; VLCP65-80; VLCP65-85; VLCP65-90; VLCP75-30; VLCP75-35; VLCP75-40; VLCP75-45; VLCP75-50; VLCP75-55; VLCP75-60; VLCP75-65; VLCP75-70; VLCP75-75; VLCP75-80; VLCP75-85; VLCP75-90 | VLCP45-25; VLCP45-30; VLCP45-35; VLCP45-40; VLCP45-45; VLCP45-50; VLCP45-55; VLCP55-30; VLCP55-35; VLCP55-40; VLCP55-45; VLCP55-50; VLCP55-55; VLCP60-30; VLCP60-35; VLCP60-40; VLCP60-45; VLCP60-50; VLCP60-55; VLCP60-60; VLCP65-30; VLCP65-35; VLCP65-40; VLCP65-45; VLCP65-50; VLCP65-55; VLCP65-60; VLCP65-65; VLCP65-70; VLCP65-75; VLCP65-80; VLCP65-85; VLCP65-90; VLCP75-30; VLCP75-35; VLCP75-40; VLCP75-45; VLCP75-50; VLCP75-55; VLCP75-60; VLCP75-65; VLCP75-70; VLCP75-75; VLCP75-80; VLCP75-85; VLCP75-90 | Distimp SAS | Vít đa trục rỗng nòng kèm ốc khóa | 2526BV-VT-839.2 |  | Cái | 120 | Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | Vít đa trục rỗng nòng kèm ốc khóa, trên thân vít có 2 bước ren, mũi vít tự taro. Góc cổ vít và thân vít chuyển động đa hướng 61 độ, mũ vít cao 14.2mm. Thân vít có lỗ, đường kính rỗng nòng 1.75mm. Vít có các đường kính 4.5mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm, chiều dài 25mm đến 90mm (bước tăng 5mm). |  |  | 7.600.000 | 912.000.000
|  |  |  | Nẹp dọc thẳng 200mm | VLC-TI-ST-55-200 | VLC-TI-ST-55-200 | Distimp SAS | Nẹp dọc thẳng | 2526BV-VT-839.3 |  | Cái | 40 | Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | Nẹp dọc thẳng chất liệu hợp kim titan đường kính 5.5mm, chiều dài 200mm. Mũi hình viên đạn, đuôi có lỗ lục giác để chỉnh dọc. Trên thân có vạch đánh dấu |  |  | 1.800.000 | 72.000.000
|  |  |  | Miếng ghép đĩa đệm lưng | PLA1007; PLA1008; PLA1009; PLA1010; PLA1011; PLA1012; PLA1013; PLA1014; PLA1016; PLA1408; PLA1409; PLA1410; PLA1411; PLA1412; PLA1413; PLA1414; PLA1416; PLA1809; PLA1810; PLA1811; PLA1812; PLA1813; PLA1814; PLA1816; PLA2007; PLA2008; PLA2009; PLA2010; PLA2011; PLA2012; PLA2013; PLA2014; PLA2016; PLA2408; PLA2409; PLA2410; PLA2411; PLA2412; PLA2413; PLA2414; PLA2416; PLA2809; PLA2810; PLA2811; PLA2812; PLA2813; PLA2814; PLA2816; PLA3007; PLA3008; PLA3009; PLA3010; PLA3011; PLA3012; PLA3013; PLA3014; PLA3016 | PLA1007; PLA1008; PLA1009; PLA1010; PLA1011; PLA1012; PLA1013; PLA1014; PLA1016; PLA1408; PLA1409; PLA1410; PLA1411; PLA1412; PLA1413; PLA1414; PLA1416; PLA1809; PLA1810; PLA1811; PLA1812; PLA1813; PLA1814; PLA1816; PLA2007; PLA2008; PLA2009; PLA2010; PLA2011; PLA2012; PLA2013; PLA2014; PLA2016; PLA2408; PLA2409; PLA2410; PLA2411; PLA2412; PLA2413; PLA2414; PLA2416; PLA2809; PLA2810; PLA2811; PLA2812; PLA2813; PLA2814; PLA2816; PLA3007; PLA3008; PLA3009; PLA3010; PLA3011; PLA3012; PLA3013; PLA3014; PLA3016 | Innosys Co., Ltd. | Miếng ghép đĩa đệm lưng | 2526BV-VT-839.4 |  | Cái | 10 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Đĩa đệm lưng vật liệu PEEK, Có ba điểm đánh dấu trục, được thiết kế với bề mặt răng cưa, hình viên đạn. Chiều dài 3 kích thước 22mm, 26mm, 30mm; độ ưỡn từ 0 đến 8 độ; chiều rộng 3 kích thước 9mm, 10mm, 11mm và chiều cao có 9 kích thước từ 7 đến 16mm |  |  | 8.550.000 | 85.500.000
372 | PP2500390198 | Bộ nẹp vít cột sống đa trục | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU | [18 empty] | 952.800.000
|  |  |  | Vít cột sống đa trục ren đôi, chất liệu hợp kim titan | 7207-xxxx | Surgtech | Surgtech | Vít cột sống đa trục ren đôi | 2526BV-VT-840.1 |  | Cái | 120 | Mỹ |  |  |  | 2025 trở đi | Vít cột sống đa trục ren đôi có 3 vùng ren, chất liệu hợp kim Ti6Al4V ELI, đường kính các cỡ từ 4.5mm đến 7.0mm (mỗi cỡ tăng 0.5mm), góc mở của vít đa trục 40 độ, mũi vít tự taro, chiều dài từ 20mm đến 90mm. Mũ vit dạng thấp. |  |  | 6.090.000 | 730.800.000
|  |  |  | Vít ốc khóa trong chất liệu hợp kim titan | 0304-9513 | Surgtech | Surgtech | Vít ốc khóa trong | 2526BV-VT-840.2 |  | Cái | 120 | Mỹ |  |  |  | 2025 trở đi | Vít ốc khóa trong chất liệu Ti6Al4V ELI có bước ren dạng liên kết (buttress thread) và phần giữa đặc lòng giúp tăng bề mặt tiếp xúc với nẹp dọc. Kích thước 9.5x 1.25mm |  |  | 800.000 | 96.000.000
|  |  |  | Nẹp dọc cột sống chất liệu hợp kim titan | 0310-5540 | Surgtech | Surgtech | Nẹp dọc chất liệu Ti6Al4V ELI | 2526BV-VT-840.3 |  | Cái | 40 | Mỹ |  |  |  | 2025 trở đi | Nẹp dọc cột sống chất liệu Ti6Al4V ELI, dài 400mm, đường kính 5.5mm. |  |  | 1.400.000 | 56.000.000
|  |  |  | Miếng ghép đĩa đệm lưng loại thẳng | 000x-xxxx | Surgtech | Surgtech | Miếng ghép đĩa đệm lưng loại thẳng | 2526BV-VT-840.4 |  | Cái | 5 | Mỹ |  |  |  | 2025 trở đi | - Miếng ghép đĩa đệm lưng loại thẳng các kiểu ưỡn 0 độ hoặc 4 độ, chiều dài 20mm hoặc 25mm, chiều rộng 11mm, chiều cao từ 9mm-18mm, chất liệu PEEK |  |  | 8.000.000 | 40.000.000
|  |  |  | Nẹp nối ngang | 0320-xxxx | Surgtech | Surgtech | Nẹp nối ngang | 2526BV-VT-840.5 |  | Cái | 5 | Mỹ |  |  |  | 2025 trở đi | Nẹp nối ngang các cỡ chất liệu Ti6A17Nb, đường kính 4.5mm, chiều dài các cỡ từ 50 đến 70mm (mỗi cỡ tăng tối thiểu 10mm) |  |  | 6.000.000 | 30.000.000
373 | PP2500390199 | Bộ nẹp vít cột sống lưng ngực | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ IQ | [18 empty] | 3.423.500.000
|  |  |  | Vít đa trục có bước ren dẫn đôi | 950214020; 950214025; 950214030; 950214035; 950214040; 950214045; 950214520; 950214525; 950214530; 950214535; 950214540; 950214545; 950215030; 950215035; 950215040; 950215045; 950215050; 950215530; 950215535; 950215540; 950215545; 950215550; 950215555; 950216030; 950216035; 950216040; 950216045; 950216050; 950216055; 950216060; 950216530; 950216535; 950216540; 950216545; 950216550; 950216555; 950216560; 950217030; 950217035; 950217040; 950217045; 950217050; 950217055; 950217060; 950217065; 950217070; 950217075; 950217080; 950217530; 950217535; 950217540; 950217545; 950217550 | CSS-5.5 Standard Multi Axial Pedicle Screw | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Vít đa trục có bước ren dẫn đôi CSS-5.5 Standard Multi Axial Pedicle Screw | 2526BV-VT-841.1 |  | Cái | 500 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Vít đa trục có bước ren dẫn đôi * Chất liệu: hợp kim Titanium. * Kích cỡ: - Đường kính các cỡ vít: 4.0mm - 8.0mm. - Chiều dài từ 25 đến 85mm - Vít đa trục thay đổi được góc giữa thân và mũ vít. Góc xoay đa hướng từ 0 độ đến 40 độ. - Vít cánh ren ngược, tự ta rô, đuôi vít nhỏ, góc giao động đến 52 độ. - Thân vít kiểu bước ren dẫn đôi, chia ren đôi làm 2 phần: + Ren lớn + Ren nhỏ - Công nghệ bước ren đôi làm chắc chân cung, tương thích với hợp chất Chromaloy (khả năng chống nung nóng và oxy hóa cao). - Dùng tương thích với thanh dọc đường kính 5.5mm và ốc khóa trong. |  | 9021 | 5.300.000 | 2.650.000.000
|  |  |  | Ốc khóa trong | 950295000 | CSS-5.5 Set Screw | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Ốc khóa trong CSS - 5.5 Set Screw | 2526BV-VT-841.2 |  | Cái | 500 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Ốc khóa trong * Chất liệu: hợp kim Titanium * Kích cỡ: Đường kính 3.7mm x 9mm - Có thiết kế ren ốc 1 chiều, ren bên ngoài ăn khớp với ren trong của đầu vít, tránh tự tháo, chống bung ra ngoài. - Vít khóa trong có vòng trong hình ngôi sao tối ưu hóa việc siết chặc ốc vít. - Dùng với vít và thanh dọc đường kính 5.5mm. |  | 9021 | 850.000 | 425.000.000
|  |  |  | Thanh dọc | 950290115; 950290120; 950290250 | CSS-5.5 Rod | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Thanh dọc cột sống lưng, các cỡ CSS-5.5 Rod, all sizes | 2526BV-VT-841.3 |  | Cái | 80 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Thanh dọc dài 110- 250mm * Chất liệu: hợp kim Titanium. * Kích cỡ: - Đường kính : 5.5mm - Chiều dài: 110-250mm. - Có đầu 6mm hình lục lăng dùng để xoay nẹp. - Khối trụ đồng nhất. - Có đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay. - Dùng tương thích với vít đơn/đa trục, ốc khóa trong đường kính 9mm. |  | 9021 | 1.750.000 | 140.000.000
|  |  |  | Miếng ghép đĩa đệm lưng loại thẳng | 991512207; 991512208; 991512209; 991512210; 991512211; 991512212; 991512213; 991512214; 991512215; 991512216; 991512217; 991512218; 991512607; 991512608; 991512609; 991512610; 991512611; 991512612; 991512613; 991512614; 991512615; 991512616; 991512617; 991512618; 991513207; 991513208; 991513209; 991513210; 991513211; 991513212; 991513213; 991513214; 991513215; 991513216; 991513217; 991513218; 991513607; 991513608; 991513609; 991513610; 991513611; 991513612; 991513613; 991513614; 991513615; 991513616; 991513617; 991513618 | MSC-P PEEK | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Đĩa đệm nhân tạo cột sống lưng thẳng, MSC-P Peek | 2526BV-VT-841.4 |  | Cái | 30 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Đĩa đệm nhân tạo cột sống lưng thẳng - Chất liệu: Peek. - Chiều cao: 7mm -15mm. - Chiều dài: 22 đến 36mm. - Độ nghiêng: 0º và 5º. - Hình viên đạn, bề mặt dĩa có hệ thống cánh răng ngược giúp chống trôi trượt. Có 3 điểm cản quang Tantalum để định vị chính xác vị trí của đĩa đệm trong phẫu thuật Plif. - Có 1 khoang ghép xương. - Đĩa đệm cấy ghép hoàn chỉnh đúng vị trí sẽ cho hình ảnh X quang 3 đường thẳng song song. - Hợp chất cao phân tử, tương thích sinh học với cơ thể. - Tiệt trùng sẵn. |  | 9021 | 6.950.000 | 208.500.000
374 | PP2500390200 | Bộ nẹp vít mổ mở- cột sống lưng ngực | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 1.320.600.000
|  |  |  | Vít cột sống lưng đa trục | ST230T ->ST287T | Aesculap AG | Aesculap AG | Vít cột sống ngực lưng, Vít đa trục S4 Element Polyaxial Screw | 2526BV-VT-842.1 |  | cái | 120 | Đức |  |  |  | 2024-2025 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium -Đầu vít đường kính 12.5mm . Đầu vít có phần đệm Titanium - Chiều cao trên thanh dọc: 4mm, phần chạy trên thanh dọc 11mm - Thân vít đa trục, tự taro, ren vít lồng vào nhau và ren vát - Góc xoay 42 độ - Đường kính thân vít tối thiểu 5 cỡ từ 4,5mm đến 8mm. Chiều dài vít từ 25mm đến 110 mm |  | 9021 | 5.650.000 | 678.000.000
|  |  |  | Ốc khóa trong | SW790T | Aesculap AG | Aesculap AG | Vít ốc trong S4 Set Screw New Version | 2526BV-VT-842.2 |  | cái | 120 | Đức |  |  |  | 2024-2025 | Ốc khóa trong cột sống lưng nắn trượt * Có thiết kế ren vát bên ngoài ăn khớp với ren trong của đầu vít * Vật liệu: Hợp kim Titanium |  | 9021 | 980.000 | 117.600.000
|  |  |  | Thanh dọc | SW672T | Aesculap AG | Aesculap AG | Thanh dọc S4, 500mm x 5,5 mm | 2526BV-VT-842.3 |  | cái | 30 | Đức |  |  |  | 2024-2025 | * Khối trụ với hai đầu tù * Đường kính : 5,5 mm * Dài : 500 mm Vật liệu: hợp kim titanium |  | 9021 | 3.550.000 | 106.500.000
|  |  |  | Đĩa đệm cột sống lưng | SN307P->SN377P | Aesculap AG | Aesculap AG | ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG LƯNG T-SPACE PEEK | 2526BV-VT-842.4 |  | cái | 30 | Đức |  |  |  | 2024-2025 | Có tối thiểu 1 điểm tròn và 2 vạch cản quang để định vị vị trí đĩa đệm * Có 1 khoang ghép xương . * Độ nghiêng 5º. * Chiều cao từ 7mm đến 17mm - Rộng: 11,5 mm - Dài: tối thiểu 3 kích thước 26, 30, 34 mm. * Vật liệu: PEEK |  | 9021 | 13.950.000 | 418.500.000
375 | PP2500390202 | Bộ nẹp, vít sử dụng trong phẫu thuật Lưng - Ngực | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 703.000.000
|  |  |  | Vít đa trục | PS1DxxLxx, PS1DxxLxxx | Orthopaedic & Spine Development (OSD) | Orthopaedic & Spine Development (OSD) | Vít đa trục dạng kép | 2526BV-VT-844.1 |  | Cái | 120 | Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu titanium, các đường ren đơn chạy dọc theo thân vít, đầu vít tự taro. Xoay 52 độ đa chiều. Đường kính thân vít từ 4.5mm đến 8mm, tương ứng chiều dài từ 30mm đến 50mm. Độ sâu bước ren 0.85 mm. Khoảng cách bước ren 2.7mm. |  | 9021.1090 | 4.550.000 | 546.000.000
|  |  |  | Ốc khóa trong cho vít đa trục. | NUT9.1; NUT9.8 | Orthopaedic & Spine Development (OSD) | Orthopaedic & Spine Development (OSD) | Ốc khóa trong | 2526BV-VT-844.2 |  | Cái | 120 | Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu Titanium. Lỗ ốc dạng hình ngôi sao 6 cánh |  | 9021.1090 | 1.050.000 | 126.000.000
|  |  |  | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | SRSxTTxx, SRSxTTxxx | Orthopaedic & Spine Development (OSD) | Orthopaedic & Spine Development (OSD) | Thanh dọc lưng Titan | 2526BV-VT-844.3 |  | Cái | 20 | Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu titanium. Đường kính từ 5mm đến 5,5mm, tương ứng chiều dài trong khoảng 35mm-400mm và có độ cong nhẹ. |  | 9021.1090 | 1.550.000 | 31.000.000
376 | PP2500390203 | Bộ nẹp vít đa trục hai bước ren 6 vít | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | [18 empty] | 1.180.000.000
|  |  |  | Vít cột sống đa trục, hai bước ren | 54840004030; 54840004035; 54840004040; 54840004530; 54840004535; 54840004540; 54840004545; 54840005030; 54840005035; 54840005040; 54840005045; 54840005050; 54840005525; 54840005530; 54840005535; 54840005540; 54840005545; 54840005550; 54840005555; 54840006035; 54840006040; 54840006045; 54840006530; 54840006535; 54840006540; 54840006545; 54840006550; 54840006555; 54840006560; 54840007530; 54840007535; 54840007540; 54840007545; 54840007550; 54840007555; 54840007560; 54840007565; 54840007570; 54840007580; 54840007590 54840008540; 54840008545; 54840008550; 54840008555; 54840008560; 54840008565; 54840008570; 54840008580; 54840008590; 54840008500; 54840009540; 54840009545; 54840009550; 54840009555; 54840009560; 54840009565; 54840009570; 54840009580; 54840009590; 54840009500 | Medtronic | Medtronic Puerto Rico Operations, Co | Vít đa trục cột sống ngực lưng hai bước ren | 2526BV-VT-845.1 |  | Cái | 120 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2023 trở đi | - Vật liệu: Hợp kim Titanium với mũ vít bằng Cobalt Chrome, đầu vương miện bằng Titanium - Đường kính từ 4.0 đến 9.5mm. - Chiều dài từ 20mm-100mm - Chiều cao mũ vít 14.8mm - Chiều rộng phần mũ vít 10.43mm - Vít có 2 bước ren: phần ren xương xốp phía đầu vít với khoảng cách giữa 2 bước ren là 4mm và phần ren xương cứng phía mũ vít với khoảng cách giữa hai bước ren là 2mm. - Ren mở rộng đến đầu thon để dễ dàng bắt vít - Phân biệt được bằng màu sắc - Đồng bộ với ốc khóa trong tự gãy có chiều cao ban đầu là 12.96mm và nẹp dọc đường kính 4.75mm Đạt tiêu chuẩn: ISO, FDA |  | 9021 | 7.500.000 | 900.000.000
|  |  |  | Ốc khóa trong dùng với vít cột sống đa trục, hai bước ren | 5440030 | Medtronic | 1. Medtronic Puerto Rico Operations, Co 2. Medtronic Medical Costa Rica S.R.L. | Ốc khóa trong/ Ốc khóa trong cho vít cột sống ngực lưng hai bước ren | 2526BV-VT-845.2 |  | Cái | 120 | Costa Rica |  |  |  | 2023 trở đi | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Vít có đặc tính với đầu tù giúp thao tác dễ dàng hơn - Công nghệ cánh ren ngược, tự ngắt khi vặn đủ lực - Đường kính: 7.863mm - Chiều cao ban đầu: 12.96mm - Chiều cao sau khi bẻ vít: 4.85mm - Khoảng cách giữa 2 bước ren: 0.9mm - Đồng bộ với hệ thống vít đa trục/ đơn trục 2 bước ren và nẹp dọc đường kính 4.75mm Đạt tiêu chuẩn: ISO, FDA |  | 9021 | 1.500.000 | 180.000.000
|  |  |  | Nẹp dọc | 1475000500 | Medtronic | 1. Warsaw Orthopedic, Inc. (also known as Medtronic Sofamor Danek Manufacturing) 2. Medtronic Medical Costa Rica S.R.L. | Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng hợp kim Cobalt Chrome | 2526BV-VT-845.3 |  | Cái | 20 | Costa Rica |  |  |  | 2023 trở đi | - Vật liệu: Cobalt Chrome - Đường kính 4.75mm, chiều dài 500mm, loại thẳng - Đồng bộ với vít đơn trục/ đa trục 2 bước ren và ốc khóa trong tự gãy có đường kính 7.863mm, chiều cao ban đầu 12.96mm, chiều cao còn lại sau khi vặn đủ lực là 4.85mm Đạt tiêu chuẩn: ISO, FDA |  | 9021 | 5.000.000 | 100.000.000
377 | PP2500390204 | Bộ nẹp vít can thiệp tối thiểu cột sống lưng | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | [18 empty] | 687.250.000
|  |  |  | Vít đa trục dùng trong phẫu thuật cột sống | 8804525A; 8804530A; 8804535A; 8804540A; 8804545A; 8805530A; 8805535A; 8805540A; 8805545A; 8805550A; 8805555A; 8806530A; 8806535A; 8806540A; 8806545A; 8806550A; 8806555A; 8807530A; 8807535A; 8807540A; 8807545A; 8807550A; 8807555A; 8807560A; 8807570A; 8807580A; 8807590A; 8807500A; 8808535A; 8808540A; 8808545A; 8808550A; 8808555A; 8808560A;8808570A; 8808580A; 8808590A; 8808500A | Precept System | Nuvasive, Inc | Precept - Vít đa trục can thiệp tối thiểu | 2526BV-VT-846.1 |  | Cái | 60 | Mỹ |  |  |  | Từ năm 2024 trở đi | - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) - Thiết kế trục vít đôi với hai luồng ren chạy dọc thân vít. Vít dạng rỗng nòng. Vít tự tarô. - Ren trên đầu mũ vít được thiết kế ren vuông, kết hợp với vít khóa trong tạo nên cơ chế khóa mặt bích xoắn. - Góc xoay tối đa 60°. - Tối thiểu 5 đường kính: 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm và 8.5mm. - Chiều dài: Từ 25mm đến 100mm. - Đạt tiêu chuẩn FDA |  | 9021 | 8.800.000 | 528.000.000
|  |  |  | Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật cột sống | 8800000 | Precept System | Nuvasive, Inc | Precept - Ốc khóa trong | 2526BV-VT-846.2 |  | Cái | 60 | Mỹ |  |  |  | Từ năm 2024 trở đi | - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) - Ren vuông. - Đường kính 8mm. Chiều cao 4.5mm. - Tương thích với vít đa trục dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu tạo nên cơ chế khóa mặt bích xoắn - Đạt tiêu chuẩn FDA |  | 9021 | 1.150.000 | 69.000.000
|  |  |  | Nẹp dọc uốn sẵn dùng trong phẫu thuật cột sống | 8847020; 8847025; 8847030; 8847035; 8847040; 8847045; 8847050; 8847055; 8847060; 8847065; 8847070; 8847075; 8847080; 8847085; 8847090; 8847095; 8847100; 8847110; 8847120; 8847130; 8847140; 8847150; 8847160 | Precept System | Nuvasive, Inc | Precept - Nẹp dọc uốn sẵn | 2526BV-VT-846.3 |  | Cái | 20 | Mỹ |  |  |  | Từ năm 2024 trở đi | - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) - Đường kính: 5.5mm. - Chiều dài tối thiểu từ 20mm đến 160mm, được uốn sẵn. Nẹp chiều dài từ 20mm đến 100mm; chiều dài từ 100mm đến 160mm - Đạt tiêu chuẩn FDA |  | 9021 | 3.200.000 | 64.000.000
|  |  |  | Kim định vị và dùi cuống cung dùng trong phẫu thuật cột sống | 2010028 2010029 | I-PAS System | Nuvasive, Inc | I - PAS Kim định vị và dùi cuống cung dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu | 2526BV-VT-846.4 |  | Cái | 5 | Mỹ |  |  |  | Từ năm 2024 trở đi | - Đầu kim dạng hình kim cương và đầu vát. - Độ sâu của kim tối đa 35mm. - Vỏ cách điện - Đạt tiêu chuẩn FDA |  | 9018 | 5.250.000 | 26.250.000
378 | PP2500390205 | Bộ nẹp vít ít xâm lấn cột sống lưng ngực | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 960.000.000
|  |  |  | Vít đa trục | 2712-xxxx | L&K Biomed | L&K Biomed | PathLoc L - Vít đa trục bắt qua da có mũ vít dài các cỡ | 2526BV-VT-847.1 |  | Cái | 100 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Vật liệu: hợp kim titan. - Vít rỗng nòng, có mũi dài - Đường kính có sẵn 5.5mm, 6.5mm và 7.5mm. - Vít tự ta-rô. - Chiều dài vít có sẵn 30mm đến 60mm. - Bước tăng 5mm. - Vít có ren kép, hình trụ và có 2 phần ren với ren vít xương cứng và xương xốp |  |  | 7.400.000 | 740.000.000
|  |  |  | Vít ốc khóa trong | 1308-0000 | L&K Biomed | L&K Biomed | PathLoc L - Vít khóa trong bắt qua da | 2526BV-VT-847.2 |  | Cái | 100 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Vật liệu: hợp kim titan - Có một đầu mở hình ngôi sao. - Đường kính 9.7mm. - Chiều cao 5.6mm. |  |  | 1.000.000 | 100.000.000
|  |  |  | Nẹp dọc uốn sẵn | 2526-60xxx | L&K Biomed | L&K Biomed | PathLoc L -Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da, 6.0 x 100mm | 2526BV-VT-847.3 |  | Cái | 20 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Vật liệu: hợp kim titan hoặc tương đương. - Đường kính 6.0mm. - Chiều dài từ 35mm đến 120mm. - Được uốn sẵn. |  |  | 3.000.000 | 60.000.000
|  |  |  | Nẹp dọc thẳng bắt qua da 6.0 x 200mm | 2516-60xxx | L&K Biomed | L&K Biomed | PathLoc L -Nẹp dọc thẳng bắt qua da, 6.0mm | 2526BV-VT-847.4 |  | Cái | 20 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Nẹp được chế tạo từ hợp kim titan. - Nẹp có đường kính 6.0mm với chiều dài từ 100 đến 200mm (bước tăng 10mm), đầu nẹp có hình dạng khác biệt giúp cho việc đưa thanh dọc vào dễ dàng hơn. |  |  | 3.000.000 | 60.000.000
379 | PP2500390206 | Bộ vít cột sống lưng rỗng nòng bơm xi măng | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ IQ | [18 empty] | 331.700.000
|  |  |  | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | 950055530; 950055535; 950055540; 950055545; 950055550; 950055555; 950055560; 950056030; 950056035; 950056040; 950056045; 950056050; 950056055; 950056060; 950056530; 950056535; 950056540; 950056545; 950056550; 950056555; 950056560; 950057030; 950057035; 950057040; 950057045; 950057050; 950057055; 950057060 | CSS-5.5 Standard Multi Axial Hollow Pedicle Screw | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng CSS - 5.5 Hollow Pedicle Screw Standard Multi Axial | 2526BV-VT-849.1 |  | Cái | 30 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng - Vật liệu: Titanium. - Đường kính các cỡ vít: 5.5mm - 7.0mm, với mỗi bước tăng 0.5mm. - Chiều dài từ 30 đến 60mm, với mỗi bước tăng 5mm. - Độ nghiêng tối thiểu: 25º, góc xoay 40º. - Cấu tạo rỗng lòng, thân vít có ít nhất 4-6 lỗ để bơm xi măng vào thân sống. Đường ren xoáy theo chiều kim đồng hồ. - Thân vít xoắn ốc đa hướng tự taro. - Thân vít kiểu bước ren dẫn đôi, chia ren đôi làm 2 phần: + Ren lớn + Ren nhỏ - Dùng chung với thanh dọc đường kính 5.5mm và ốc khóa trong đường kính 9mm. |  | 9021 | 6.850.000 | 205.500.000
|  |  |  | Ốc khóa trong | 950295000 | CSS-5.5 Set Screw | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Ốc khóa trong CSS - 5.5 Set Screw | 2526BV-VT-849.2 |  | Cái | 30 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Ốc khóa trong * Chất liệu: hợp kim Titanium * Kích cỡ: Đường kính 3.7mm x 9mm - Có thiết kế ren ốc 1 chiều, ren bên ngoài ăn khớp với ren trong của đầu vít, tránh tự tháo, chống bung ra ngoài. - Vít khóa trong có vòng trong hình ngôi sao tối ưu hóa việc siết chặc ốc vít. - Dùng với vít và thanh dọc đường kính 5.5mm. |  | 9021 | 850.000 | 25.500.000
|  |  |  | Thanh dọc dùng trong phẫu thuật cột sống lưng | 950290500 | CSS-5.5 Rod | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Thanh dọc cột sống lưng dài 500mm, CSS-5.5 Rod | 2526BV-VT-849.3 |  | Cái | 10 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Thanh dọc cột sống lưng dài 500mm - Chất liệu: hợp kim Titanium - Đường kính: 5.5mm. - Chiều dài: 500mm. - Có đầu 6mm hình lục lăng dùng để xoay nẹp. - Khối trụ đồng nhất. - Có đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay. - Dùng tương thích với vít đơn/đa trục, ốc khóa trong đường kính 9mm. |  | 9021 | 2.850.000 | 28.500.000
|  |  |  | Xi măng xương dùng trong tạo hình thân đốt sống | T040320S | Spinefix | Teknimed SAS | Xi măng cột sống Spinefix | 2526BV-VT-849.4 |  | Gói | 10 | Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | Xi măng xương dùng trong tạo hình thân đốt sống Xi măng gồm có: 1 lọ bột xi măng 21g + 1 lọ 10ml chứa dung môi. Khối lượng xi măng sau khi pha trộn để bơm tạo thân đốt sống >= 21cc. Xi măng có hạt cản quang, nhiệt độ khi đông cứng < 67.5 độ, thời gian làm việc > 10 phút, thời gian đông đặc 18 phút ở nhiệt độ phòng 23 độ C |  | 3006 | 3.650.000 | 36.500.000
|  |  |  | Kim chọc dò đẩy xi măng vào thân vít rỗng | S12001050 | Bone cement cannula | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Kim chọc dò đẩy xi măng vào thân vít rỗng (Bone Cement Cannula) | 2526BV-VT-849.5 |  | Cái | 30 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Kim chọc dò đẩy xi măng vào thân vít rỗng - Vật liệu: Hợp kim y tế - Kim đẩy vào thân vít rỗng nòng rỗng và có 1 cây lõi bên trong để đẩy xi măng. - Kim được cố định với vít rỗng và có một lỗ nhỏ để tăng áp xuất cho việc bơm xi măng và thân vít rỗng, chiều dài 175mm, có thể kéo dài nòng bơm gấp đôi. - Nòng rỗng của kim có thể chứa 1,2ml hỗn hợp xi măng cho 1 lần bơm xi măng. - Kim được dùng chung với xi măng và vít rỗng lòng hoặc vít rỗng lòng qua da. |  | 9018 | 1.190.000 | 35.700.000
380 | PP2500390207 | Bộ vít cột sống lưng qua da bơm xi măng | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ IQ | [18 empty] | 848.900.000
|  |  |  | Vít đa trục rỗng nòng qua da, bơm xi măng | 950075030; 950075035; 950075040; 950075045; 950075050; 950075055; 950075530; 950075535; 950075540; 950075545; 950075550; 950075555; 950075560; 950076030; 950076035; 950076040; 950076045; 950076050; 950076055; 950076060; 950076530; 950076535; 950076540; 950076545; 950076550; 950076555; 950076560; 950077030; 950077035; 950077040; 950077045; 950077050; 950077055; 950077060; 950077530; 950077535; 950077540; 950077545; 950077550; 950077555; 950077560; 950077575 ; 950077585; 950077590 | CTS-5.5 MIS Extended Tab Multi Axial Hollow Pedicle Screw | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Vít đa trục rỗng dùng trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn CTS-5.5 MIS Extended Tab Multi Axial Hollow Pedicle Screw | 2526BV-VT-851.1 |  | Cái | 60 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Vít đa trục rỗng bắt qua da, bơm xi măng Vật liệu: Titanium. - Độ nghiêng tối thiểu: 25º, góc xoay 60º. - Cấu tạo rỗng nòng, 1/3 đầu vít có ít nhất 4-6 lỗ để bơm xi măng vào thân sống. - Đường kính: 5.0mm - 7.5mm, với mỗi bước tăng 0.5mm. - Chiều dài từ 30 đến 90mm, với mỗi bước tăng 5mm. - Thân vít kiểu bước ren dẫn đôi, vít đa hướng tự taro, đầu vít được thiết kế ngàm khóa đơn, chia ren đôi làm 2 phần: + Ren lớn + Ren nhỏ - Mũ vít có 2 lỗ dùng trong nắn chỉnh cột sống, liên kết bước ren dạng ren đôi với vít khóa trong giúp tăng sức bền vật liệu. - Dùng tương thích với nẹp dọc uốn sẵn đường kính 5.5mm và ốc khóa đường kính 9mm. |  | 9021 | 7.950.000 | 477.000.000
|  |  |  | Ốc khóa tự gãy dùng để bắt vít qua và bơm xi măng | 950095000 | CTS-5.5 Set Screw | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Ốc khóa tự gãy dùng cho bắt vít qua da, bơm xi măng CTS 5.5 MIS Set Screw | 2526BV-VT-851.2 |  | Cái | 60 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Ốc khóa tự gãy dùng cho bắt vít qua da, bơm xi măng - Vật liệu: Titanium - Kích cỡ đường kính 3.7mm x 9mm (± 5%) - Có thiết kế ren ốc 1 chiều, ren bên ngoài ăn khớp với ren trong của đầu vít. - Sử dụng với vít đa trục rỗng nòng qua da, bơm xi măng và nẹp dọc uốn sẳn đường kính 5.5mm. |  | 9021 | 1.100.000 | 66.000.000
|  |  |  | Thanh dọc uốn sẳn dùng cho vít qua da và bơm xi măng | 950299050; 950299055; 950299060; 950299065; 950299070; 950299075; 950299080; 950299085; 950299090; 950299095; 950299100; 950299105; 950299110; 950299115; 950299120 | CTS-5.5 MIS Curved Rod | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Thanh dọc uốn sẵn dùng trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn CTS-5.5 MIS Curved Rod | 2526BV-VT-851.3 |  | Cái | 30 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Thanh dọc uốn sẵn dùng cho vít qua da và bơm xi măng - Vật liệu: Titanium - Uốn cong sẵn, đường kính 5.5mm - Một đầu rod nhọn, một đầu lắp dụng cụ. - Dài tối thiểu các cỡ từ 50 đến 120mm, bước tăng tối đa 5mm - Tương thích với hệ thống theo dõi chức năng thần kinh tủy sống. |  | 9021 | 2.750.000 | 82.500.000
|  |  |  | Đĩa đệm cột sống thắt lưng dạng cong, các cỡ | 991520207; 991520208; 991520209; 991520210; 991520211; 991520212; 991520213; 991520214; 991522115 991520215; 991520007; 991520008; 991520009; 991520010; 991520011; 991520012; 991520013; 991520014; 991520015; 991522007; 991522008; 991522009; 991522010; 991522011; 991522012; 991522013; 991522014; 991522015; 991520107; 991520108; 991520109; 991520110; 991520111; 991520112; 991520113; 991520114; 991520115; 991522107; 991522108; 991522109; 991522110; 991522111; 991522112; 991522113; 991522114; | MSC-T PEEK | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Đĩa đệm nhân tạo cột sống lưng dạng cong, MSC-T Peek | 2526BV-VT-851.4 |  | Cái | 10 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Đĩa đệm cột sống thắt lưng dạng cong, các cỡ - Đầu vào hình hạt đậu, có ít nhất 3 vạch cản quang bằng Tantalum, dùng trong phẩu thuật ít xâm lấn, đường TLIF. - Độ nghiêng 10º-15º, độ ưỡn 0º và 5º, góc xoay đóng đĩa: 90º - Chiều rộng: tối thiểu hai kích thước: 10 mm và 12mm, dài tối thiểu từ 27mm đến 33mm, cao tối thiểu từ 7mm đến 15mm. - Đĩa đệm có hình dáng cong theo cấu trúc khoang đĩa đệm, trên thân có hệ thống răng ngược. - Có 1 khoang ghép xương, Thể tích nhồi xương tối thiểu từ 0,56 ml đến 2.93cc. Có thể đặt bất kỳ vị trí nào từ ≤10º đến ≥90º từ trục của cây đĩa đệm. |  | 9021 | 11.550.000 | 115.500.000
|  |  |  | Xi măng xương dùng trong tạo hình thân đốt sống | T040320S | Spinefix | Teknimed SAS | Xi măng cột sống Spinefix | 2526BV-VT-851.6 |  | Gói | 10 | Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | Xi măng xương dùng trong tạo hình thân đốt sống Xi măng gồm có: 1 lọ bột xi măng 21g + 1 lọ 10ml chứa dung môi. Khối lượng xi măng sau khi pha trộn để bơm tạo thân đốt sống >= 21cc. Xi măng có hạt cản quang, nhiệt độ khi đông cứng < 67.5 độ, thời gian làm việc > 10 phút, thời gian đông đặc 18 phút ở nhiệt độ phòng 23 độ C |  | 3006 | 3.650.000 | 36.500.000
|  |  |  | Kim chọc dò đẩy xi măng vào thân vít rỗng | S12001050 | Bone cement cannula | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Kim chọc dò đẩy xi măng vào thân vít rỗng (Bone Cement Cannula) | 2526BV-VT-851.7 |  | Cái | 60 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Kim chọc dò đẩy xi măng vào thân vít rỗng - Vật liệu: Hợp kim y tế - Kim đẩy vào thân vít rỗng, nòng rỗng và có 1 cây lõi bên trong để đẩy xi măng. - Kim được cố định với vít rỗng và có một lỗ nhỏ để tăng áp xuất cho việc bơm xi măng và thân vít rỗng, chiều dài tối thiểu 175mm, có thể kéo dài nòng bơm gấp đôi. - Nòng rỗng của kim có thể chứa tối thiểu 1,2ml hỗn hợp xi măng cho 1 lần bơm xi măng. - Kim được dùng chung với xi măng và vít rỗng lòng hoặc vít rỗng lòng qua da. |  | 9018 | 1.190.000 | 71.400.000
381 | PP2500390208 | Bộ vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | [18 empty] | 155.800.000
|  |  |  | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | 55840024530 55840024535 55840024540 55840024545; 55840024550; 55840024555; 55840024560; 55840025530 55840025535 55840025540 55840025550 55840025555 55840026530 55840026535 55840026540 55840026545 55840026550 55840026555; 55840026560; 55840026570; 55840026580; 55840027530 55840027535 55840027540 55840027545 55840027550 55840027555; 55840027560; 5584007570; 55840027580; 55840028535; 55840028540; 55840028545; 55840028550; 55840028555; 55840028560; 55840028565; 55840028570; 55840028575; 55840028580; 55840029540; 55840029545; 55840029550; 55840029555; 55840029560; 55840029565; 55840029570; 55840029575; 55840029580 | Medtronic | Medtronic Puerto Rico Operations, Co | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | 2526BV-VT-852.1 |  | Cái | 12 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2023 trở đi | - Vật liệu: hợp kim Titanium với mũ vít bằng hợp kim Cobalt Chrome, vòng vương miện bằng Titanium - Đường kính vít từ 4.5-9.5mm - Chiều dài từ 30mm-80mm - Tổng chiều cao mũ vít: 17.04mm - Vít có hai vùng ren: vùng ren xương xốp phía đầu vít với khoảng cách giữa 2 bước ren là 4mm và vùng ren xương cứng phía mũ vít với khoảng cách giữa hai bước ren là 2mm. - Ren mở rộng đến đầu thon để dễ dàng bắt vít - Có 6 lỗ phía đầu vít cho phép xi măng có thể trực tiếp đi qua thân và các lỗ vít giúp cố định tức thời với những trường hợp có chất lượng xương kém - Đồng bộ với ốc khoá trong tự gãy có tổng chiều cao 13.5mm và nẹp dọc đường kính 5.5mm Đạt tiêu chuẩn: ISO, CFS |  | 9021 | 9.000.000 | 108.000.000
|  |  |  | Ốc khóa trong cho vít đơn trục, đa trục hai bước ren | 5540030 | Medtronic | 1. Medtronic Puerto Rico Operations, Co. 2. Medtronic Medical Costa Rica S.R.L. | Ốc khóa trong cho vít đơn trục, đa trục hai bước ren | 2526BV-VT-852.2 |  | Cái | 12 | Costa Rica |  |  |  | 2023 trở đi | - Vật liệu: hợp kim Titanium - Công nghê cánh ren ngược giúp tối đa tiếp xúc giữa ren của ốc khoá trong với đầu mũ vít, tự gãy khi vặn đủ lực - Vít có đặc tính với đầu tù giảm khả năng bắt lệch trục từ điểm đầu tới mũ vít - Đường kính: 8.863mm - Khoảng cách giữa hai bước ren: 1.0mm - Tổng chiều cao: 13.5mm - Đồng bộ với vít đa trục/đơn trục 2 bước ren và nẹp dọc 5.5mm Đạt tiêu chuẩn: ISO, FDA |  | 9021 | 1.500.000 | 18.000.000
|  |  |  | Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng | 869-021/ 855-011 | Medtronic | 869-021: Medtronic Sofamor Danek Manufacturing/ Medtronic Medical Costa Rica S.R.L. 855-011: Warsaw Orthopedic, Inc. (also known as Medtronic Sofamor Danek Manufacturing)/ Medtronic Medical Costa Rica S.R.L | Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng/ Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng hợp kim Titanium | 2526BV-VT-852.3 |  | Cái | 2 | Hoa Kỳ Costa Rica |  |  |  | 2023 trở đi | -Nẹp dọc cứng đường kính 5,5mm: - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Dài 500mm/ 508mm, trong đó bao gồm đầu 6mm/ 8mm hình lục lăng dùng để xoay nẹp. - Có 2 đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay Đạt tiêu chuẩn: ISO, FDA |  | 9021 | 1.400.000 | 2.800.000
|  |  |  | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha | C01A | Medtronic | Tecres S.p.A | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha HV-R | 2526BV-VT-852.4 |  | Gói | 2 | Ý |  |  |  | 2024 trở đi | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha gồm: - Bột xi măng: 20g xi măng tiệt trùng dạng bột với Barium sulphate 30%, Methyl methacrylate-Styrence-copolymer 68%, Benzonyl peroxide 2% - Dung dịch pha: 9g chất lỏng trong lọ vô trùng với thành phần Methyl methacrylate (mono-mer): 99.1%, N, N-dimethyl-p-toluidine: 0.9%, Hydroquinone 75ppm - Là loại xi măng có độ nhớt cao - Có cản quang: 30% Barium Sulfate - Thời gian làm việc khoảng 8 phút ở 22⁰C - Bảo quản dưới 25⁰C |  | 3006 | 6.000.000 | 12.000.000
|  |  |  | Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống | 114280300S | Double Medical | Double Medical Technology Inc. | Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống | 2526BV-VT-852.5 |  | Cái | 12 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | - Vật liệu: Thép không gỉ và polymer hữu cơ - Thành phần: 1 ống rỗng nòng và 1 kim chọc đẩy xi măng có vạch chia dung tích. - Kích thước: Đường kính 3.0mm, dài 188mm - Dung tích: 1cc |  | 9018 | 1.250.000 | 15.000.000
382 | PP2500390209 | Bộ nẹp, vít cột sống cổ lối trước | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ IQ | [18 empty] | 625.300.000
|  |  |  | Nẹp cột sống cổ trước 1 tầng 4 lỗ, các cỡ | 951094210; 951094230; 951094250; 951094275; 951094300; 951094325; 951094350 | Camic-Ⅰ Anterior Cervical Plate | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Nẹp cột sống cổ trước 1 tầng 4 lỗ, các cỡ Camic- I Anterior Cervical Plate, all sizes (L21-35mm) | 2526BV-VT-853.1 |  | Cái | 20 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Nẹp cột sống cổ lối trước có khóa - Chất liệu: Hợp kim Titanium. - Chiều dà̀i: tối thiểu các kích thước từ 21mm đến 35mm, mỗi bước tăng 2mm - 2.5 mm. - Chiều dày nẹp tối đa (A-P): 2mm. - Nẹp 1 tầng có 4 lỗ bắt vít. |  | 9021 | 7.850.000 | 157.000.000
|  |  |  | Nẹp cột sống cổ trước 2 tầng 6 lỗ, các cỡ | 951096350; 951096375; 951096400; 951096425; 951096450; 951096475; 951096500 | Camic-Ⅰ Anterior Cervical Plate | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Nẹp cột sống cổ trước 2 tầng 6 lỗ, các cỡ Camic- I Anterior Cervical Plate, all sizes (L35-50mm) | 2526BV-VT-853.2 |  | Cái | 10 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Nẹp cột sống cổ lối trước có khóa - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Chiều dài: Tối thiểu các kích thước từ 35mm đến 50mm, mỗi bước tăng tối đa 2.5 mm. - Chiều dày nẹp tối đa (A-P): 2mm. - Nẹp 2 tầng có 6 lỗ bắt vít. - Trên thân nẹp có mũ khóa tự động để khóa vít. |  | 9021 | 8.150.000 | 81.500.000
|  |  |  | Nẹp cột sống cổ trước 3 tầng 8 lỗ, các cỡ | 951098525; 951098550; 951098575; 951098600; 951098625; 951098650; 951098675; 951098700; 951098725 | Camic-Ⅰ Anterior Cervical Plate | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Nẹp cột sống cổ trước 3 tầng 8 lỗ, các cỡ Camic- I Anterior Cervical Plate, all sizes (L50-72.5mm) | 2526BV-VT-853.3 |  | Cái | 5 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Nẹp cột sống cổ lối trước có khóa - Chất liệu: Hợp kim Titanium. - Chiều dài: Tối thiểu các kích thước từ 50mm đến72.5 mm, mỗi bước tăng tối đa 2.5 mm. - Chiều dày nẹp tối đa (A-P): 2mm. - Nẹp 3 tầng có 8 lỗ bắt vít. - Trên thân nẹp có mũ khóa tự động để khóa vít. |  | 9021 | 9.250.000 | 46.250.000
|  |  |  | Vít cột sống cổ trước | 951034011; 951034012; 951034013; 951034014; 951034015; 951034016; 951034017; 951034018; 951034019; 951034511; 951034512; 951034513; 951034514; 951034515; 951034516; 951034517; 951034518; 951034519; 951034520; 951034521 | Camic-Ⅰ Variable Angle Screw | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Vít cột sống cổ trước, Camic - I Variable Angle Screw | 2526BV-VT-853.4 |  | Cái | 120 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Vít cột sống cổ lối trước - Vật liệu: Hợp kim Titanium. - Tối thiểu 2 đường kính: 4.0 mm và 4.5 mm - Chiều dài: 11mm - 21mm bước tăng tối đa 1mm. - Góc xoay: 18 độ. |  | 9021 | 790.000 | 94.800.000
|  |  |  | Đĩa đệm cột sống cổ | 991500005; 991500006; 991500007; 991500008; 991500009; 991500010; 991500011; 991500012 | MSC-C PEEK | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Đĩa đệm cột sống cổ, MSC-C Peek | 2526BV-VT-853.5 |  | Cái | 20 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Đĩa đệm cột sống cổ các cỡ - Chất liệu: Peek - Chiều cao: 5mm - 12mm, mỗi bước tăng 1mm. - Chiều dài: 12mm - Chiều rộng: 13mm - Độ ưỡn: 5º. - Có 3 điểm đánh dấu bằng Tantalum - Khoang đĩa đệm lớn cho phép sự hợp nhất diễn ra thông qua cấy ghép. - Răng sắc nhọn 2 bên |  | 9021 | 7.650.000 | 153.000.000
|  |  |  | Đĩa đệm cột sống cổ các cỡ kèm 2 vít khóa | 991121405; 991121406; 991121407; 991121408; 991121409; 991121410; 991121411; 991121412 | MSC-AC PEEK | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Đĩa đệm cột sống cổ kèm 2 vít khóa, MSC-AC Peek | 2526BV-VT-853.6 |  | Cái | 5 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Đĩa đệm cột sống cổ các cỡ kèm 2 vít khóa * Đĩa đệm cột sống cổ: Thân có 2 lỗ bắt vít với góc nghiêng 35 độ, với 2 điểm khóa cài cho vít. - Chất liệu: Peek - Chiều dài: 12mm - Chiều rộng: 13mm - Chiều rộng: 13mm; 15mm - Hệ thống răng ngược. - Độ ưỡn giữa 2 mặt của đĩa đệm là 3 độ và 10 độ. * Vít tự khoan. - Vật liệu: hợp kim Titanium. - Chiều dài: 12mm-18mm |  | 9021 | 18.550.000 | 92.750.000
383 | PP2500390210 | Bộ nẹp cổ lối trước | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 356.000.000
|  |  |  | Nẹp cổ lối trước 1 tầng | APA20, APA22, APA24, APA26, APA28, APA30, APA32, APA34, APA36 | Medyssey Co., Ltd | Medyssey Co., Ltd | Nẹp cổ lối trước 1 tầng | 2526BV-VT-854.1 |  | Cái | 20 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu: hợp kim Ti6Al4V Eli hoặc tương đương. Nẹp có vòng chặn giúp vít không bị dịch chuyển. Chiều dài nẹp tối thiểu từ 20mm đến 35mm; Chiều rộng nẹp 18mm; Chiều dày nẹp 2mm. |  | 9021.1090 | 4.140.000 | 82.800.000
|  |  |  | Nẹp cổ lối trước 2 tầng | APB38, APB41, APB44, APB47, APB50, APB53, APB56 | Medyssey Co., Ltd | Medyssey Co., Ltd | Nẹp cổ lối trước 2 tầng | 2526BV-VT-854.2 |  | Cái | 10 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu: hợp kim Ti6Al4V Eli hoặc tương đương. Nẹp có vòng chặn giúp vít không bị dịch chuyển. Chiều dài nẹp tối thiểu từ 38mm đến 55mm; Chiều rộng nẹp 18mm; Chiều dày nẹp 2mm. |  | 9021.1090 | 7.200.000 | 72.000.000
|  |  |  | Nẹp cổ lối trước 3 tầng | APC50, APC53, APC56, APC59, APC62, APC65, APC68, APC71, APC74. APC77 | Medyssey Co., Ltd | Medyssey Co., Ltd | Nẹp cổ lối trước 3 tầng | 2526BV-VT-854.3 |  | Cái | 3 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu: hợp kim Ti6Al4V Eli hoặc tương đương. Nẹp có vòng chặn giúp vít không bị dịch chuyển. Chiều dài nẹp tối thiểu từ 50mm đến 75mm; Chiều rộng nẹp 18mm; Chiều dày nẹp 2mm. |  | 9021.1000 | 8.100.000 | 24.300.000
|  |  |  | Nẹp cổ lối trước 4 tầng | APD74, APD77, APD80, APD83, APD86, APD89, APD92 | Medyssey Co., Ltd | Medyssey Co., Ltd | Nẹp cột sống cổ lối trước 4 tầng | 2526BV-VT-854.4 |  | Cái | 2 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu: hợp kim Ti6Al4V Eli hoặc tương đương. Nẹp có vòng chặn giúp vít không bị dịch chuyển. Chiều dài nẹp tối thiểu từ 75mm đến 92mm; Chiều rộng nẹp 18mm; Chiều dày nẹp 2mm. |  | 9021.1090 | 12.850.000 | 25.700.000
|  |  |  | Vít cột sống cổ lối trước | APSxxxxV, APSxxxxVS | Medyssey Co., Ltd | Medyssey Co., Ltd | Vít cột sống cổ lối trước | 2526BV-VT-854.5 |  | Cái | 210 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu hợp kim Ti6al4v Eli hoặc tương đương. Đường kính vít gồm tối thiểu hai loại 4.0mm, 4,5mm. Chiều dài vít tối thiểu từ 10mm đến 15mm. Hai bước ren đầu có sẻ rãnh sắc. |  | 9021.1090 | 720.000 | 151.200.000
384 | PP2500390211 | Bộ nẹp, vít cột sống cổ lối sau | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ IQ | [18 empty] | 461.000.000
|  |  |  | Vít xốp đa trục cột sống cổ sau góc nghiêng 30-45 độ | 950603508; 950603510; 950603512; 950603514; 950603516; 950603518; 950603520; 950603522; 950603524; 950603526; 950603528; 950603530; 950603532; 950603534; 950604008; 950604010; 950604012; 950604014; 950604016; 950604018; 950604020; 950604022; 950604024; 950604026; 950604028; 950604030; 950604032; 950604034 | CTS-3.5 Cancellous Multi Axial Screws | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Vít xốp đa trục CTS 3.5 Cancellous Multi Axial Screws | 2526BV-VT-855.1 |  | Cái | 40 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Vít xốp đa trục cột sống cổ sau góc nghiêng 45 độ - Vật liệu: Titanium. - Đường kính: 3.5mm đến 4.0mm. - Chiều dài: 8mm-34mm, mỗi bước tăng tối đa 2mm. - Đầu vít nhọn, tự taro. - Nghiêng 30-45 độ - Dùng với thanh dọc đường kính 3.5mm và ốc khóa trong. |  | 9021 | 4.510.000 | 180.400.000
|  |  |  | Vít đốt sống | 950623526; 950623528; 950623530; 950623532; 950623534; 950623536; 950623538; 950623540 | CTS-3.5 Cortex Shaft Screws | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Vít đốt sống (C1 - C2) CTS -3.5 Cortex Shaft Screws | 2526BV-VT-855.2 |  | Cái | 20 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Vít cột sống cổ - Vật liệu: Titanium. - Đường kính: 3.5mm. - Chiều dài: 26mm-40mm, mỗi bước tăng tối đa 2mm. - Đầu vít nhọn, tự taro. - Thân vít được chia làm 2 phần: + Đầu dưới có bước ren nhỏ bám chặt vào thân đốt sống. + Đầu trên không bước ren giúp vít di chuyển dễ dàng qua chân cung. - Nghiêng 30-45 độ so với phương thẳng đứng, cho phép quay 60-90 độ hoặc 30-45 độ theo bất kỳ hướng nào. - Dùng với thanh dọc đường kính 3.5mm và ốc khóa trong. |  | 9021 | 4.750.000 | 95.000.000
|  |  |  | Ốc khóa trong cột sống cổ lối sau | 950694000 | CTS-3.5 Set Screw | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Ốc khóa trong cột sống cổ CTS - 3.5 Set screw | 2526BV-VT-855.3 |  | Cái | 60 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Ốc khóa trong cột sống cổ lối sau - Vật liệu: Titanium. - Đường kính: 6mm. - Có thiết kế ren ốc một chiều, ren bên ngoài ăn khớp với ren trong của đầu vít. - Dùng với vít đa trục cột sống cổ lối sau có đường kính 3.5mm, 4.0mm và thanh dọc đường kính 3.5mm. |  | 9021 | 710.000 | 42.600.000
|  |  |  | Thanh dọc tròn cột sống sống cổ sau , 2 đường kính | 950690100; 950690101; 950690102 | CTS-3.5 Rod | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Thanh dọc cột sống 2 đường kính 3.5/5.5mm, CTS-3.5 Rod | 2526BV-VT-855.4 |  | Cái | 5 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Thanh dọc tròn cột sống cổ sau - Vật liệu: Titanium - Đường kính: một đầu thanh dọc 3.5mm và một đầu thanh dọc 5.5mm. - Chiều dài gồm 3 cỡ: + Ngắn: đường kính 3.5mm dài 120mm, đường kính 5.5mm dài 170mm. + Vừa: đường kính 3.5mm dài 240mm, đường kính 5.5mm dài 250mm. + Dài: đường kính 3.5mm dài 190mm, đường kính 5.5mm dài 500mm. - Khối trụ đồng nhất. - Có đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay. - Dùng kết nối với vít từ cổ xuống ngực, lưng. |  | 9021 | 5.550.000 | 27.750.000
|  |  |  | Thanh dọc tròn cột sống sống cổ sau 80mm | 950690000 | CTS-3.5 Rod | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Thanh dọc cột sống cổ sau CTS - 3.5 Rod (L80mm) | 2526BV-VT-855.5 |  | Cái | 10 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Thanh dọc tròn cột sống cổ sau - Vật liệu: Titanium - Đường kính: 3.5mm. - Chiều dài: 80mm - Khối hình tròn trụ đồng nhất. - Có đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay. - Tương thích với vít đa trục cột sống cổ sau có đường kính 3.5mm, 4.0mm và ốc khóa. |  | 9021 | 850.000 | 8.500.000
|  |  |  | Thanh dọc cột sống cổ 120mm | 950690001 | CTS-3.5 Rod | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Thanh dọc cột sống cổ sau CTS - 3.5 Rod (L120mm) | 2526BV-VT-855.6 |  | Cái | 5 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Thanh dọc tròn cột sống cổ sau - Vật liệu: Titanium - Đường kính: 3.5mm. - Chiều dài: 120mm - Khối hình tròn trụ đồng nhất. - Có đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay. - Tương thích với vít đa trục cột sống cổ sau có đường kính 3.5mm, 4.0mm và ốc khóa. |  | 9021 | 1.750.000 | 8.750.000
|  |  |  | Thanh dọc cột sống cổ 240mm | 950690002 | CTS-3.5 Rod | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Thanh dọc cột sống cổ sau CTS - 3.5 Rod (L240mm) | 2526BV-VT-855.7 |  | Cái | 10 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Thanh dọc tròn cột sống cổ sau - Vật liệu: Titanium - Đường kính: 3.5mm. - Chiều dài: 240mm - Khối hình tròn trụ đồng nhất. - Có đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay. - Tương thích với vít đa trục cột sống cổ sau có đường kính 3.5mm, 4.0mm và ốc khóa. |  | 9021 | 2.650.000 | 26.500.000
|  |  |  | Thanh nối ngang cột sống cổ lối sau | 950695040; 950695045; 950695050; 950695055; 950695060; 950695065; 950695070; 950695075 | CTS-3.5 Cross Link | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Thanh nối ngang cổ sau CTS-3.5 Cross Link | 2526BV-VT-855.8 |  | Cái | 10 | Hungary |  |  |  | 2024 trở đi | Thanh nối ngang cột sống cổ lối sau - Vật liệu: Titanium - Đường kính: 3.5mm. - Chiều dài từ 40mm đến 75mm, mỗi bước tăng tối đa 5mm. - Xoay đa chiều, uốn và chiều dài điều chỉnh được. - Cố định với thanh dọc bằng 2 vít khóa. - Dùng với thanh dọc đường kính 3.5mm. |  | 9021 | 7.150.000 | 71.500.000
385 | PP2500390212 | Bộ nẹp cổ lối sau | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 609.250.000
|  |  |  | Vít cột sống cổ lối sau | PPOxxxx | Medyssey Co., Ltd | Medyssey Co., Ltd | Vít cột sống cổ lối sau | 2526BV-VT-856.1 |  | Cái | 100 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Vít dùng cho cột sống cổ lối sau. - Chất liệu hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương - Thiết kế ren ngược. Đường kính đầu vít 8.5 mm.Chiều dài mũ vít 10,5 mm. - Đường kính vít gồm tối thiểu các loại 3.5, 4.0, 4.5 mm. Chiều dài vít tối thiểu từ 10mm đến 60 mm, bước tăng tối đa 2mm. Độ sâu bước ren 0,7mm . Khoảng cách bước ren 2,5 mm. - Góc dao động 75 độ . - Bước ren đầu có sẻ rãch sắc. |  | 9021.1090 | 4.100.000 | 410.000.000
|  |  |  | Ốc khóa trong cho vít cột sống cổ lối sau | SA070 | Medyssey Co., Ltd | Medyssey Co., Ltd | Vít ốc khóa dùng trong mổ cột sống cổ lối sau | 2526BV-VT-856.2 |  | Cái | 100 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Ốc khóa trong cho vít cột sống cổ lối sau. - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Đường kính: 7.0mm. Chiều cao: 3.2mm . |  | 9021.1090 | 750.000 | 75.000.000
|  |  |  | Nẹp nối ngang cổ sau | CLP18A, CLP21A, CLP25A, CLP33A, CLP49A, LCLP18A, LCLP21A, LCLP25A, LCLP33A, LCLP49A, | Medyssey Co., Ltd | Medyssey Co., Ltd | Thanh ngang (Nẹp nối ngang) có móc 2 đầu có thể điều chỉnh độ dài dùng trong mổ cột sống cổ lối sau | 2526BV-VT-856.3 |  | Cái | 10 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Nẹp nối ngang - Có móc 2 đầu để nối, giữ 2 thanh nẹp dọc; có thể điều chỉnh độ dài. - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Đường kính gồm tối thiểu hai loại 3.6mm và 4.1mm. Chiều dài tối thiểu có khoảng từ 18mm đến 58mm. |  | 9021.1000 | 3.150.000 | 31.500.000
|  |  |  | Nẹp dọc cổ sau | Rxxxxx | Medyssey Co., Ltd | Medyssey Co., Ltd | Thanh nẹp dọc cổ sau (loại thẳng) | 2526BV-VT-856.4 |  | Cái | 25 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Thanh nẹp dọc cổ sau, loại thanh thẳng dùng trong cổ lối sau - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli - Đường kính: Tối thiểu hai kích thước: 3,5mm/4,0mm - Chiều dài: Tối thiểu từ 30mm đến 400 mm |  | 9021.1090 | 1.500.000 | 37.500.000
|  |  |  | Nẹp nối thanh dọc cổ sau | LOC08, LOC10, LOC12, LOC14, LLOC08, LLOC10, LLOC12, LLOC14 | Medyssey Co., Ltd | Medyssey Co., Ltd | Thanh nối dọc (nẹp nối dọc) dạng bên dùng trong mổ cột sống cổ lối sau | 2526BV-VT-856.5 |  | Cái | 5 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Đường kính tối thiểu gồm các loại: 3.5mm, 3.6mm, 4.0mm, và 4.1mm. - Một đầu kết nối thanh nẹp, một đầu kết nối với vít. Chiếu dài từ tối thiểu từ 8mm đến 14 mm. |  | 9021.1000 | 6.250.000 | 31.250.000
|  |  |  | Nẹp nối vùng cổ - ngực | DR3545, DR3555, DR3560, DR3563, DR3545L, DR3555L, DR3560L, DR3563L, DR4045, DR4055, DR4060, DR4063, DR4045L, DR4055L, DR4060L, DR4063L | Medyssey Co., Ltd | Medyssey Co., Ltd | Thanh nẹp dọc cổ sau (nẹp dọc cổ-ngực) kích thước 2 đầu khác nhau | 2526BV-VT-856.6 |  | Cái | 5 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | - Thanh nối dọc kích thước 2 đầu khác nhau nhằm nối phần cổ ngực và phần lưng ngực. - Chất liệu: hợp kim titanium Ti6al4v Eli hoặc tương đương. - Đường kính phía cổ tối thiểu hai kích thước: 3.5mm và 4.0mm. Đường kính phía lưng gồm tối thiểu các loại: 4.5mm, 5.5mm, 6.0mm,6.35mm. - Chiều dài gồm tối thiểu các loại: 200mm và 400mm. |  | 9021.1000 | 4.800.000 | 24.000.000
386 | PP2500390213 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 156.000.000
|  |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ | CPxxxx | Medyssey Co., Ltd | Medyssey Co., Ltd | Miếng ghép cổ nhân tạo | 2526BV-VT-8571 |  | Cái | 20 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | - Chất liệu PEEK. - Chiều cao: Tối thiểu từ 4mm đến 16mm. - Chiều dài, chiều rộng gồm tối thiểu các loại: 12x14, 14x16mm, 14x12mm, 16x14mm. - Thiết kế có răng. Hai bề mặt trên và dưới có rãnh tạo độ nhám giảm nguy cơ trượt. |  | 9021.1090 | 7.800.000 | 156.000.000
387 | PP2500390214 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ kèm vít loại | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 145.000.000
|  |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ kèm vít loại | CSPxxxxT | Medyssey Co., Ltd | Medyssey Co., Ltd | Miếng ghép cổ nhân tạo liền nẹp | 2526BV-VT-8572 |  | Cái | 10 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | -Thiết kế có răng. - Chất liệu: PEEK và hợp kim Titanium Ti6Al4V Eli hoặc tương đương. - Kích cỡ gồm tối thiểu các loại: 12x14, 13x14, 14x14, 15x14, 16x14, 14x16, 15x16, 16x16, 17x16, 18x16, 19x16, 18x19mm. - Độ cao tối thiểu từ 4mm đến 12mm. - Vít khóa tự taro đường kính tối thiểu 2 kích thước 2.5mm và 3mm, chiều dài thân vít tối thiểu từ 12mm - 20mm. Góc ưỡn 45 độ(± 5%) |  | 9021.1090 | 14.500.000 | 145.000.000
388 | PP2500390215 | Miếng ghép đĩa đệm lưng | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 181.500.000
|  |  |  | Miếng ghép đĩa đệm lưng | BSxxxxx, BNxxxxx | Medyssey Co., Ltd | Medyssey Co., Ltd | Miếng ghép lưng nhân tạo | 2526BV-VT-8573 |  | Cái | 30 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | - Chất liệu: PEEK. - Loại thẳng, độ ưỡn tối thiểu từ 0 độ đến 8 độ. - Chiều rộng tối thiểu từ 9mm đến 11mm. Chiều dài tối thiểu từ 22mm đến 27mm. - Chiều cao tối thiểu từ 8mm đến 15mm. - Bề mặt trên & dưới có rãnh tạo độ nhám giảm nguy cơ trượt. - Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương tối thiểu từ 1.6cc đến 4.0cc |  | 9021.1090 | 6.050.000 | 181.500.000
389 | PP2500390216 | Miếng ghép đĩa đệm lưng loại cong | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | [18 empty] | 57.500.000
|  |  |  | Miếng ghép đĩa đệm lưng loại cong | 9392507; 9392508; 9392509; 9392510; 9392511; 9392512; 9392513; 9392514; 9392515; 9393007; 9393008; 9393009; 9393010; 9393011; 9393012; 9393013; 9393014; 9393015 | Medtronic | 1. Medtronic Puerto Rico Operations, Co. 2. Medtronic Sofamor Danek Deggendorf GmbH | Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo | 2526BV-VT-8574 |  | cái | 5 | Hoa Kỳ/ Đức |  |  |  | 2024 trở đi | - Vật liệu: PEEK - Đầu hình viên đạn, có răng. - Số điểm đánh dấu cản quang: 4 điểm - Chiều dài: 25, 30mm - Chiều cao: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15mm - Chiều rộng trước /sau : 10mm - Độ ưỡn: 6 độ - Diện tích bề mặt 133mm2 với chiều dài 25mm, 156mm2 với chiều dài 30mm - Khoang ghép xương từ: 0.3 - 1.17 cc tùy kích thước. - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. - Có 2 đầu gắn dụng cụ để đặt gắn thẳng 0 độ hoặc gắn nghiêng 15 độ - Cách nhận biết khi đặt đĩa đệm hoàn chỉnh là: Sau khi đặt vào đĩa đệm bệnh nhân sẽ cho hình ảnh X quang( Lateral hình chữ H, A/P là 3 đường thẳng song song) -Đạt tiêu chuẩn: ISO, FDA |  | 9021 | 11.500.000 | 57.500.000
390 | PP2500390217 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ kèm theo vít | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | [18 empty] | 130.000.000
|  |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ kèm theo vít | Miếng ghép đĩa điệm PEEK nghiêng: G6626525; G6626526; G6626527; G6626528; G6626529; G6626520; G6626745; G6626746; G6626747; G6626748; G6626749; G6626740; Vít tự taro/ Vít cột sống cổ trước tự khoan hai bước ren: G6633511; G6633513; G6633515; G6634011; G6634013; G6634015; G6623511; G6623513; G6623515; G6624011; G6624013; G6624015 | Medtronic | Miếng ghép đĩa đệm PEEK nghiêng: 1. Medtronic Puerto Rico Operations, Co. 2. Medtronic Sofamor Danek Deggendorf GmbH Vít tự ta-rô/ Vít cột sống cổ trước tự khoan hai bước ren: Medtronic Puerto Rico Operations, Co. | Đĩa đệm cột sống cổ dùng độc lập kèm vít | 2526BV-VT-8575 |  | Bộ | 5 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | 1. Nẹp cổ trước liền đĩa đệm - Hình dáng: Hình thang, có răng 2 phía chống tuột, 2 lỗ dành cho bắt vít có ren xương cứng và ren xương xốp với vòng xoay khóa vít. - Vật liệu: PEEK - Kích thước: 15x12mm và 17x14mm - Chiều cao: 5-10mm - Độ dày: cạnh sau 2.5mm, cạnh bên 2.25mm, cạnh trước 3.8mm - Độ nghiêng khi bắt vít: + Dùng dụng cụ dẫn hướng: Hướng đầu-đuôi 40 độ, Hướng ra ngoài 8 độ + Không dùng dụng cụ dẫn hướng: Hướng đầu-đuôi 27-47 độ, Hướng ra ngoài 1-10 độ - Độ nghiêng Lordosis: 6 độ - Số điểm đánh dấu cản quang: 2 điểm bằng chất liệu hợp kim Titan - Khoang ghép xương: 0.31cc - 0.97cc Đạt tiêu chuẩn: FDA 2. Vít tự khoan/ tự Taro - Vật liệu: hợp kim Titanium - Được thiết kế với hai phần: ren xương cứng và ren xương xốp - Đường kính: 3.5mm và 4.0mm - Chiều dài: 11mm, 13mm, 15mm - Vít 11mm có 4.24mm phần ren xương cứng - Vít 13mm và 15mm có 5.24mm phần ren xương cứng Đạt tiêu chuẩn: ISO, FDA |  | 9021 | 26.000.000 | 130.000.000
391 | PP2500390218 | Bộ dụng cụ đổ xi măng có bóng cơ số 2 - bóng đôi | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU | [18 empty] | 634.400.000
|  |  |  | Bộ dụng cụ đổ xi măng có bóng cơ số 2 - bóng đôi | C/ZC-type I-x; C/ZC-type-3.7 + C/SZ-type I-3.0 + T060406 + BL-CY-xx + BL-Z2/xx + T/type(flat)-3.0 + 10KBVHV | Changzhou Blon + Teknimed + Kibo Biologics | Changzhou Blon + Teknimed + Kibo Biologics | Bộ dụng cụ đổ xi măng có bóng kèm xi măng độ nhớt cao | 2526BV-VT-858 |  | Bộ | 20 | Trung Quốc + Pháp + Ý |  |  |  | 2025 trở đi | 1. 01 Kim chọc và khoan thân sống bao gồm: + 02 ống Trocar dạng rỗng nòng, có vạch chia trên thân + 02 kim bên trong: mũi vát và mũi kim cương 2. 01 Bộ bơm áp lực đẩy xi măng vào kim chọc kèm bộ trộn gồm: 01 tay trộn, 01 thân bộ trộn dung tích 70cc (± 5%) có khóa Luer, 01 pittong áp lực để đẩy xi măng vào kim chọc, 01 phễu đổ xi măng vào bộ trộn, 01 dây hút chân không, 01 bộ kết nối với khóa Luer trên thân bộ trộn, 01 xy lanh để hút dung dịch pha vào xi măng, 01 kim tiêm 3. 02 Bộ bơm áp lực có đồng hồ đo: Dạng xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng, áp lực bơm tối đa 400psi 4. 02 Bóng nong thân đốt sống - Bóng chịu lực tối đa 400psi - Có 2 điểm cản quang, dung tích tối đa lên tới 5cc 5. 04 Kim chọc đưa xi măng vào thân sống - Vật liệu: thép 304 và nhựa - Bao gồm ống rỗng nòng và dụng cụ có vạch đo độ sâu loại thụ động dung tích 1.2ml trong thân dụng cụ 6. 01 Xi măng tiệt trùng dạng bột có trọng lượng 20g - Lọ dung dịch pha có trọng lượng 10g. - Độ kết dính (độ nhớt) cao, có cản quang - Bảo quản nhiệt độ dưới 25 độ C |  |  | 31.720.000 | 634.400.000
392 | PP2500390219 | Bộ dụng cụ đổ xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ | [18 empty] | 323.200.000
|  |  |  | Bộ dụng cụ đổ xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | "VP 11xx; AVP13xx; AVP15xx; A-MIX A-VINS 01 - 0310" | Ý / Đức | Biopsybell ; Osartis GmbH | Bộ dụng cụ đổ xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | 2526BV-VT-859 |  | Bộ | 20 | Ý / Đức |  |  |  | 2024 trở đi | "1. Kim dò cuống sống: - Mũi vát - Tối thiểu 3 kích cỡ 11G , 13G và 15G. Chiều dài tối thiểu từ 100mm đến 150mm. - Phần cán được làm bằng nhựa, có hệ thống khóa chống xoay và phần còn lại được làm bằng thép AISI 304. 2. Bơm áp lức đẩy xi măng kèm bộ trộn bao gồm: - Bộ trộn kín được làm bằng nhựa, nắp có khóa và có 1 quả bóng bằng kim loại. - Bơm áp lực được thiết kế với tay cầm tiện dụng, gồm 1 xi lanh, ống nối dài 20cm(± 5%) có cơ chế dừng xi măng. 3. Xi măng cột sống - Thời gian trộn ngắn và đạt được độ nhớt ứng dụng nhanh chóng ngay khi trộn. - Thành phần gồm: Bột xi măng 24g và dung dịch pha xi măng 10ml - Thành phần có tối thiểu 45% Zirconium dioxide cho hình ảnh tia X tối ưu. - Nhiệt độ bảo quản: từ 0 độ đến 25 độ. - Nhiệt độ hoạt động: ≥18 độ" |  | 9018; 3006 | 16.160.000 | 323.200.000
393 | PP2500390220 | Bộ bơm xi măng có bóng | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 450.000.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng có bóng | - Xi măng: 1230 - Dụng cụ bơm xi măng: OKB1115, KYB-10, KYB-20 | Tecres S.P.A, OK Medinet Korea Co., Ltd | Tecres S.P.A, OK Medinet Korea Co., Ltd | Bộ bơm xi măng có bóng | 2526BV-VT-861 |  | Bộ | 10 | Italy, Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Bộ bơm xi măng có bóng bao gồm các thành phần: 1. 01 Hộp Xi Măng: - Thành phần tối thiểu bao gồm: 1 gói bột xi măng tối thiểu 19,2g; 1 lọ dung dịch pha tối thiểu 10ml. 2. 02 hệ thống trộn và bơm áp lực đẩy xi măng: Chất liệu nhựa Y Tế; Dạng xi lanh cán chữ T có đồng hồ thể hiện áp lực, thể tích 20ml (± 5%), áp lực bơm tối đa đạt 350PSI. 3. 02 Bóng nong thân đốt sống: Bóng nong đốt sống, gồm tối thiểu 3 loại kích thước 10, 15 và 20mm, khi bơm phồng chiều rộng đạt được là 14, 17, 19mm và tương ứng với chiều dài 16, 22, 34mm. Thể tích lần lượt 3, 5, 7 cc. 4. Bộ kim nhồi và đẩy xi măng (6 cái): Ba bộ kim nhồi và đẩy xi, chiều dài kim nhồi 253mm(± 5%), đường kính 3.0mm(± 5%), kim đẩy xi chiều dài 227mm(± 5%), đường kính 3.5mm(± 5%). 5. Bộ kim và mũi khoan đốt sống (2 cái): Chất liệu hợp kim Y Tế, đầu vát, đường kính trong tối thiểu từ 1.8mm đến 3.8mm, đường kính ngoài tối thiểu từ 3.0mm đến 4.3mm. 6. Bộ kim chọc dò và kim sinh thiết (2 cái): Bộ kim chọc dò và kim sinh thiết, gồm hai loại đầu vát và tròn cùng một dây dẫn hướng, đường kính tối thiểu 1.8mm. |  | 3006.4020, 9018.9090 | 45.000.000 | 450.000.000
394 | PP2500390221 | Bộ bơm xi măng không bóng | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 570.000.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng không bóng | - Xi măng: 1230 '- Dụng cụ bơm xi măng: OTKS, OTN SYSTEM 8, OTN SYSTEM 10 | Tecres S.P.A, OK Medinet Korea Co., Ltd | Tecres S.P.A, OK Medinet Korea Co., Ltd | Bộ bơm xi măng không bóng | 2526BV-VT-862 |  | Bộ | 30 | Italy, Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Bộ bơm xi măng không bóng bao gồm các thành phần: 1. 02 Kim chọc dò xương: Bộ kim chọc dò xương tối thiểu 2 kích thước 11G và 13G, đường kính kim tối thiểu từ 1.8mm đến 2.3mm. 2. 01 Hệ thống trộn và bơm áp lực đẩy xi măng: Bộ xi lanh trộn xi măng cán cữ T, thể tích tối thiểu đạt 20ml 3. 01 Hộp Xi Măng: - Thành phần tối thiểu bao gồm: 1 gói bột xi măng tối thiểu 19,2g; 1 lọ dung dịch pha tối thiểu 10ml. |  | 3006.4020, 9018.9090 | 19.000.000 | 570.000.000
395 | PP2500390222 | Bộ bơm xi măng loại không bóng kèm kim sinh thiết | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU | [18 empty] | 569.700.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng loại không bóng kèm kim sinh thiết | VM2xx/yy + 10KBVMV | Tsunami Medical S.r.l + Kibo Biologics | Tsunami Medical S.r.l + Kibo Biologics | Bộ bơm xi măng loại không bóng kèm xi măng độ nhớt trung bình | 2526BV-VT-863 |  | Bộ | 30 | Ý |  |  |  | 2025 trở đi | 1. Kim dọc dò cán nhựa, chiều dài gồm 2 cỡ từ 10cm đến 15cm, đường kính các cỡ 9G/11G/13G. 2. Bơm áp lực đẩy xi măng dạng kín, có van kết nối dạng luer Lock, trên thân bộ trộn có vạch đo dung tích xi măng, bộ trộn vừa có chức năng trộn vừa có chức năng bơm xi măng. Bộ trộn đi kèm 01 phễu đổ xi măng và 01 đầu lọc. 3. Xi măng sinh học có độ nhớt trung bình chứa 30% Bariumsulfat, khối lượng xi măng 20g kèm 10ml dung dịch pha. |  |  | 18.990.000 | 569.700.000
396 | PP2500390223 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng đơn | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 557.000.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng đơn | 1230; FG2700 + FG2200 /FG2701 + FG2203; SS101-2010 /FG1001-10/FG1001-15/FG1001-20; FG4003; FG2100/FG2102; FG2500/FG2504 | Tecres.S.p.a và Shanghai Kinetic Medical Co., Ltd | Tecres.S.p.a và Shanghai Kinetic Medical Co., Ltd | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng đơn | 2526BV-VT-864 |  | Bộ | 20 | Ý và Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | Bao gồm: - 01 xi măng có cản quang, độ nhớt thấp. Có sẵn lọ trộn. Bao gồm 20g xi măng, 9,4g chất lỏng dung môi, lọ trộn. Thể tích sau khí trộn 22.6cc Thành phần xi măng: Polymethymethacrylate 67,50%; Barium sulphate 30%; Benzoyl peroxide 2,5% Thành phần dung môi: Methylmethacrylate 99,10%; N,N-dimethyl-p-toluidine 0,90%; Hydroquinone 75ppm. Thời gian trộn: 60 giây, thời gian đợi 5 phút, thời gian làm việc 10 phút tại 23°C - 01 Kim chọc dò: Bao gồm mũi khoan và ống thông, giúp tạo đường vào qua cuống sống. Mũi khoan có loại đường kính 3.0mm, 3.5mm. Chiều dài làm việc 146mm Ống thông có loại đường kính 3.5mm, 4.2mm. Chiều dài làm việc 117mm - 01 Bóng nong thân đốt sống: Bóng nong thân đốt sống có các loại kích cỡ 10mm, 15mm, 20mm. Có thể chịu áp lực tối đa ≥ 300psi Độ nhám ≤1.6μm - 01 Xy lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực: Chiều dài dây 600mm, áp suất 30 atm, thể tích xy lanh 20ml Đồng hồ hiển thị tối đa 40 ATM, tay cầm chữ T tích hợp lẫy khóa để kiểm soát dễ dàng, mỗi vòng xoay là 0.5ml chính xác và an toàn - 01 Mũi khoan: Mũi khoan giúp mở rộng không gian trong thân đốt sống, có loại đường kính 3.5mm, 3.0mm - 04 Kim chọc bơm xi măng: Kim chọc bơm xi măng, có loại đường kính : 3.0mm, 3.5mm. |  | 9018 | 27.850.000 | 557.000.000
397 | PP2500390224 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng cong | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 774.000.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng cong | 1230; FG2700 + FG2200 ; LC102-2515/ LC102-2520/ LC102-2525 FG4003; FG2100; FG2502/FG2504; VO1103 | Tecres.S.p.a và Shanghai Kinetic Medical Co., Ltd | Tecres.S.p.a và Shanghai Kinetic Medical Co., Ltd | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng cong | 2526BV-VT-865 |  | Bộ | 20 | Ý và Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | Bao gồm: - 01 xi măng có cản quang, độ nhớt thấp. Có sẵn lọ trộn. Bao gồm 20g xi măng, 9,4g chất lỏng dung môi, lọ trộn. Thể tích sau khí trộn 22.6cc Thành phần xi măng: Polymethymethacrylate 67,50%; Barium sulphate 30%; Benzoyl peroxide 2,5% Thành phần dung môi: Methylmethacrylate 99,10%; N,N-dimethyl-p-toluidine 0,90%; Hydroquinone 75ppm. Thời gian trộn: 60 giây, thời gian đợi 5 phút, thời gian làm việc 10 phút tại 23°C - 01 Kim chọc dò: Bao gồm mũi khoan và ống thông, giúp tạo đường vào qua cuống sống. Đường kính mũi khoan: 3.5mm. Chiều dài làm việc 146mm Đường kính ống thông: 4.2mm. chiều dài làm việc 117mm - 01 Bóng nong thân đốt sống: Có các loại 15mm; 20mm; 25mm; Bóng cong so với trục catheter Bề mặt nhẵn, không vết xước, không tạp chất Có thể chịu áp lực 360psi không bị biến dạng Có thể chịu áp lực 200psi trong 10 lần mà không bị biến dạng Độ nhám ≤1.6μm Lực kéo ≥15N - 01 Xy lanh bơm phồng bóng: Chiều dài dây 600mm, áp suất 30 atm, thể tích xy lanh 20ml Đồng hồ hiển thị tối đa 40 ATM, tay cầm chữ T tích hợp lẫy khóa để kiểm soát dễ dàng, mỗi vòng xoay là 0.5ml chính xác và an toàn - 01 Mũi khoan giúp mở rộng không gian trong thân đốt sống. Đường kính 3.5mm - 04 Kim chọc bơm xi măng: Kim chọc bơm xi măng có loại đầu bằng, có loại có lỗ ở bên - 01 Kim chọc tạo đường vào cho bóng cong: dụng cụ có khả năng uốn cong đầu tip trong thân đốt sống và tạo ra một khoang hình vòng cung. Có thể chỉnh góc đầu tạo kênh từ 0 đến 90 độ |  | 9018 | 38.700.000 | 774.000.000
398 | PP2500390225 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng, loại tiếp cận nhanh | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ | [18 empty] | 997.800.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng, loại tiếp cận nhanh | "AK13B; AK13TR; AK11B; AK11TR; AK08BAC; AK08WT; AK13DR; AK11DR; AK08DR; AKB1310; AKB1315; AKB1320; AKB10;AKB15; AKB20; AKB105; AKB15J; AKB20J AKA30 AK13F1; AK11F1; AK08F1 A-MIX ; 01 - 0310" | Ý / Đức | Biopsybell ; Osartis GmbH, | Bộ dụng cụ đổ xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng | 2526BV-VT-866 |  | Bộ | 20 | Ý / Đức |  |  |  | 2024 trở đi | "Bộ hoàn chỉnh, các dụng cụ được đóng gói tiệt trùng. Bao gồm: 1. Bộ dụng cụ tiếp cận nhanh giảm thời gian làm thủ thuật: - 02 kim chọc dò cuống sống tối thiểu 6 cỡ từ 8G đến 13G; có dạng đầu vát và đầu nhọn. - 02 kim chọc dò có tính năng khoan tay. Trên thân có vạch thước đo để đo độ sâu khi gắn kim; - 02 Bộ bóng nong kèm hệ thống bơm bóng với 02 đồng hồ đo áp lực dạng Analog: Bóng nong tối thiểu 3 kích cỡ 10, 15 và 20 mm. 2. Bộ trộn xi măng kín gồm một ống lắc và một bi sắt ; 3. 4 kim đẩy xi măng cán nhựa có chia vạch và 4 xilanh 2,5ml. 4. Xi măng đóng tiệt trùng gồm 24g bột + 10ml dung dịch pha" |  | 9018; 3006 | 49.890.000 | 997.800.000
399 | PP2500390226 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng, loại 1 bóng tiếp cận nhanh | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ | [18 empty] | 1.236.900.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng, loại 1 bóng tiếp cận nhanh | "AK13B; AK13TR; AK11B; AK11TR; AK08BAC; AK08WT; AK13DR; AK11DR; AK08DR; AKB1310; AKB1315; AKB1320; AKB10;AKB15; AKB20; AKB105; AKB15J; AKB20J AKA30 AK13F1; AK11F1; AK08F1 A-MIX & 01 - 0310 " | Ý / Đức | Biopsybell ; Osartis GmbH, | Bộ dụng cụ đổ xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng | 2526BV-VT-867 |  | Bộ | 30 | Ý / Đức |  |  |  | 2024 trở đi | "Bộ hoàn chỉnh, các dụng cụ được đóng gói tiệt trùng. Bao gồm: 1. Bộ dụng cụ tiếp cận nhanh giảm thời gian làm thủ thuật: - 02 kim chọc dò cuống sống tối thiểu 6 cỡ từ 8G đến 13G; có dạng đầu vát, đầu nhọn. - 01 kim chọc dò có tính năng khoan tay. Trên thân có vạch thước đo để đo độ sâu khi gắn kim; - 01 Bộ bóng nong kèm hệ thống bơm bóng với ít nhất 02 đồng hồ đo áp lực dạng Analog: Bóng nong tối thiểu các kích cỡ 10, 15 và 20 mm. 2. Bộ trộn xi măng kín gồm một ống lắc và một bi sắt ; 3. 4 kim đẩy xi măng cán nhựa có chia vạch và 4 xilanh 2,5ml. 4. Xi măng đóng tiệt trùng gồm 24g bột + 10ml dung dịch pha" |  | 9018; 3006 | 41.230.000 | 1.236.900.000
400 | PP2500390227 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 930.000.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng | KPA11-102V-xxJ (bao gồm: KPA11-WB/KPA11-WTR; KPA11-DRI; KPABALxxJ; KPA-INFA; KPA11-FIL6); KPASH; 1230 | CIFOPACK; MENDEC | Biopsybell S.r.l; Tecres S.p.A | Bộ bơm xy măng tạo hình thân đốt sống có bóng (loại 2 bóng)BPB | 2526BV-VT-868 |  | Bộ | 20 | Ý |  |  |  | 2024 trở về sau | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống loại 2 bóng bao gồm: * 01 dao chích da vô trùng thì đầu số 11 * 01 bộ kít bơm xy măng 2 bóng gồm các thành phần: +/ 02 bộ kim chọc dò cuống sống kích thước 11G/13G, gồm vỏ và nòng (vỏ có vạch chia để xác định độ sâu, 1 nòng kim đầu dạng vát nhọn, 1 nòng kim đầu dạng vát kim cương). Cán cầm với hệ thống khóa, vạch dẫn hướng, thân kim và ống chất liệu thép không gỉ. Kim có chiều dài hoạt động 120 mm, chiều dài toàn bộ 171mm +/ 01 Dụng cụ khoan thân đốt sống: chiều dài hoạt động 182 mm, chiều dài tổng thể 217mm, đường kính 3mm, thân khoan có vạch chia dễ xác định độ sâu khi khoan. +/ 02 Bóng nong thân đốt sống: có các cỡ tối thiểu từ 10 đến 20mm, áp lực tối đa 400 PSI +/ 01 bộ dụng cụ bơm đẩy xy măng: gồm 6 kim và 04 xy lanh dung tích 2.5 ml +/ Bơm bóng có đồng hồ đo áp lực: 02 cái * Bộ trộn xy măng dạng bi lắc dung tích 90cc, có thể kết nối với xy lanh phù hợp để hút xi măng ra. * 01 gói Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp đựng sẵn trong bộ trộn: - Bao gồm 20g bột - Thể tích xi măng sau khi trộn là 22,6 cc. |  |  | 46.500.000 | 930.000.000
401 | PP2500390228 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 590.000.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | VTPP-1115; 1230; P-INJECT | CIFOPACK; MENDEC | Biopsybell S.r.l; Tecres S.p.A | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng BPB | 2526BV-VT-869 |  | Bộ | 40 | Ý |  |  |  | 2024 trở về sau | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống loại không bóng bao gồm: * 01 dao chích da vô trùng số 11 * 02 Kim chọc dò cuống sống đầu vát chất liệu thép AISI 304 và nhựa ABS, thân kim chia vạch, cỡ 11G (3mm), dài 150mm, có cơ chế khóa và tay cầm. Độ dài đầu vát 2.35 mm * 01 bộ bơm áp lực đẩy xi măng dạng pittong xoắn, dung tích 10cc * 01 gói Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp đựng sẵn trong bộ trộn: - Bao gồm 20g bột - Thể tích xi măng sau khi trộn là 22,6 cc. - Thời gian trộn 60 giây, thời gian đợi 5 phút và thời gian làm việc của xi măng khoảng 10 phút |  |  | 14.750.000 | 590.000.000
402 | PP2500390229 | Bộ dụng cụ đổ xi măng tạo hình thân đốt sống loại không bóng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 640.000.000
|  |  |  | Bộ dụng cụ đổ xi măng tạo hình thân đốt sống loại không bóng | TYP-ND1; TYP-ND2; KM-I; OpaCem | TYP-ND1; TYP-ND2; KM-I; OpaCem | Taeyeon Medical Co., Ltd./; Meta Biomed Co., Ltd.; Jiangsu Rongye Technology Co., Ltd./ | Bộ dụng cụ đổ xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng (có bộ trộn bơm áp lực đẩy xi măng) | 2526BV-VT-870 |  | Bộ | 40 | Hàn Quốc; Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - 01 Bộ trộn và bơm đẩy xi măng - 02 Kim chọc dò cán chữ T, mũi vát 1 bên: Bao gồm kim mũi vát, cán chữ T và nòng (trocar) vật liệu nhựa và thép không gỉ, Ống kim có chiều dài khả dụng 115mm, tổng chiều dài ống 136mm, đường kính trong 2mm, đường kính ngoài 3mm ; Lõi kim chiều dài khả dụng 139 ± 5mm, tổng chiều dài 153 ± 5mm; đường kính 2mm. - Xi măng xương kèm dung dịch pha: Thành phần Xi-măng: 20g xi-măng sinh học và 8.5g dung dịch pha. Thời gian đông cứng: từ 7 - 14 phút. |  |  | 16.000.000 | 640.000.000
403 | PP2500390230 | Bộ bơm xi măng loại thường dùng súng áp lực cao | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU | [18 empty] | 471.000.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng loại thường dùng súng áp lực cao | MD03111x/HP0 + ADCEMLV | Medical Device S.r.l + Aditus | Medical Device S.r.l + Aditus | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng bao gồm xi măng | 2526BV-VT-871 |  | Bộ | 30 | Ý + Đức |  |  |  | 2025 trở đi | - Bơm áp lực cao dạng súng, dung tích 15ml, ống bơm xi măng có đầu kết nối bằng thép không gỉ, Bộ trộn xi măng loại tay quay dạng kín, dung tích 40ml có thìa và phễu đổ xi măng và 4 xi lanh loại 5ml - Kim chọc dò cán nhựa chữ T, đường kính các loại 11G chiều dài 10cm đến 15cm. Trên thân kim có vạch đo độ sâu tương ứng. Kim là loại đầu vát - Gói Xi măng sinh học có độ nhớt thấp, khối lượng xi măng 20g kèm 10ml dung dịch pha, thời gian làm việc trên 14 phút ở 23 độ C |  |  | 15.700.000 | 471.000.000
404 | PP2500390231 | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da có bóng loại bóng cong đi kim một bên | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 1.151.000.000
|  |  |  | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da có bóng loại bóng cong đi kim một bên | T060407; T040520; SV211-18; SV211-22; SV211-26; SV240-30; SV110-4223; SV212-22; SV230-22 | T060407; T040520; SV211-18; SV211-22; SV211-26; SV240-30; SV110-4223; SV212-22; SV230-22 | Teknimed SAS/ Ningbo HicRen Biotechnology Co., Ltd. | Bộ dụng cụ đổ xi măng có bóng cong loại Hicren - Teknimed | 2526BV-VT-872 |  | Bộ | 20 | Pháp/ Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | - Bao gồm súng bơm xi măng và ống nối dài có khóa Luer-Lock chất liệu EPDM, thép không gỉ; bộ trộn chất liệu PP, EPDM; phếu chất liệu ABS; bóng lắc chất liệu kim loại; - Xi măng: được đóng gói 2 thành phần gồm một ống chất lỏng monomer và một gói bột polymer. - Bao gồm: bóng nong thân đốt sống dạng cong, dụng cụ tạo khoảng trống, gai dẫn hướng đầu tròn/nhọn, kim rỗng nòng, kim bơm xi măng cong chất liệu PEEK. - Bóng cong: chiều dài ống ngoài 235±10mm, đường kính ống ngoài: 2.5±0.3mm, dung tích tối đa: 7, 9ml. - Xi lanh bơm phồng bóng nong kèm đồng hồ đo áp lực |  |  | 57.550.000 | 1.151.000.000
405 | PP2500390232 | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da không bóng loại kim cong đi kim một bên | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 880.000.000
|  |  |  | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da không bóng loại kim cong đi kim một bên | T060407; T040520; SV110-3010; SV110-3013; SV110-3722; SV110-4213; SV130 | T060407; T040520; SV110-3010; SV110-3013; SV110-3722; SV110-4213; SV130 | Teknimed SAS/ Ningbo HicRen Biotechnology Co., Ltd. | Bộ dụng cụ đổ xi măng thường loại Hicren - Teknimed | 2526BV-VT-873 |  | Bộ | 40 | Pháp/ Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | - Bao gồm súng bơm xi măng và ống nối dài có khóa Luer-Lock chất liệu EPDM, thép không gỉ; bộ trộn chất liệu PP, EPDM; phếu chất liệu ABS; bóng lắc chất liệu kim loại; - Xi măng: được đóng gói 2 thành phần gồm một ống chất lỏng monomer và một gói bột polymer. - Kim chọc dò thân đốt sống: Mũi kim 3 cạnh, côn luer tiêu chuẩn, khóa chống xoay. Có các chiều dài: 100 đến 130mm tương ứng với các đường kính kim rỗng nòng bên ngoài: 3.0 đến 4.2mm, đường kính bên trong: 2.1 đến 3.7mm. - Kim bơm xi măng cong rỗng nòng chất liệu PEEK |  |  | 22.000.000 | 880.000.000
406 | PP2500390233 | Bộ bơm xi măng có bóng (dùng tạo hình thân đốt sống) | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ IQ | [18 empty] | 1.380.000.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng có bóng (dùng tạo hình thân đốt sống) | S771750001; T040320S | PKP Kit (one Balloons); Spinefix | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft; Teknimed SAS | Hệ thống bơm xi măng một bóng dùng trong tạo hình thân đốt sống Carlon Kyphoplasty System (PKP Kit) | 2526BV-VT-874 |  | Bộ | 40 | Hungary; Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | Hệ thống bơm xi măng một bóng dùng trong tạo hình thân đốt sống - Vật liệu: Hợp kim y tế. + 1 Bộ ống thông dẫn đường, kích thước: 4.2 x 120mm + 1 Kim vát dẫn đường cuống cung, kích thước: 3.0 x 120mm + 1 Cây dẫn đường cuống cung đầu tù. + 1 Cây dẫn đường cuống cung đầu nhọn. + 1 Kim khoan tạo rãnh vào thân sống, kích thước: 3.5 x 120mm + 1 Kim sinh thiết, kích thước: 3.4 x 120mm + 2 Kim đẩy xi măng vào thân sống, kích thước: 3.4 x 120mm + 1 Bóng nong dùng trong tạo hình thân đốt sống, kích thước: từ 15-120mm. Bóng chịu lực tối đa 300psi, có 2 điểm cản quang. Quả bóng phục hồi hình thái học đốt sống nguyên vẹn và tạo một khoang để bơm xi măng chất lỏng từ thiết bị điều áp sau khi chèn ở thân đốt sống bị tổn thương. Có thanh đánh dấu. + 1 Bộ bơm áp lực có đồng hồ đo, hiển thị áp lực. + Xi măng PMMA (polymetyl metaacrylat) gồm: 1 gói bột xi măng 21g + 1 lọ dung tích 10ml chứa dung môi 9,2g. |  | 9018; 3006 | 34.500.000 | 1.380.000.000
407 | PP2500390234 | Bộ bơm xi măng không bóng tạo hình thân đốt sống | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ IQ | [18 empty] | 950.600.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng không bóng tạo hình thân đốt sống | S771760000; T040320S | PKP Kit (No balloon); Spinefix | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft; Teknimed SAS | Hệ thống bơm xi măng không bóng dùng trong tạo hình thân đốt sống Carlon System (PKP Kit (No Balloon)) | 2526BV-VT-875 |  | Bộ | 70 | Hungary; Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | Bộ bơm xi măng không bóng dùng trong tạo hình thân đốt sống - Vật liệu: Hợp kim y tế. - 2 Kim chọc dò cán nhựa chữ T, gồm 2 kích cỡ 11G và 13G. + Đường kính: 3.0mm + Chiều dài: 120mm + Trên thân kim có vạch đo độ sâu tương ứng, có lõi đẩy xi măng vào thân sống có ngàm khóa tránh trào ngược xi măng. Bơm và trộn xi măng cột sống Bone Cement Mixer and Pusher - 01 bộ trộn được trang bị lưỡi dao trộn với vòng xoay ngoại luân, có cửa sổ mở phía bên để lắp xylanh - 01 phễu đổ xi măng và dung dịch trộn - 01 pittong đẩy xi măng vào xy lanh - 01 xy lanh chứa xi măng được kết nối với bộ trộn - 01 tay cầm được sử dụng với xy lanh - 01 ống nối kéo dài tránh tiếp xúc trực tiếp với tia X - Hệ thống bơm được trang bị van an toàn, được kích hoạt khi áp lực bên trong xylanh quá cao hoặc khi bơm đẩy đi quá nhanh - Bộ bơm đo và kiểm soát xi măng với áp lực bơm cao (120 bars) - Dung tích bơm tối đa hơn 20cc. + Xi măng xương dùng trong tạo hình thân đốt sống Xi măng gồm có: 1 lọ bột xi măng 21g + 1 lọ 10ml chứa dung môi. Khối lượng xi măng sau khi pha trộn để bơm tạo thân đốt sống >= 20cc. |  | 9018; 3006 | 13.580.000 | 950.600.000
408 | PP2500390235 | Xi măng xương dùng trong tạo hình thân đốt sống | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ IQ | [18 empty] | 36.500.000
|  |  |  | Xi măng xương dùng trong tạo hình thân đốt sống | T040320S | Spinefix | Teknimed SAS | Xi măng cột sống Spinefix | 2526BV-VT-876 |  | Cái | 10 | Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | Xi măng xương dùng trong tạo hình thân đốt sống Xi măng gồm có: 1 lọ bột xi măng 21g + 1 lọ 10ml chứa dung môi. Khối lượng xi măng sau khi pha trộn để bơm tạo thân đốt sống >= 21cc. Xi măng có hạt cản quang, nhiệt độ khi đông cứng < 67.5 độ, thời gian làm việc > 10 phút, thời gian đông đặc 18 phút ở nhiệt độ phòng 23 độ C |  | 3006 | 3.650.000 | 36.500.000
409 | PP2500390236 | Bộ bơm xi măng cột sống 2 bóng, vào cuống trực tiếp | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU | [18 empty] | 994.000.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng cột sống 2 bóng, vào cuống trực tiếp | KDZ2xx/yy-zz hoặc KDZ2xx/yy-zzB + RK07 + Mixi35 + ADCEMLV | Tsunami Medical S.r.l + Aditus | Tsunami Medical S.r.l + Aditus | Bộ bơm xi măng cột sống 2 bóng,vào cuống trực tiếp | 2526BV-VT-878 |  | Bộ | 20 | Ý + Đức |  |  |  | 2025 trở đi | + Bóng nong thân đốt sống các size tuỳ chọn từ 10mm đến 20mm, dài 20cm, có 2 van riêng biệt, dùng tương thích với cả hai loại bơm áp lực dạng cơ và dạng kỹ thuật số. Áp suất tối đa của bóng chịu được 400psi (27 bar). - Thể tích tối đa khi bơm phồng gồm 1.8ml đến 5.5ml, đường kính tương ứng từ 14.5mm đến 15.6mm, chiều dài tương ứng từ 11.2mm đến 21.4mm. Khả năng tạo khoang trong thân đốt sống từ 15 đến 25mm kèm 02 Bơm áp lực cho bóng nong thể tích bơm 25ml. - Kim chọc dẫn đường vào thân đốt sống cho bóng nong loại 11G (đường kính ngoài 3.5mm), chiều dài 15cm - Kim chọc đẩy xi măng vào thân đốt sống đường kính 2.9mm, chiều dài 20cm, dung tích 1.5ml. - Kim chọc tạo đường hầm vào thân đốt sống đường kính 3.0mm, chiều dài 20cm - Bơm áp lực đẩy xi măng dạng kín, có van kết nối, bộ trộn vừa có chức năng trộn vừa có chức năng nạp xi măng vào kim chứa xi măng. Chất liệu khoang chứa xi măng là Polypropylene, phần thân trong chất liệu là Polycarbonate, phần thân ngoài chất liệu là Ethylene- Vinyl Acetate, phần trụ xoay chất liệu thép 304, nút bấm chất liệu là nhựa. Bộ trộn đi kèm gồm: 01 phễu đổ xi măng và 01 đầu lọc đóng tiệt trùng, 01 tấm trải dụng cụ tiệt trùng. - Hộp xi măng gồm: 01 gói xi măng có độ nhớt thấp, khối lượng xi măng 20g |  |  | 49.700.000 | 994.000.000
410 | PP2500390237 | Bộ bơm xi măng loại 1 bóng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 760.000.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng loại 1 bóng | TYP 0510; TYP 0515; TYP 0520; TYP 0525; TYP-PCDA; TYP-PCDB; KM-I; OpaCem | TYP 0510; TYP 0515; TYP 0520; TYP 0525; TYP-PCDA; TYP-PCDB; KM-I; OpaCem | Taeyeon Medical Co., Ltd./; Meta Biomed Co., Ltd.; Jiangsu Rongye Technology Co., Ltd./ | Bộ dụng cụ bơm xi măng loại có 01 bóng (Bao gồm xi măng và bộ trộn) | 2526BV-VT-879 |  | Bộ | 20 | Hàn Quốc; Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Một bộ gồm: - 2 Kim chọc dò cán chữ T, 11G Mũi vát 1 bên: Bao gồm kim mũi vát, cán chữ T và nòng (trocar) vật liệu nhựa và thép không gỉ, chiều dài 115-153mm. -2 Ống dẫn hướng trong và 2 Ống dẫn hướng ngoài làm từ vật liệu nhựa và thép không gỉ, chiều dài 136-157mm. 2 Thanh định vị (chốt dây) dạng tròn bằng thép không gỉ, chiều dài 270mm. - 2 Mũi khoan dạng vát đầu bằng thép không gỉ, chiều dài 209-236mm. - 1 Bơm áp lực có đồng hồ đo áp suất dạng Xi lanh có đồng hồ cơ thể hiện áp lực, có tay cầm và đòn bẩy. Hiển thị áp suất tối đa đo được là 350psi. - 1 Bóng nong thân đốt sống các cỡ bóng chịu lực tối đa 300psi, có hai điểm cản quang. Kích thước đường kính tối đa 14 đến 19mm, tương đương với thể tích tối đa 3 đến 7cc. - 6 Thanh đẩy Xi - măng vào thân đốt sống các cỡ. Vật liệu nhựa và thép không gỉ, chiều dài 223-258mm. - 1 Bộ trộn đẩy xi măng: Gồm 06 phần: 1-bơm xi măng hình trụ, trên thân có khóa điều chỉnh áp lực, dung tích 30ml; 2-phễu; 3-nắp khóa; 4-thanh trộn xi măng 1 đầu có hình dạng lò xo; 5-dây nối giảm áp, 6- thanh đẩy xi măng giúp đẩy nốt phần xi măng nằm trong dây nối. - Xi măng xương kèm dung dịch pha: Đóng gói bao gồm: 20g bột và 8.5g dung dịch pha. |  |  | 38.000.000 | 760.000.000
411 | PP2500390238 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có 02 bóng (kèm bộ trộn) | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 911.400.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có 02 bóng (kèm bộ trộn) | 1.Kim chọc dò cuống sống: (02 cái) 30.A.02.04.01.100002; hoặc: 30.A.02.04.01.100005; hoặc: 30.A.02.04.01.100011; 2.Kim khoan: (02 cái) 30.A.02.04.03.100001; hoặc: 30.A.02.04.03.100002; 3.Thanh đẩy xi măng: (06 cái): 30.A.02.04.05.100004; hoặc: 30.A.02.04.05.100006; hoặc: 30.A.02.04.05.100003; hoặc: 30.A.02.04.05.100005; 4. Bóng nong thân đốt sống: (02 cái): 30.A.02.04.06.100001; hoặc: 30.A.02.04.06.100004; hoặc: 30.A.02.04.06.100002; 5.Bơm áp lực: (02 cái): 30.A.02.04.07.100003 6.Bộ trộn xi măng BPB (01 bộ): KPASH; 7.V-STEADY - Xi măng xương sinh học có cản quang độ nhớt cao (01 hộp): 800039 | Beijing Zhongan Taihua Technology Co., Ltd.; Biopsybell S.R.L; G21 S.r.l. | Beijing Zhongan Taihua Technology Co., Ltd.; Biopsybell S.R.L; G21 S.r.l. | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có 02 bóng (kèm bộ trộn) | 2526BV-VT-880 |  | Bộ | 20 | Trung Quốc; Ý |  |  |  | 2024 trở về sau | Bộ bơm xi măng gồm có:' -02 Kim chọc dò cán chữ T, mũi vát 3 mặt. Vật liệu: thép không gỉ và nhựa y tế. Chiều dài 125mm. Kích cỡ đường kính Ø3.5; Ø4.0 -02 Kim khoan: Vật liệu: Thép không gỉ, nhựa y tế. Chiều dài 190mm. Tối thiểu 2 kích cỡ đường kính: Ø3.0; Ø3.4 -06 Thanh đẩy xi măng: Vật liệu nhựa và thép không gỉ. Chiều dài 195mm. Tối thiểu 2 kích cỡ đường kính: Ø3.0; Ø3.4 - 02 Bóng nong: Bóng nong có tối thiểu 03 kích thước, chiều dài ban đầu 10-15mm. Chịu được áp suất lên đến 700psi. - 02 Bơm áp lực: Dạng cơ, có đồng hồ đo áp lực. Dung tích xi lanh: 20ml, áp suất tối đa: 30atm -01 Bộ trộn đẩy xi măng: Bộ trộn xi măng dạng bi lắc dung tích 90cc -01 Hộp Xi măng sinh học cột sống độ nhớt cao 26gram |  |  | 45.570.000 | 911.400.000
412 | PP2500390239 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 585.000.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | TCD30125-2; XTST25R-2; 1230 | THIEBAU; MENDEC | THIEBAU SAS; Tecres S.p.A . | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng- kim bơm cong | 2526BV-VT-881 |  | Bộ | 30 | Pháp; Ý |  |  |  | 2024 trở về sau | Bộ dụng cụ bao gồm: 1. 02 Kim chọc dò cuống sống, cỡ 11G, chiều dài cỡ 125mm, bao gồm 01 nòng đầu vát, 1 vỏ đầu vát 2. 02 Kim chọc đẩy xi măng: Kim gồm vỏ và nòng. Phần vỏ uốn cong phía đầu, dung tích tối thiểu 2.5 cm3. Phần nòng thẳng, có vạch chia 3. Xi măng sinh học độ nhớt thấp đựng sẵn trong bộ trộn. |  |  | 19.500.000 | 585.000.000
413 | PP2500390240 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 534.000.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | VTPP-1115; 900165; 900129; 66045747 | Biopsybell S.r.l; G21 S.r.l.; Heraeus Medical GmbH | Biopsybell S.r.l; G21 S.r.l.; Heraeus Medical GmbH | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng- Dùng súng bơm áp lực | 2526BV-VT-882 |  | Bộ | 30 | Ý; Đức |  |  |  | 2024 trở về sau | Bộ dụng cụ bao gồm: 1. 02 Kim chọc dò cuống sống: Đầu vát, Chất liệu thép không gỉ và nhựa ABS, kích cỡ 11G (đường kính 3.0 mm), chiều dài 150mm. Tay cầm bằng nhựa, có cơ chế khóa. Độ dài đầu vát 2.35mm 2. 01 Súng bơm xi măng dung tích lên đến 15ml, đầu nối trực tiếp dạng khóa bằng thép không gỉ. 3. 01 Hệ thống trộn kín dạng tay quay bao gồm 01 bộ trộn, 01 phễu rót, 01 thìa quấy và 04 xi lanh loại 5ml. 4. Xi măng sinh học độ nhớt thấp 26gr bột và 10ml dung môi. |  |  | 17.800.000 | 534.000.000
414 | PP2500390241 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ | [18 empty] | 323.200.000
|  |  |  | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | "VP 11xx; AVP13xx; AVP15xx; A-MIX A-VINS 01 - 0310" | Ý / Đức | Biopsybell ; Osartis GmbH, | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | 2526BV-VT-883 |  | Bộ | 20 | Ý / Đức |  |  |  | 2024 trở đi | "Bộ hoàn chỉnh, các dụng cụ được đóng gói tiệt trùng. Bao gồm: - 02 kim chọc dò cuống sống cán nhựa, có tối thiểu các kích thước từ 11G đến 15G, chiều dài tối thiểu từ 100mm đến 150mm. - Bộ trộn xi măng kín gồm một ống lắc và một bi sắt. - Hệ thống phân phối xi măng theo nguyên lý vít đẩy piston trong xi lanh, có nút mở khóa piston trong trường hợp hút và bơm trực tiếp xi măng sinh học, xi lanh dung tích 10cc(±5%), mỗi vòng quay vít 360 độ sẽ bơm truyền được 0,8cc xi măng. Có ống nối kéo dài 20cm (±5%). - Xi măng đóng tiệt trùng gồm 24g bột + 10ml dung dịch pha" |  | 9018; 3006 | 16.160.000 | 323.200.000
415 | PP2500390242 | Bộ dụng cụ đổ xi măng không bóng tạo hình thân đốt sống | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 648.000.000
|  |  |  | Bộ dụng cụ đổ xi măng không bóng tạo hình thân đốt sống | T060407; T040520; T060430; T060431 | T060407; T040520; T060430; T060431 | Teknimed SAS/ Adria s.r.l | Bộ dụng cụ đổ xi măng không bóng tạo hình thân đốt sống | 2526BV-VT-884 |  | Bộ | 40 | Pháp/ Ý |  |  |  | 2024 trở đi | - Hệ thống bộ trộn và bơm áp lực xi măng không cần tiếp xúc trực tiếp với xi măng, có tính năng tự động kiểm soát áp lực: Có thể điều chỉnh áp lực tối đa 120 bar và dung tích lên đến 10cc. - Bao gồm súng bơm xi măng và ống nối dài có khóa Luer-Lock chất liệu EPDM, thép không gỉ; bộ trộn chất liệu PP, EPDM; phễu chất liệu ABS; bóng lắc chất liệu kim loại; - Xi măng: được đóng gói 2 thành phần gồm một ống chất lỏng vô trùng 9.2g và một gói bột 25.8g. Xi măng có độ nhớt trung bình, tỏa nhiệt dưới 45° C. Xi măng được trộn 30 giây, sau khi trộn xi bắt đầu đông đặc sau 6 phút, an toàn để nhồi, có thể được tiêm trong tối đa 22 phút. - Kim chọc dò mũi vát: Phần cán làm bằng nhựa, phần kim làm bằng thép không gỉ. Kim chọc dò có 2 loại 11G/13G chiều dài làm việc 125mm, chiều dài tổng là 189mm. Kim gồm có 2 phần: kim 13G đường kính nòng 2.0mm, đường kính canula 2.5mm*2.1mm; kim 11G đường kính nòng 2.5mm, đường kính canula 3.2mm*2.6mm. Có đường đánh dấu laser trên thân cho phép kiểm soát độ sâu. |  |  | 16.200.000 | 648.000.000
416 | PP2500390243 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 735.000.000
|  |  |  | Xi măng và ống trộn | 1230 | MENDEC | Tecres S.p.A | Xi măng dùng trong tạo hình thân đốt sống Mendec Sipne Resin | 2526BV-VT-885.1 |  | Hộp | 50 | Ý |  |  |  | 2024 trở về sau | Xi măng có cản quang, độ nhớt thấp. Có sẵn lọ trộn. Bao gồm 20g xi măng, 9,4g chất lỏng dung môi, lọ trộn. Thể tích sau khí trộn 22.6cc |  |  | 4.900.000 | 245.000.000
|  |  |  | Kim chọc dò | F34040100 | Betta Medical | Betta Medical Technology (Wuxi) Co., Ltd. | Kim chọc dò | 2526BV-VT-885.2 |  | Cái | 100 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Đầu vát, đường kính ngoài 3.0 mm, đường kính trong 2.5 mm;Chiều dài làm việc 115mm. Chất liệu thép không gỉ |  |  | 1.500.000 | 150.000.000
|  |  |  | Bơm áp lực bơm xi măng vào thân đốt sống | P-INJECT | Biopsybell S.r.l | Biopsybell S.r.l | Bơm áp lực đẩy xi măng P-INJECT | 2526BV-VT-885.3 |  | Cái | 50 | Ý |  |  |  | 2024 trở về sau | Dụng cụ để đưa xi măng vào thân đốt sống, rút ngắn thời gian làm thủ thuật Lượng bơm xi măng chính xác và có thể kiểm soát Bao gồm xi lanh 10ml và pittong dạng xoắn, cấu tạo đặc biệt cho phép dừng bơm xi măng nhanh chóng nhờ xoay ngược chiều kim đồng hồ 180 độ |  |  | 6.800.000 | 340.000.000
417 | PP2500390244 | Thanh nâng ngực các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 138.000.000
|  |  |  | Thanh nâng ngực các cỡ | PPE-xxxS; PPE-xxxSH | Primemed Inc. | TDM Co. Ltd | Thanh nâng ngực | 2526BV-VT-886 |  | Cái | 10 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024-2025 | - Chất liệu: Thép không gỉ. - Hai đầu bo tròn, có lỗ cố định. - Có nhiều loại chiều dài. |  | 9021 | 13.800.000 | 138.000.000
418 | PP2500390245 | Bộ nẹp khóa bản hẹp các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 573.500.000
|  |  |  | Nẹp khóa bản hẹp các cỡ | Narrow Dynamic Compression Plate/ TI-SF-010.030.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium bản hẹp | 2526BV-VT-888.1 |  | Cái | 50 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Chất liệu Titanium Ti6AL4V Độ dày nẹp 4.5mm, chiều rộng nẹp 13.5mm, khoảng cách lỗ 18.0mm Nẹp có các kích thước từ 3 đến 20 lỗ tương ứng chiều dài từ 73-361mm |  | 9021 | 5.330.000 | 266.500.000
|  |  |  | Vít khóa 4.5mm các cỡ | Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-008.006.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 4.5mm | 2526BV-VT-888.2 |  | Cái | 500 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Vít khóa tự taro đường kính 4.5mm; chất liệu Titanium Ti6AL4V - Đường kính mũ vít 6.8mm, đường kính lõi vít 3.7mm, chiều cao mũ vít 5.0mm, bước ren 1.0mm. Chiều dài từ 10mm đến 90mm |  | 9021 | 550.000 | 275.000.000
|  |  |  | Vít nén ép 4.5mm các cỡ | Cortex Screw/ TI-HD-008.006.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít xương cứng titanium 4.5mm | 2526BV-VT-888.3 |  | Cái | 100 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Chất liệu hợp kim titan: Titanium Ti6AL4V Đường kính vít 4.5mm, đầu vít tự taro. Đường kính mũ vít 8.0mm, đường kính lõi vít 3mm, chiều cao mũ vít 4.5mm, bước ren 1.75mm. Chiều dài vít từ 10mm đến 90mm . |  | 9021 | 320.000 | 32.000.000
419 | PP2500390246 | Bộ nẹp khóa bản hẹp lỗ kép loại nén ép , chất liệu titan | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ MỸ | [18 empty] | 432.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa bản hẹp lỗ kép loại nén ép , chất liệu titan | 225210xx | Nẹp khóa bản hẹp loại nén ép, 4 - 16 lỗ, vật liệu titanium | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Nẹp khóa bản hẹp loại nén ép, 4 - 16 lỗ, vật liệu titanium | 2526BV-VT-889.1 |  | Cái | 50 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu titanium nguyên chất - Chiều dày nẹp 4.8 mm, chiều rộng nẹp 13.5 mm, Lỗ khóa hình tròn, lỗ thường hình bầu dục riêng biệt - có 12 loại: 4 đến 16 lỗ, tương ứng với 12 kích thước chiều dài nẹp : 89 đến 287 mm |  | 9021 | 3.670.000 | 183.500.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm, Tự taro | 314520xx/ 31454007 | Vít khóa đường kính 5.0mm, dài 14 - 90mm, Tự taro, Mũ vít hình sao, Vật liệu Titan | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít khóa đường kính 5.0mm, dài 14 - 90mm, Tự taro, Mũ vít hình sao, Vật liệu Titan | 2526BV-VT-889.2 |  | Cái | 500 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu titanium Alloy, toàn ren, tự taro. - Đường kính lõi 4.2mm, Mũ vít hình sao. - Chiều dài từ 14 - 50mm với bước tăng 2mm, chiều dài từ 55 - 90 với bước tăng tối đa 5mm. - Có vít đệm dài 2mm để bịt lỗ khóa làm tăng sức chịu lực của nẹp |  | 9021 | 467.000 | 233.500.000
|  |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự taro | 395279xx | Vít xương cứng 4.5mm, dài 14 - 75mm, tự taro, Vật liệu Titan | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít xương cứng 4.5mm, dài 14 - 75mm, tự taro, Vật liệu Titan | 2526BV-VT-889.3 |  | Cái | 100 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu titanium Alloy, toàn ren, tự taro. - Đường kính lõi 3mm - Chiều dài từ 14 - 60mm với bước tăng 2mm, chiều dài từ 65 - 75 với bước tăng 5mm. |  | 9021 | 150.000 | 15.000.000
420 | PP2500390247 | Bộ Nẹp khóa bản hẹp các cỡ sử dụng vít 4.5mm và 5.0mm, bao gồm: | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 258.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa bản hẹp các cỡ | Narrow Dynamic Compression Plate/ TI-SF-009.130.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium bản hẹp | 2526BV-VT-890.1 |  | cái | 50 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Sử dụng vít khóa đk 5,0mm và vít vỏ đk 4,5mm Chiều dài nẹp từ 116 - 242 mm, Chiều dày 4,4mm, Chiều rộng 14mm, bề rộng lỗ nén ép 6,6 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V. |  | 9021 | 2.750.000 | 137.500.000
|  |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 5.0 mm | Safety Lock Screw/ TI-SF-HD-009.007.xxx Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-009.007.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 5.0mm | 2526BV-VT-890.2 |  | cái | 300 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Đường kính vít 5.0 mm, vít tự taro, đường kính lõi vít 4.2mm. Chiều dài từ 10-50mm bước tăng 2mm, từ 50-90mm bước tăng 5mm. Vít có đủ 2 loại đầu vít: Đầu lục giác và đầu hình sao. Vật liệu Titanium-6AL-4V. |  | 9021 | 325.000 | 97.500.000
|  |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 4.5 mm | Cortex Screw/ TI-HD-009.006.xxx Cortex Screw/ TI-SD-009.006.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít xương cứng titanium 4.5mm | 2526BV-VT-890.3 |  | cái | 100 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Đường kính vít 4,5 mm, đk lõi vít 3,2 mm, chiều dài từ 12-80mm bước tăng 2 mm. Vít có đủ 2 loại đầu vít: Đầu lục giác và đầu hình sao: Vật liệu Titanium-6AL-4V |  | 9021 | 230.000 | 23.000.000
421 | PP2500390248 | Bộ nẹp khóa bản hẹp các cỡ | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC | [18 empty] | 608.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa bản hẹp, các cỡ | ZSA(B,C,D) 05-05-03 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Nẹp khóa bản hẹp, các cỡ | 2526BV-VT-891.1 |  | cái | 80 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | - rộng 14mm; dày 4.9mm (±5%) - Tối thiểu 11 kích thước: 6 đến 16 lỗ. Dài từ 112 đến 292mm, mỗi cỡ tăng tối đa 18mm - chất liệu hợp kim Titan |  |  | 4.000.000 | 320.000.000
|  |  |  | Vít khóa đk 5.0mm, các cỡ | SHAB0203-01 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Vít khóa đk 5.0mm, các cỡ | 2526BV-VT-891.2 |  | cái | 800 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | - mũ vít khóa bên trong hình ngôi sao 6 cạnh - đường kính ren 5.0mm; dài từ 14mm đến 110mm - chất liệu hợp kim Titan |  |  | 360.000 | 288.000.000
422 | PP2500390249 | Bộ nẹp khóa bản rộng lỗ kép loại nén ép, chất liệu titan | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ SINYMED | [18 empty] | 205.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa bản rộng lỗ kép loại nén ép, chất liệu titan | SP05.TIT00030; SP05.TIT00031; SP05.TIT00032; SP05.TIT00033; SP05.TIT00034; SP05.TIT00035; SP05.TIT00036; SP05.TIT00037; SP05.TIT00038; SP05.TIT00039; SP05.TIT00040; SP05.TIT00041; SP05.TIT00042 | Sharma/ Ấn Độ | Sharma | Nẹp khóa bản rộng Titanium | 2526BV-VT-892.1 |  | Cái | 30 | Ấn Độ |  |  |  | Năm 2024 trở đi | - Chất liệu titanium - Chiều dày nẹp 6.0 mm, chiều rộng 17.5 mm , Lỗ khóa hình tròn, lỗ thường hình bầu dục riêng biệt. - Tối thiểu 13 loại từ 6 đến 18 lỗ, Tương ứng với chiều dài từ 107-323mm, bước tăng tối đa 18mm |  | 9021 | 3.500.000 | 105.000.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm, Tự taro | SP05.TIT15802, SP05.TIT15803, SP05.TIT15804, SP05.TIT00902, SP05.TIT00903, SP05.TIT00904, SP05.TIT00905, SP05.TIT00906, SP05.TIT00907, SP05.TIT00908, SP05.TIT00909, SP05.TIT00910, SP05.TIT00911, SP05.TIT00912, SP05.TIT00913, SP05.TIT00914, SP05.TIT00915, SP05.TIT00916, SP05.TIT00917, SP05.TIT00918, SP05.TIT00919, SP05.TIT00920, SP05.TIT00921, SP05.TIT00922, SP05.TIT00923, SP05.TIT00924, SP05.TIT17074, SP05.TIT04951, SP05.TIT04952, SP05.TIT04953, SP05.TIT04954, SP05.TIT04955, SP05.TIT17075, SP05.TIT04956, SP05.TIT04957, SP05.TIT04958, SP05.TIT17063, SP05.TIT17064, SP05.TIT17076, SP05.TIT17065, SP05.TIT17066, SP05.TIT17067 | Sharma/ Ấn Độ | Sharma | Vít khóa đường kính 5.0 mm Titanium | 2526BV-VT-892.2 |  | Cái | 300 | Ấn Độ |  |  |  | Năm 2024 trở đi | - Chất liệu titanium Alloy, toàn ren, tự taro. - Đường kính lõi 4.2mm, Mũ vít hình sao - Chiều dài từ 14 - 50mm với bước tăng tối đa 2mm, chiều dài từ 55 - 90 với bước tăng tối đa 5mm. - Có vít đệm, dài 2mm để bịt lỗ khóa làm tăng sức chịu lực của nẹp |  | 9021 | 300.000 | 90.000.000
|  |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự taro | SP05.TIT01834, SP05.TIT01835, SP05.TIT01836, SP05.TIT01837, SP05.TIT01838, SP05.TIT01839, SP05.TIT01840, SP05.TIT01841, SP05.TIT01842, SP05.TIT01843, SP05.TIT01844, SP05.TIT01845, SP05.TIT01846, SP05.TIT01847, SP05.TIT01848, SP05.TIT01849, SP05.TIT01850, SP05.TIT01851, SP05.TIT01852, SP05.TIT01853, SP05.TIT01854, SP05.TIT15153, SP05.TIT15154, SP05.TIT15155 | Sharma/ Ấn Độ | Sharma | Vít xương cứng đường kính 4.5mm Titanium | 2526BV-VT-892.3 |  | Cái | 50 | Ấn Độ |  |  |  | Năm 2024 trở đi | - Chất liệu titanium Alloy, toàn ren, tự taro. - Đường kính lõi 3mm - Chiều dài từ 14 - 60mm với bước tăng tối đa 2mm, chiều dài từ 65 - 75 với bước tăng tối đa 5mm. |  | 9021 | 200.000 | 10.000.000
423 | PP2500390250 | Bộ nẹp khóa bản rộng các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 460.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa bản rộng, các cỡ | Broad Dynamic Compression Plate/ TI-SF-008.131.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium bản rộng | 2526BV-VT-893.1 |  | cái | 50 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | - rộng 17.5mm ; dày 5.5mm ; - Từ 4 đến 22 lỗ. Dài 78 đến 366mm - chất liệu hợp kim Titan |  | 9021 | 5.000.000 | 250.000.000
|  |  |  | Vít khóa đk 5.0mm, các cỡ | Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-008.007.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 5.0mm | 2526BV-VT-893.2 |  | cái | 500 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Đường kính ren vít 5.0 mm, vít tự taro, đầu mũ vít hình sao. Chiều dài từ 14-110mm Vật liệu hợp kim Titanium |  | 9021 | 420.000 | 210.000.000
424 | PP2500390251 | Bộ Nẹp khóa nén titan bản rộng thân xương đùi dùng vít khoá 5.0, vật liệu titannium | CÔNG TY TNHH K.A.L.H.U | [18 empty] | 500.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa nén titan bản rộng thân xương đùi | 51-19-061T … 51-19-070T | Rebstock Instruments GmbH | Rebstock Instruments GmbH | Nẹp khóa thân xương đùi, Titanium | 2526BV-VT-894.1 |  | Cái | 50 | Đức |  |  |  | 2024 trở về sau | - Vật liệu Titanium. - Nẹp dày 5.2mm, rộng 17.5mm, nẹp có kích thước từ 8 đến 16 lỗ kết hợp so le, chiều dài từ 160 mm đến 304mm. Khoảng cách giữa các lỗ nẹp tối đa 18mm - Sử dụng với vít khóa đường kính 5.0mm. |  |  | 5.000.000 | 250.000.000
|  |  |  | Vít khóa cứng 5.0, Titan, tự taro | 51-11-014T … 51-11-120T | Rebstock Instruments GmbH | Rebstock Instruments GmbH | Vít khóa đường kính 5.0mm, tự taro | 2526BV-VT-894.2 |  | Cái | 500 | Đức |  |  |  | 2024 trở về sau | - Vật liệu Titanium. Ren toàn phần. - Đường kính thân vít 5,0mm; Đường kính lõi vít 4.3mm; Đường kính mũ vít là 8.0mm. Khoảng cách ren 1.0mm Chiều dài vít từ 26 đến 100mm. |  |  | 500.000 | 250.000.000
425 | PP2500390252 | Bộ nẹp khóa xương titanium bản rộng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 276.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa xương titanium bản rộng | Broad Dynamic Compression Plate/ TI-SF-009.131.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium bản rộng | 2526BV-VT-895.1 |  | cái | 30 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | - Nẹp dày 5mm, rộng 16mm, có từ 4 đến 24 lỗ, dài từ 80 mm đến 460mm. Nẹp sử dụng với vít khóa 5.0mm, vít xương cứng 4.5mm. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau. - Chất liệu Titanium |  | 9021 | 5.000.000 | 150.000.000
|  |  |  | Vít khóa xương titanium 5.0mm | Safety Lock Screw/ TI-SF-HD-008.007.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 5.0mm | 2526BV-VT-895.2 |  | cái | 300 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Đường kính vít 5.0 mm, vít tự taro, cổ mũ vít có ren, đầu mũ vít hình lục giác. Đường kính mũ vít 8.0mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít hình lục giác trên đầu mũ vít 3.5mm Chiều dài từ 10-110mm. Chất liệu Titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. |  | 9021 | 420.000 | 126.000.000
426 | PP2500390253 | Bộ Nẹp khóa bản rộng các cỡ , bao gồm: | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 274.050.000
|  |  |  | Nẹp khóa bản rộng các cỡ | IMA-LP032Naa | ARSENIO | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE | 4.5/5.0 mm Nẹp khóa bản rộng | 2526BV-VT-896.1 |  | Cái | 30 | Việt Nam |  |  |  | 2024 trở đi | Nẹp khóa bản rộng: - Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5 mm và vít vỏ 4.5 mm - Có đủ các cỡ nẹp chiều dài tối thiểu từ 80 - 314 mm (± 0.5 mm) - Bề rộng lỗ nén ép: 6.6 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 18.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu Titanium-6AL-4V - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. |  | 9021.1000 | 4.300.000 | 129.000.000
|  |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 5.0 mm | IMA-50LOTaaa | ARSENIO | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE | 5.0 mm Vít khóa tự taro | 2526BV-VT-896.2 |  | Cái | 300 | Việt Nam |  |  |  | 2024 trở đi | Vít khóa tự taro 5.0 mm: - Chiều dài tối thiểu từ 12-90mm: Bước tăng tối đa 5mm, Đường kính ngoài 5.0 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 4.2 mm ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 5.4 ± 0.1 mm. - Vật liệu Titanium-6AL-4V, Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. |  | 9021.1000 | 380.750 | 114.225.000
|  |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 4.5 mm | IMA-45COTaaa | ARSENIO | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE | 4.5 mm Vít vỏ tự taro | 2526BV-VT-896.3 |  | Cái | 100 | Việt Nam |  |  |  | 2024 trở đi | Vít vỏ (xương cứng) tự taro 4.5 mm: - Chiều dài tối thiểu từ 12-80mm bước tăng tối đa 2 mm, Đường kính ngoài 4.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 3.2 ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.3 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.5 ± 0.1 mm. - Vật liệu Titanium-6AL-4V, Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. |  | 9021.1000 | 308.250 | 30.825.000
427 | PP2500390254 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 361.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, các cỡ | Proximal Humerus Safety Lock Plate/ TI-SF-008.203.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium đầu trên xương cánh tay | 2526BV-VT-897.1 |  | Cái | 30 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Rộng 11.8mm; dày 3.2mm - Số lỗ: 3-8 lỗ, dài từ 100 đến 180mm - Chất liệu Titanium Ti6Al4V - Dùng kết hợp với: Vít khóa Ø 3.5 mm; vít cứng Ø 3.5 mm; Vít khóa xốp Ø 3.5 mm; Vít xốp Ø 4.0 mm |  | 9021 | 5.700.000 | 171.000.000
|  |  |  | Vít khóa đk 3.5mm, các cỡ | Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-008.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 3.5 mm | 2526BV-VT-897.2 |  | Cái | 200 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | - Mũ vít khóa bên trong hình ngôi sao 6 cạnh - Đường kính ren 3.5mm; dài từ 10mm đến 80mm - Chất liệu Titanium Ti6Al4V |  | 9021 | 400.000 | 80.000.000
|  |  |  | Vít khóa xốp đk 3.5 mm các cỡ | Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-008.012.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa xốp titanium 3.5mm | 2526BV-VT-897.3 |  | Cái | 200 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | - Mũ vít khóa bên trong hình ngôi sao 6 cạnh - Đường kính ren 3.5mm; dài từ 14mm đến 70mm - Ren toàn phần - Chất liệu Titanium Ti6Al4V |  | 9021 | 550.000 | 110.000.000
428 | PP2500390255 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay, mặt ngoài, có nén ép, các cỡ | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC | [18 empty] | 273.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay, mặt ngoài, có nén ép, các cỡ, chất liệu Titanium | YSB65-05 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay, mặt ngoài, có nén ép, các cỡ, chất liệu Titanium | 2526BV-VT-898.1 |  | Cái | 30 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | - Có thể lựa chọn bên trái/phải - Chất liệu titanium nguyên chất - Lỗ khóa và lỗ thường riêng biệt. - Số lỗ đầu: 6 lỗ; số lỗ thân: tối thiểu 4 kích cỡ: 3, 5, 7, 9 lỗ - Dày 2.5mm(± 5%), rộng 11.2mm(± 5%). Chiều dài tối thiểu từ 65mm - 143mm. |  |  | 4.600.000 | 138.000.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 2.7mm | SHAB0203-01 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Vít khóa đường kính 2.7mm | 2526BV-VT-898.2 |  | Cái | 200 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | - Chất liệu titanium Alloy - Vít tự taro. - Đường kính 2.7mm, Mũ vít hình sao, đường kính lõi vít 2.1mm(± 5%). Chiều dài tối thiểu từ 6 - 60mm, bước tăng tối đa 2mm |  |  | 300.000 | 60.000.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | SHAB0203-01 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Vít khóa đường kính 3.5mm | 2526BV-VT-898.3 |  | Cái | 200 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | - Chất liệu titanium Alloy, - Vít tự taro. - Đường kính 3.5mm, Mũ vít hình sao, đường kính lõi 2.7mm(± 5%). Chiều dài tối thiểu từ 10 -80 mm, bước ren tăng tối đa 5mm. |  |  | 300.000 | 60.000.000
|  |  |  | Vít xương cứng 3.5mm, tự taro | HAQ03-01 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Vít xương cứng 3.5mm, tự taro | 2526BV-VT-898.4 |  | Cái | 100 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | - Chất liệu titanium Alloy, toàn ren, tự taro. - Đường kính 3.5mm, đường kính lõi 2.4mm(± 5%), Chiều dài tối thiểu từ 10-130mm; bước tăng tối đa 5mm. |  |  | 150.000 | 15.000.000
429 | PP2500390256 | Bộ Nẹp khóa nén titan bản nhỏ thân xương cánh tay cẳng tay dùng vít khoá 3.5mm, vật liệu titanium | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC | [18 empty] | 248.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa nén titan bản nhỏ thân xương cánh tay cẳng tay | 36.650.xx | Dimeda Instrumente Gmbh | Dimeda Instrumente Gmbh | Nẹp khóa nén titan bản nhỏ thân xương cánh tay cẳng tay | 2526BV-VT-899.1 |  | Cái | 20 | Đức |  |  |  | 2025 trở đi | - Vật liệu Titanium . - Nẹp dày 3.0mm(± 5%), rộng 11mm(± 5%), nẹp có tối thiểu từ 6 đến 12 lỗ kết hợp, chiều dài tối thiểu từ 85mm đến 163mm. Khoảng cách giữa các lỗ nẹp tối đa 12mm. - Sử dụng vít khoá đường kính 3.5. |  |  | 7.000.000 | 140.000.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | 36.640.xx | Dimeda Instrumente Gmbh | Dimeda Instrumente Gmbh | Vít khóa đường kính 3.5mm | 2526BV-VT-899.2 |  | Cái | 200 | Đức |  |  |  | 2025 trở đi | - Vật liệu Titanium. Ren toàn phần. - Đường kính thân vít 3,5mm; Đường kính lõi vít 2.9mm(± 5%), Đường kính mũ vít 6.0mm(± 5%). Khoảng cách ren 0.8mm(± 5%); Chiều dài vít từ tối thiểu từ 10 đến 70mm. |  |  | 540.000 | 108.000.000
430 | PP2500390257 | Bộ Đinh nội tủy xương chày, đùi | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | [18 empty] | 390.000.000
|  |  |  | Đinh nội tủy xương đùi, xương chày 2 và 4 lỗ bắt vít | 1002-08280, 1002-08300, 1002-08320, 1002-08340, 1002-08360, 1002-08380, 1002-09280, 1002-09300, 1002-09320, 1002-09340, 1002-09360, 1002-09380, 1002-09400, 1002-09420, 1002-10280, 1002-10300,1002-10320, 1002-10340, 1002-10360, 1002-10380,1002-10400, 1002-10420, 1002-11280, 1002-11300, 1002-11320, 1002-11340, 1002-11360, 1002-11380, 1002-11400, 1002-11420, 1002-12280, 1002-12300, 1002-12320, 1002-12340, 1002-12360, 1002-12380, 1002-12400, 1002-12420, 1003-07190, 1003-07240, 1003-08190, 1003-08240, 1003-08280, 1003-08320, 1003-09190, 1003-10240, 1003-10280, 1003-09320, 1003-09340, 1003-09360, 1003-10190, 1003-10240, 1003-10280, 1003-10320, 1003-10340, 1003-10360, 1003-11190, 1003-11240, 1003-11280, 1003-11340, 1003-11360 | Sign | SIGN Fracture Care International | Đinh nội tủy xương đùi, xương chày 2 và 4 lỗ bắt vít | 2526BV-VT-900.1 |  | cái | 50 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2023 trở đi | Đinh đặc có 4 lỗ bắt vít (2 lỗ bắt đầu gần, 2 lỗ bắt đầu xa), đinh gập góc ở đầu gần. Đầu xa thuôn nhọn, thân đinh trơn. Đường kính đinh từ 8mm đến 12mm, chiều dài đinh từ 220mm đến 420mm. Đinh mũi khế có 2 lỗ bắt vít đầu gần, đầu xa không có lỗ bắt vít nhưng cấu tạo múi khế có tác dụng cố định đầu xa, thân đinh trơn, đường kính đinh từ 7mm đến 11mm, chiều dài đinh từ 190mm đến 360mm. Chất liệu thép không gỉ. Đồng bộ với Vít chốt ngang SIGN. |  | 9021 | 6.000.000 | 300.000.000
|  |  |  | Vít chốt đinh nội tủy xương chày, xương đùi | 2004-45025, 2004-45030, 2004-45035, 2004-45040, 2004-45045, 2004-45050, 2004-45055, 2004-45060, 2004-45065, 2004-45070, 2004-45075 | Sign | SIGN Fracture Care International | Vít chốt đinh nội tủy xương chày, xương đùi | 2526BV-VT-900.2 |  | cái | 150 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2023 trở đi | Đường kính vít 4.5mm và có chiều dài từ 25mm đến 75mm. Đầu bắt vít và đầu cổ mũ vít đều có ren, đoạn giữa thân vít là trơn. Đồng bộ với đinh nội tủy có chốt SIGN. Chất liệu thép không gỉ. - Xuất xứ Hoa Kỳ |  | 9021 | 600.000 | 90.000.000
431 | PP2500390259 | Bộ đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng, loại ngắn | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI TÍN | [18 empty] | 230.160.000
|  |  |  | Đinh nội tuỷ xương đùi | F14FB-PA00459; F14FB-PA00460; F14FB-PA00461; F14FB-PA00462; F14FB-PA00463; F14FB-PA00464; F14FB-PA00465; F14FB-PA00466; F14FB-PA00467; F14FB-PA00468; F14FB-PA00469; F14FB-PA00470 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Đinh nội tuỷ xương đùi (Đinh PFNA- MR-IM) | 2526BV-VT-903.1 |  | Cái | 20 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI) 1. Đinh PFNA (rỗng nòng loại ngắn), dùng lưỡi chốt xoắn ốc chống xoay, bề mặt trơn láng, có một đầu thuôn nhỏ, sau khi xử lý bề mặt Colored anodizing có màu Vàng. Độ lớn góc 130° - Đường kính Φ9, 10, 11, 12mm. - Chiều dài từ 170 - 240mm, bước tăng 30/40mm. Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 8.502.000 | 170.040.000
|  |  |  | Vít nén | F14FB-PA00527; F14FB-PA00528; F14FB-PA00529; F14FB-PA00530; F14FB-PA00531; F14FB-PA00532; F14FB-PA00533; F14FB-PA00534; F14FB-PA00535; F14FB-PA00536 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít nén (Đinh PFNA- MR-IM) | 2526BV-VT-903.2 |  | Cái | 20 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI) 2. Vít nén/lưỡi chốt xoắn ốc đầu gần, sau khi xử lý bề mặt Colored anodizing có màu Vàng. - Đường kính lưỡi chốt xoắn Φ10.4mm. - Chiều dài từ 75 - 120mm, bước tăng 5mm. Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 2.402.000 | 48.040.000
|  |  |  | Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương đùi | F14FB-PA00537; F14FB-PA00538; F14FB-PA00539; F14FB-PA00540; F14FB-PA00541; F14FB-PA00542; F14FB-PA00543; F14FB-PA00544; F14FB-PA00545; F14FB-PA00546; F14FB-PA00547; F14FB-PA00548; F14FB-PA00549; F14FB-PA00550; F14FB-PA00551; F14FB-PA00552; F14FB-PA00553; F14FB-PA00554; F14FB-PA00555; F14FB-PA00556; F14FB-PA00557; F14FB-PA00558; F14FB-PA00559; F14FB-PA00560; F14FB-PA00561; F14FB-PA00562; F14FB-PA00563 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương đùi (Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương đùi MR-IM) | 2526BV-VT-903.3 |  | Cái | 20 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI) 3. Vít khóa chốt ngang đầu xa, mũ vít lục giác, tạo góc 90° với đầu xa đinh, sau khi xử lý bề mặt Colored anodizing có màu Xanh. - Đường kính vít Φ4.9mm. - Chiều dài từ 26 - 100mm, bước tăng 2/4/5mm. Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 302.000 | 6.040.000
|  |  |  | Nắp xương đùi | F14FB-PA00658; F14FB-PA00659; F14FB-PA00660; F14FB-PA00661 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Nắp xương đùi (Nắp xương đùi MR-IM,dài) | 2526BV-VT-903.4 |  | Cái | 20 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI) 4. Nắp đinh giúp cố định cổ đinh, sau khi xử lý bề mặt Colored anodizing có màu Vàng. Kích thước 0mm, 5mm, 10mm, 15mm Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 302.000 | 6.040.000
432 | PP2500390260 | Bộ đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi đa phương diện | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ MỸ | [18 empty] | 342.200.000
|  |  |  | Đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi đa phương diện | 3310xxxx | Đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi đa phương diện Neogen, Vật liệu Titan | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi đa phương diện Neogen, Vật liệu Titan | 2526BV-VT-904.1 |  | cái | 40 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Đinh nội tủy xương đùi có chốt, chất liệu titanium Alloy. Đường kính có 4 cỡ từ 9.5, 10, 11, 12mm. Chiều dài tương ứng từng cỡ từ từ 320mm - 440mm. |  | 9021 | 6.600.000 | 264.000.000
|  |  |  | Vít chốt cổ xương đùi dùng với đinh nội tủy rỗng nòng | 331130xx | Vít chốt cổ xương đùi dùng với đinh nội tủy rỗng nòng Neogen, Vật liệu Titan | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít chốt cổ xương đùi dùng với đinh nội tủy rỗng nòng Neogen, Vật liệu Titan | 2526BV-VT-904.2 |  | cái | 40 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu titanium. Đường kính phần ren là 6.3mm, đường kính thân 4.8mm. Chiều dài từ 65mm - 125mm, bước tăng 5mm. |  | 9021 | 1.100.000 | 44.000.000
|  |  |  | Vít chốt khóa đường kính từ 4.5 đến 5.0mm dùng với đinh nội tủy rỗng nòng | 331120xx/ 331110xx | Vít chốt khóa đường kính 4.5-5.0mm dùng với đinh nội tủy rỗng nòng Neogen | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít chốt khóa đường kính 4.5-5.0mm dùng với đinh nội tủy rỗng nòng Neogen | 2526BV-VT-904.3 |  | cái | 40 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu titanium Alloy. Đường kính 4.5mm Chiều dài từ 26mm - 90mm, bước tăng tối đa 5mm. Đường kính 5.0mm Chiều dài từ 26mm - 100mm, bước tăng tối đa 5mm. |  | 9021 | 500.000 | 20.000.000
|  |  |  | Vít nắp đinh dùng với đinh nội tủy rỗng nòng | 331100xx | Vít nắp đinh dùng với đinh nội tủy rỗng nòng Neogen, Vật liệu Titan | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít nắp đinh dùng với đinh nội tủy rỗng nòng Neogen, Vật liệu Titan | 2526BV-VT-904.4 |  | cái | 40 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu titanium Alloy. Chiều dài gồm các loại 0-15mm |  | 9021 | 355.000 | 14.200.000
433 | PP2500390261 | Bộ đinh nội tủy xương đùi có chốt các cỡ, dùng vít chốt 4.5mm | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 152.400.000
|  |  |  | Đinh nội tủy xương đùi có chốt ngang các cỡ | 149-9-32, 149-9-34, 149-9-36, 149-9-38, 149-9-40 149-10-32, 149-10-34, 149-10-36, 149-10-38, 149-10-40, 149-10-42, 149-10-44 149-11-32, 149-11-34, 149-11-36, 149-11-38, 149-11-40, 149-11-42, 149-11-44 149-12-34, 149-12-36, 149-12-38, 149-12-40, 149-12-42, 149-12-44, 149-12-46 | Orthon Innovations | Orthon Innovations | Đinh nội tủy xương đùi có chốt chất liệu thép không gỉ | 2526BV-VT-905.1 |  | cái | 30 | Pakistan |  |  |  | 2024 trở về sau | - Đinh đặc, tối thiểu 4 đường kính từ 9 đến 12 dài từ 320 đến 460mm. Chiều dài mỗi cỡ tăng tối đa 20mm - chất liệu thép không gỉ |  |  | 4.200.000 | 126.000.000
|  |  |  | Vít khóa ngang đinh nội tủy xương đùi, xương chày Ф4.5mm các cỡ | 155-45-30, 155-45-35, 155-45-40, 155-45-45, 155-45-50, 155-45-55, 155-45-60, 155-45-65, 155-45-70, 155-45-75 | Orthon Innovations | Orthon Innovations | Vít chốt đinh nội tủy xương chày chất liệu thép không gỉ | 2526BV-VT-905.2 |  | cái | 120 | Pakistan |  |  |  | 2024 trở về sau | Đường kính 4.5mm, dài từ 20mm đến 75mm, chiều dài mỗi cỡ tăng tối đa 5mm. Chất liệu thép không gỉ |  |  | 220.000 | 26.400.000
434 | PP2500390262 | Bộ đinh nội tủy đầu trên xương đùi loại chống xoay, chất liệu titanium, đường kính 9-12mm các cỡ | CÔNG TY TNHH OCARE VIỆT NAM | [18 empty] | 1.367.700.000
|  |  |  | Đinh nội tủy đầu trên xương đùi loại chống xoay, chất liệu titanium, đường kính 9-12mm các cỡ | PFNA-130-09170-Ti đến PFNA-130-12240-Ti, PFNA-130-09320-R-Ti đến PFNA-130-12440-R-Ti, PFNA-130-09320-L-Ti đên PFNA-130-12440-L-Ti | Ortho Care | OrthoCare/ Ấn Độ | Đinh nội tủy đầu trên xương đùi loại chống xoay, chất liệu titanium, đường kính 9-12mm các cỡ | 2526BV-VT-1112.1 |  | Cái | 100 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở về sau | Đinh nội tủy đầu trên xương đùi loại chống xoay, chất liệu titanium, đường kính tối thiểu từ 9mm-12mm. - Loại ngắn: Có 1 lỗ bắt vít chống xoay đầu trên và 1 lỗ bắt vít khóa đường kính 4.9mm đầu dưới, chiều dài tối thiểu từ 170mm-240mm - Loại dài: Có 1 lỗ bắt vít chống xoay đầu trên và 2 lỗ bắt vít khóa đường kính 4.9mm, chiều dài tối thiểu từ 320mm-440mm |  | 9021 | 9.839.000 | 983.900.000
|  |  |  | Vít chống xoay đinh nội tủy xương đùi, chất liệu titanium các cỡ | PFNA-B-1070-Ti đến PFNA-B-1120-Ti | Ortho Care | OrthoCare/ Ấn Độ | Vít chốt chống xoay đinh nội tủy xương đùi | 2526BV-VT-1112.2 |  | Cái | 100 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở về sau | Vít chốt chống xoay cho đinh nội tủy đầu trên xương đùi, đường kính 10.5mm, chất liệu titanium, độ dài tối thiểu từ 70mm-120mm, bước tăng tối đa 5mm |  | 9021 | 3.295.000 | 329.500.000
|  |  |  | Vít chốt khóa đầu dưới cho đinh nội tủy xương đùi loại chống xoay, đường kính 4.9mm, chất liệu titanium | CD49030-Ti đến CD49080-Ti | Ortho Care | OrthoCare/ Ấn Độ | Vít chốt khóa đầu dưới cho đinh nội tủy xương đùi loại chống xoay, đường kính 4.9mm, chất liệu titanium | 2526BV-VT-1112.3 |  | Cái | 100 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở về sau | Vít chốt khóa cho đinh nội tủy xương đùi chống xoay, loại khóa nhanh, đường kính 4.9mm chất liệu titanium |  | 9021 | 543.000 | 54.300.000
435 | PP2500390263 | Bộ đinh nội tủy rỗng nòng cổ xương đùi chống xoay loại ngắn + dài | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ MỸ | [18 empty] | 1.970.100.000
|  |  |  | Đinh nội tủy rỗng nòng cổ xương đùi chống xoay | 328030xx/ 328040xx/ 328050xx/ 395911xx/ 3282xxxx | Đinh nội tủy rỗng nòng đầu trên xương đùi chống xoay Neogen AR, Vật liệu Titan | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Đinh nội tủy rỗng nòng đầu trên xương đùi chống xoay Neogen AR, Vật liệu Titan | 2526BV-VT-1113.1 |  | cái | 150 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu titanium Alloy. Đinh ngắn: Đường kính gồm 4 kích thước từ 9.3mm, 10, 11, 12mm. Chiều dài từ 170 đến 240 Đinh dài gồm 4 kích thước 9.5, 10, 11, 12mm chiều dài từ 320 đến 420mm Đường kính đầu đinh 16.5mm |  | 9021 | 9.450.000 | 1.417.500.000
|  |  |  | Vít chốt cổ xương đùi dạng đóng kiểu chống xoay | 328010xx | Vít chốt cổ xương đùi dạng đóng kiểu chống xoay Neogen AR, Vật liệu titan | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít chốt cổ xương đùi dạng đóng kiểu chống xoay Neogen AR, Vật liệu titan | 2526BV-VT-1113.2 |  | cái | 150 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu titanium Alloy. Nòng dẫn hướng 3.5mm. Đường kính thân 10.3mm . Chiều dài từ 70 -120mm, bước tăng 5mm |  | 9021 | 2.450.000 | 367.500.000
|  |  |  | Vít chốt khóa đường kính từ 4.5 đến 5.0mm dùng với đinh nội tủy rỗng nòng | 331120xx/ 331110xx | Vít chốt khóa đường kính 4.5-5.0mm dùng với đinh nội tủy rỗng nòng Neogen | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít chốt khóa đường kính 4.5-5.0mm dùng với đinh nội tủy rỗng nòng Neogen | 2526BV-VT-1113.3 |  | cái | 150 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu titanium Alloy. Đường kính 4.5mm Chiều dài từ 26mm - 90mm, bước tăng tối đa 5mm. Đường kính 5.0mm Chiều dài từ 26mm - 100mm, bước tăng tối đa 5mm. |  | 9021 | 500.000 | 75.000.000
|  |  |  | Vít nắp đinh chống xoay | 328060xx | Vít nắp đinh chống xoay, 0 - 15mm Neogen AR | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít nắp đinh chống xoay, 0 - 15mm Neogen AR | 2526BV-VT-1113.4 |  | cái | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu titanium Alloy. Chiều dài gồm các loại 0mm-15mm |  | 9021 | 355.000 | 7.100.000
|  |  |  | Vít xốp rỗng nòng | 314210xx/ 314040xx | Vít xốp rỗng nòng các cỡ | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít xốp rỗng nòng các cỡ | 2526BV-VT-1113.5 |  | cái | 40 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu titanium. Đường kính 4.0mm: chiều dài từ 25mm-70mm bước tăng 5mm, thân 1 phần ren. Đường kính 7.3mm: chiều dài từ 40mm-120mm bước tăng 5mm, thân ren bán phần. |  | 9021 | 1.270.000 | 50.800.000
|  |  |  | Long đen cho vít | 31409000/ 31402000 | Long đen các cỡ, Vật liệu Titan | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Long đen các cỡ, Vật liệu Titan | 2526BV-VT-1113.6 |  | cái | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu titanium Alloy. Các cỡ dùng được cho vít từ 4.0mm và 7.3mm |  | 9021 | 120.000 | 2.400.000
|  |  |  | Vít xốp rỗng nòng 2 bước ren | 3146xxxx | Vít xốp rỗng nòng 2 bước ren, dài 10 - 40mm. Vật liệu titan | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít xốp rỗng nòng 2 bước ren, dài 10 - 40mm. Vật liệu titan | 2526BV-VT-1113.7 |  | cái | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu titanium Alloy, có 2 tầng ren riêng biệt, Đường kính gồm hai loại 2.4mm và 3.0mm. Đường kính lõi 1.9mm, rỗng nòng 1.2mm, thân 2mm. Chiều dài tối thiểu từ 10 đến 40mm. |  | 9021 | 2.490.000 | 49.800.000
436 | PP2500390264 | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cỡ sử dụng vít 3.5mm, bao gồm: | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 238.500.000
|  |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cỡ | Safety Lock ‘T‘ Plate/ TI-SF-L/R-008.026.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium đầu trên xương chày | 2526BV-VT-906.1 |  | cái | 30 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Sử dụng vít khóa đk 3,5mm và vít vỏ đk 3,5mm Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 3 lỗ. Chiều dài nẹp từ 80 - 184mm, Chiều dày 4mm , Chiều rộng 11,7mm Vít sử dụng có cả đầu lục giác và đầu hình sao Vật liệu Titanium-6AL-4V |  | 9021 | 5.300.000 | 159.000.000
|  |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm | Safety Lock Screw/ TI-SF-HD-009.005.xxx Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-009.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 3.5 mm | 2526BV-VT-906.2 |  | cái | 240 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Vít khóa tự taro đường kính vít 3.5mm, mũ vít có 2 loại : đầu lục giác và đầu hình sao. Chất liệu Titanium-6AL-4V. Đường kĩnh lõi vít 2.9mm. Chiều dài vít từ 12mm đến 60mm, bước tăng 2mm |  | 9021 | 300.000 | 72.000.000
|  |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm | Cortex Screw/ TI-HD-009.005.xxx Cortex Screw/ TI-SD-009.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít xương cứng titanium 3.5mm | 2526BV-VT-906.3 |  | cái | 30 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Đường kính vít 3,5 mm, đk lõi vít 2,5 mm, chiều dài từ 12-50mm bước tăng 2 mm. Vít có đủ 2 loại đầu vít: Đầu lục giác và đầu hình sao Vật liệu Titanium-6AL-4V |  | 9021 | 250.000 | 7.500.000
437 | PP2500390265 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 345.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày | Proximal Lateral Tibial Plate/ SS-SF-L/R-008.175.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa đầu trên xương chày | 2526BV-VT-907.1 |  | cái | 30 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Nẹp khóa đầu trên xương chày dày 4.6mm, rộng 16mm, đầu trên nẹp có 3 lỗ bắt vít, cổ nẹp có 2 lỗ bắt vít, thân nẹp có từ 3 đến 14 lỗ, dài từ 100 đến 320mm, sử dụng vít khóa đường kính 5.0mm, vít xương cứng 4.5mm. Chất liệu thép không gỉ. |  | 9021 | 5.500.000 | 165.000.000
|  |  |  | vít khóa xương 5.0mm | Safety Lock Screw/ SS-SF-HD-008.007.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa 5.0mm | 2526BV-VT-907.2 |  | cái | 300 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | - Đường kính mũ vít 8mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít hình lục giác trên đầu mũ vít 3.5mm, đường kính thân vít 5.0mm, dài từ 20mm đến 90mm. - Cổ mũ vít có ren. Vít tự taro. Chất liệu thép không gi. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. |  | 9021 | 350.000 | 105.000.000
|  |  |  | Vít khóa xương 6.5mm | Safety Lock Screw/ SS-SF-HD-008.112.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa 6.5mm | 2526BV-VT-907.3 |  | cái | 150 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Đường kính mũ vít 8.0mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít 3.5mm, đường kính thân vít 6.5mm, chiều dài từ 20 đến 100mm. Cổ mũ vít có ren. Vít dạng tự taro. Chất liệu thép không gỉ. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. |  | 9021 | 500.000 | 75.000.000
438 | PP2500390266 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 342.500.000
|  |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày | Medial Distal Tibia Safety Lock Plate/ SS-SF-L/R-008.028.xx Distal Tibia Safety Lock Plate/ SS-SF-L/R-008.127.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa đầu dưới xương chày | 2526BV-VT-908.1 |  | cái | 30 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày có từ 4 đến 14 lỗ, dài từ 110 đến 245mm, phần đầu dưới có 9 lỗ, cổ nẹp có 01 lỗ bắt vít động, nẹp dùng vít khóa đường kính 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm. Và nẹp khoá đầu dưới xương chày loại thẳng có chiều rộng 13.5mm, có 4 lỗ đầu sử dụng vít khoá đường kính 3.5mm, vít xương cứng đường kính 3.5mm, phần phía trên cổ nẹp có 1 lỗ bắt vít trượt. Thân có từ 4 đến 20 lỗ, sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm, vít xương cứng 4.5mm, dài từ 123mm đến 411mm. Chất liệu thép không gỉ. |  | 9021 | 5.000.000 | 150.000.000
|  |  |  | Vít khóa xương 3.5mm | Safety Lock Screw/ SS-SF-HD-008.005 | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa 3.5 mm | 2526BV-VT-908.2 |  | cái | 550 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | - Đường kính mũ vít 6.0mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít hình lục giác trên đầu mũ vít 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10mm đến 60mm. - Cổ mũ vít có ren. Vít tự taro. Chất liệu thép không gi. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. |  | 9021 | 350.000 | 192.500.000
439 | PP2500390267 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC | [18 empty] | 474.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái/phải, các loại, các cỡ | YSB83 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái/phải, các loại, các cỡ | 2526BV-VT-909.1 |  | Cái | 50 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | - Rộng 15.5mm(± 5%); dày 4.5mm(± 5%) - Số lỗ: Tối thiểu có đủ kích thước từ 4 đến 13 lỗ, dài tối thiểu từ 125 đến 305mm - chất liệu Titan, Ti6Al4V - Dùng kết hợp với: Vít khóa Ø 5.0 mm Vít cứng Ø 4.5 mm Vít khóa xốp Ø 5.0 mm |  |  | 4.600.000 | 230.000.000
|  |  |  | Vít khóa đk 5.0mm, các cỡ | SHAB0203-01 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Vít khóa đk 5.0mm, các cỡ | 2526BV-VT-909.2 |  | Cái | 400 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | - Mũ vít khóa bên trong hình ngôi sao 6 cạnh - Đường kính ren 5.0mm; dài tối thiểu từ 14mm đến 110mm - Chất liệu Titan, Ti6Al4V |  |  | 360.000 | 144.000.000
|  |  |  | Vít khóa xốp đk 5.0 mm các cỡ | SHCC0206-02 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Vít khóa xốp đk 5.0 mm các cỡ | 2526BV-VT-909.3 |  | Cái | 200 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | - Mũ vít khóa bên trong hình ngôi sao 6 cạnh - Đường kính ren 5.0mm; dài tối thiểu từ 30mm đến 120mm - Ren roàn phần - Chất liệu Titan, Ti6Al4V |  |  | 500.000 | 100.000.000
440 | PP2500390268 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 405.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày trái/phải, các loại, các cỡ | Medial Distal Tibia Safety Lock Plate/ TI-SF-L/R-008.228.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium đầu dưới xương chày | 2526BV-VT-910.1 |  | Cái | 30 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Chất liệu Titan Ti6Al4V Nẹp Rộng 11.3mm; dày 3.7mm Có từ 4-16 lỗ, tương ứng chiều dài 123-291 Dùng kết hợp với: vít khóa Ø 3.5 mm, vít cứng Ø 3.5 mm, Vít khóa xốp Ø 3.5 mm, Vít xốp Ø 4.0 mm |  | 9021 | 6.600.000 | 198.000.000
|  |  |  | Vít khóa đk 3.5mm, các cỡ | Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-008.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 3.5 mm | 2526BV-VT-910.2 |  | Cái | 270 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | - Mũ vít khóa bên trong hình ngôi sao 6 cạnh - Đường kính ren 3.5mm; dài từ 10mm đến 80mm - Chất liệu Titanium Ti6Al4V |  | 9021 | 400.000 | 108.000.000
|  |  |  | Vít khóa xốp đk 3.5 mm các cỡ | Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-008.012.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa xốp titanium 3.5mm | 2526BV-VT-910.3 |  | Cái | 180 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | - Mũ vít khóa bên trong hình ngôi sao 6 cạnh - Đường kính ren 3.5mm; dài từ 14mm đến 70mm - Ren toàn phần - Chất liệu Titanium Ti6Al4V |  | 9021 | 550.000 | 99.000.000
441 | PP2500390269 | Bộ nẹp khóa bản hẹp (thân xương chày) | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ SINYMED | [18 empty] | 138.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa bản hẹp (thân xương chày) các cỡ, dùng vít 5.0mm | SP05.SS00013; SP05.SS00014; SP05.SS00015; SP05.SS00016; SP05.SS00017; SP05.SS00018; SP05.SS00019; SP05.SS00020; SP05.SS00021; SP05.SS00022 | Sharma/ Ấn Độ | Sharma | Nẹp khóa bản hẹp Thép không gỉ | 2526BV-VT-911.1 |  | Cái | 30 | Ấn Độ |  |  |  | Năm 2024 trở đi | - Nẹp dày: 4.0mm; rộng 13.5mm; khoảng cách lỗ nẹp tối đa 18mm; - Số lỗ trên thân nẹp: Tối thiểu đủ các kích thước từ 5 đến 14 lỗ; dài tối thiểu từ 110.6mm đến 272.6mm - Chất liệu thép không gỉ |  | 9021 | 2.300.000 | 69.000.000
|  |  |  | Vít khóa tự taro đường kính 5.0mm, dài từ 14 đến 90 mm | SP05.SS15802, SP05.SS15803, SP05.SS15804, SP05.SS00902, SP05.SS00903, SP05.SS00904, SP05.SS00905, SP05.SS00906, SP05.SS00907, SP05.SS00908, SP05.SS00909, SP05.SS00910, SP05.SS00911, SP05.SS00912, SP05.SS00913, SP05.SS00914, SP05.SS00915, SP05.SS00916, SP05.SS00917, SP05.SS00918, SP05.SS00919, SP05.SS00920, SP05.SS00921, SP05.SS00922, SP05.SS00923, SP05.SS00924, SP05.SS17074, SP05.SS04951, SP05.SS04952, SP05.SS04953, SP05.SS04954, SP05.SS04955, SP05.SS17075, SP05.SS04956, SP05.SS04957, SP05.SS04958, SP05.SS17063, SP05.SS17064, SP05.SS17076, SP05.SS17065, SP05.SS17066, SP05.SS17067 | Sharma/ Ấn Độ | Sharma | Vít khóa đường kính 5.0 mm Thép không gỉ | 2526BV-VT-911.2 |  | Cái | 300 | Ấn Độ |  |  |  | Năm 2024 trở đi | - Kiểu vít tự taro; - Đường kính ren 5.0mm; đường kính mũ vít lục giác 6.8mm; - Chiều dài tối thiểu từ 14mm đến 90mm, cỡ tăng tối đa 5mm - Chất liệu thép không gỉ |  | 9021 | 230.000 | 69.000.000
442 | PP2500390270 | Bộ nẹp khóa xương titanium hình mắt xích | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 450.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa xương titanium hình mắt xích | Reconstruction Plate/ TI-SF-009.135.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium tái tạo | 2526BV-VT-912.1 |  | cái | 50 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | - Nẹp khóa hình mắt xích dày 3mm, rộng 10.2mm. Có từ 2 đến 24 lỗ, dài từ 31 đến 339mm. - Sử dụng với vít khóa 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm. - Chất liệu titanium. |  | 9021 | 4.600.000 | 230.000.000
|  |  |  | Vít khóa xương titanium 3.5mm | Safety Lock Screw/ TI-SF-HD-008.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 3.5 mm | 2526BV-VT-912.2 |  | cái | 500 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Vít khóa tự taro đường kính thân vít 3.5mm, cổ mũ vít có ren. Chất liệu Titanium. Đường kính mũ vít 6.0mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít hình lục giác trên đầu mũ vít 2.5mm. Chiều dài vít từ 10mm đến 70mm. Tương thích với nẹp khóa. |  | 9021 | 440.000 | 220.000.000
443 | PP2500390271 | Bộ nẹp khóa mắt xích | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 365.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa mắt xích , chất liệu titan | Reconstruction Plate/ TI-SF-008.035.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium tái tạo | 2526BV-VT-913.1 |  | Cái | 50 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Chất liệu titanium nguyên chất. Gồm có 5-18 lỗ. Độ dày nẹp 3.0mm, chiều rộng 10mm, chiều dài nẹp từ 64mm - 233mm |  | 9021 | 3.300.000 | 165.000.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-008.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 3.5 mm | 2526BV-VT-913.2 |  | Cái | 500 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Vít khóa tự taro đường kính ren 3.5mm, mũ vít hình sao. Chất liệu Titanium Alloy (Titanium-Ti6Al4V). Đường kính lõi vít 2.7mm. Chiều dài vít từ 10mm đến 80mm bước tăng 2mm và 5mm. |  | 9021 | 400.000 | 200.000.000
444 | PP2500390272 | Bộ nẹp khóa mắt xích | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ SINYMED | [18 empty] | 580.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa mắt xích, các cỡ | SP05.TIT15770; SP05.TIT00435; SP05.TIT00436; SP05.TIT00437; SP05.TIT00438; SP05.TIT00439; SP05.TIT00440; SP05.TIT00441; SP05.TIT00442; SP05.TIT15775; SP05.TIT15771; SP05.TIT15776; SP05.TIT15772; SP05.TIT15773 | Sharma/ Ấn Độ | Sharma | Nẹp khóa mắt xích Titanium | 2526BV-VT-914.1 |  | Cái | 100 | Ấn Độ |  |  |  | Năm 2024 trở đi | - Rộng 10mm; dày 3mm - Số lỗ: Tối thiểu có đủ các kích thước từ 4 đến 18 lỗ, dài tối thiểu từ 52 đến 220mm - Chất liệu Titan, - Dùng kết hợp với: vít khóa Ø 3.5 mm, vít cứng Ø 3.5 mm, Vít khóa xốp Ø 3.5 mm |  | 9021 | 3.200.000 | 320.000.000
|  |  |  | Vít khóa đk 3.5mm, các cỡ | SP05.TIT04741, SP05.TIT04742, SP05.TIT04743, SP05.TIT04744, SP05.TIT04745, SP05.TIT04746, SP05.TIT04747, SP05.TIT04748, SP05.TIT15707, SP05.TIT04749, SP05.TIT04750, SP05.TIT04751, SP05.TIT04752, SP05.TIT04753, SP05.TIT15708, SP05.TIT04754, SP05.TIT04755, SP05.TIT04756, SP05.TIT04757, SP05.TIT04758, SP05.TIT15706, SP05.TIT04759, SP05.TIT04760, SP05.TIT04761, SP05.TIT04762, SP05.TIT04763, SP05.TIT15686, SP05.TIT04764, SP05.TIT04765, SP05.TIT04766, SP05.TIT04767, SP05.TIT15687, SP05.TIT15688, SP05.TIT15689 | Sharma/ Ấn Độ | Sharma | Vít khóa đường kính 3.5 mm Titanium | 2526BV-VT-914.2 |  | Cái | 1.000 | Ấn Độ |  |  |  | Năm 2024 trở đi | - Mũ vít khóa bên trong hình ngôi sao 6 cạnh - Đường kính ren 3.5mm; dài tối thiểu từ 10mm đến 70mm - Chất liệu Titan |  | 9021 | 260.000 | 260.000.000
445 | PP2500390273 | Bộ nẹp vít khóa mắt xích các cỡ | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | [18 empty] | 278.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa mắt xích các cỡ | Ti.144.xxx | Siora | Siora | Nẹp khóa mắt xích dùng vít 3.5mm | 2526BV-VT-915.1 |  | Cái | 50 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu hợp kim Titanium. Độ dày nẹp ≥ 3.5mm, rộng khoảng 10 mm. Có từ ≤ 5 đến ≥ 22 lỗ, gồm tối thiểu 12 loại. Lỗ vít khóa kết hợp. Chiều dài từ ≤ 70mm - ≥ 315mm. |  | 9021.1090 | 2.780.000 | 139.000.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Ti.102.3xx | Siora | Siora | Vít khóa xương cứng - tự taro | 2526BV-VT-915.2 |  | Cái | 100 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu hợp kim Titanium, tự taro. Đường kính mũ vít khoảng 5mm. Đường kính thân vít 3.5mm. Chiều dài tối thiểu từ 10 - 80mm, bước tăng ≤ 5mm. |  | 9021.1090 | 390.000 | 39.000.000
|  |  |  | Vít xương cứng 3.5mm, tự taro | Ti.102.2xx | Siora | Siora | Vít xương cứng tự taro | 2526BV-VT-915.3 |  | Cái | 400 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu hợp kim Titanium, toàn ren, tự taro. Đường kính mũ vít 6.0mm, đường kính thân vít 3.5mm. Chiều dài từ 10 - 60mm, bước tăng ≤ 5mm. |  | 9021.1090 | 250.000 | 100.000.000
446 | PP2500390274 | Bộ nẹp khóa mắt xích thẳng các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 450.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa mắt xích thẳng các cỡ | Reconstruction Plate/ TI-SF-008.135.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium tái tạo | 2526BV-VT-916.1 |  | Cái | 50 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | - Chất liệu Titanium Ti6AL4V - Nẹp dày 2.5mm, rộng 11.0mm, khoảng cách lỗ 14.0mm. Số lỗ từ 4 đến 20 lỗ tương ứng chiều dài từ 55mm đến 279mm |  | 9021 | 5.200.000 | 260.000.000
|  |  |  | Vít khóa 3.5mm các cỡ | Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-008.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 3.5 mm | 2526BV-VT-916.2 |  | Cái | 400 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Vít khóa tự taro đường kính ren 3.5mm, mũ vít hình sao. Chất liệu Titanium Alloy (Titanium-Ti6Al4V). Đường kính mũ vít 4.75mm, đường kính lõi vít 2.7mm, chiều cao mũ vít 3.0mm, bước ren vít 1.0mm. Chiều dài vít từ 10mm đến 80mm |  | 9021 | 400.000 | 160.000.000
|  |  |  | Vít nén ép 3.5mm các cỡ | Cortex Screw/ TI-HD-008.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít xương cứng titanium 3.5mm | 2526BV-VT-916.3 |  | Cái | 100 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Chất liệu hợp kim titan : Titanium Ti6AL4V Đầu vít tự taro, mũ vít hình lục giác. Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.4mm. Đường kính mũ vít 6.0mm, chiều cao mũ vít 3.0mm, bước ren 1.25mm Chiều dài vít từ 10mm đến 60mm |  | 9021 | 300.000 | 30.000.000
447 | PP2500390275 | Bộ Nẹp khóa xương đòn có móc dùng vít khoá 3.5mm vật liệu titanium | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 243.600.000
|  |  |  | Nẹp khóa xương đòn có móc | Clavicle Hook Plate/ TI-SF-L/R-008.034.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium móc xương đòn | 2526BV-VT-917.1 |  | Cái | 30 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | - Vật liệu Titanium. Phân biệt trái, phải. Nẹp dày 3.5mm, rộng 10mm. Đầu nẹp có móc cài nâng đỡ. Nẹp có các kích thước từ 4 đến 8 lỗ. Sử dụng vít khóa đk 3,5mm |  | 9021 | 4.600.000 | 138.000.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Safety Lock Screw/ TI-SF-HD-008.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 3.5 mm | 2526BV-VT-917.2 |  | Cái | 240 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Vít khóa tự taro đường kính ren 3.5mm, ren toàn phần. Chất liệu Titanium. Đường kính mũ vít 6.0mm, đường kĩnh lõi vít 2.9mm, khoảng cách ren 0.8mm. Chiều dài vít từ 10mm đến 70mm. |  | 9021 | 440.000 | 105.600.000
448 | PP2500390276 | Bộ nẹp khóa titanium xương đòn | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC | [18 empty] | 350.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa titanium xương đòn, móc xương đòn | YSB82 YSB26 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Nẹp khóa titanium xương đòn, móc xương đòn | 2526BV-VT-918.1 |  | cái | 50 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | - Nẹp dạng mắt xích, hình cong chữ S, có từ ≤6 đến ≥8 lỗ, dài từ ≤81 đến ≥109mm. - Nẹp dạng mắt xích, có từ ≤6 đến ≥8 lỗ, chiều dài từ ≤78 đến ≥102mm - Chất liệu Titanium |  |  | 4.600.000 | 230.000.000
|  |  |  | Vít khóa xương titanium 3.5mm | SHAB0203-01 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Vít khóa xương titanium 3.5mm | 2526BV-VT-918.2 |  | cái | 400 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | - Đường kính mũ vít ≥6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít hình lục giác trên đầu mũ vít là ≤2.5mm, đường kính thân vít ≥3.5mm, dài từ ≤10mm đến ≥60mm. - Cổ mũ vít có ren. Vít tự taro. Chất liệu Titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. |  |  | 300.000 | 120.000.000
449 | PP2500390277 | Bộ nẹp khóa chữ S xương đòn, trái/phải các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 136.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa chữ S xương đòn, trái/phải các cỡ | Standard Plates/ TI-SF-L/R-008.177.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium xương đòn chữ S | 2526BV-VT-919.1 |  | Cái | 20 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Chất liệu titanium nguyên chất, lỗ khóa và lỗ thường riêng biệt. Độ dày 2.5mm, rộng 10mm. Chiều dài 60-132mm, tương ứng với số lỗ từ 6-12 lỗ, trái/phải các cỡ |  | 9021 | 3.600.000 | 72.000.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-008.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 3.5 mm | 2526BV-VT-919.2 |  | Cái | 160 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Vít khóa tự taro đường kính ren 3.5mm, mũ vít hình sao. Chất liệu Titanium Alloy (Titanium-Ti6Al4V). Đường kính lõi vít 2.7mm. Chiều dài vít từ 10mm đến 80mm bước ren tăng 2mm và 5mm. |  | 9021 | 400.000 | 64.000.000
450 | PP2500390278 | Bộ nẹp khóa xương đòn các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 347.500.000
|  |  |  | Nẹp khóa xương đòn các cỡ | Standard Plates/ TI-SF-L/R-008.001.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium xương đòn chữ S | 2526BV-VT-920.1 |  | Cái | 50 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Chất liệu Titanium Ti6AL4V. Nẹp dày 3.0mm, rộng 11.0mm, khoảng cách lỗ 15.0mm. Số lỗ 5-11 tương ứng chiều dài từ 90 - 180mm |  | 9021 | 3.950.000 | 197.500.000
|  |  |  | Vít khóa 3.5mm các cỡ | Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-008.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 3.5 mm | 2526BV-VT-920.2 |  | Cái | 300 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Vít khóa tự taro đường kính ren 3.5mm, mũ vít hình sao. Chất liệu Titanium Alloy (Titanium-Ti6Al4V). Đường kính mũ vít 4.75mm, đường kính lõi vít 2.7mm, chiều cao mũ vít 3.0mm, bước ren vít 1.0mm. Chiều dài vít từ 10mm đến 80mm |  | 9021 | 400.000 | 120.000.000
|  |  |  | Vít nén ép 3.5mm các cỡ | Cortex Screw/ TI-HD-008.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít xương cứng titanium 3.5mm | 2526BV-VT-920.3 |  | Cái | 100 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Chất liệu hợp kim titan : Titanium Ti6AL4V Đầu vít tự taro, mũ vít hình lục giác. Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.4mm. Đường kính mũ vít 6.0mm, chiều cao mũ vít 3.0mm, bước ren 1.25mm Chiều dài vít từ 10mm đến 130mm |  | 9021 | 300.000 | 30.000.000
451 | PP2500390279 | Bộ nẹp khóa xương đòn trái/ phải các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 519.500.000
|  |  |  | Nẹp khóa xương đòn, trái/phải các cỡ | PNM1002-xxx | S-Clavicle Locking Plate | Normmed Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | Nẹp khóa xương đòn chữ S | 2526BV-VT-921.1 |  | cái | 50 | TURKEY |  |  |  | 2024 trở về sau | - rộng 10.5mm; dày 3.2mm; - Số lỗ: 6 đến 9 lỗ, dài từ 88,5 đến 126mm, mỗi cỡ tăng 12,5mm - chất liệu hợp kim Titan |  |  | 6.290.000 | 314.500.000
|  |  |  | Vít khóa đk 3.5mm, các cỡ | PNM2002-xxx | Locking Self Tapping Screw 3.5 mm | Normmed Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | Vít khóa đk 3.5mm | 2526BV-VT-921.2 |  | cái | 500 | TURKEY |  |  |  | 2024 trở về sau | - Mũ vít khóa bên trong hình ngôi sao 6 cạnh - Đường kính ren 3.5mm; dài từ 10mm đến 70mm - Chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V |  |  | 410.000 | 205.000.000
452 | PP2500390280 | Bộ nẹp khóa chữ S xương đòn, trái/phải các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 340.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa chữ S xương đòn, trái/phải các cỡ | Standard Plates/ TI-SF-L/R-008.177.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium xương đòn chữ S | 2526BV-VT-922.1 |  | cái | 50 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Chất liệu titanium nguyên chất, lỗ khóa và lỗ thường riêng biệt. Độ dày 2.5mm, rộng 10mm. Chiều dài 60-132mm, tương ứng với số lỗ từ 6-12 lỗ, trái/phải các cỡ |  | 9021 | 3.600.000 | 180.000.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-008.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 3.5 mm | 2526BV-VT-922.2 |  | cái | 400 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Vít khóa tự taro đường kính ren 3.5mm, mũ vít hình sao. Chất liệu Titanium Alloy (Titanium-Ti6Al4V). Đường kính lõi vít 2.7mm. Chiều dài vít từ 10mm đến 80mm |  | 9021 | 400.000 | 160.000.000
453 | PP2500390281 | Bộ Nẹp Khóa xương đòn chữ S các cỡ sử dụng vít 3.5mm, bao gồm: | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 184.500.000
|  |  |  | Nẹp Khóa xương đòn chữ S các cỡ | Standard Plates/ TI-SF-L/R-008.101.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium xương đòn chữ S | 2526BV-VT-923.1 |  | cái | 30 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Sử dụng vít khóa đk 3.5mm và vít vỏ đk 3.5mm Chiều dài nẹp từ 59 - 131 mm, Chiều dày 3mm, Chiều rộng 10.5mm, khoảng cách giữa các lỗ 14mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V |  | 9021 | 3.500.000 | 105.000.000
|  |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm | Safety Lock Screw/ TI-SF-HD-009.005.xxx Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-009.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 3.5 mm | 2526BV-VT-923.2 |  | cái | 240 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Vít khóa tự taro đường kính vít 3.5mm, mũ vít có 2 loại : đầu lục giác và đầu hình sao. Chất liệu Titanium-6AL-4V. Đường kĩnh lõi vít 2.9mm. Chiều dài vít từ 12mm đến 60mm, bước tăng 2mm |  | 9021 | 300.000 | 72.000.000
|  |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm | Cortex Screw/ TI-HD-009.005.xxx Cortex Screw/ TI-SD-009.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít xương cứng titanium 3.5mm | 2526BV-VT-923.3 |  | cái | 30 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Đường kính vít 3,5 mm, đk lõi vít 2,5 mm, chiều dài từ 12-50mm bước tăng 2 mm. Vít có đủ 2 loại đầu vít: Đầu lục giác và đầu hình sao Vật liệu Titanium-6AL-4V |  | 9021 | 250.000 | 7.500.000
454 | PP2500390282 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cỡ sử dụng vít 4.5mm và 5.0mm, bao gồm: | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC | [18 empty] | 256.500.000
|  |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cỡ | YSA(B,C,D) 49-03 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cỡ | 2526BV-VT-924.1 |  | cái | 30 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | Sử dụng vít khóa đk 5,0mm và vít vỏ đk 4,5mm Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 7 lỗ. Chiều dài nẹp từ 136-376 mm, Chiều dày 6,3mm (± 5%), Chiều rộng 17,5mm (± 5%), khoảng cách tối đa giữa các lỗ 20mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V. |  |  | 4.800.000 | 144.000.000
|  |  |  | Vít khóa loại tự taro đường kính 5.0 mm | SHAB0203-01 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Vít khóa loại tự taro đường kính 5.0 mm | 2526BV-VT-924.2 |  | cái | 300 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | Đường kính vít 5,0 mm, đk lõi vít 4,2 mm (± 5%), chiều dài từ 12-90mm bước tăng tối đa 5 mm. Vít có đủ 2 loại đầu vít: Đầu lục giác và đầu hình sao. Vật liệu Titanium-6AL-4V. |  |  | 360.000 | 108.000.000
|  |  |  | Vít vỏ loại tự taro đường kính 4.5 mm | HAQ03-01 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Vít vỏ loại tự taro đường kính 4.5 mm | 2526BV-VT-924.3 |  | cái | 30 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | Đường kính vít 4,5 mm, đk lõi vít 3,2 mm (± 5%), chiều dài từ 12-80mm bước tăng tối đa 2 mm. Vít có đủ 2 loại đầu vít: Đầu lục giác và đầu hình sao. Vật liệu Titanium-6AL-4V. |  |  | 150.000 | 4.500.000
455 | PP2500390283 | Bộ nẹp khóa titanium đầu dưới xương đùi | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | [18 empty] | 742.500.000
|  |  |  | Nẹp khóa titanium đầu dưới xương đùi | 013104T, 013105T, 013106T, 013107T, 013108T, 013109T, 013110T, 013111T, 013112T, 013113T, 013114T, 013124T, 013125T, 013126T, 013127T, 013128T, 013129T, 013130T, 013131T, 013132T, 013133T, 013134T | Mikromed | BHH Mikromed Sp. z o.o | Nẹp khoá titanium đầu dưới xương đùi | 2526BV-VT-925.1 |  | cái | 50 | Ba Lan |  |  |  | 2023 trở đi | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi có 7 lỗ ở đầu nẹp bắt vít khóa đường kính 5.0mm. Dọc thân nẹp có từ 4 đến 14 lỗ. Sử dụng vít khóa đường kính 5.0mm và vít xương cứng đk 4.5mm, dài từ 136mm đến 336mm. Thân có 1 lỗ khóa động. Chất liệu Titanium. |  | 9021 | 9.000.000 | 450.000.000
|  |  |  | Vít khóa xương titanium 5.0mm | 020520T, 020522T, 020524T, 020525T, 020526T, 020528T, 020530T, 020532T, 020534T, 020535T, 020536T, 020538T, 020540T, 020542T, 020544T, 020545T, 020546T, 020548T, 020550T, 020552T, 020554T, 020555T, 020556T, 020558T, 020560T, 020562T, 020564T, 020565T, 020570T, 020575T, 020580T, 020585T, 020590T | Mikromed | BHH Mikromed Sp. z o.o | Vít khóa xương | 2526BV-VT-925.2 |  | cái | 500 | Ba Lan |  |  |  | 2023 trở đi | - Đường kính mũ vít 8mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít hình lục giác trên đầu mũ vít là 3.5mm, đường kính thân vít 5.0mm, dài từ 20mm đến 90mm. - Cổ mũ vít có ren. Vít tự taro. Chất liệu Titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. |  | 9021 | 475.000 | 237.500.000
|  |  |  | Vít khóa xương titanium 6.5mm | 020620T, 020622T, 020624T, 020625T, 020626T, 020628T, 020630T, 020632T, 020634T, 020635T, 020636T, 020638T, 020640T, 020642T, 020644T, 020645T, 020646T, 020648T, 020650T, 020652T, 020654T, 020655T, 020656T, 020658T, 020660T, 020662T, 020664T, 020665T, 020670T, 020675T, 020680T, 020685T, 020690T, 020695T, 020700T | Mikromed | BHH Mikromed Sp. z o.o | Vít khóa xương | 2526BV-VT-925.3 |  | cái | 100 | Ba Lan |  |  |  | 2023 trở đi | Đường kính mũ vít là 8mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 4mm, đường kính thân vít là 6.5mm, chiều dài từ 20 đến 100mm. Cổ mũ vít có ren. Vít dạng tự taro. Chất liệu Titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. |  | 9021 | 550.000 | 55.000.000
456 | PP2500390284 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi titan | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ SINYMED | [18 empty] | 174.400.000
|  |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái/phải, các cỡ | SO20.TIT.12514; SO20.TIT.12515; SO20.TIT.12516; SO20.TIT.12517; SO20.TIT.12518; SO20.TIT.12519; SO20.TIT.12520; SO20.TIT.12521; SO20.TIT.12522; SO20.TIT.12523; SO20.TIT.12524; SO20.TIT.12525; SO20.TIT.12495; SO20.TIT.12496; SO20.TIT.12497; SO20.TIT.12498; SO20.TIT.12499; SO20.TIT.12500; SO20.TIT.12501; SO20.TIT.12502; SO20.TIT.12503; SO20.TIT.12504; SO20.TIT.12505; SO20.TIT.12506 | Sharma/ Ấn Độ | Sharma | Nẹp khóa đầu trên xương đùi Titanium | 2526BV-VT-926.1 |  | Cái | 20 | Ấn Độ |  |  |  | Năm 2024 trở đi | - Rộng 17.3mm; dày 5.4mm - tối thiểu 11 loại từ 4 đến 15 lỗ;tối thiểu 11 kích thươc chiều dài tối thiểu 120mm đến 318mm - Chất liệu Titan - Dùng kết hợp với: vít khóa Ø 5.0 mm; vít cứng Ø 4.5 mm; Vít khóa xốp Ø 5.0 mm |  | 9021 | 4.400.000 | 88.000.000
|  |  |  | Vít khóa đk 5.0mm, các cỡ | SP05.TIT15802, SP05.TIT15803, SP05.TIT15804, SP05.TIT00902, SP05.TIT00903, SP05.TIT00904, SP05.TIT00905, SP05.TIT00906, SP05.TIT00907, SP05.TIT00908, SP05.TIT00909, SP05.TIT00910, SP05.TIT00911, SP05.TIT00912, SP05.TIT00913, SP05.TIT00914, SP05.TIT00915, SP05.TIT00916, SP05.TIT00917, SP05.TIT00918, SP05.TIT00919, SP05.TIT00920, SP05.TIT00921, SP05.TIT00922, SP05.TIT00923, SP05.TIT00924, SP05.TIT17074, SP05.TIT04951, SP05.TIT04952, SP05.TIT04953, SP05.TIT04954, SP05.TIT04955, SP05.TIT17075, SP05.TIT04956, SP05.TIT04957, SP05.TIT04958, SP05.TIT17063, SP05.TIT17064, SP05.TIT17076, SP05.TIT17065, SP05.TIT17066, SP05.TIT17067, SP05.TIT17068, SP05.TIT17069, SP05.TIT17077, SP05.TIT17070, SP05.TIT17071, SP05.TIT17072, SP05.TIT17078, SP05.TIT17079 | Sharma/ Ấn Độ | Sharma | Vít khóa đường kính 5.0 mm Titanium | 2526BV-VT-926.2 |  | Cái | 160 | Ấn Độ |  |  |  | Năm 2024 trở đi | - Mũ vít khóa bên trong hình ngôi sao 6 cạnh - Đường kính ren 5.0mm; dài tối thiểu từ 14mm đến 110mm - Chất liệu Titan |  | 9021 | 300.000 | 48.000.000
|  |  |  | Vít khóa xốp đk 5.0 mm các cỡ | SP05.TIT00862, SP05.TIT00863, SP05.TIT00864, SP05.TIT00865, SP05.TIT00866, SP05.TIT00867, SP05.TIT00868, SP05.TIT00869, SP05.TIT00870, SP05.TIT00871, SP05.TIT00872, SP05.TIT00873, SP05.TIT00874, SP05.TIT00875, SP05.TIT0087, SP05.TIT00877, SP05.TIT00878; SP05.TIT00879; SP05.TIT16681; SP05.TIT16682; SP05.TIT16683; SP05.TIT16684; SP05.TIT16685; SP05.TIT16692; SP05.TIT16686; SP05.TIT16687; SP05.TIT16688; SP05.TIT16689; SP05.TIT16690; SP05.TIT16691; SP05.TIT16692; SP05.TIT20890; SP05.TIT20891; SP05.TIT20892; SP05.TIT20893; SP05.TIT20901; SP05.TIT20894; SP05.TIT20895; SP05.TIT20896; SP05.TIT20905; SP05.TIT20906; SP05.TIT20907; SP05.TIT20908 | Sharma/ Ấn Độ | Sharma | Vít xốp khóa đường kính 5.0mm Titanium | 2526BV-VT-926.3 |  | Cái | 120 | Ấn Độ |  |  |  | Năm 2024 trở đi | - Mũ vít khóa bên trong hình ngôi sao 6 cạnh - Đường kính ren 5.0mm; dài tối thiểu từ 30mm đến 120mm - Ren roàn phần - Chất liệu Titan |  | 9021 | 320.000 | 38.400.000
457 | PP2500390285 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi, có nén ép | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC | [18 empty] | 171.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi, có nén ép, chất liệu titan | YSA(B,C,D) 44-04 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Nẹp khóa đầu trên xương đùi, có nén ép, chất liệu titan | 2526BV-VT-927.1 |  | Cái | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | Chất liệu titanium nguyên chất, lỗ khóa và lỗ thường riêng biệt. Gồm tối thiểu các loại 4-12 lỗ ở thân. Đầu có 5 lỗ. Độ dày nẹp 5.2mm(± 5%), chiều rộng 18.0mm(± 5%), Trái/phải các loại, Chiều dài nẹp tối thiểu từ 145mm đến 305mm. |  |  | 4.800.000 | 96.000.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm | SHAB0203-01 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Vít khóa đường kính 5.0mm | 2526BV-VT-927.2 |  | Cái | 200 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | Chất liệu titanium Alloy. Đường kính 5.0mm, Mũ vít hình sao, đường kính lõi 4.2m(± 5%), tự taro. Chiều dài tối thiểu từ 14-90mm, bước tăng tối đa 5mm |  |  | 360.000 | 72.000.000
|  |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự taro | HAQ03-01 | Tianjin Walkman Biomaterial | Tianjin Walkman Biomaterial | Vít xương cứng 4.5mm, tự taro | 2526BV-VT-927.3 |  | Cái | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 trở đi | Chất liệu titanium Alloy, thân toàn ren, đầu vít tự taro. Đường kính 4.5mm, đường kính lõi 3mm(± 5%). Chiều dài tối thiểu từ 14mm-75mm: bước ren tối đa 5mm |  |  | 150.000 | 3.000.000
458 | PP2500390286 | Bộ Nẹp khóa đa hướng xương quay đầu xa mặt lòng bàn tay | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 218.600.000
|  |  |  | Nẹp khóa xương quay đầu xa mặt lòng bàn tay | F14AB-PA00766; F14AB-PA00767; F14AB-PA00768; F14AB-PA00769; F14AB-PA00746; F14AB-PA00747; F14AB-PA00748; F14AB-PA00749 F14AB-PA00758; F14AB-PA00759; F14AB-PA00760; F14AB-PA00761; F14AB-PA00762; F14AB-PA00763; F14AB-PA00764; F14AB-PA00765 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Nẹp khóa xương quay đầu xa mặt lòng bàn tay | 2526BV-VT-928.1 |  | Cái | 20 | China |  |  |  | 2024 trở về sau | Nẹp khóa đa hướng, đầu nẹp có cửa sổ tam giác ở giữa. Thân nẹp có lỗ định vị thuôn dài. - Chất liệu titanium TA3G, sau xử lý bề mặt Colored anodizing nẹp có màu Vàng, L/R. 1/ Loại: Đầu nẹp có 6 lỗ. - Thân nẹp dày 2mm, rộng 7.5mm, gồm 2, 3, 4, 5 lỗ. - Chiều dài từ 45 - 75mm, bước tăng 9/12mm, khoảng cách lỗ 9, 12mm. Lỗ K-wire Φ1.3. 2/ Loại: Đầu nẹp có 7 lỗ. - Thân nẹp dày 2mm, rộng 7.5mm. Số lỗ gồm 2, 3, 4, 5 lỗ. - Chiều dài từ 47 - 77mm, bước tăng 9/12mm, khoảng cách lỗ 9mm. Lỗ K-wire Φ1.3. Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. *Loại vít phù hợp theo đánh giá của chuyên gia: vít khóa 2.4mm, vít vỏ/vít cứng 2.4/2.7mm và vít khóa đa hướng VA 2.4mm. |  |  | 7.040.000 | 140.800.000
|  |  |  | Vít khóa | F14CB-PA00189; F14CB-PA00190; F14CB-PA00191; F14CB-PA00192; F14CB-PA00176; F14CB-PA00177; F14CB-PA00178; F14CB-PA00179; F14CB-PA00180; F14CB-PA00181; F14CB-PA00182; F14CB-PA00183; F14CB-PA00184; F14CB-PA00185; F14CB-PA00186; F14CB-PA00187; F14CB-PA00188 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít khóa | 2526BV-VT-928.2 |  | Cái | 60 | China |  |  |  | 2024 trở về sau | Vít khóa (Φ2.4) tự taro, mũ vít lục giác hình bông sao, đầu có ren toàn bộ. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Xanh lá. - Đường kính: đầu Φ3.5mm, trong Φ1.9mm, ngoài Φ2.4mm. - Chiều cao đầu 1.9mm và chiều dài đầu 3mm. - Chiều dài vít từ 6 - 30mm, bước tăng 1/2mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ1.8mm, tua vít: Stardrive T8. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  |  | 360.000 | 21.600.000
|  |  |  | Vít cứng | F14DB-PA00509; F14DB-PA00513; F14DB-PA00463; F14DB-PA00465; F14DB-PA00467; F14DB-PA00469; F14DB-PA00471; F14DB-PA00473; F14DB-PA00475; F14DB-PA00477; F14DB-PA00479; F14DB-PA00481; F14DB-PA00483; F14DB-PA00485; F14DB-PA00487; F14DB-PA00489; F14DB-PA00491; F14DB-PA00493; F14DB-PA00495; F14DB-PA00497; F14DB-PA00499; F14DB-PA00501; F14DB-PA00503; F14DB-PA00505; F14DB-PA00507; F14DB-PA00511 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít cứng | 2526BV-VT-928.3 |  | Cái | 20 | China |  |  |  | 2024 trở về sau | Vít vỏ (Φ2.7) tự taro, mũ vít lục giác. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Vàng. - Đường kính: đầu Φ5mm, trong Φ2mm, ngoài Φ2.7mm. - Chiều cao đầu 2.2mm và chiều dài đầu 3.2mm. - Chiều dài vít từ 6 - 60mm, bước tăng 1/2/5mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ2.0mm, tua vít: Stardrive T8. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  |  | 310.000 | 6.200.000
|  |  |  | Vít khóa | F14CB-PA00282; F14CB-PA00283; F14CB-PA00284; F14CB-PA00285; F14CB-PA00286; F14CB-PA00287; F14CB-PA00288; F14CB-PA00289; F14CB-PA00290; F14CB-PA00291; F14CB-PA00292; F14CB-PA00293; F14CB-PA00294 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít khóa | 2526BV-VT-928.4 |  | Cái | 100 | China |  |  |  | 2024 trở về sau | Vít khóa MR - VA (Φ2.4), tự taro, mũ vít lục giác, có hình bông sao, đầu có ren toàn bộ. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Đỏ hồng. - Đường kính: đầu Φ3.4mm, trong Φ1.9mm, ngoài Φ2.4mm. - Chiều cao đầu 2.0mm và chiều dài đầu 3mm. - Chiều dài vít từ 6 - 30mm, bước tăng 2mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ1.8mm, tua vít: Stardrive T8. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  |  | 500.000 | 50.000.000
459 | PP2500390287 | Bộ nẹp khóa đa hướng | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ MỸ | [18 empty] | 461.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay | 24279xxx/ 24280xxx | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay trái/ phải các cỡ, vật liệu Titanium | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay trái/ phải các cỡ, vật liệu Titanium | 2526BV-VT-929.1 |  | cái | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu Titanium nguyên chất, Có 2 hàng vít ở đầu nẹp Có tối thiểu 2 loại nẹp: Loại Dày 2mm. rộng 22mm và loại dày 2.3mm. rộng 25.5 mm. Số lỗ đầu 7 lỗ. số lỗ thân từ 2-5 lỗ tương ứng dài từ 54-81mm. trái/phải riêng biệt. |  | 9021 | 7.500.000 | 150.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương trụ | 242890xx | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương trụ, 6 - 7 lỗ. Vật liệu tianium | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương trụ, 6 - 7 lỗ. Vật liệu tianium | 2526BV-VT-929.2 |  | cái | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu Titanium nguyên chất - Dày 2.3mm, rộng 6.5mm. Khoảng cách giữa các lỗ 9mm - Số lỗ : 6 và 7 lỗ tương ứng với chiều dài 57 đến 66mm |  | 9021 | 6.200.000 | 124.000.000
|  |  |  | Vít khóa đa hướng 2.7mm cho nẹp khóa đa hướng | 314771xx | Vit khóa đa hướng 2.7mm, dài 6 - 40mm, cho nẹp khóa đa hướng, Vật liệu Titan | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vit khóa đa hướng 2.7mm, dài 6 - 40mm, cho nẹp khóa đa hướng, Vật liệu Titan | 2526BV-VT-929.3 |  | cái | 150 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Vật liệu: Titanium Alloy - Vít khóa đa hướng. biên độ 10 độ - Đường kính ren: 2.7mm - Độ dài từ 6-40mm |  | 9021 | 650.000 | 97.500.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 2.7mm dùng cho nẹp khóa đa hướng, tự taro các loại | 342530xx | Vít khóa đường kính 2.7mm, dài 10 - 40mm, dùng cho nẹp khóa đa hướng, tự taro các loại, Vật liệu Titanium | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít khóa đường kính 2.7mm, dài 10 - 40mm, dùng cho nẹp khóa đa hướng, tự taro các loại, Vật liệu Titanium | 2526BV-VT-929.4 |  | cái | 150 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Vật liệu: Titanium Alloy - Đường kính ren: 2.7mm - Đường kính thân: 2.1mm - Sử dụng mũi khoan 2.0mm - Độ dài từ 6-60mm |  | 9021 | 550.000 | 82.500.000
|  |  |  | Vít xương cứng đường kính 2.7mm, toàn ren, tự taro | 303750xx | Vít xương cứng đường kính 2.7mm, dài 6 - 60mm, toàn ren, tự taro, Vật liệu Titan | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít xương cứng đường kính 2.7mm, dài 6 - 60mm, toàn ren, tự taro, Vật liệu Titan | 2526BV-VT-929.5 |  | cái | 50 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Vật liệu: Titanium Alloy - Đường kính ren: 2.7mm - Độ dài từ 6-40mm |  | 9021 | 140.000 | 7.000.000
460 | PP2500390288 | Bộ nẹp khóa chữ T nhỏ các cỡ | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ SINYMED | [18 empty] | 82.400.000
|  |  |  | Bộ nẹp khóa chữ T nhỏ các cỡ | SP05.SS00516; SP05.SS00517; SP05.SS00518; SP05.SS00519 | Sharma/ Ấn Độ | Sharma | Nẹp khóa đầu dưới xương quay, thép không gỉ | 2526BV-VT-930.1 |  | cái | 20 | Ấn Độ |  |  |  | Năm 2024 trở đi | - Nẹp dày 1.8mm; rộng 24.7mm và 10.7mm; khoảng cách tối đa lỗ nẹp 12mm; - Số lỗ tối thiểu trên thân nẹp: 3, 4, 5, 6 lỗ; dài từ 49 đến 85mm, mỗi cỡ tăng tối đa 12mm - chất liệu thép không gỉ |  | 9021 | 2.600.000 | 52.000.000
|  |  |  | Vít khóa tự taro đường kính 3.5mm các cỡ | SP05.SS04741, SP05.SS04742, SP05.SS04743, SP05.SS04744, SP05.SS04745, SP05.SS04746, SP05.SS04747, SP05.SS04748, SP05.SS15707, SP05.SS04749, SP05.SS04750, SP05.SS04751, SP05.SS04752, SP05.SS04753, SP05.SS15708, SP05.SS04754, SP05.SS04755, SP05.SS04756, SP05.SS04757, SP05.SS04758, SP05.SS15706, SP05.SS04759, SP05.SS04760, SP05.SS04761, SP05.SS04762, SP05.SS04763, SP05.SS15686, SP05.SS04764, SP05.SS04765, SP05.SS04766 | Sharma/ Ấn Độ | Sharma | Vít khóa đường kính 3.5 mm, thép không gỉ | 2526BV-VT-930.2 |  | cái | 160 | Ấn Độ |  |  |  | Năm 2024 trở đi | - đường kính ren 3.5mm; đường kính mũ vít lục giác 5.5mm - chiều dài từ 10mm đến 60mm; mỗi cỡ tăng tối đa 5mm - chất liệu thép không gỉ. |  | 9021 | 190.000 | 30.400.000
461 | PP2500390289 | Bộ Nẹp khóa bản nhỏ 3.5 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI TÍN | [18 empty] | 119.480.000
|  |  |  | Nẹp bản nhỏ | F14AB-PA01306; F14AB-PA01307; F14AB-PA01308; F14AB-PA01309; F14AB-PA01310; F14AB-PA01311; F14AB-PA01312; F14AB-PA01313; F14AB-PA01314 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Nẹp bản nhỏ | 2526BV-VT-931.1 |  | Cái | 20 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Nẹp khóa LCP bản nhỏ, thân nẹp có rãnh ít tiếp xúc, cấu tạo bề mặt thấp - Chất liệu titanium TA3G, sau xử lý bề mặt Colored anodizing nẹp có màu Vàng. - Thân nẹp dày 3.3mm, rộng 11.3mm, gồm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lỗ. - Chiều dài từ 59 - 163mm, bước tăng 13mm, khoảng cách lỗ 13mm - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. *Loại vít phù hợp theo đánh giá của chuyên gia: vít khóa 3.5mm, và vít vỏ/vít cứng 3.5mm. |  | 9021.10.00 | 3.662.000 | 73.240.000
|  |  |  | Vít khóa | F14CB-PA00222; F14CB-PA00223; F14CB-PA00224; F14CB-PA00225; F14CB-PA00226; F14CB-PA00227; F14CB-PA00228; F14CB-PA00229; F14CB-PA00230; F14CB-PA00231; F14CB-PA00232; F14CB-PA00233; F14CB-PA00234; F14CB-PA00235; F14CB-PA00236; F14CB-PA00237; F14CB-PA00238; F14CB-PA00239; F14CB-PA00240; F14CB-PA00241; F14CB-PA00242; F14CB-PA00243; F14CB-PA00244; F14CB-PA00245; F14CB-PA00443; F14CB-PA00246; F14CB-PA00444; F14CB-PA00445; F14CB-PA00247; F14CB-PA00248; F14CB-PA00249; F14CB-PA00250; F14CB-PA00251; F14CB-PA00252; F14CB-PA00253; F14CB-PA00254 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít khóa | 2526BV-VT-931.2 |  | Cái | 80 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít khóa (Φ3.5) tự taro, mũ vít lục giác hình bông sao, đầu có ren toàn bộ. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Xanh lá. - Đường kính: đầu Φ4.95mm, trong Φ2.9mm, ngoài Φ3.5mm. - Chiều cao đầu 2.66mm và chiều dài đầu 5.2mm. - Chiều dài vít từ 10 - 95mm, bước tăng 1/2/5mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ2.5mm, tua vít: Stardrive T15. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 422.000 | 33.760.000
|  |  |  | Vít cứng | F14DB-PA00515; F14DB-PA00525; F14DB-PA00535; F14DB-PA00543; F14DB-PA00545; F14DB-PA00547; F14DB-PA00549; F14DB-PA00551; F14DB-PA00553; F14DB-PA00555; F14DB-PA00557; F14DB-PA00559; F14DB-PA00561; F14DB-PA00563; F14DB-PA00565; F14DB-PA00567; F14DB-PA00569; F14DB-PA00571; F14DB-PA00573; F14DB-PA00575; F14DB-PA00577; F14DB-PA00579; F14DB-PA00581; F14DB-PA00583; F14DB-PA00585; F14DB-PA00587; F14DB-PA00589; F14DB-PA00591; F14DB-PA00854; F14DB-PA00593; F14DB-PA00595; F14DB-PA00517; F14DB-PA00519; F14DB-PA00521; F14DB-PA00523; F14DB-PA00527; F14DB-PA00529; F14DB-PA00531; F14DB-PA00856; F14DB-PA00537; F14DB-PA00539; F14DB-PA00541 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít cứng | 2526BV-VT-931.3 |  | Cái | 40 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít vỏ (Φ3.5) tự taro, mũ vít lục giác. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Vàng. - Đường kính: đầu Φ6mm, trong Φ2.4mm, ngoài Φ3.5mm. - Chiều cao đầu 2.7mm và chiều dài đầu 2.5mm. - Chiều dài vít từ 10 - 150mm, bước tăng 1/2/5mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ2.5mm, tua vít: Stardrive T15. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 312.000 | 12.480.000
462 | PP2500390290 | Bộ nẹp khoá titan xương gót chân sử dụng vít khóa 3.5mm | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC | [18 empty] | 135.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa xương gót chân. | 36.659.xx 36.660.xx | Dimeda Instrumente Gmbh | Dimeda Instrumente Gmbh | Nẹp khóa xương gót chân. | 2526BV-VT-932.1 |  | Cái | 10 | Đức |  |  |  | 2025 trở đi | - Vật liệu tiatanium, Nẹp dày 1.5mm(± 5%), rộng 10mm(± 5%), tối thiếu có đủ 2 loại kích thước: 8,10 lỗ. Dùng kết hợp với: Vít khóa Ø 2.7/3.5 mm |  |  | 8.300.000 | 83.000.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | 36.640.xx | Dimeda Instrumente Gmbh | Dimeda Instrumente Gmbh | Vít khóa đường kính 3.5mm | 2526BV-VT-932.2 |  | Cái | 100 | Đức |  |  |  | 2025 trở đi | - Vật liệu Titanium. Ren toàn phần. Đường kính thân vít 3,5mm, Đường kính lõi vít 2.9mm(± 5%), Đường kính mũ vít 6.0mm(± 5%). Khoảng cách ren 0.8mm(± 5%); Chiều dài vít tối thiểu từ 10 đến 70mm. |  |  | 520.000 | 52.000.000
463 | PP2500390291 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương mác/ trái/ phải các loại | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ MỸ | [18 empty] | 76.650.000
|  |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương mác/ trái/ phải các loại, chất liệu titan | 22550xxx | Nẹp khóa đầu dưới xương mác, 3 - 15 lỗ trái/phải, vật liệu titanium | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Nẹp khóa đầu dưới xương mác, 3 - 15 lỗ trái/phải, vật liệu titanium | 2526BV-VT-933.1 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu titanium nguyên chất, lỗ khóa và lỗ thường riêng biệt. Số lỗ đầu 5 lỗ. Số lỗ thân từ 3-15. Độ dày nẹp 2.5mm, chiều rộng nẹp 10.5mm. Chiều dài nẹp từ 86mm - 242mm, sử dụng phù hợp với vít 2.7 và 3.5mm |  | 9021 | 4.150.000 | 41.500.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 2.7mm | 325800xx | Vít khóa đường kính 2.7mm, dài 6 - 60mm, Tự taro, mũ vít hình sao | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít khóa đường kính 2.7mm, dài 6 - 60mm, Tự taro, mũ vít hình sao | 2526BV-VT-933.2 |  | Cái | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu titanium Alloy, tự taro. Đường kính 2.7mm, Mũ vít hình sao, đường kính lõi vít 2.1mm. Chiều dài từ 6 - 60mm, bước tăng tối đa 2mm |  | 9021 | 450.000 | 9.000.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm | 314510xx | Vít khóa đường kính 3.5mm, dài 10 - 80mm, tự taro, Vật liệu titan | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít khóa đường kính 3.5mm, dài 10 - 80mm, tự taro, Vật liệu titan | 2526BV-VT-933.3 |  | Cái | 50 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu titanium Alloy, tự taro. Đường kính 3.5mm, Mũ vít hình sao, đường kính lõi 2.7mm. Chiều dài từ 10mm-80mm, bước ren tăng tối đa 5mm. |  | 9021 | 467.000 | 23.350.000
|  |  |  | Vít xương cứng 3.5mm, tự taro | 395135xx | Vít xương cứng 3.5mm, dài 10 - 130mm, tự taro, Vật liệu titan | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít xương cứng 3.5mm, dài 10 - 130mm, tự taro, Vật liệu titan | 2526BV-VT-933.4 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu titanium Alloy, toàn ren, tự taro. Đường kính 3.5mm, đường kính lõi 2.4mm Chiều dài từ 10mm-130mm, bước tăng tối đa 5mm. |  | 9021 | 120.000 | 1.200.000
|  |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm | 304032xx | Vít xương xốp đường kính 4.0mm, dài 10 - 65mm. Vật liệu Titan | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít xương xốp đường kính 4.0mm, dài 10 - 65mm. Vật liệu Titan | 2526BV-VT-933.5 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu titanium. Đường kính 4.0mm. Chiều dài từ 10-65mm, ren bán phần. |  | 9021 | 160.000 | 1.600.000
464 | PP2500390292 | Bộ nẹp khóa lòng máng các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 66.250.000
|  |  |  | Nẹp khóa lòng máng các cỡ | One Third Tubular Plate/ TI-SF-008.136.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium lòng máng | 2526BV-VT-934.1 |  | Cái | 10 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | - Chất liệu Titanium Ti6AL4V - Nẹp dày 1,5 mm, rộng 9.0mm, khoảng cách lỗ 12.0mm. Số lỗ: Từ 2 lỗ đến 12 lỗ; chiều dài từ 35mm đến 155mm. |  | 9021 | 3.950.000 | 39.500.000
|  |  |  | Vít khóa 3.5mm các cỡ | Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-008.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 3.5 mm | 2526BV-VT-934.2 |  | Cái | 50 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Vít khóa tự taro đường kính ren 3.5mm, mũ vít hình sao. Chất liệu Titanium Alloy (Titanium-Ti6Al4V). Đường kính mũ vít 4.75mm, đường kính lõi vít 2.7mm, chiều cao mũ vít 3.0mm, bước ren vít 1.0mm. Chiều dài vít từ 10mm đến 80mm. |  | 9021 | 415.000 | 20.750.000
|  |  |  | Vít nén ép 3.5mm các cỡ | Cortex Screw/ TI-HD-008.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít xương cứng titanium 3.5mm | 2526BV-VT-934.3 |  | Cái | 20 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Chất liệu hợp kim titan : Titanium Ti6AL4V Đầu vít tự taro, mũ vít hình lục giác. Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.4mm. Đường kính mũ vít 6.0mm, chiều cao mũ vít 3.0mm, bước ren 1.25mm Chiều dài vít từ 10mm đến 130mm |  | 9021 | 300.000 | 6.000.000
465 | PP2500390293 | Bộ Nẹp khóa lòng máng 3.5 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI TÍN | [18 empty] | 66.260.000
|  |  |  | Nẹp lòng máng | F14AB-PA01376; F14AB-PA01417; F14AB-PA01377; F14AB-PA01418; F14AB-PA01378; F14AB-PA01379 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Nẹp lòng máng | 2526BV-VT-935.1 |  | Cái | 10 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Nẹp khóa LCP lòng máng, cạnh bo tròn, cấu tạo bề mặt thấp. - Chất liệu titanium TA3G, sau xử lý bề mặt Colored anodizing nẹp có màu Vàng. - Thân nẹp dày 1.8mm, rộng 10mm, gồm 4, 5, 6, 7, 8, 10 lỗ. - Chiều dài từ 55 - 127mm, bước tăng 12/24mm, khoảng cách lỗ 12mm. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. *Loại vít phù hợp theo đánh giá của chuyên gia: vít khóa 3.5mm, và vít vỏ/vít cứng 3.5mm. |  | 9021.10.00 | 4.002.000 | 40.020.000
|  |  |  | Vít khóa | F14CB-PA00222; F14CB-PA00223; F14CB-PA00224; F14CB-PA00225; F14CB-PA00226; F14CB-PA00227; F14CB-PA00228; F14CB-PA00229; F14CB-PA00230; F14CB-PA00231; F14CB-PA00232; F14CB-PA00233; F14CB-PA00234; F14CB-PA00235; F14CB-PA00236; F14CB-PA00237; F14CB-PA00238; F14CB-PA00239; F14CB-PA00240; F14CB-PA00241; F14CB-PA00242; F14CB-PA00243; F14CB-PA00244; F14CB-PA00245; F14CB-PA00443; F14CB-PA00246; F14CB-PA00444; F14CB-PA00445; F14CB-PA00247; F14CB-PA00248; F14CB-PA00249; F14CB-PA00250; F14CB-PA00251; F14CB-PA00252; F14CB-PA00253; F14CB-PA00254 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít khóa | 2526BV-VT-935.2 |  | Cái | 40 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít khóa (Φ3.5) tự taro, mũ vít lục giác hình bông sao, đầu có ren toàn bộ. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Xanh lá. - Đường kính: đầu Φ4.95mm, trong Φ2.9mm, ngoài Φ3.5mm. - Chiều cao đầu 2.66mm và chiều dài đầu 5.2mm. - Chiều dài vít từ 10 - 95mm, bước tăng 1/2/5mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ2.5mm, tua vít: Stardrive T15. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 422.000 | 16.880.000
|  |  |  | Vít cứng | F14DB-PA00515; F14DB-PA00525; F14DB-PA00535; F14DB-PA00543; F14DB-PA00545; F14DB-PA00547; F14DB-PA00549; F14DB-PA00551; F14DB-PA00553; F14DB-PA00555; F14DB-PA00557; F14DB-PA00559; F14DB-PA00561; F14DB-PA00563; F14DB-PA00565; F14DB-PA00567; F14DB-PA00569; F14DB-PA00571; F14DB-PA00573; F14DB-PA00575; F14DB-PA00577; F14DB-PA00579; F14DB-PA00581; F14DB-PA00583; F14DB-PA00585; F14DB-PA00587; F14DB-PA00589; F14DB-PA00591; F14DB-PA00854; F14DB-PA00593; F14DB-PA00595; F14DB-PA00517; F14DB-PA00519; F14DB-PA00521; F14DB-PA00523; F14DB-PA00527; F14DB-PA00529; F14DB-PA00531; F14DB-PA00856; F14DB-PA00537; F14DB-PA00539; F14DB-PA00541 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít cứng | 2526BV-VT-935.3 |  | Cái | 30 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít vỏ (Φ3.5) tự taro, mũ vít lục giác. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Vàng. - Đường kính: đầu Φ6mm, trong Φ2.4mm, ngoài Φ3.5mm. - Chiều cao đầu 2.7mm và chiều dài đầu 2.5mm. - Chiều dài vít từ 10 - 150mm, bước tăng 1/2/5mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ2.5mm, tua vít: Stardrive T15. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 312.000 | 9.360.000
466 | PP2500390294 | Bộ Nẹp khóa đa hướng xương cánh đầu xa mặt trong | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI TÍN | [18 empty] | 104.360.000
|  |  |  | Nẹp khóa xương cánh đầu xa mặt trong | F14AB-PA00722; F14AB-PA00723; F14AB-PA00724; F14AB-PA00725; F14AB-PA00726; F14AB-PA00727; F14AB-PA00728; F14AB-PA00729; F14AB-PA00730; F14AB-PA00731; F14AB-PA00732; F14AB-PA00733 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Nẹp khóa xương cánh đầu xa mặt trong | 2526BV-VT-936.1 |  | Cái | 10 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Nẹp khóa đa hướng, cạnh bo tròn, thân nẹp có rãnh khoét uốn cong. - Chất liệu titanium TA3G, sau xử lý bề mặt Colored anodizing nẹp có màu Vàng, L/R. - Đầu nẹp có 7 lỗ. - Thân nẹp dày 2.8mm, 3mm, 3.2mm, rộng 9.8mm, 10.2mm, 11.1mm, gồm 1, 2, 4, 6, 8, 10 lỗ. - Chiều dài từ 69 - 186mm, bước tăng 13/26mm, khoảng cách lỗ 13mm. Lỗ K-wire Φ1.7. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. *Loại vít phù hợp theo đánh giá của chuyên gia: vít khóa 2.7/3.5mm, vít vỏ/vít cứng 2.4/3.5mm và vít khóa đa hướng VA 2.7mm. |  | 9021.10.00 | 7.202.000 | 72.020.000
|  |  |  | Vít khóa | F14CB-PA00222; F14CB-PA00223; F14CB-PA00224; F14CB-PA00225; F14CB-PA00226; F14CB-PA00227; F14CB-PA00228; F14CB-PA00229; F14CB-PA00230; F14CB-PA00231; F14CB-PA00232; F14CB-PA00233; F14CB-PA00234; F14CB-PA00235; F14CB-PA00236; F14CB-PA00237; F14CB-PA00238; F14CB-PA00239; F14CB-PA00240; F14CB-PA00241; F14CB-PA00242; F14CB-PA00243; F14CB-PA00244; F14CB-PA00245; F14CB-PA00443; F14CB-PA00246; F14CB-PA00444; F14CB-PA00445; F14CB-PA00247; F14CB-PA00248; F14CB-PA00249; F14CB-PA00250; F14CB-PA00251; F14CB-PA00252; F14CB-PA00253; F14CB-PA00254 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít khóa | 2526BV-VT-936.2 |  | Cái | 30 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít khóa (Φ3.5) tự taro, mũ vít lục giác hình bông sao, đầu có ren toàn bộ. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Xanh lá. - Đường kính: đầu Φ4.95mm, trong Φ2.9mm, ngoài Φ3.5mm. - Chiều cao đầu 2.66mm và chiều dài đầu 5.2mm. - Chiều dài vít từ 10 - 95mm, bước tăng 1/2/5mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ2.5mm, tua vít: Stardrive T15. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 422.000 | 12.660.000
|  |  |  | Vít cứng | F14DB-PA00515; F14DB-PA00525; F14DB-PA00535; F14DB-PA00543; F14DB-PA00545; F14DB-PA00547; F14DB-PA00549; F14DB-PA00551; F14DB-PA00553; F14DB-PA00555; F14DB-PA00557; F14DB-PA00559; F14DB-PA00561; F14DB-PA00563; F14DB-PA00565; F14DB-PA00567; F14DB-PA00569; F14DB-PA00571; F14DB-PA00573; F14DB-PA00575; F14DB-PA00577; F14DB-PA00579; F14DB-PA00581; F14DB-PA00583; F14DB-PA00585; F14DB-PA00587; F14DB-PA00589; F14DB-PA00591; F14DB-PA00854; F14DB-PA00593; F14DB-PA00595; F14DB-PA00517; F14DB-PA00519; F14DB-PA00521; F14DB-PA00523; F14DB-PA00527; F14DB-PA00529; F14DB-PA00531; F14DB-PA00856; F14DB-PA00537; F14DB-PA00539; F14DB-PA00541 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít cứng | 2526BV-VT-936.3 |  | Cái | 10 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít vỏ (Φ3.5) tự taro, mũ vít lục giác. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Vàng. - Đường kính: đầu Φ6mm, trong Φ2.4mm, ngoài Φ3.5mm. - Chiều cao đầu 2.7mm và chiều dài đầu 2.5mm. - Chiều dài vít từ 10 - 150mm, bước tăng 1/2/5mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ2.5mm, tua vít: Stardrive T15. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 312.000 | 3.120.000
|  |  |  | Vít khóa | F14CB-PA00295; F14CB-PA00296; F14CB-PA00297; F14CB-PA00298; F14CB-PA00299; F14CB-PA00300; F14CB-PA00301; F14CB-PA00302; F14CB-PA00303; F14CB-PA00304; F14CB-PA00305; F14CB-PA00306; F14CB-PA00307; F14CB-PA00308; F14CB-PA00309; F14CB-PA00310; F14CB-PA00311; F14CB-PA00312; F14CB-PA00313; F14CB-PA00314; F14CB-PA00315; F14CB-PA00316; F14CB-PA00317; F14CB-PA00318; F14CB-PA00319; F14CB-PA00320 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít khóa | 2526BV-VT-936.4 |  | Cái | 30 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít khóa MR - VA (Φ2.7) tự taro, mũ vít lục giác, có hình bông sao, đầu có ren toàn bộ. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Đỏ hồng. - Đường kính: đầu Φ3.4mm, trong Φ2.1mm, ngoài Φ2.7mm. - Chiều cao đầu 2mm và chiều dài đầu 3.2mm. - Chiều dài vít từ 10 - 60mm, bước tăng 2mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ2.0mm, tua vít: Stardrive T8. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 552.000 | 16.560.000
467 | PP2500390296 | Bộ Nẹp khóa đa hướng mỏm khuỷu | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI TÍN | [18 empty] | 114.360.000
|  |  |  | Nẹp khóa mỏm khuỷu | F14AB-PA00985; F14AB-PA00986; F14AB-PA00987; F14AB-PA00988; F14AB-PA00989; F14AB-PA00990; F14AB-PA00991; F14AB-PA00992 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Nẹp khóa mỏm khuỷu | 2526BV-VT-938.1 |  | Cái | 10 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Nẹp khóa đa hướng, cạnh bo tròn, thân nẹp có rãnh khoét uốn cong. - Chất liệu titanium TA3G, sau xử lý bề mặt Colored anodizing nẹp có màu Vàng. - Đầu nẹp có 11 lỗ. - Thân nẹp dày 3.3mm, rộng 10.6mm, gồm 2, 4, 6, 8 lỗ. - Chiều dài từ 90 - 168mm, bước tăng 26mm, khoảng cách lỗ 13.3mm. Lỗ K-wire Φ1.7, Φ2.1. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. *Loại vít phù hợp theo đánh giá của chuyên gia: vít khóa 2.7/3.5mm, vít vỏ/vít cứng 2.4/3.5mm và vít khóa đa hướng VA 2.7mm. |  | 9021.10.00 | 8.202.000 | 82.020.000
|  |  |  | Vít khóa | F14CB-PA00222; F14CB-PA00223; F14CB-PA00224; F14CB-PA00225; F14CB-PA00226; F14CB-PA00227; F14CB-PA00228; F14CB-PA00229; F14CB-PA00230; F14CB-PA00231; F14CB-PA00232; F14CB-PA00233; F14CB-PA00234; F14CB-PA00235; F14CB-PA00236; F14CB-PA00237; F14CB-PA00238; F14CB-PA00239; F14CB-PA00240; F14CB-PA00241; F14CB-PA00242; F14CB-PA00243; F14CB-PA00244; F14CB-PA00245; F14CB-PA00443; F14CB-PA00246; F14CB-PA00444; F14CB-PA00445; F14CB-PA00247; F14CB-PA00248; F14CB-PA00249; F14CB-PA00250; F14CB-PA00251; F14CB-PA00252; F14CB-PA00253; F14CB-PA00254 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít khóa | 2526BV-VT-938.2 |  | Cái | 30 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít khóa (Φ3.5) tự taro, mũ vít lục giác hình bông sao, đầu có ren toàn bộ. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Xanh lá. - Đường kính: đầu Φ4.95mm, trong Φ2.9mm, ngoài Φ3.5mm. - Chiều cao đầu 2.66mm và chiều dài đầu 5.2mm. - Chiều dài vít từ 10 - 95mm, bước tăng 1/2/5mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ2.5mm, tua vít: Stardrive T15. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 422.000 | 12.660.000
|  |  |  | Vít cứng | F14DB-PA00515; F14DB-PA00525; F14DB-PA00535; F14DB-PA00543; F14DB-PA00545; F14DB-PA00547; F14DB-PA00549; F14DB-PA00551; F14DB-PA00553; F14DB-PA00555; F14DB-PA00557; F14DB-PA00559; F14DB-PA00561; F14DB-PA00563; F14DB-PA00565; F14DB-PA00567; F14DB-PA00569; F14DB-PA00571; F14DB-PA00573; F14DB-PA00575; F14DB-PA00577; F14DB-PA00579; F14DB-PA00581; F14DB-PA00583; F14DB-PA00585; F14DB-PA00587; F14DB-PA00589; F14DB-PA00591; F14DB-PA00854; F14DB-PA00593; F14DB-PA00595; F14DB-PA00517; F14DB-PA00519; F14DB-PA00521; F14DB-PA00523; F14DB-PA00527; F14DB-PA00529; F14DB-PA00531; F14DB-PA00856; F14DB-PA00537; F14DB-PA00539; F14DB-PA00541 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít cứng | 2526BV-VT-938.3 |  | Cái | 10 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít vỏ (Φ3.5) tự taro, mũ vít lục giác. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Vàng. - Đường kính: đầu Φ6mm, trong Φ2.4mm, ngoài Φ3.5mm. - Chiều cao đầu 2.7mm và chiều dài đầu 2.5mm. - Chiều dài vít từ 10 - 150mm, bước tăng 1/2/5mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ2.5mm, tua vít: Stardrive T15. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 312.000 | 3.120.000
|  |  |  | Vít khóa | F14CB-PA00295; F14CB-PA00296; F14CB-PA00297; F14CB-PA00298; F14CB-PA00299; F14CB-PA00300; F14CB-PA00301; F14CB-PA00302; F14CB-PA00303; F14CB-PA00304; F14CB-PA00305; F14CB-PA00306; F14CB-PA00307; F14CB-PA00308; F14CB-PA00309; F14CB-PA00310; F14CB-PA00311; F14CB-PA00312; F14CB-PA00313; F14CB-PA00314; F14CB-PA00315; F14CB-PA00316; F14CB-PA00317; F14CB-PA00318; F14CB-PA00319; F14CB-PA00320 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít khóa | 2526BV-VT-938.4 |  | Cái | 30 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít khóa MR - VA (Φ2.7) tự taro, mũ vít lục giác, có hình bông sao, đầu có ren toàn bộ. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Đỏ hồng. - Đường kính: đầu Φ3.4mm, trong Φ2.1mm, ngoài Φ2.7mm. - Chiều cao đầu 2mm và chiều dài đầu 3.2mm. - Chiều dài vít từ 10 - 60mm, bước tăng 2mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ2.0mm, tua vít: Stardrive T8. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 552.000 | 16.560.000
468 | PP2500390298 | Bộ nẹp khóa bản nhỏ, hợp kim titanium | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 138.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa bản nhỏ, hợp kim titanium | Dynamic Compression Plate/ TI-SF-008.029.xx | Vakman Industries | Vakman Industries | Nẹp khóa titanium bản nhỏ | 2526BV-VT-940.1 |  | Cái | 20 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Nẹp dày 3.5mm, nẹp rộng 11mm, đường kính lỗ nẹp 4.1mm, khoảng cách giữa các lỗ nẹp 13mm. Có các kích thước từ 4 lỗ đến 12 lỗ tương ứng các chiều dài từ 59mm đến 163mm. Chất liệu hợp kim Titanium |  | 9021 | 3.100.000 | 62.000.000
|  |  |  | Vít khóa 3.5mm, hợp kim titanium | Safety Lock Screw/ TI-SF-SD-008.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít khóa titanium 3.5 mm | 2526BV-VT-940.2 |  | Cái | 160 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Vít khóa tự taro đường kính ren 3.5mm, mũ vít hình sao. Chất liệu hợp kim Titanium (Titanium-Ti6Al4V). Đường kính mũ vít 4.75mm, đường kính lõi vít 2.7mm, bước ren vít 1.0mm. Chiều dài vít từ 10mm đến 80mm. |  | 9021 | 400.000 | 64.000.000
|  |  |  | Vít cứng 3.5mm, hợp kim titanium | Cortex Screw/ TI-HD-008.005.xxx | Vakman Industries | Vakman Industries | Vít xương cứng titanium 3.5mm | 2526BV-VT-940.3 |  | Cái | 40 | Pakistan |  |  |  | 2024-2025 | Chất liệu hợp kim titan : Titanium Ti6AL4V Đầu vít tự taro, mũ vít hình lục giác. Đường kính thân vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.4mm. Đường kính mũ vít 6.0mm, chiều cao mũ vít 3.0mm, bước ren 1.25mm Chiều dài vít từ 10mm đến 130mm |  | 9021 | 300.000 | 12.000.000
469 | PP2500390301 | Bộ nẹp titan hàm mặt | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ | [18 empty] | 542.400.000
|  |  |  | Nẹp titan hàm mặt các cỡ | 20-ST-004-R, 20-ST-104-R, 20-ST-006-R, 20-ST-008-R | Jeil Medical Corporation | Jeil Medical Corporation | Nẹp Mini thẳng 4, 6, 8 lỗ | 2526BV-VT-943.1 |  | Cái | 400 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Loại thẳng. Vật liệu titanium. Nẹp 4; 6; 8 lỗ. Chiều dài từ 21mm đến 43mm. Lỗ vít 2.0, các lỗ liền kề, nẹp dày 1mm. |  | 9021 | 600.000 | 240.000.000
|  |  |  | Vít titan 2.0 các cỡ | 20-MN-006, 20-MN-008, 20-MN-010, 20-MN-012, 20-MN-014, 20-MN-016, 20-MN-018 | Jeil Medical Corporation | Jeil Medical Corporation | Vít xương Mini đường kính 2.0mm | 2526BV-VT-943.2 |  | Cái | 2.400 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu titanum - Vít Ø2.0mm: đường kính mũ vít 3.0mm, dài 6-18mm. - Vít tự khoan, tự taro |  | 9021 | 126.000 | 302.400.000
470 | PP2500390302 | Bộ nẹp titan hàm mặt | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 148.200.000
|  |  |  | Nẹp titan hàm mặt các cỡ | I2304-115-315 I2306-030-315 I2308-030-315 | I2304-115-315 I2306-030-315 I2308-030-315 | BioMaterials Korea, Inc | Nẹp maxi thẳng | 2526BV-VT-944.1 |  | Cái | 60 | KOREA, REPUBLIC OF |  |  |  | 2024 trở về sau | Loại thẳng các lỗ nẹp liền kề. Vật liệu titanium. 4 lỗ = 17,5mm; 6 lỗ = 26,5 ; 8 lỗ = 35,5mm. Lỗ nén vít 2.3, nẹp dày 1.5mm. |  |  | 1.750.000 | 105.000.000
|  |  |  | Vít hàm titan 2.3 các cỡ | OSS-T23xx | OSS-T23xx | BioMaterials Korea, Inc | Vít maxi đường kính 2.3mm | 2526BV-VT-944.2 |  | Cái | 240 | KOREA, REPUBLIC OF |  |  |  | 2024 trở về sau | Vít 2.3 mm; chất liệu titanium; đường kính mũ vít 3.0 mm; đường kính thân vít 2.3 mm, dài 5,7,9 mm. Làm cho nẹp macxi hàm dưới, đầu vít tự taro, mũ vít hình 4 cạnh. |  |  | 180.000 | 43.200.000
471 | PP2500390303 | Bộ Nẹp khóa mini chữ T 2.0 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI TÍN | [18 empty] | 94.080.000
|  |  |  | Nẹp chữ T | F14AB-PA01380; F14AB-PA01381; F14AB-PA01382; F14AB-PA01383; F14AB-PA00839 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Nẹp chữ T | 2526BV-VT-945.1 |  | Cái | 20 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Nẹp khóa LCP chữ T (2.0). Thân nẹp thiết kế thắt eo. - Chất liệu titanium TA3G, sau xử lý bề mặt Colored anodizing nẹp có màu Vàng. - Đầu nẹp có 2 lỗ. - Thân nẹp dày 1.3mm, rộng 5mm, gồm 3, 4, 5, 6, 7 lỗ. - Chiều dài từ 25.3 - 52.5mm, bước tăng 6.8mm, khoảng cách lỗ 6.8mm - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. *Loại vít phù hợp theo đánh giá của chuyên gia: vít khóa 2.0mm và vít vỏ/vít cứng 2.0mm. |  | 9021.10.00 | 2.652.000 | 53.040.000
|  |  |  | Vít khóa | F14CB-PA00172; F14CB-PA00173; F14CB-PA00174; F14CB-PA00175; F14CB-PA00159; F14CB-PA00160; F14CB-PA00161; F14CB-PA00162; F14CB-PA00163; F14CB-PA00164; F14CB-PA00165; F14CB-PA00166; F14CB-PA00167; F14CB-PA00168; F14CB-PA00169; F14CB-PA00170; F14CB-PA00171 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít khóa | 2526BV-VT-945.2 |  | Cái | 80 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít khóa (Φ2.0) tự taro, mũ vít lục giác hình bông sao, đầu có ren toàn bộ. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Xanh lá. - Đường kính: đầu Φ2.9mm, trong Φ1.4mm, ngoài Φ2.0mm. - Chiều cao đầu 1.17mm và chiều dài đầu 2.5mm. - Chiều dài vít từ 6 - 30mm, bước tăng 1/2mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ1.5mm, tua vít: Stardrive T6. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 372.000 | 29.760.000
|  |  |  | Vít cứng | F14DB-PA00411; F14DB-PA00413; F14DB-PA00415; F14DB-PA00417; F14DB-PA00375; F14DB-PA00377; F14DB-PA00379; F14DB-PA00381; F14DB-PA00383; F14DB-PA00385; F14DB-PA00387; F14DB-PA00389; F14DB-PA00391; F14DB-PA00393; F14DB-PA00395; F14DB-PA00397; F14DB-PA00399; F14DB-PA00401; F14DB-PA00403; F14DB-PA00405; F14DB-PA00407; F14DB-PA00409 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít cứng | 2526BV-VT-945.3 |  | Cái | 40 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít vỏ (Φ2.0) tự taro, mũ vít lục giác. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Vàng. - Đường kính: đầu Φ3.3mm, trong Φ1.4mm, ngoài Φ2.0mm. - Chiều cao đầu 1mm và chiều dài đầu 2.5mm. - Chiều dài vít từ 6 - 40mm, bước tăng 1/2mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ1.5mm, tua vít: Stardrive T6. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 282.000 | 11.280.000
472 | PP2500390304 | Bộ nẹp khóa chữ Y vít 2.0mm | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ MỸ | [18 empty] | 117.000.000
|  |  |  | Nẹp khóa chữ Y vít 2.0mm, chất liệu titanium | 29476307 | Nẹp khóa chữ Y vít 2.0mm, chất liệu titanium | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Nẹp khóa chữ Y vít 2.0mm, chất liệu titanium | 2526BV-VT-946.1 |  | Cái | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu titanium nguyên chất. Có 7 lỗ thân và 3 lỗ đầu. Độ dày nẹp 1.3mm, chiều rộng 5.0mm |  | 9021 | 3.150.000 | 63.000.000
|  |  |  | Vít khóa đường kính 2.0mm | 394756xx | Vít khóa tự taro đường kính 2.0mm, dài 6 - 30mm, mũ vít hình sao | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd | Vít khóa tự taro đường kính 2.0mm, dài 6 - 30mm, mũ vít hình sao | 2526BV-VT-946.2 |  | Cái | 120 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu titanium Alloy, tự taro, mũ vít hình sao. Đường kính 2.0mm, đường kính lõi vít 1.4mm. Chiều dài từ 6mm-30mm, bước tăng tối đa 2mm. |  | 9021 | 450.000 | 54.000.000
473 | PP2500390305 | Bộ Nẹp khóa mini lồi cầu chữ Y 2.0 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI TÍN | [18 empty] | 138.680.000
|  |  |  | Nẹp chữ Y | F14AB-PA01388; F14AB-PA01389; F14AB-PA01390; F14AB-PA01391; F14AB-PA00841 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Nẹp chữ Y | 2526BV-VT-947.1 |  | Cái | 20 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Nẹp khóa mini lồi cầu (2.0), đầu 2 lỗ. Thân nẹp thiết kế thắt eo. - Chất liệu titanium TA3G, bề mặt có xử lý Colored anodizing, nẹp có màu Vàng. - Thân nẹp dày 1.3mm, rộng 5mm, gồm 3, 4, 5, 6, 7 lỗ. - Chiều dài từ 26.8 - 54mm, bước tăng 6.8mm. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. *Loại vít phù hợp theo đánh giá của chuyên gia: vít khóa 2.0mm và vít vỏ/vít cứng 2.0mm. |  | 9021.10.00 | 4.882.000 | 97.640.000
|  |  |  | Vít khóa | F14CB-PA00172; F14CB-PA00173; F14CB-PA00174; F14CB-PA00175; F14CB-PA00159; F14CB-PA00160; F14CB-PA00161; F14CB-PA00162; F14CB-PA00163; F14CB-PA00164; F14CB-PA00165; F14CB-PA00166; F14CB-PA00167; F14CB-PA00168; F14CB-PA00169; F14CB-PA00170; F14CB-PA00171 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít khóa | 2526BV-VT-947.2 |  | Cái | 80 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít khóa (Φ2.0) tự taro, mũ vít lục giác hình bông sao, đầu có ren toàn bộ. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Xanh lá. - Đường kính: đầu Φ2.9mm, trong Φ1.4mm, ngoài Φ2.0mm. - Chiều cao đầu 1.17mm và chiều dài đầu 2.5mm. - Chiều dài vít từ 6 - 30mm, bước tăng 1/2mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ1.5mm, tua vít: Stardrive T6. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 372.000 | 29.760.000
|  |  |  | Vít cứng | F14DB-PA00411; F14DB-PA00413; F14DB-PA00415; F14DB-PA00417; F14DB-PA00375; F14DB-PA00377; F14DB-PA00379; F14DB-PA00381; F14DB-PA00383; F14DB-PA00385; F14DB-PA00387; F14DB-PA00389; F14DB-PA00391; F14DB-PA00393; F14DB-PA00395; F14DB-PA00397; F14DB-PA00399; F14DB-PA00401; F14DB-PA00403; F14DB-PA00405; F14DB-PA00407; F14DB-PA00409 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít cứng | 2526BV-VT-947.3 |  | Cái | 40 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít vỏ (Φ2.0) tự taro, mũ vít lục giác. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Vàng. - Đường kính: đầu Φ3.3mm, trong Φ1.4mm, ngoài Φ2.0mm. - Chiều cao đầu 1mm và chiều dài đầu 2.5mm. - Chiều dài vít từ 6 - 40mm, bước tăng 1/2mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ1.5mm, tua vít: Stardrive T6. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 282.000 | 11.280.000
474 | PP2500390306 | Bộ Nẹp khóa mini thẳng 2.0 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI TÍN | [18 empty] | 84.080.000
|  |  |  | Nẹp thẳng | F14AB-PA00843; F14AB-PA00844; F14AB-PA00845; F14AB-PA00846; F14AB-PA00847 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Nẹp thẳng | 2526BV-VT-948.1 |  | Cái | 20 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Nẹp khóa LCP mini thẳng (2.0), thân nẹp có rãnh ít tiếp xúc. - Chất liệu titanium TA3G, sau xử lý bề mặt Colored anodizing nẹp có màu Vàng. - Thân nẹp dày 1.3mm, rộng 5mm, gồm 4, 5, 6, 7, 8 lỗ. - Chiều dài từ 31 - 59mm, bước tăng 7mm, khoảng cách lỗ 7mm. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. *Loại vít phù hợp theo đánh giá của chuyên gia: vít khóa 2.0mm và vít vỏ/vít cứng 2.0mm. |  | 9021.10.00 | 2.152.000 | 43.040.000
|  |  |  | Vít khóa | F14CB-PA00172; F14CB-PA00173; F14CB-PA00174; F14CB-PA00175; F14CB-PA00159; F14CB-PA00160; F14CB-PA00161; F14CB-PA00162; F14CB-PA00163; F14CB-PA00164; F14CB-PA00165; F14CB-PA00166; F14CB-PA00167; F14CB-PA00168; F14CB-PA00169; F14CB-PA00170; F14CB-PA00171 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít khóa | 2526BV-VT-948.2 |  | Cái | 80 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít khóa (Φ2.0) tự taro, mũ vít lục giác hình bông sao, đầu có ren toàn bộ. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Xanh lá. - Đường kính: đầu Φ2.9mm, trong Φ1.4mm, ngoài Φ2.0mm. - Chiều cao đầu 1.17mm và chiều dài đầu 2.5mm. - Chiều dài vít từ 6 - 30mm, bước tăng 1/2mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ1.5mm, tua vít: Stardrive T6. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 372.000 | 29.760.000
|  |  |  | Vít cứng | F14DB-PA00411; F14DB-PA00413; F14DB-PA00415; F14DB-PA00417; F14DB-PA00375; F14DB-PA00377; F14DB-PA00379; F14DB-PA00381; F14DB-PA00383; F14DB-PA00385; F14DB-PA00387; F14DB-PA00389; F14DB-PA00391; F14DB-PA00393; F14DB-PA00395; F14DB-PA00397; F14DB-PA00399; F14DB-PA00401; F14DB-PA00403; F14DB-PA00405; F14DB-PA00407; F14DB-PA00409 | Mindray | Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd | Vít cứng | 2526BV-VT-948.3 |  | Cái | 40 | China |  |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Vít vỏ (Φ2.0) tự taro, mũ vít lục giác. - Chất liệu titanium alloy TC4 (Ti6Al4V/Ti6Al4VELI), bề mặt xử lý Colored anodizing có màu Vàng. - Đường kính: đầu Φ3.3mm, trong Φ1.4mm, ngoài Φ2.0mm. - Chiều cao đầu 1mm và chiều dài đầu 2.5mm. - Chiều dài vít từ 6 - 40mm, bước tăng 1/2mm. - Dụng cụ tương ứng: Mũi khoan: Φ1.5mm, tua vít: Stardrive T6. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO. Có bộ trợ cụ tương thích. |  | 9021.10.00 | 282.000 | 11.280.000
475 | PP2500390307 | Bộ nội soi cắt lọc | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 402.000.000
|  |  |  | Lưỡi cắt đốt cao tần | F012xxxxx | LeadRun Medical | Tianjin LeadRun Medical Technology Co.,Ltd | Đầu đốt lưỡng cực | 2526BV-VT-949.1 |  | Cái | 30 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | • Đầu đốt bằng sóng RF, nhiệt độ ổn định 40-70 độ C. Có kênh hút dịch giúp giảm nhiệt độ trong quá trình phẫu thuật. Ít tổn thương do nhiệt, an toàn cao trong phẫu thuật. • Đầu đốt có nút bấm trên tay cầm • Độ gập góc 90 độ • Đường kính đầu 3.8mm., chiều dài làm việc 135mm. • Đường kính tay cầm 15.5mm, chiều dài tay cầm 220mm. • Chiều dài dây 3m |  |  | 5.800.000 | 174.000.000
|  |  |  | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | EQP 02 LV 00 | LeadRun Medical | Nexxmed Equipamentos Ltda | Bộ dây bơm nước trong nội soi chạy bằng máy | 2526BV-VT-949.2 |  | Cái | 30 | Brazil |  |  |  | 2024 trở về sau | Dây nước sử dụng cho mổ nội soi khớp. Vật liệu: Nhựa PVC, ABS. Chiều dài dây hơn 4m |  |  | 1.800.000 | 54.000.000
|  |  |  | Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ | F00813xxx | LeadRun Medical | Tianjin LeadRun Medical Technology Co.,Ltd | Lưỡi bào khớp | 2526BV-VT-949.3 |  | Cái | 30 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Lưỡi bào được sử dụng để xử lý mô xương hoặc mô mềm Đường kính 3.0mm, chiều dài làm việc là 147mm. Lưỡi bào cắt, thiết kế không tạo ma sát và không tỏa nhiệt, mang lại hiệu suất vượt trội Lưỡi cắt có lớp phủ, hệ số ma sát thấp, độ cứng cao, không bong tróc: khả năng chống mài mòn tốt và sắc hơn |  |  | 5.800.000 | 174.000.000
476 | PP2500390308 | Bộ vật tư làm sạch ổ khớp | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOPLINE | [18 empty] | 411.000.000
|  |  |  | Lưỡi bào khớp | AR-8xx0EX | Arthrex, Inc | Arthrex, Inc | Lưỡi bào xương dùng trong nội soi khớp | 2526BV-VT-950.1 |  | Cái | 30 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở về sau | Vật liệu: Đầu lưỡi bào bằng hợp kim không gỉ Đóng gói tiệt trùng, dùng 1 lần. Sử dụng cho mô mềm diện rộng, sụn chêm, cắt bỏ hoạt dịch khớp gối, chóp xoay khớp vai. Có 3 loại đường kính: 4mm, 5mm, 5.5mm, chiều dài 13cm. Có đánh dấu bằng laser độ sâu trên thân lưỡi bào, mỗi vạch cách nhau 5mm, độ sâu tối đa đo được là 35mm, khoảng cách từ bước đánh dấu đầu tiên đến đầu mút xa của lưỡi bào dài 10mm Hình thái lưỡi bào: dạng răng cắt ở cả bên trong và bên ngoài |  |  | 4.500.000 | 135.000.000
|  |  |  | Đầu đốt | AR-9811 | Arthrex, Inc | Viant Costa Rica, S.A./ New Deantronics Taiwan Ltd.- Chiayi | Đầu đốt bằng sóng radio | 2526BV-VT-950.2 |  | Cái | 30 | Costa Rica/ Đài Loan |  |  |  | 2023 trở về sau | 1. Vật liệu: Thân đầu đốt được làm bằng thép không rỉ 304, điện cực được làm bằng thép không rỉ 316L, vỏ đầu đốt làm bằng Polymer HIPS PH88 và phần hút bọt phẫu thuật được làm bằng Ceramic 2. Kích thước: - Chiều dài: 160mm - Đường kính thân: 3.75mm - Đường kính mũi: 3.75mm 3. Khác: - Sử dụng công nghệ sóng radio lưỡng cực - Đầu đốt 90 độ - Có 6 cổng để hút một cách hiệu quả, loại bỏ bọt nước trong phẫu thuật. - Dễ dàng sử dụng, có thêm 3 phím chức năng điều khiển trên tay cầm điều khiển đầu đốt - Có chế độ tự ngắt khi phát hiện gần ống soi hoặc dụng cụ bằng kim loại. |  |  | 7.700.000 | 231.000.000
|  |  |  | Dây nước | AR-6410 | Arthrex, Inc | Arthrex, Inc | Dây dẫn nước dùng trong nội soi khớp | 2526BV-VT-950.3 |  | Cái | 30 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở về sau | Bộ dây dẫn bơm tưới hoạt dịch trường mổ ổ khớp, đóng gói tiệt trùng. Chiều dài dây nước tính từ máy là 16ft (khoảng 4.8 m). Có 3 khóa dạng kẹp trên thân để điều chỉnh lưu lượng. Có 2 khóa:01 LuerLock tại đường nước vào và 1 khóa LuerLock tại đường nước ra,điều chỉnh chiều dài dây |  |  | 1.500.000 | 45.000.000
477 | PP2500390309 | Bộ nội soi cắt lọc sụn chêm | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | [18 empty] | 344.925.000
|  |  |  | Lưỡi cắt đốt cao tần | AES-90SN, AES-50S | Conmed | Conmed Corporation | Lưỡi cắt đốt Edge bằng sóng RF có chức năng theo dõi nhiệt độ | 2526BV-VT-951.1 |  | Cái | 30 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | - Vật liệu: Thân đầu đốt làm bằng thép không rỉ, điện cực làm từ Tungsten, phần cách điện làm từ Gốm silicon. - Kiểm soát nhiệt độ từ 20-60 độ. - Có hai kích thước đầu đốt: 90 độ, đường kính 3.76mm và 50 độ, đường kính 3.4mm. - Chiều dài làm việc 135mm. - Có chế độ tự ngắt khi phát hiện gần ống soi hoặc dụng cụ bằng kim loại. |  | 9018 | 6.200.000 | 186.000.000
|  |  |  | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | 10K100 | Conmed | Consolidated Medical Equipment Company | Dây dẫn nước vào khớp trong nội soi chạy bằng máy một dây | 2526BV-VT-951.2 |  | Cái | 30 | Mexico |  |  |  | 2024 trở đi | - Tổng chiều dài dây dẫn đường vào : 4.9m. Trong đó: chiều dài dây dẫn về phía bệnh nhân: 3.4m, chiều dài dây dẫn về phía túi dịch: 1.5m. |  | 3926 | 1.497.500 | 44.925.000
|  |  |  | Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ | C9253, 9247A, C9262, 9260A | Conmed | Consolidated Medical Equipment Company | Lưỡi bào khớp shaver các loại, các cỡ | 2526BV-VT-951.3 |  | Cái | 30 | Mexico |  |  |  | 2024 trở đi | - Lưỡi bào có nhiều hình dạng đầu bào khác nhau: có răng, không răng. - Chiều dài làm việc 13cm, đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm. - Tốc độ làm việc dao động từ 500 vòng/phút đến 12000 vòng/phút. |  | 9018 | 3.800.000 | 114.000.000
478 | PP2500390310 | Bộ vật tư trong phẫu thuật nội soi làm sạch | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 387.600.000
|  |  |  | Lưỡi bào khớp | 829-301-130s; 829-101-130s; 829-201-130s; 823-301-130s; 823-101-130s; 823-201-130s; 822-301-130s; 822-101-130s; 822-201-130s | 829-301-130s; 829-101-130s; 829-201-130s; 823-301-130s; 823-101-130s; 823-201-130s; 822-301-130s; 822-101-130s; 822-201-130s | Reger medizintechnik GmbH | Lưỡi bào khớp | 2526BV-VT-952.1 |  | Cái | 30 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | - Lưỡi bào khớp kết hợp vừa cắt xương, vừa cắt bỏ mô. - Có chiều dài 130mm, đường kính 3 kích thước: 3mm, 4mm, 5mm. |  |  | 4.140.000 | 124.200.000
|  |  |  | Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF | RB4090A-01; RB4050A-01 | RB4090A-01; RB4050A-01 | New Deantronics Taiwan Ltd. | Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF | 2526BV-VT-952.2 |  | Cái | 30 | Đài Loan |  |  |  | 2024 trở đi | Đầu đốt lưỡng cực sử dụng sóng RF. Có chức năng hút nước. Có nút bấm trên tay cầm hoặc sử dụng bàn đạp chân. Mặt đốt chất liệu Ceramic. Đầu đốt cong 2 kích thước: 90⁰ và 50⁰, Chiều dài làm việc 160mm, tổng chiều dài 341mm, đường kính 4.0mm. Chiều dài phần dây nối 3.66m. |  |  | 7.020.000 | 210.600.000
|  |  |  | Dây dẫn nước nội soi | AV4503; AV1102 | AV4503; AV1102 | Hemodia SAS | Dây dẫn nước nội soi | 2526BV-VT-952.3 |  | Cái | 30 | Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | Dây dẫn nước sử dụng phẫu thuật nội soi. Đầu vào dây cắm 2 chai nước tới máy bơm là loại sử dụng nhiều lần trong ngày, chiều dài 2.762m. Dây nối từ máy bơm tới trocar là loại sử dụng một lần, chiều dài 3.224m |  |  | 1.760.000 | 52.800.000
479 | PP2500390311 | Bộ vật tư trong phẫu thuật nội soi cắt lọc | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ | [18 empty] | 436.500.000
|  |  |  | Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF | PLA306; PLA408;PLA407 | Trung Quốc | Chengdu Mechan | Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF | 2526BV-VT-953.1 |  | Cái | 30 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | "Đầu đốt lưỡng cực sử dụng sóng RF Plasma, đầu đốt cong 35⁰, 50⁰ và 90⁰. Tay cầm có nút bấm Thiết bị này cung cấp khả năng cắt bỏ và cắt bỏ mô mềm nhanh chóng và hiệu quả ở nhiệt độ tương đối thấp. Kiểm soát nhiệt độ từ 40-70⁰C. Có tính năng bảo vệ tự động, tự động ngắt khi có dòng điện cực đại tức thời. Đầu đốt cong 35⁰ đường kính đầu 4mm; chiều dài làm việc 135mm Đầu đốt cong 50⁰ đường kính đầu 4mm; chiều dài làm việc 135mm Đầu đốt cong 90⁰ đường kính đầu 4mm; chiều dài làm việc 135mm, 180mm , 220mm" |  | 9018 | 7.500.000 | 225.000.000
|  |  |  | Dây dẫn nước trong nội soi | 7149022 | Đức | Amnotec | Dây dẫn nước trong nội soi | 2526BV-VT-953.2 |  | Cái | 30 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | Dây nước trong nội soi khớp có chiều dài <= 7,2m. |  | 9018 | 2.200.000 | 66.000.000
|  |  |  | Lưỡi bào khớp | PXGSD30130C-YCW; PXGSD35130C-YCW; PXGSD40130C-YCW; PXGSD45130C-YCW; PXGSD50130C-YCW | Trung Quốc | Guizhou Zirui Technology | Lưỡi bào khớp | 2526BV-VT-953.3 |  | Cái | 30 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | "Lưỡi bào khớp kết hợp vừa cắt xương, vừa cắt bỏ mô. Có chiều dài 130mm, có các đường kính là 3mm; 3.5mm; 4mm; 4.5mm và 5mm." |  | 9018 | 4.850.000 | 145.500.000
480 | PP2500390312 | Bộ nội soi tái tạo dây chằng chéo | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 1.775.000.000
|  |  |  | Lưỡi cắt đốt cao tần | F012xxxxx | LeadRun Medical | Tianjin LeadRun Medical Technology Co.,Ltd | Đầu đốt lưỡng cực | 2526BV-VT-954.1 |  | Cái | 50 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | • Đầu đốt bằng sóng RF, nhiệt độ ổn định 40-70 độ C. Có kênh hút dịch giúp giảm nhiệt độ trong quá trình phẫu thuật. Ít tổn thương do nhiệt, an toàn cao trong phẫu thuật. • Đầu đốt có nút bấm trên tay cầm • Độ gập góc 90 độ • Đường kính đầu 3.8mm., chiều dài làm việc 135mm. • Đường kính tay cầm 15.5mm, chiều dài tay cầm 220mm. • Chiều dài dây 3m |  |  | 5.800.000 | 290.000.000
|  |  |  | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | EQP 02 LV 00 | LeadRun Medical | Nexxmed Equipamentos Ltda | Bộ dây bơm nước trong nội soi chạy bằng máy | 2526BV-VT-954.2 |  | Cái | 50 | Brazil |  |  |  | 2024 trở về sau | - Dây sử dụng cho máy bơm nước, sử dụng cho mổ nội soi khớp - Vật liệu: Nhựa PVC, ABS. - Chiều dài dây hơn 4m |  |  | 1.800.000 | 90.000.000
|  |  |  | Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ | F00813xxx | LeadRun Medical | Tianjin LeadRun Medical Technology Co.,Ltd | Lưỡi bào khớp | 2526BV-VT-954.3 |  | Cái | 50 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Lưỡi bào được sử dụng để xử lý mô xương hoặc mô mềm Đường kính 3.0mm và 4.0mm, chiều dài làm việc là 147mm và 192mm Lưỡi bào cắt, thiết kế không tạo ma sát và không tỏa nhiệt, mang lại hiệu suất vượt trội Lưỡi cắt có lớp phủ, hệ số ma sát thấp, độ cứng cao, không bong tróc: khả năng chống mài mòn tốt và sắc hơn |  |  | 5.800.000 | 290.000.000
|  |  |  | Vít treo gân có thể tự điều chỉnh độ dài | BAK-7195 | Chetan Meditech | Chetan Meditech Pvt.Ltd. | Vít neo dây chằng điều chỉnh độ dài BUTTONFIX | 2526BV-VT-954.4 |  | Cái | 100 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở về sau | Vòng treo thay đổi độ dài, chất liệu UHMWPE; thay đổi độ dài từ 6mm-8mm, có khung hỗ trợ gân Chốt chất liệu titanium, Dài 12mm, rộng 4mm, dày 1.5mm, thiết kế 4 lỗ. Có hai sợi chỉ riêng biệt chất liệu UHMWPE, Chỉ kéo Biofiber màu trắng số 5, chỉ lật Polyester màu xanh lá số 5 Lực căng tối đa 1300N |  |  | 10.500.000 | 1.050.000.000
|  |  |  | Chỉ siêu bền dùng trong nội soi khớp | BF-2WC, BF-2WK | Chetan Meditech | Chetan Meditech Pvt.Ltd. | Chỉ siêu bền Biofiber | 2526BV-VT-954.5 |  | Sợi | 50 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở về sau | Chỉ bện vô trùng, chất liệu ultra-high molecular weight long chain linear polyethylene (UHMWPE), không tiêu, dùng để cố định mô mềm phù hợp với phẫu thuật nội soi khớp. Kèm kim MO-6. Chỉ cỡ số 2, chiều dài 36 inch |  |  | 1.100.000 | 55.000.000
481 | PP2500390313 | Bộ nội soi tái tạo dây chằng chéo treo hai đầu đầu điều chỉnh được chiều dài | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOPLINE | [18 empty] | 1.344.000.000
|  |  |  | Vít treo mảnh ghép gân kèm vòng treo điều chỉnh độ dài | AR-1588RT | Arthrex, Inc | Pearsalls Ltd/ Arthrex, Inc. | Vít treo | 2526BV-VT-955.1 |  | Cái | 60 | Anh/ Mỹ |  |  |  | 2023 trở về sau | I. Phần vít treo: 1. Vật liệu: Titanium 2. Kích thước: có 3 lỗ luồn chỉ, vít treo (dài x rộng x cao): 13mm x 3.4mm x 1.5mm, khoảng cách giữa 2 lỗ luồn chỉ vòng treo: 3.48mm 3. Khả năng chịu lực tối đa lên tới 980N 4. Đi kèm 01 sợi chỉ siêu bền UHMWPE cỡ số 2 giúp kéo lật vít treo 5. Có khả năng kết hợp với vít treo mở rộng (5mmx20mm) trong các ca mổ thay lại II. Phần vòng treo: 1. Vật liệu: chỉ siêu bền cỡ số 5 chất liệu polyethelen siêu cao phân tử (UHMWPE), nylon, polyester 2. Kích thước: chiều dài có thể điều chỉnh từ 11mm tới hơn 60mm 3. Vòng treo có 4 điểm khoá không thắt nút III. Khác: 1. Sử dụng được cho mảnh ghép gân chân ngỗng (hamstring) và mảnh ghép gân bánh chè (BTB) 2.Một kích cỡ duy nhất dùng cho các loại kỹ thuật khác nhau. Cho phép buộc lại trong trường hợp gân chưa đủ độ căng hoặc căng quá mức, không tạo khoảng chết trên xương đùi. |  |  | 12.700.000 | 762.000.000
|  |  |  | Mũi khoan ngược | AR-1204AF-xx/ AR-1204AF-xxx | Arthrex, Inc | Arthrex, Inc | Lưỡi bào xương ngược, các loại, các cỡ | 2526BV-VT-955.2 |  | Bộ | 30 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở về sau | Lưỡi khoan nhiều chức năng trong một, vừa có chức năng dẫn đường, vừa có chức năng khoan tạo đường hầm. Cho phép tạo đường hầm xâm lấn tối thiểu từ trong ra ngoài. Có phím bấm chất liệu nhựa ABS để chuyển trạng thái đóng, mở mũi khoan (chờ xác nhận từ hãng) Ở trạng thái thẳng, lưỡi khoan đựơc dùng để tạo lỗ khoan dẫn đường 3.5mm. Ở trạng thái mở lưỡi, lưỡi khoan được khoá lại và tạo đường hầm trong xương. Chất liệu: thép y tế và nhựa ABS Có các loại đường kính 5, 5.5, 6, 6.5 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm. Có vòng nhựa đánh dấu và tính được độ dài khi khoan bằng laser đánh dấu bước nhảy 5mm với khoảng đo là 22cm. |  |  | 4.500.000 | 135.000.000
|  |  |  | Lưỡi bào khớp | AR-8xx0EX | Arthrex, Inc | Arthrex, Inc | Lưỡi bào xương dùng trong nội soi khớp | 2526BV-VT-955.3 |  | Bộ | 30 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở về sau | Vật liệu: Đầu lưỡi bào bằng hợp kim không gỉ Đóng gói tiệt trùng, dùng 1 lần. Sử dụng cho mô mềm diện rộng, sụn chêm, cắt bỏ hoạt dịch khớp gối, chóp xoay khớp vai. Có 3 loại đường kính: 4mm, 5mm, 5.5mm, chiều dài 13cm. Có đánh dấu bằng laser độ sâu trên thân lưỡi bào, mỗi vạch cách nhau 5mm, độ sâu tối đa đo được là 35mm, khoảng cách từ bước đánh dấu đầu tiên đến đầu mút xa của lưỡi bào dài 10mm Hình thái lưỡi bào: dạng răng cắt ở cả bên trong và bên ngoài |  |  | 4.500.000 | 135.000.000
|  |  |  | Đầu đốt | AR-9811 | Arthrex, Inc | Viant Costa Rica, S.A./ New Deantronics Taiwan Ltd.- Chiayi | Đầu đốt bằng sóng radio | 2526BV-VT-955.4 |  | Cái | 30 | Costa Rica/ Đài Loan |  |  |  | 2023 trở về sau | 1. Vật liệu: Thân đầu đốt được làm bằng thép không rỉ 304, điện cực được làm bằng thép không rỉ 316L, vỏ đầu đốt làm bằng Polymer HIPS PH88 và phần hút bọt phẫu thuật được làm bằng Ceramic 2. Kích thước: - Chiều dài: 160mm - Đường kính thân: 3.75mm - Đường kính mũi: 3.75mm 3. Khác: - Sử dụng công nghệ sóng radio lưỡng cực - Đầu đốt 90 độ - Có 6 cổng để hút một cách hiệu quả, loại bỏ bọt nước trong phẫu thuật. - Dễ dàng sử dụng, có thêm 3 phím chức năng điều khiển trên tay cầm điều khiển đầu đốt - Có chế độ tự ngắt khi phát hiện gần ống soi hoặc dụng cụ bằng kim loại. |  |  | 7.700.000 | 231.000.000
|  |  |  | Dây nước | AR-6410 | Arthrex, Inc | Arthrex, Inc | Dây dẫn nước dùng trong nội soi khớp | 2526BV-VT-955.5 |  | Cái | 30 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở về sau | Bộ dây dẫn bơm tưới hoạt dịch trường mổ ổ khớp, đóng gói tiệt trùng. Chiều dài dây nước tính từ máy là 16ft (khoảng 4.8 m). Có 3 khóa dạng kẹp trên thân để điều chỉnh lưu lượng. Có 2 khóa:01 LuerLock tại đường nước vào và 1 khóa LuerLock tại đường nước ra,điều chỉnh chiều dài dây |  |  | 1.500.000 | 45.000.000
|  |  |  | Chỉ | AR-7200 | Arthrex, Inc | Arthrex, Inc | Chỉ khâu gân | 2526BV-VT-955.6 |  | Cái | 30 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở về sau | Vật liệu: chỉ siêu bền đa sợi có lõi làm bằng chất liệu Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) và được bọc ngoài bằng lớp bện của Polyester và UHMWPE giúp cho chỉ khâu siêu chắc chắn, linh hoạt và chống mài mòn, phù hợp cho các ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. Lõi chỉ được thiết kế riêng cho khả năng thao tác và chịu lực vượt trội. Thân chỉ màu xanh dễ quan sát. Chỉ dài 38inches liền kim 26,5mm hình dạng 1/2 vòng tròn. Lực tải tại mức dịch chuyển 3mm là 46 lbf (tải trọng động). Lực tải tối đa đạt 88Ib. |  |  | 1.200.000 | 36.000.000
482 | PP2500390314 | Bộ nội soi tái tạo dây chằng bằng kỹ thuật All InSide | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | [18 empty] | 1.151.325.000
|  |  |  | Vít treo mảnh ghép dây chằng điều chỉnh độ dài sử dụng trên xương đùi | KFB035 | Conmed | Conmed Corporation | Vít treo mảnh ghép dây chằng Infinity điều chỉnh độ dài sử dụng trên xương đùi | 2526BV-VT-956.1 |  | Cái | 30 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | - Thanh treo mảnh ghép: Vật liệu bằng Titanium. Kích thước: chiều dài 11mm, chiều rộng 3mm, chiều cao 1.5mm. - Vòng treo mảnh ghép: Vật liệu bằng chỉ siêu bền số 5, chịu được lực căng 1021N, độ dãn 1.02mm. - Chỉ của tab đảo ngược: Vật liệu chỉ siêu bền số 2. - Tab đảo ngược cho phép kéo dài lại vòng treo mảnh ghép và điều chỉnh lại vị trí của mảnh ghép giữa đường hầm xương đùi và đường hầm xương chày sau khi đã cố định. - Thanh treo đóng vai trò như một khóa cơ khí khi mảnh ghép đang được kéo căng, khóa ma sát được đặt tì vào thanh treo. |  | 9021 | 10.440.000 | 313.200.000
|  |  |  | Vít treo mảnh ghép dây chằng điều chỉnh độ dài sử dụng trên xương chày | KTB014, KTB017, KFL100 | Conmed | Conmed Corporation | Vít treo mảnh ghép dây chằng Infinity điều chỉnh độ dài sử dụng trên xương chày | 2526BV-VT-956.2 |  | Cái | 30 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | Vít treo gồm 2 thành phần: - Thanh treo: Vật liệu Titanium, có 2 kích cỡ vừa và lớn, thiết kế rãnh chèn mở, dễ dàng lắp vòng treo mảnh ghép + Vừa: Dài x rộng x dày: 14mm x 10.16mm x 2.6mm. + Lớn: Dài x rộng x dày: 16.9mm x 12.70mm x 2.6mm - Vòng treo mảnh ghép: Vật liệu bằng chỉ siêu bền số 5, chịu được lực căng 958N, độ dãn 1.8mm. |  | 9021 | 10.440.000 | 313.200.000
|  |  |  | Mũi khoan ngược | KRR060, KRR065, KRR070, KRR075, KRR080, KRR085, KRR090, KRR095, KRR100, KRR110, KRR120 | Conmed | Conmed Corporation | Mũi khoan ngược sử dụng cho kỹ thuật all inside | 2526BV-VT-956.3 |  | Cái | 30 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | Đầu mũi khoan có đường khắc laser xung quanh, cho biết khoảng cách an toàn trước khi kích hoạt chế độ khoan ngược. - Có 2 chức năng: khoan dẫn đường và khoan đường hầm - Kích thước: + Chiều dài trục: 23.5cm + Đường kính đầu mũi khoan: 3.5mm + Đường kính khoan đường hầm: 6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/11/12mm |  | 9018 | 5.000.000 | 150.000.000
|  |  |  | Lưỡi cắt đốt cao tần | AES-90SN, AES-50S | Conmed | Conmed Corporation | Lưỡi cắt đốt Edge bằng sóng RF có chức năng theo dõi nhiệt độ | 2526BV-VT-956.4 |  | Cái | 30 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | Vật liệu: Thân đầu đốt làm bằng thép không rỉ, điện cực làm từ Tungsten, phần cách điện làm từ Gốm silicon. Kiểm soát nhiệt độ từ 20-60 độ. Có 02 kích thước: Đầu đốt 90 độ, đường kính 3.76mm và 50 độ, đường kính 3.4mm. Chiều dài làm việc 135mm. Có chế độ tự ngắt khi phát hiện gần ống soi hoặc dụng cụ bằng kim loại. |  | 9018 | 6.200.000 | 186.000.000
|  |  |  | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | 10K100 | Conmed | Consolidated Medical Equipment Company | Dây dẫn nước vào khớp trong nội soi chạy bằng máy một dây | 2526BV-VT-956.5 |  | Cái | 30 | Mexico |  |  |  | 2024 trở đi | - Tổng chiều dài dây dẫn đường vào : 4.9m . Trong đó: chiều dài dây dẫn về phía bệnh nhân: 3.4m, chiều dài dây dẫn về phía túi dịch: 1.5m. |  | 3926 | 1.497.500 | 44.925.000
|  |  |  | Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ | C9253, 9247A, C9262, 9260A | Conmed | Consolidated Medical Equipment Company | Lưỡi bào khớp shaver các loại, các cỡ | 2526BV-VT-956.6 |  | Cái | 30 | Mexico |  |  |  | 2024 trở đi | - Lưỡi bào có nhiều hình dạng đầu bào khác nhau: có răng, không răng. - Chiều dài làm việc 13cm, đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm. - Tốc độ làm việc dao động từ 500 vòng/phút đến 12000 vòng/phút. |  | 9018 | 3.800.000 | 114.000.000
|  |  |  | Chỉ siêu bền | H5000 | Conmed | Teleflex Medical de Mexico, S.de R.L de C.V | Chỉ khâu Hifi không tiêu | 2526BV-VT-956.7 |  | Sợi | 30 | Mexico |  |  |  | 2024 trở đi | - Vật liệu: chỉ siêu bền đa sợi; chất liệu Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) - Độ dài chỉ: 40 inchs (101 cm). - Kích thước kim: loại kim C-2. đường kính vòng kim 0.5 inch, đầu kim dạng thon. - Lực kéo ra tối đa 360N. |  | 3006 | 1.000.000 | 30.000.000
483 | PP2500390315 | Bộ vật tư trong phẫu thuật nội soi dây chằng all insize | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ | [18 empty] | 1.183.500.000
|  |  |  | Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF | "PLA306; PLA408;PLA407 " | Trung Quốc | Chengdu Mechan | Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF | 2526BV-VT-957.1 |  | Cái | 30 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | "Đầu đốt lưỡng cực sử dụng sóng RF Plasma, đầu đốt cong 35⁰, 50⁰ và 90⁰. Tay cầm có nút bấm Thiết bị này cung cấp khả năng cắt bỏ và cắt bỏ mô mềm nhanh chóng và hiệu quả ở nhiệt độ tương đối thấp. Kiểm soát nhiệt độ từ 40-70⁰C. Có tính năng bảo vệ tự động, tự động ngắt khi có dòng điện cực đại tức thời. Đầu đốt cong 35⁰ đường kính đầu 4mm; chiều dài làm việc 135mm Đầu đốt cong 50⁰ đường kính đầu 4mm; chiều dài làm việc 135mm Đầu đốt cong 90⁰ đường kính đầu 4mm; chiều dài làm việc 135mm, 180mm , 220mm" |  | 9018 | 7.500.000 | 225.000.000
|  |  |  | Dây dẫn nước trong nội soi | 7149022 | Đức | Amnotec | Dây dẫn nước trong nội soi | 2526BV-VT-957.2 |  | Cái | 30 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | Dây nước trong nội soi khớp có chiều dài <= 7,2m. |  | 9018 | 2.200.000 | 66.000.000
|  |  |  | Lưỡi bào khớp | PXGSD30130C-YCW; PXGSD35130C-YCW; PXGSD40130C-YCW; PXGSD45130C-YCW; PXGSD50130C-YCW | Trung Quốc | Guizhou Zirui Technologyal | Lưỡi bào khớp | 2526BV-VT-957.3 |  | Cái | 30 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | "Lưỡi bào khớp kết hợp vừa cắt xương, vừa cắt bỏ mô. Có chiều dài 130mm, có các đường kính là 3mm; 3.5mm; 4mm; 4.5mm và 5mm." |  | 9018 | 4.850.000 | 145.500.000
|  |  |  | Chỉ siêu bền | NMKA0803 | Thổ Nhĩ Kỳ | Normmed Medikal | Chỉ siêu bền | 2526BV-VT-957.4 |  | Cái | 30 | Thổ Nhĩ Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | Chỉ khâu sợi %100 UHMWPE có loại gắn với mũi kim hình bán nguyệt, . Chiều dài 90cm |  | 9021 | 1.540.000 | 46.200.000
|  |  |  | Vít treo có thể điều chỉnh chiều dài | NMKA0603 | Thổ Nhĩ Kỳ | Normmed Medikal | Vít treo có thể điều chỉnh chiều dài | 2526BV-VT-957.5 |  | Cái | 60 | Thổ Nhĩ Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | Vòng treo chất liệu polyethylene cao phân tử UHMWPE hoặc tương đương, siêu bền,không hấp thụ. Có thể điều chỉnh chiều dài từ≤ 12mm đến ≥ 60mm, cho phép siết chặt hoặc nới lỏng. Nút treo chất liệu hợp kimtitan hoặc tương đương, kích thước: rộng 3.9mm (± 2%), dài ≤ 12mm, cung cấp độ bềnvà độ cứng cần thiết để tái tạo dây chằng thành công. Phù hợp với các kỹ thuật/dụng cụ phẫu thuật khác nhau: kỹ thuật tạo đường hầm xương đùi qua ngõ vào trước trong và kỹ thuật tạo đường hầm xương đùi thông qua đường hầm mâm chầy, dụng cụ kỹ thuật xương đùi từ ngoài vào outside-in, dụng cụ tạo đường hầm cắt ngược |  | 9021 | 11.680.000 | 700.800.000
484 | PP2500390316 | Bộ vật tư trong phẫu thuật nội soi dây chằng | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 1.332.000.000
|  |  |  | Lưỡi bào khớp | 829-301-130s; 829-101-130s; 829-201-130s; 823-301-130s; 823-101-130s; 823-201-130s; 822-301-130s; 822-101-130s; 822-201-130s | 829-301-130s; 829-101-130s; 829-201-130s; 823-301-130s; 823-101-130s; 823-201-130s; 822-301-130s; 822-101-130s; 822-201-130s | Reger medizintechnik GmbH | Lưỡi bào khớp | 2526BV-VT-958.1 |  | Cái | 30 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | Lưỡi bào khớp kết hợp vừa cắt xương, vừa cắt bỏ mô. Có chiều dài 130mm, có đủ các đường kính là 3mm, 4mm và 5mm. |  |  | 4.140.000 | 124.200.000
|  |  |  | Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF | RB4090A-01; RB4050A-01 | RB4090A-01; RB4050A-01 | New Deantronics Taiwan Ltd. | Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF | 2526BV-VT-958.2 |  | Cái | 30 | Đài Loan |  |  |  | 2024 trở đi | Đầu đốt lưỡng cực sử dụng sóng RF. Có chức năng hút nước. Có nút bấm trên tay cầm hoặc sử dụng bàn đạp chân. Mặt đốt chất liệu Ceramic. Đầu đốt cong 2 kích thước 90⁰ và 50⁰, Chiều dài làm việc 160mm, tổng chiều dài 341mm, đường kính 4.0mm. Chiều dài phần dây nối 3.66m. |  |  | 7.020.000 | 210.600.000
|  |  |  | Dây dẫn nước nội soi | AV4503; AV1102 | AV4503; AV1102 | Hemodia SAS | Dây dẫn nước nội soi | 2526BV-VT-958.3 |  | Cái | 30 | Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | Dây dẫn nước sử dụng phẫu thuật nội soi. Đầu vào dây cắm 2 chai nước tới máy bơm là loại sử dụng nhiều lần trong ngày, chiều dài 2.762m. Dây nối từ máy bơm tới trocar là loại sử dụng một lần, chiều dài 3.224m |  |  | 1.760.000 | 52.800.000
|  |  |  | Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân có thể điều chỉnh chiều dài | OCBGEFRB1U | OCBGEFRB1U | COUSIN BIOTECH s.a.s. | Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân có thể điều chỉnh độ dài Cousin | 2526BV-VT-958.4 |  | Cái | 60 | Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | - Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân có thể điều chỉnh chiều dài cấu tạo gồm phần vòng dây có thể điều chỉnh chiều dài và vít chặn. - Phần nút chặn chất liệu titanium (TA6V ELI) kích thước dài 12mm, rộng 4mm, dày 1.5mm. - Nẹp mở rộng kích thước dài 20mm, rộng 7mm, dày 1.5mm. - Phần vòng dây có thể điều chỉnh chiều dài chất liệu UHMWPE (chiều dài nhỏ nhất vòng dây là 15mm). - Phần dây kéo và giây lật có chất liệu Polyethylene terephthalate. - Độ giãn tối đa là 1.43mm; Lực tải tối đa là 1844N. Tiệt trùng bởi ethylene oxide. |  |  | 10.800.000 | 648.000.000
|  |  |  | Chỉ siêu bền | HS112 | HS112 | Riverpoint Medical LLC | Chỉ siêu bền | 2526BV-VT-958.5 |  | Cái | 30 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | Chỉ siêu bền #2, chất liệu UHMWPE, chiều dài 39 inch (99cm). Đầu kim dạng bán nguyệt, dài 26mm. |  |  | 1.200.000 | 36.000.000
|  |  |  | Mũi khoan ngược | 210140600S; 210140700S; 210140800S; 115014800S; 210140900S; 115014900S; 210141000S; 115015000S; 210141100S; 115015100S; 210141200S; 115015200S; 210141300S; 210141400S; 210141500S; 210141600S | 210140600S; 210140700S; 210140800S; 115014800S; 210140900S; 115014900S; 210141000S; 115015000S; 210141100S; 115015100S; 210141200S; 115015200S; 210141300S; 210141400S; 210141500S; 210141600S | Double Medical Technology Inc. | Mũi khoan ngược | 2526BV-VT-958.6 |  | Cái | 30 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Mũi khoan ngược có mấu lật, đường kính 4.5mm - 12mm (bước tăng 0.5mm), chiều dài 355mm. |  |  | 4.680.000 | 140.400.000
|  |  |  | Miếng bọc gân sinh học | 30054-02 | 30054-02 | DSM Biomedical, Inc. | Miếng bọc gân sinh học | 2526BV-VT-958.7 |  | Miếng | 10 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | Miếng bọc gân sinh học làm từ mô phúc mạc Độ dày trung bình 0.24mm (không vị trí nào mỏng quá 0.15mm) đảm bảo độ bền kéo 26.22 ± 11.21 N/cm. Kích thước: 4 cm x 5 cm. |  |  | 12.000.000 | 120.000.000
485 | PP2500390317 | Bộ nội soi khâu chóp xoay khớp vai neo tự khóa chỉ | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 379.000.000
|  |  |  | Lưỡi cắt đốt cao tần | F012xxxxx | LeadRun Medical | Tianjin LeadRun Medical Technology Co.,Ltd | Đầu đốt lưỡng cực | 2526BV-VT-959.1 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | • Đầu đốt bằng sóng RF, nhiệt độ ổn định 40-70 độ C. Có kênh hút dịch giúp giảm nhiệt độ trong quá trình phẫu thuật. Ít tổn thương do nhiệt, an toàn cao trong phẫu thuật. • Đầu đốt có nút bấm trên tay cầm • Độ gập góc 90 độ • Đường kính đầu 3.8mm., chiều dài làm việc 135mm. • Đường kính tay cầm 15.5mm, chiều dài tay cầm 220mm. • Chiều dài dây 3m |  |  | 5.800.000 | 58.000.000
|  |  |  | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | EQP 02 LV 00 | Nexxmed | Nexxmed Equipamentos Ltda | Bộ dây bơm nước trong nội soi chạy bằng máy | 2526BV-VT-959.2 |  | Cái | 10 | Brazil |  |  |  | 2024 trở về sau | - Dây sử dụng cho máy bơm nước, sử dụng cho mổ nội soi khớp - Vật liệu: Nhựa PVC, ABS. - Chiều dài dây hơn 4m |  |  | 1.800.000 | 18.000.000
|  |  |  | Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ | F00813xxx | LeadRun Medical | Tianjin LeadRun Medical Technology Co.,Ltd | Lưỡi bào khớp | 2526BV-VT-959.3 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Lưỡi bào được sử dụng để xử lý mô xương hoặc mô mềm Đường kính 3.0mm và 4.0mm, chiều dài làm việc là 147mm và 192mm Lưỡi bào cắt, thiết kế không tạo ma sát và không tỏa nhiệt, mang lại hiệu suất vượt trội Lưỡi cắt có lớp phủ, hệ số ma sát thấp, độ cứng cao, không bong tróc: khả năng chống mài mòn tốt và sắc hơn |  |  | 5.800.000 | 58.000.000
|  |  |  | Vít nội soi bằng vật liệu PEEK cố định chóp xoay | BAS-9142.475F | Chetan Meditech | Chetan Meditech Pvt.Ltd. | Vít neo khâu hàng ngoài chóp xoay khớp vai VIMFIX-LRP | 2526BV-VT-959.4 |  | Cái | 20 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở về sau | Vít neo chôn chỉ dạng vặn tự khóa chỉ, khâu hàng ngoài chóp xoay. Chất liệu PEEK, mũi PEEK. Thiết kế bước ren đôi, rỗng nòng và có lỗ thông. Đường kính các cỡ: 4.75mm. Dài 19mm. Lỗ xỏ chỉ 4.0mm. Lực kéo bật 503.4 N với neo 4.75mm |  |  | 11.500.000 | 230.000.000
|  |  |  | Trocar chuyên dụng trong nội soi khớp | TM00786074 TM00788074 | Tulpar medical | Tulpar medical solutions import and export industry and trade limited company | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi | 2526BV-VT-959.5 |  | Cái | 15 | Thổ Nhĩ Kỳ |  |  |  | 2024 trở về sau | Thiết kế có rãnh xoắn, kiểm soát dòng chảy với khóa kín, ống canulla trong suốt. Chất liệu: nhựa ABS + Đường kính canulla: 6.5mm Cổng vào chất lỏng điều chỉnh được, đường kính 0.6 mm, đường kính canulla tối thiểu hai kích thước: 6.5 mm/ 8.0 mm |  |  | 1.000.000 | 15.000.000
486 | PP2500390318 | Bộ nội soi khớp vai khâu chóp xoay một hàng không nút thắt | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOPLINE | [18 empty] | 518.500.000
|  |  |  | Vít neo kèm chỉ dẹt | AR-2324BCCT/ AR-2324BCCTT | Arthrex, Inc | Arthrex, Inc | Vít neo kèm chỉ | 2526BV-VT-960.1 |  | Cái | 20 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở về sau | I. Phần vít neo: 1. Vật liệu tự tiêu BioComposite (85% PLA, 15% β-TCP) 2. Kích thước: 4.75mm x 19.1mm 3. Thân vít neo được thiết kế rỗng nòng và có 7 lỗ trên thân giúp lưu thông máu, kích thích mọc xương 4. Đầu vít neo có thể giữ được tối đa 2 sợi chỉ dẹt siêu bền 2mm hoặc 4 sợi chỉ tròn siêu bền cỡ số 2 II. Phần chỉ đi kèm, bao gồm: 1. Vòng chỉ dẹt siêu bền: 01 sợi - Vật liệu: chuỗi polyethylene dài - Kích thước: vòng chỉ dẹt đường kính 2.0mm siêu bền 2. Sợi chỉ tròn siêu bền cỡ số 2: 01 sợi - Vật liệu: UHMWPE và polyethylene dạng chuỗi dài III. Khác: 1. Dùng được trong hơn 20 kỹ thuật không thắt nút khác nhau. |  |  | 13.400.000 | 268.000.000
|  |  |  | Đầu đốt | AR-9811 | Arthrex, Inc | Viant Costa Rica, S.A./ New Deantronics Taiwan Ltd.- Chiayi | Đầu đốt bằng sóng radio | 2526BV-VT-960.2 |  | Cái | 10 | Costa Rica/ Đài Loan |  |  |  | 2023 trở về sau | 1. Vật liệu: Thân đầu đốt được làm bằng thép không rỉ 304, điện cực được làm bằng thép không rỉ 316L, vỏ đầu đốt làm bằng Polymer HIPS PH88 và phần hút bọt phẫu thuật được làm bằng Ceramic 2. Kích thước: - Chiều dài: 160mm - Đường kính thân: 3.75mm - Đường kính mũi: 3.75mm 3. Khác: - Sử dụng công nghệ sóng radio lưỡng cực - Đầu đốt 90 độ - Có 6 cổng để hút một cách hiệu quả, loại bỏ bọt nước trong phẫu thuật. - Dễ dàng sử dụng, có thêm 3 phím chức năng điều khiển trên tay cầm điều khiển đầu đốt - Có chế độ tự ngắt khi phát hiện gần ống soi hoặc dụng cụ bằng kim loại. |  |  | 7.700.000 | 77.000.000
|  |  |  | Lưỡi bào khớp | AR-8xx0EX | Arthrex, Inc | Arthrex, Inc | Lưỡi bào xương dùng trong nội soi khớp | 2526BV-VT-960.3 |  | Cái | 10 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở về sau | Vật liệu: Đầu lưỡi bào bằng hợp kim không gỉ Đóng gói tiệt trùng, dùng 1 lần. Sử dụng cho mô mềm diện rộng, sụn chêm, cắt bỏ hoạt dịch khớp gối, chóp xoay khớp vai. Có 3 loại đường kính: 4mm, 5mm, 5.5mm, chiều dài 13cm. Có đánh dấu bằng laser độ sâu trên thân lưỡi bào, mỗi vạch cách nhau 5mm, độ sâu tối đa đo được là 35mm, khoảng cách từ bước đánh dấu đầu tiên đến đầu mút xa của lưỡi bào dài 10mm Hình thái lưỡi bào: dạng răng cắt ở cả bên trong và bên ngoài |  |  | 4.500.000 | 45.000.000
|  |  |  | Lưỡi mài khớp | AR-8xx0OBx | Arthrex, Inc | Arthrex, Inc | Lưỡi mài xương dùng trong nội soi khớp | 2526BV-VT-960.4 |  | Cái | 10 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở về sau | Được thiết kế để mài xương nhanh chóng, tích cực trong các thủ thuật tạo hình và giải áp xương đòn, cơ delta Đầu mài dạng Oval Đầu lưỡi mài bằng hợp kim không gỉ Có các loại đường kính 4 mm và 5mm với 8 rãnh răng, 5.5mm với 12 rãnh răng, chiều dài làm việc 130mm Có đánh dấu bằng laser độ sâu trên thân lưỡi bào, mỗi vạch cách nhau 5mm, độ sâu tối đa đo được là 35mm |  |  | 5.200.000 | 52.000.000
|  |  |  | Cây đẩy chỉ | AR-13995N | Arthrex, Inc | Arthrex, Inc. | Kim luồn chỉ Scorpion | 2526BV-VT-960.5 |  | Cái | 10 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở về sau | Là dụng cụ dùng với súng bắn chỉ Có đầu trước chắc chắn giúp tránh được các mũi khâu cũ Sử dụng cho nhiều phẫu thuật khác nhau giúp khâu mô và đẩy chỉ FiberWire Dễ sử dụng, đẩy chỉ từng bước Được thiết kế vừa vặn với trocar nhỏ tới 6 mm Sử dụng được với mô dày lên tới 16 mm |  |  | 5.000.000 | 50.000.000
|  |  |  | Trocar nội soi khớp vai | AR-65xx | Arthrex, Inc | Arthrex, Inc | Troca dùng trong nội soi khớp | 2526BV-VT-960.6 |  | Cái | 10 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở về sau | Ống troca dẫn đường có ren xoắn trong suốt cho phép trực quan dụng cụ và chỉ khâu đi qua trong nội soi khớp Có cổng bên có thể được sử dụng cho dòng tưới dịch chảy ra, nếu cần. Kích cỡ 6mm I.D. x 7 cm/ 7mm x 7cm/ 8.25mm x 7cm |  |  | 1.150.000 | 11.500.000
|  |  |  | Dây nước | AR-6410 | Arthrex, Inc | Arthrex, Inc | Dây dẫn nước dùng trong nội soi khớp | 2526BV-VT-960.7 |  | Cái | 10 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở về sau | Bộ dây dẫn bơm tưới hoạt dịch trường mổ ổ khớp, đóng gói tiệt trùng. Chiều dài dây nước tính từ máy là 16ft (khoảng 4.8 m). Có 3 khóa dạng kẹp trên thân để điều chỉnh lưu lượng. Có 2 khóa:01 LuerLock tại đường nước vào và 1 khóa LuerLock tại đường nước ra,điều chỉnh chiều dài dây |  |  | 1.500.000 | 15.000.000
487 | PP2500390319 | Bộ vật tư trong phẫu thuật nội soi khâu sụn viền | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH | [18 empty] | 305.360.000
|  |  |  | Lưỡi bào khớp | 829-301-130s; 829-101-130s; 829-201-130s; 823-301-130s; 823-101-130s; 823-201-130s; 822-301-130s; 822-101-130s; 822-201-130s | 829-301-130s; 829-101-130s; 829-201-130s; 823-301-130s; 823-101-130s; 823-201-130s; 822-301-130s; 822-101-130s; 822-201-130s | Reger medizintechnik GmbH | Lưỡi bào khớp | 2526BV-VT-961.1 |  | Cái | 10 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | - Lưỡi bào khớp kết hợp vừa cắt xương, vừa cắt bỏ mô. - Có chiều dài 130mm, đủ 03 đường kính 3mm, 4mm, 5mm. |  |  | 4.140.000 | 41.400.000
|  |  |  | Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF | RB4090A-01; RB4050A-01 | RB4090A-01; RB4050A-01 | New Deantronics Taiwan Ltd. | Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF | 2526BV-VT-961.2 |  | Cái | 10 | Đài Loan |  |  |  | 2024 trở đi | Đầu đốt lưỡng cực sử dụng sóng RF. Có chức năng hút nước. Có nút bấm trên tay cầm hoặc sử dụng bàn đạp chân. Mặt đốt chất liệu Ceramic. Đầu đốt cong hai kích thước: 90⁰ và 50⁰, Chiều dài làm việc 160mm, tổng chiều dài 341mm, đường kính 4.0mm. Chiều dài phần dây nối 3.66m. |  |  | 7.020.000 | 70.200.000
|  |  |  | Dây dẫn nước nội soi | AV4503; AV1102 | AV4503; AV1102 | Hemodia SAS | Dây dẫn nước nội soi | 2526BV-VT-961.3 |  | Cái | 10 | Pháp |  |  |  | 2024 trở đi | Dây dẫn nước sử dụng phẫu thuật nội soi. Đầu vào dây cắm 2 chai nước tới máy bơm là loại sử dụng nhiều lần trong ngày, chiều dài 2.762m. Dây nối từ máy bơm tới trocar là loại sử dụng một lần, chiều dài 3.224m |  |  | 1.760.000 | 17.600.000
|  |  |  | Vít chỉ neo khâu sụn viền | SAL-30001b | SAL-30001b | Aju Medical Co., Ltd. | Vít chỉ neo khâu sụn viền | 2526BV-VT-961.4 |  | Cái | 10 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Vít neo khâu sụn viền chất liệu Biocompostie(PLGA+β-TCP) kèm một chỉ siêu bền số 2 chất liệu UHMWPE. Đầu vít neo dài 11.9mm, đường kính trong 2.4mm, đường kính ngoài 3.0mm. |  |  | 10.980.000 | 109.800.000
|  |  |  | Trocar nội soi khớp | ACT60072a; ACT82572a | ACT60072a; ACT82572a | Aju Medical Co., Ltd. | Troca nội soi | 2526BV-VT-961.5 |  | Cái | 10 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Ống Trocar nội soi loại có ren hoặc không có ren, đường kính đủ 2 kích thước: 6.0mm/8.25mm, chiều dài 72mm |  |  | 1.206.000 | 12.060.000
|  |  |  | Chỉ siêu bền | HS112 | HS112 | Riverpoint Medical LLC | Chỉ siêu bền | 2526BV-VT-961.6 |  | Cái | 10 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | Chỉ siêu bền #2, chất liệu UHMWPE, chiều dài 39 inch (99cm). Đầu kim dạng bán nguyệt loại MO-6, dài 26mm. |  |  | 1.200.000 | 12.000.000
|  |  |  | Lưỡi mài khớp | 829-104-130s; 829-604-130s; 823-104-130s; 823-604-130s; 822-104-130s; 822-604-130s | 829-104-130s; 829-604-130s; 823-104-130s; 823-604-130s; 822-104-130s; 822-604-130s | Reger medizintechnik GmbH | Lưỡi mài khớp | 2526BV-VT-961.7 |  | Cái | 10 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | Lưỡi mài xương khớp có chiều dài 130mm, đủ các đường kính là 4mm và 5.5mm. |  |  | 4.230.000 | 42.300.000
488 | PP2500390320 | Bộ nẹp hình tròn có lỗ khoan dùng hệ thống vít 1.6mm | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC | [18 empty] | 115.200.000
|  |  |  | Nẹp tròn | 36.995.xx | Dimeda Instrumente Gmbh | Dimeda Instrumente Gmbh | Nẹp tròn | 2526BV-VT-962.1 |  | Cái | 40 | Đức |  |  |  | 2025 trở đi | - Nẹp hình tròn 6 lỗ khoan. Đường kính nẹp ≥ø14.5mm ; ≥ ø22mm - Bề dày nẹp ≥ 0.5mm. - Chất liệu Titanium |  |  | 1.380.000 | 55.200.000
|  |  |  | Vít sọ đường kính 1.6mm | 36.851.xx | Dimeda Instrumente Gmbh | Dimeda Instrumente Gmbh | Vít sọ đường kính 1.6mm | 2526BV-VT-962.2 |  | Cái | 240 | Đức |  |  |  | 2025 trở đi | Vít loại tự khoan, tự taro đường kính 1.6mm - Kích thước chiều dài từ ≥ 4mm ; ≤ 8mm - Chất liệu Hợp kim Titanium |  |  | 250.000 | 60.000.000
489 | PP2500390321 | Bộ lưới vá sọ cứng cỡ 125 x 180mm dùng hệ thống vít 1.6mm | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH | [18 empty] | 65.990.000
|  |  |  | Miếng và khuyết sọ 125mm x 180mm | 218-0053 | 125mm × 180mm Mesh Plate, Rigid | Osteomed | Miếng và khuyết sọ 125mm x 180mm | 2526BV-VT-963.1 |  | Miếng | 5 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở về sau | - Miếng vá khuyết sọ cứng kích cỡ 125 × 180 mm - Dùng hệ thống vít tự khoan, tự taro đường kính 1.6 mm - Bề dày bản: 0.6mm - Chất liệu Titanium |  | 9021 | 10.120.000 | 50.600.000
|  |  |  | Vít sọ đường kính 1.6mm | 211-1604; 211-1605; 211-1606; 211-1608 | 1.6mm × 4/5/6/8mm AUTO-DRIVE Screw | Osteomed | Vít sọ đường kính 1.6mm | 2526BV-VT-963.2 |  | Cái | 50 | Mỹ |  |  |  | 2023 trở về sau | Vít loại tự khoan, tự taro đường kính 1.6mm - Kích thước chiều dài 4mm, 5mm, 6mm, 8mm - Chất liệu Hợp kim Titanium |  | 9021 | 307.800 | 15.390.000
490 | PP2500390322 | Bộ miếng vá khuyết sọ | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | [18 empty] | 468.300.000
|  |  |  | Miếng vá khuyết sọ | 4003038 | Agomed | Agomed Medizin-Technik GmbH | Miếng vá khuyết sọ flatline , cấu trúc 3D, hệ vít 2.0 mm - AGOMED | 2526BV-VT-964.1 |  | Miếng | 30 | Đức |  |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Kích thước 121x134x0.6mm (± 5%). Cấu trúc lưới được dạng chữ "Y" có thể uốn 3 chiều |  | 9021 | 13.050.000 | 391.500.000
|  |  |  | Vít titan mini tự khoan | 5063105 5063106 | Agomed | Agomed Medizin-Technik GmbH | Vít titan mini tự khoan ultra fit - AGOMED | 2526BV-VT-964.2 |  | Cái | 240 | Đức |  |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Kích thước 2.0 x 5/6 mm Cổ vít có ren khóa Bước ren dài tối đa 1 mm |  | 9021 | 320.000 | 76.800.000
491 | PP2500390323 | Bộ miếng vá khuyết sọ | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | [18 empty] | 917.200.000
|  |  |  | Miếng vá khuyết sọ | 4003040 | Agomed | Agomed Medizin-Technik GmbH | Miếng vá khuyết sọ flatline , cấu trúc 3D, hệ vít 2.0 mm - AGOMED | 2526BV-VT-965.1 |  | Miếng | 40 | Đức |  |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Kích thước 199x215x0.6mm (± 5%). Cấu trúc lưới được dạng chữ "Y" có thể uốn 3 chiều |  | 9021 | 20.050.000 | 802.000.000
|  |  |  | Vít titan mini tự khoan | 5063105 5063106 | Agomed | Agomed Medizin-Technik GmbH | Vít titan mini tự khoan ultra fit - AGOMED | 2526BV-VT-965.2 |  | Cái | 360 | Đức |  |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Kích thước 2.0 x 5/6 mm Cổ vít có ren khóa Bước ren dài tối đa 1 mm |  | 9021 | 320.000 | 115.200.000
492 | PP2500390324 | Bộ lưới vá sọ Titan | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC | [18 empty] | 282.000.000
|  |  |  | Lưới vá sọ Titan | 36.867.34 | Dimeda Instrumente Gmbh | Dimeda Instrumente Gmbh | Lưới vá sọ Titan | 2526BV-VT-966.1 |  | Miếng | 30 | Đức |  |  |  | 2025 trở đi | - Vật liệu: titanium - Kích thước 77*113mm - Độ dày 0.6 mm (±5%) |  |  | 6.900.000 | 207.000.000
|  |  |  | Vít dùng cố định lưới vá sọ não tự khoan, tự taro đường kính 1.5-1.6 mm | 36.851.34 | Dimeda Instrumente Gmbh | Dimeda Instrumente Gmbh | Vít dùng cố định lưới vá sọ não tự khoan, tự taro đường kính 1.5-1.6 mm | 2526BV-VT-966.2 |  | Cái | 300 | Đức |  |  |  | 2025 trở đi | - Chất liệu là hợp kim titanum - Đường kính vít: 1.5, 1.6 mm - Chiều dài vít: 4.0mm - Vít tự khoan, tự taro - Đường rãnh trên thân vít. |  |  | 250.000 | 75.000.000
493 | PP2500390325 | Bộ lưới vá sọ Titan kích thước 148*148mm | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC | [18 empty] | 706.000.000
|  |  |  | Lưới vá sọ Titan | 36.867.36 | Dimeda Instrumente Gmbh | Dimeda Instrumente Gmbh | Vít dùng cố định lưới vá sọ não tự khoan, tự taro | 2526BV-VT-967.1 |  | Miếng | 40 | Đức |  |  |  | 2025 trở đi | - Cỡ 148*148 mm - Vật liệu: titanium - Độ dày 0,6 mm |  |  | 13.900.000 | 556.000.000
|  |  |  | Vít dùng cố định lưới vá sọ não tự khoan, tự taro | 36.851.34 | Dimeda Instrumente Gmbh | Dimeda Instrumente Gmbh | Vít dùng cố định lưới vá sọ não tự khoan, tự taro | 2526BV-VT-967.2 |  | Cái | 600 | Đức |  |  |  | 2025 trở đi | - Chất liệu là hợp kim titanum - Đường kính vít: 1,5 đến 1,6 mm - Chiều dài vít: 4,0 mm |  |  | 250.000 | 150.000.000
494 | PP2500390326 | Nẹp sọ não thẳng 2 lỗ | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | [18 empty] | 40.800.000
|  |  |  | Nẹp sọ não thẳng 2 lỗ | 50-31-101 | 50-31-101 | Rebstock Instrument GmbH | Nẹp xương sọ thẳng, dày 0.6mm, Titanium | 2526BV-VT-968.1 |  | Cái | 10 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | -Chất liệu Titanium Grade 2 - Nẹp sọ não thẳng 2 lỗ - Đường kính 1.6mm(± 5%), dày 0.6mm(± 5%) - Tương thích với vít sọ não đường kính 1.6mm |  |  | 1.680.000 | 16.800.000
|  |  |  | Vít sọ não đk 1.6mm | 50-31-3xx | 50-31-3xx | Rebstock Instrument GmbH | Vít sọ tự khoan đường kính 1.6mm, Titanium | 2526BV-VT-968.2 |  | Cái | 100 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | -Chất liệu Titanium Grade 5 - Đường kính 1.6mm - Chiều dài vít: tối thiểu từ 3mm đến 8mm - Vít tự taro/tự khoan, đầu vặn vít dạng chữ thập |  |  | 240.000 | 24.000.000
495 | PP2500390327 | Nẹp sọ não thẳng 4 lỗ | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | [18 empty] | 42.500.000
|  |  |  | Nẹp sọ não thẳng 4 lỗ | 50-31-103 | 50-31-103 | Rebstock Instrument GmbH | Nẹp xương sọ thẳng, dày 0.6mm, Titanium | 2526BV-VT-969.1 |  | Cái | 10 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | -Chất liệu Titanium Grade 2 - Nẹp sọ não thẳng 4 lỗ - Đường kính 1.6mm(± 5%), dày 0.6mm(± 5%) - Tương thích với vít sọ não đk 1.6mm |  |  | 1.850.000 | 18.500.000
|  |  |  | Vít sọ não đk 1.6mm | 50-31-3xx | 50-31-3xx | Rebstock Instrument GmbH | Vít sọ tự khoan đường kính 1.6mm, Titanium | 2526BV-VT-969.2 |  | Cái | 100 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | -Chất liệu Titanium Grade 5 - Đường kính 1.6mm - Chiều dài vít: tối thiểu từ 3mm đến 8mm - Vít tự taro/tự khoan, đầu vặn vít dạng chữ thập |  |  | 240.000 | 24.000.000
496 | PP2500390328 | Nẹp sọ não thẳng 6 lỗ | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | [18 empty] | 44.000.000
|  |  |  | Nẹp sọ não thẳng 6 lỗ | 50-31-107 | 50-31-107 | Rebstock Instrument GmbH | Nẹp xương sọ thẳng, dày 0.6mm, Titanium | 2526BV-VT-970.1 |  | Cái | 10 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | - Chất liệu Titanium Grade 2 - Nẹp sọ não thẳng 6 lỗ - Đường kính 1.6mm(± 5%), dày 0.6mm(± 5%) - Tương thích với vít sọ não đk 1.6mm |  |  | 2.000.000 | 20.000.000
|  |  |  | Vít sọ não đk 1.6mm | 50-31-3xx | 50-31-3xx | Rebstock Instrument GmbH | Vít sọ tự khoan đường kính 1.6mm, Titanium | 2526BV-VT-970.2 |  | Cái | 100 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | - Chất liệu Titanium Grade 5 - Đường kính 1.6mm - Chiều dài vít: tối thiểu từ 3-8mm - Vít tự taro/tự khoan, đầu vặn vít dạng chữ thập |  |  | 240.000 | 24.000.000
497 | PP2500390329 | Nẹp sọ não thẳng 8 lỗ | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | [18 empty] | 45.500.000
|  |  |  | Nẹp sọ não thẳng 8 lỗ | 50-31-109 | 50-31-109 | Rebstock Instrument GmbH | Nẹp xương sọ thẳng, dày 0.6mm, Titanium | 2526BV-VT-971.1 |  | Cái | 10 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | -Chất liệu Titanium Grade 2 - Nẹp sọ não thẳng 8 lỗ - Đường kính 1.6mm(± 5%), dày 0.6mm(± 5%) - Tương thích với vít sọ não đk 1.6mm |  |  | 2.150.000 | 21.500.000
|  |  |  | Vít sọ não đk 1.6mm | 50-31-3xx | 50-31-3xx | Rebstock Instrument GmbH | Vít sọ tự khoan đường kính 1.6mm, Titanium | 2526BV-VT-971.2 |  | Cái | 100 | Đức |  |  |  | 2024 trở đi | - Chất liệu Titanium Grade 5 - Đường kính 1.6mm - Chiều dài vít: tối thiểu từ 3-8mm - Vít tự taro/tự khoan, đầu vặn vít dạng chữ thập |  |  | 240.000 | 24.000.000
498 | PP2500390330 | Dây cưa sọ não | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC | [18 empty] | 5.670.000
|  |  |  | Dây cưa sọ não | 40.092.xx | Dimeda Instrumente Gmbh | Dimeda Instrumente Gmbh | Dây cưa sọ não | 2526BV-VT-972 |  | Cái | 30 | Đức |  |  |  | 2025 trở đi | - Chất liệu thép không gỉ - Dây cưa sọ não, chiều dài 400mm(± 5%) |  |  | 189.000 | 5.670.000
499 | PP2500390331 | Dao cung cắt cơ vòng | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | [18 empty] | 26.500.000
|  |  |  | Dao cung cắt cơ vòng | KD-V411M-0725 | Olympus | Aomori Olympus Co., Ltd | Dao cắt cơ vòng các loại | 2526BV-VT-973 |  | cái | 5 | Nhật Bản |  |  |  | 2025 trở về sau | Dao cắt cơ vòng hình vòng cung hướng 11h-12h, có 3 kênh riêng biệt. Chiều dài làm việc: 1700mm. Tương tích với ống soi có kênh làm việc 2.8mm do phần chèn (thân dụng cụ) có đường kính 2.5mm. Đường kính đầu cuối 4.5Fr. Chiều dài phần đầu cuối: 7mm. Chiều dài dao cắt: 25mm. Tương thích với dây guidewire 0.035. |  |  | 5.300.000 | 26.500.000
500 | PP2500390332 | Dao cắt cơ vòng | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | [18 empty] | 22.950.000
|  |  |  | Dao cắt cơ vòng | KD-V451M/ KD-V441M | Olympus | Aomori Olympus Co., Ltd | Dao cắt kim có phủ lớp cách điện | 2526BV-VT-974 |  | cái | 3 | Nhật Bản |  |  |  | 2025 trở về sau | Dao cắt kim, loại 3 kênh riêng biệt (cho dây dẫn guidewire, dây điều khiển dao và kênh bơm cản quang). Chiều dài kim: 5mm Chiều dài phần kim không có lớp bao phủ: 3mm hoặc không có (0mm) Đầu thuôn và uốn cong, có đánh dấu cản quang để nhìn thấy dưới hình ảnh huỳnh quang, đường kính 5Fr. Chiều dài làm việc: 1700mm. Tương tích với kênh làm việc: 2.8mm Đường kính kim: 0.2mm. Tương thích với dây guidewire 0.035”. |  |  | 7.650.000 | 22.950.000
501 | PP2500390333 | Dây dẫn hướng đường mật | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | [18 empty] | 160.000.000
|  |  |  | Dây dẫn hướng đường mật | G-260-2545S/ G-260-2545A/ G-260-3545S/ G-260-3545A | Olympus | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Dây dẫn hướng sử dụng một lần | 2526BV-VT-975 |  | cái | 20 | Nhật Bản |  |  |  | 2025 trở về sau | Dây dẫn đường có 2 loại: hình dạng đầu cuối dạng đầu thẳng hoặc đầu cong Chất liệu lõi: hợp kim niken-titan (Nitiol). Chiều dài làm việc: 4500mm Chiều dài lớp phủ ưa nước: 70mm Có loại 0.025" và 0.035" Có lớp phủ Fluorine (lớp phủ cản quang). |  |  | 8.000.000 | 160.000.000
502 | PP2500390334 | Bóng kéo sỏi đường mật | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | [18 empty] | 55.000.000
|  |  |  | Bóng kéo sỏi đường mật | B-V232P-A/ B-V232P-B/ B-V432P-A/ B-V432P-B/ B-V242Q-A/ B-V242Q-B/ B-V442Q-A/ B-V442Q-B | Olympus | Aomori Olympus Co., Ltd | Bóng kéo sỏi 3 kênh | 2526BV-VT-976 |  | cái | 10 | Nhật Bản |  |  |  | 2025 trở về sau | Bóng kéo sỏi, có 2 dải cản quang ở đầu và cuối bóng, có 3 kênh (kênh guidewire, kênh bơm bóng và kênh bơm dung dịch cản quang). Chất liệu bóng: nhựa latex Đường kính bơm bóng: có thể lựa chọn loại 8,5-11,5-15mm hay 15-18-20mm Vị trí ra thuốc cản quang: có thể lựa chọn ra phía trên hoặc phía dưới bóng Tương thích guidewire 0.035": có thể lựa chọn giữa 2 loại: guidewire đi trong lòng dụng cụ hoặc guidewire kết nối ở đầu cuối dụng cụ Phù hợp kênh làm việc đường kính 2,8mm hoặc 3,2mm. Chiều dài làm việc: 1900mm/ 1950mm Đường kính đầu cuối 5,5Fr. |  |  | 5.500.000 | 55.000.000
503 | PP2500390335 | Bóng nong đường mật | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN | [18 empty] | 93.000.000
|  |  |  | Bóng nong đường mật | M00558660, M00558670, M00558680, M00558690, M00558700, M00558710 | M00558660, M00558670, M00558680, M00558690, M00558700, M00558710 | Boston Scientific Limited | Bóng nong CRE | 2526BV-VT-977 |  | cái | 15 | Ireland |  |  |  | Từ năm 2024 trở đi | Bóng nong loại lồng sẵn dây dẫn hướng 0,035'', cạnh bóng tròn, chất liệu Pebax trong suốt. Có đánh dấu cản quang ở đầu cuối bóng. Chiều dài làm việc: 2400mm Kênh làm việc tối thiểu: ≥ 2,8mm Chiều dài bóng: 55mm. Có thể bơm được tối thiểu các đường kính bóng: 6-7-8mm/ 8-9-10mm/ 10-11-12mm/ 12-13.5-15mm/ 15-16.5-18mm/ 18-19-20mm |  |  | 6.200.000 | 93.000.000
504 | PP2500390336 | Rọ lấy sỏi | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | [18 empty] | 70.000.000
|  |  |  | Rọ lấy sỏi | FG-V421PR/ FG-V422PR/ FG-V431P/ FG-V432P | Olympus | Aomori Olympus Co., Ltd | Rọ lấy sỏi | 2526BV-VT-978 |  | cái | 10 | Nhật Bản |  |  |  | 2025 trở về sau | Phù hợp với kênh dụng cụ tối thiểu: 2,8mm hoặc 3,7mm Chiều dài làm việc: 1900mm Đường kính của rọ: 20mm hoặc 22mm Thiết kế rọ 4 dây hoặc 8 dây, đầu rọ hình viên đạn (đầu hạt đậu), tương thích với tay cầm tán sỏi cấp cứu, có kênh bơm tưới rửa/thuốc cản quang. Loại xoay được hoặc tương thích với dây dẫn hướng 0,035inch. |  |  | 7.000.000 | 70.000.000
505 | PP2500390337 | Ống thông đường mật dùng trong kỹ thuật nội soi mật tuỵ ngược dòng | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | [18 empty] | 10.700.000
|  |  |  | Ống thông đường mật dùng trong kỹ thuật nội soi mật tuỵ ngược dòng | PR-V414Q/ PR-V416Q/ PR-V418Q/ PR-V420Q/ PR-V427Q/ PR-V434Q/ PR-V435Q/ PR-V223Q/ PR-V614M | Olympus | Aomori Olympus Co., Ltd | Cannula đường mật các loại | 2526BV-VT-979 |  | cái | 5 | Nhật Bản |  |  |  | 2025 trở về sau | Kênh làm việc tối thiểu: 2,2mm/2.8mm Chiều dài làm việc: 1700mm hoặc 1950mm Đường kính đầu tip có các cỡ: 2,5 Fr/3,5Fr/4 Fr/4,5 Fr/6 Fr Tương thích dây dẫn hướng: 0,035''/0,025'' Hình dạng đầu tip có các loại: đầu thon ngắn, đầu thon dài, tiêu chuẩn, dạng thon, dạng tròn, đầu tròn kim loại. Hiển thị rõ dưới tia X. |  |  | 2.140.000 | 10.700.000
506 | PP2500390338 | Stent dẫn lưu mật, tuỵ các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN | [18 empty] | 27.000.000
|  |  |  | Stent dẫn lưu mật, tuỵ các cỡ | M00533230, M00533240, M00533250, M00533260, M00533290, M00533300, M00533310, M00533320, M00533350, M00533360, M00533370, M00533380, M00532180, M00532190, M00532220, M00532260, M00532270, M00532300 | M00533230, M00533240, M00533250, M00533260, M00533290, M00533300, M00533310, M00533320, M00533350, M00533360, M00533370, M00533380, M00532180, M00532190, M00532220, M00532260, M00532270, M00532300 | Boston Scientific Corporation | Stent nhựa Advanix | 2526BV-VT-980 |  | cái | 30 | Hoa Kỳ |  |  |  | Từ năm 2024 trở đi | Stent đường mật có các loại: loại Center Bend; loại Double Pigtail Chất liệu polymer cản quang, mềm Đầu có vạt và lỗ bên để giữ stent không bị trôi và chống tắc stent, có thể nhìn thấy rõ được dưới tia X. Đường kính stent tối thiểu các cỡ 7Fr/8.5Fr/10Fr. Tương thích với kênh sinh thiết 2,8mm. Chiều dài stent: 5cm/7cm/ 9cm/12cm |  |  | 900.000 | 27.000.000
507 | PP2500390340 | Bộ đẩy Stent | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | [18 empty] | 20.250.000
|  |  |  | Bộ đẩy Stent | MAJ-1818/ MAJ-1819/ MAJ-1820 | Olympus | Aomori Olympus Co., Ltd | Bộ đẩy Stent | 2526BV-VT-982 |  | cái | 5 | Nhật Bản |  |  |  | 2025 trở về sau | Bộ đẩy stent, đầu cuối có cản quang. Kênh dụng cụ tối thiểu: 2.8mm. Chiều dài làm việc 1900mm. Tương thích với stent: 7Fr/8.5Fr/10Fr |  |  | 4.050.000 | 20.250.000
508 | PP2500390341 | Kít thu nhận tiểu cầu túi đôi | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 2.750.320.000
|  |  |  | Kít thu nhận tiểu cầu túi đôi | 80300 | Trima Accel LRS Platelet, Plasma Set | Terumo BCT Vietnam Co., Ltd. | Trima Accel LRS Platelet, Plasma Set (kèm 01 túi dung dịch chống đông) | 2526BV-VT-983 |  | bộ | 620 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Bộ kít có gắn sẵn các đường dây, các túi thu tiểu cầu, túi thu huyết tương, kênh ly tâm Kín, vô trùng, có filter lọc vi khuẩn trên đường dây chống đông Thu đồng thời: - Tiểu cầu túi đôi (thu 2 đơn vị tiểu cầu /1 lần thu) - Huyết tương Có filter lọc 200 microns trên đường trả máu về Có bầu bẫy khí trên đường trả máu về Bộ kít có buồng giảm thiểu bạch cầu Bộ kít chỉ dùng 1 kim Thể tích ngoài tuần hoàn 196 ml Bộ kit được cung cấp cùng 01 túi dung dịch chống đông |  | 9018 | 4.436.000 | 2.750.320.000
509 | PP2500390342 | Bộ kit thu nhận tiểu cầu đôi | CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH | [18 empty] | 1.285.200.000
|  |  |  | Bộ kit thu nhận tiểu cầu đôi | 996E2-00 | PLT & PLS Set Double Dose | Haemonetics Malaysia Sdn. Bhd | Bộ kit thu nhận tiểu cầu | 2526BV-VT-984 |  | Bộ | 300 | Malaysia |  |  |  | ≥ 2024 | - Bộ kít để gạn tách thành phần máu trên một người hiến duy nhất - Bộ kít sử dụng một lần, hoàn toàn khép kín và vô trùng - Hiệu suất thu thập tiểu cầu: > 6.0 x 1011 (6.0 x 10^11) - Bộ kít chỉ sử dụng 1 kim - Túi tiểu cầu cho phép bảo quản đến 7 ngày - Bộ kít tương thích với phần mềm gạn tách tiểu cầu UPP - Có túi chống đông ACD-A ≥ 500ml đi kèm - Có thể bù dung dịch muối trong quá trình gạn tách - Bộ kít bao gồm: + Bình ly tâm, dung tích 225ml: 1 cái + Kim kết nối với túi chống đông: 1 cái + Kim lấy máu và trả máu về người hiến, kích cỡ 17G: 1 cái + Bộ phận lấy mẫu máu chân không: 1 bộ + Bộ phận lọc khí trên đường truyền máu: 1 bộ + Túi đựng sản phẩm tiểu cầu, dung tích 1.000ml: 2 túi + Túi đựng sản phẩm huyết tương, dung tich 1.000ml: 1 túi + Túi lấy mẫu máu cho xét nghiệm sàng lọc, dung tích 50ml: 1 túi + Túi lấy mẫu tiểu cầu và đuổi khí, dung tích 90ml: 1 túi + Túi khí cân bằng áp suất hệ thống, dung tích 600ml: 1 túi + Kẹp nhựa: 7 cái |  | 90189090 | 4.284.000 | 1.285.200.000
510 | PP2500390343 | Bộ kit thu nhận tiểu cầu đơn | CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH | [18 empty] | 269.500.000
|  |  |  | Bộ kit thu nhận tiểu cầu đơn | 0996E-00 | PLT & PLS Set Single Dose | Haemonetics Malaysia Sdn. Bhd | Bộ kit thu nhận tiểu cầu | 2526BV-VT-986 |  | Bộ | 100 | Malaysia |  |  |  | ≥ 2024 | - Bộ kít thu nhận tiểu cầu hoàn toàn - Kim lấy máu: dạng kim cánh bướm, kích thước 17G có nắp đậy, có bộ phận bảo vệ đầu kim - Kim kết nối với túi chống đông: dạng kim nhựa có nắp đậy - Bầu ly tâm: dung tích 225ml - Có túi chống đông ACD-A tỷ lệ 1:9, dung tích ≥ 500ml đi kèm - Có bộ phận lọc khí trên đường truyền máu và trả máu về - Đường dẫn độc lập dành có chất chống đông và đường dẫn máu - Các bộ phận của bộ kít đã được ghép nối kín với nhau không cần hàn gắn khi sử dụng (bộ kit khép kín) - Túi tiểu cầu làm bằng chất liệu CPP - Bộ kít chỉ sử dụng 1 kim - Bộ kít bao gồm: + Kim lấy máu và trả máu về: 1 cái + Kim kết nối với túi chống đông: 1 cái + Bầu ly tâm Latham: 1 cái + Túi lấy mẫu máu cho xét nghiệm sàng lọc kèm bộ phận lấy mẫu chân không 50ml: 1 túi + Bộ phận lọc khí truyền đường truyền máu: 1 bộ + Túi đựng sản phẩm tiểu cầu 1000ml: 1 túi + Túi đựng sản phẩm huyết tương 1000ml: 1 túi + Túi khí cân bằng áp suất 600ml: 1 túi + Túi lấy mẫu tiểu cầu 90ml: 1 túi |  | 90189090 | 2.695.000 | 269.500.000
511 | PP2500390345 | Bộ kit pool tiểu cầu lọc bạch cầu | CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH | [18 empty] | 326.400.000
|  |  |  | Bộ kit pool tiểu cầu lọc bạch cầu | TrP1500-PF-H7SW | Pooling bag 500ml | Jiaxing Tianhe Pharmaceutical Co., Ltd. | Bộ dụng cụ gom tiểu cầu | 2526BV-VT-988 |  | Bộ | 480 | Trung Quốc |  |  |  | ≥ 2024 | - Bộ kit phù hợp với phương pháp lọc bạch cầu cho khối tiểu cầu pool được điều chế từ Buffy-Coat. - Có túi lưu mẫu tiểu cầu sau điều chế - Có thể sử dụng túi huyết tương hoặc dung dịch nuôi dưỡng tiểu cầu - Bộ lọc bạch cầu bằng nhựa cứng giúp ổn định màng lọc - Túi chứa tiểu cầu sau lọc bạch cầu được làm bằng chất liệu PVC-TOTM bảo quản tiểu cầu đến 5 ngày. Thể tích thực 1.500ml - Có van khóa dạng bẻ ở túi pool tránh thành phần máu tràn vào bộ lọc trước khi điều chế tách. - Năng lực lọc: lượng bạch cầu tồn dư < 1x106 (<1x10^6) - Tỉ lệ thu hồi tiểu cầu sau lọc: > 85% - Bộ túi gồm: + Ống nối dung dịch nuôi dưỡng tiểu cầu hoặc huyết tương: 01 cái + Ống pool: 06 cái + Túi pool trước lọc bạch cầu: 01 cái + Bộ lọc bạch cầu: 01 cái + Túi chứa tiểu cầu sau lọc bạch cầu: 01 cái + Khóa kẹp: 06 cái + Túi lấy mẫu tiểu cầu sau khi lọc bạch cầu: 01 cái + Van khóa dạng bẻ ở túi pool trước lọc: 01 cái |  | 90183990 | 680.000 | 326.400.000
512 | PP2500390346 | Bộ dụng cụ gộp khối tiểu cầu và lọc bạch cầu | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | [18 empty] | 377.697.600
|  |  |  | Bộ dụng cụ gộp khối tiểu cầu và lọc bạch cầu | FT52600 | CompoStop™ Flex 3F T&B - PLT Pooling system | Fresenius Kabi Horatev CZ s.r.o. | Bộ dụng cụ gộp khối tiểu cầu và lọc bạch cầu (CompoStopTM Flex 3F T&B - PLT Pooling system) | 2526BV-VT-989 |  | Bộ | 480 | Séc |  |  |  | 2025 trở về sau | 1. Tính năng kỹ thuật chung: - Được sử dụng để lọc bạch cầu tự động, có sẵn các cấu hình khác nhau cho phép pool từ 4-6 khối Buffy Coat bằng phương pháp bạch tuộc. - Có túi lưu mẫu tiểu cầu sau điều chế - phin lọc bạch cầu vỏ mềm với màng lọc sợi polyester không dệt. - Có các đầu kết nối với túi BuffyCoat và dung dịch nuôi dưỡng Phù hợp bằng phương pháp nối vô trùng - Có van khóa dạng bẻ ở túi chuyển tránh thành phần máu tràn vào Bộ lọc trước khi điều chế tách tiểu cầu và lọc bạch cầu 2. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu màng lọc: sợi polyester không dệt - Thể tích bộ lọc: 8ml - Thời gian lọc hiệu quả: Trong khoảng từ 2 đến 20 giờ sau khi tách thành phần máu - Thời gian lọc trung bình: 3 phút - Năng lực lọc (số lượng bạch cầu còn lại trong túi chế phẩm) < 1 x 10^6 Bộ kit bao gồm: + Đầu kết nối với túi Buffycoat: 6 cái + Đầu kết nối với dung dịch nuôi dưỡng tiểu cầu: 1 cái + Khóa kẹp: 2 cái + Van khóa dạng bẻ ở túi pool: 1 cái + Túi pool trước lọc bạch cầu : 1 túi + Túi bảo quản tiểu cầu, thể tích thực 1300ml: 1 túi + Phin lọc bạch cầu vỏ mềm với màng lọc sợi Polyester không dệt: 1 bộ + Túi lấy mẫu tiểu cầu sau khi pool lọc bạch cầu tích hợp kim lấy mẫu chân không, thể tích 100ml: 1 túi |  | 9018 | 786.870 | 377.697.600
513 | PP2500390347 | Dụng cụ định vị miếng thoát vị nội soi | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 111.750.000
|  |  |  | Dụng cụ định vị miếng thoát vị nội soi | 174006 | ProTack Auto Suture Fixation Device | Covidien | Dụng cụ giúp cố định lưới thoát vị có 30 ghim hình xoắn ốc, chất liệu Titanium thân thiện cơ thể, ghim hình xoắn ốc, cao 3.8mm, rộng 4mm. | 2526BV-VT-990 |  | Cái | 15 | Mỹ |  |  |  | 2024-2025 | Dụng cụ giúp cố định lưới thoát vị chất liệu Titanium có 30 ghim hình xoắn ốc, nòng 5mm, cao 3.8mm, rộng 4mm. Chiều dài phần chứa ghim 35.5 cm. |  | 9018 | 7.450.000 | 111.750.000
514 | PP2500390351 | Kim đốt sóng cao tần | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH | [18 empty] | 1.752.000.000
|  |  |  | Kim đốt sóng cao tần | 18-07s04F, 18-07s05F, 18-07s07F, 18-07s10F, 18-07s15F, 18-10s05F, 18-10s07F, 18-10s10F, 18-10s15F, 18-10s20F, 18-15s05F, 18-15s07F, 18-15s10F, 18-15s15F, 18-15s20F, 18-15s30F, 17-07s04F, 17-15s07F, 17-15s10F, 17-15s15F, 17-15s20F, 17-15s25F, 17-15s30F, 17-15s40F, 17-20s10F, 17-20s15F, 17-20s20F, 17-20s25F, 17-20s30F, 17-20s40F, 17-25s10F, 17-25s20F, 17-25s30F, 17-25s40F, 17-35s10F, 17-35s20F, 17-35s30F, 17-35s40F | STARmed | STAR med Co., Ltd. | Kim đốt sóng cao tần đầu đốt cố định star RF Electrode | 2526BV-VT-994 |  | Cái | 100 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024/ 2025 | - Điện cực có hệ thống làm lạnh bên trong Với các kích thước: - Kim đốt sóng cao tần: Đường kính 17G, 18G. - Chiều dài từ 07cm đến 35cm tùy thuộc vào kích cỡ của từng loại kim đốt khác nhau Chiều dài đầu hoạt động (đầu phát nhiệt): 4mm, 5mm, 7mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm Tương thích với máy đốt sóng cao tần STARmed |  | 9018 | 17.520.000 | 1.752.000.000
515 | PP2500390352 | Kim đốt sóng cao tần thay đổi chiều dài đầu hoạt động | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH | [18 empty] | 1.537.500.000
|  |  |  | Kim đốt sóng cao tần thay đổi chiều dài đầu hoạt động | 18-10V05-30X, 18-15V05-30X, 18-15V15-40X, 17-10V05-30X, 17-15V05-30X, 17-15V15-40X, 17-20V05-30X, 17-20V15-40X, 17-25V05-30X, 17-25V15-40X, 17-35V05-30X, 17-35V15-40X, 16-25V0530X_V2, 16-25V15-40X_V2, 16-35V05-30X_V2, 16-35V15-40X_V2, 15-10V05-30X, 15-10V15-40X, 15-15V05-30X, 15-15V15-40X, 15-20V05-30X, 15-20V15-40X, 15-25V05-30X, 15-25V15-40X, 15-35V05-30X, 15-35V15-40X | STARmed | STAR med Co., Ltd. | Kim đốt sóng cao tần thay đổi chiều dài đầu hoạt động VIVA RF Electrode | 2526BV-VT-995 |  | Cái | 75 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024/ 2025 | Kim có nhiều kích thước và độ dài và đầu phát nhiệt khác nhau - Đường kính kim: 18G, 17G, 16G và 15G - Chiều dài từ 100 - 350mm - Đầu phát nhiệt điều chỉnh được từ 5-30 mm và từ 15-40mm, có thể thay đổi độ dài trên cùng một kim bằng nút gạt tay Tương thích với máy đốt sóng cao tần STARmed |  | 9018 | 20.500.000 | 1.537.500.000
516 | PP2500390353 | Bộ dụng cụ đốt nhiệt bằng công nghệ vi sóng | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH | [18 empty] | 4.000.000.000
|  |  |  | Bộ dụng cụ đốt nhiệt bằng công nghệ vi sóng | ECO-100AI3; ECO-100AL3; ECO-100A3; ECO-100AL1; ECO-100A1 | ECO Medical Technology (Nanjing) Co., Ltd | ECO Medical Technology (Nanjing) Co., Ltd | Kim đốt bằng công nghệ vi sóng | 2526BV-VT-996 |  | Bộ | 200 | Trung Quốc |  |  |  | 2024, 2025 | Bộ kim đốt gồm có 3 bộ phận kết hợp: Kim đốt nhiệt + dây dẫn nước tuần hoàn + cáp kết nối kim với hệ thống phát sóng Kim đốt nhiệt sử dụng công nghệ vi sóng MWA. Bước sóng điều trị: Tần số 2450 ± 20 MHz. Quang phổ vi sóng: 300MHz-300MHz. Đường kính kim 16G, 17G, Tip 3;3,5;5 mm, chiều dài kim đốt 100mm. Nhiệt độ thân kim khi đốt ≤ 37 độ C. Phần tay cầm có 2 loại: Tay cầm loại thẳng hoặc tay cầm chữ L. Có 2 đầu dây khớp với hệ thống máy bơm nước tuần hoàn. Chất liệu: Tay cầm bằng nhựa y tế, thân kim đốt làm bằng titan có phủ lớp chống dính. |  | 9018 | 20.000.000 | 4.000.000.000
517 | PP2500390354 | Bộ dụng cụ đốt nhiệt bằng công nghệ vi sóng | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH | [18 empty] | 996.000.000
|  |  |  | Bộ dụng cụ đốt nhiệt bằng công nghệ vi sóng | ECO-100AI5; ECO-100AL5 | ECO Medical Technology (Nanjing) Co., Ltd | ECO Medical Technology (Nanjing) Co., Ltd | Kim đốt bằng công nghệ vi sóng | 2526BV-VT-997 |  | Bộ | 40 | Trung Quốc |  |  |  | 2024, 2025 | Dùng để điều trị phá hủy khối u gan, u phổi hoặc u thận bằng công nghệ vi sóng MWA Bộ kim đốt gồm có 3 bộ phận kết hợp: Kim đốt nhiệt + dây dẫn nước tuần hoàn + cáp kết nối kim với hệ thống phát sóng Kim đốt nhiệt sử dụng công nghệ vi sóng MWA. Bước sóng điều trị: Tần số 2450 ± 20 MHz. Quang phổ vi sóng: 300MHz-300MHz. Đường kính kim: 16G, Tip: 10mm có chiều dài 150mm Kim đốt sử dụng công nghệ làm mát, tuần hoàn bằng nước. Nhiệt độ thân kim khi đốt ≤ 37 độ C. Phần tay cầm có 2 loại: Tay cầm loại thẳng hoặc tay cầm chữ L. Có 2 đầu dây khớp với hệ thống máy bơm nước tuần hoàn. Tay cầm bằng nhựa y tế, thân kim đốt làm bằng titan có phủ lớp chống dính. |  | 9018 | 24.900.000 | 996.000.000
518 | PP2500390355 | Kim chùm đốt sóng cao tần loại 3 kim có thể tách rời | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH | [18 empty] | 726.000.000
|  |  |  | Kim chùm đốt sóng cao tần loại 3 kim có thể tách rời | 17-15P20, 17-15P25, 17-15P30, 17-15P40, 17-15P50, 17-20P20, 17-20P25, 17-20P30, 17-20P40, 17-20P50, 15-15P20, 15-15P25, 15-15P30, 15-15P40, 15-15P50, 15-20P20, 15-20P25, 15-20P30, 15-20P40, 15-20P50 | STARmed | STAR med Co., Ltd. | Kim chùm đốt sóng cao tần Octopus RF Electrode | 2526BV-VT-998 |  | Cái | 30 | Hàn Quốc |  |  |  | 2024/ 2025 | Loại điện cực chùm 03 kim, có thể tách rời. Đường kính kim: 15G, 17G Chiều dài làm việc có tối thiểu hai kích thước: 150mm và 200mm Chiều dài đầu hoạt động (đầu phát nhiệt) từ 20 mm đến 50mm. |  | 9018 | 24.200.000 | 726.000.000
519 | PP2500390356 | Đầu côn vàng | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 7.440.000
|  |  |  | Đầu côn vàng | HDTG02 | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd. | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd.Trung Quốc | Đầu côn vàng 200 ul | 2526BV-VT-999 |  | cái | 240.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước. |  |  | 31 | 7.440.000
520 | PP2500390357 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | CÔNG TY TNHH Y TẾ NHẬT MINH MEDICAL | [18 empty] | 2.230.000
|  |  |  | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | ĐLG.TNP | ĐLG.TNP | Công ty Cổ Phần Tanaphar | Que đè lưỡi gỗ Tanaphar | 2526BV-VT-1000 |  | Cái | 10.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 trở về sau | Chất liệu gỗ. Kích trước 150mm x 2mm x 20mm. Đóng gói vô trùng |  |  | 223 | 2.230.000
521 | PP2500390358 | Điện cực tim | Công ty TNHH y tế Bình Minh | [18 empty] | 64.800.000
|  |  |  | Điện cực tim | Không có | Disposable electrodes | Shanghai Zhichen Medical Technology Co., Ltd | Điện cực tim | 2526BV-VT-1001 |  | cái | 60.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Kích thước: 50mm. Nền xốp PE Foam phủ keo Acrylic. |  |  | 1.080 | 64.800.000
522 | PP2500390359 | Clip kẹp mạch máu chất liệu Polymer các cỡ | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ PHÚC AN SINH | [18 empty] | 64.000.000
|  |  |  | Clip kẹp mạch máu chất liệu Polymer các cỡ | PLTX220(M), PLTX230(ML), PLTX240 (L), PLTX250 (XL) | DMD | Qingdao DMD Medical Technology Co., Ltd | Clip polymer kẹp mạch máu | 2526BV-VT-1002 |  | Cái | 2.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | "- Sử dụng kẹp mạch máu từ 2-16mm (cỡ M 2-7mm; cỡ ML 3-10mm; cỡ L 5-13mm, cỡ XL 7-16mm) - Chất liệu: Polymer không hấp thụ (polyoxymethylene-POM), tương thích sinh học, ổn định và không gây phản ứng trong cơ thể.Không tạo hạt u hạt xung quanh. - Răng mịn nhỏ hai bên dọc thân – Giúp ngăn ngừa trượt theo mọi hướng. - Khóa xuyên thấu – Thiết kế răng 1x2 giúp đóng chặt hiệu quả, đảm bảo thắt chặt mạch máu vĩnh viễn và an toàn. Khóa được xác nhận qua cảm giác (xúc giác) chạm mà không cần nhìn trực tiếp. - Chốt cố định chính xác – Được thiết kế để đảm bảo độ an toàn tối đa. Thiết kế hàm kìm giúp kẹp cố định chắc chắn mà không bị đẩy lùi khi tiếp xúc với mô. - Thiết kế cong hình cung – Cho phép ôm sát thêm mô trong quá trình thắt. - Bản lề đàn hồi – Giúp linh hoạt khi mở và đóng, tạo áp lực phân bổ đều dọc theo mô được thắt. Cỡ ML qua trocar 5mm, cỡ L, XL qua trocar 10mm khi mổ nội soi. - Tương thích X-quang, CT, MRI. Có thể quan sát khi chụp cản quang sau cấy ghép. - Sử dụng tương thích đồng bộ với Kềm kẹp hemolok cùng cỡ của DMD hoặc các hãng khác nhau. - Đóng gói và tiệt khuẩn sẵn, sử dụng một lần. - Tiêu chuẩn: EC số: G1 090932 0010 Rev.2, hiệu lực 31/12/2028. |  | 9018 | 32.000 | 64.000.000
523 | PP2500390360 | Mask oxy có túi | Công ty TNHH y tế Bình Minh | [18 empty] | 45.200.000
|  |  |  | Mask oxy có túi | HTA0301; HTA0302; HTA0303; HTA0304 | Oxygen Mask with bag | Hitec Medical Co., Ltd | Mask oxy có túi | 2526BV-VT-1003 |  | cái | 4.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Nẹp mũi là thanh nhôm mềm dẻo điều chỉnh được. Có đầu nối thông khí mở an toàn. Có khóa xoay điều chỉnh làm cho phù hợp với vị trí của bệnh nhân. - Nhựa PVC y tế trong suốt không mùi, mềm mại - Van kiểm tra điện trở thấp không chứa cao su tự nhiên, ngăn chặn việc thở lại và cho phép khí thở ra thoát ra ngoài. |  |  | 11.300 | 45.200.000
524 | PP2500390361 | Filter lọc khuẩn kèm làm ẩm | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 236.000.000
|  |  |  | Filter lọc khuẩn kèm làm ẩm | GM-001-010 | Great Moutain | Ningbo Great Moutain Medical | Filter làm ẩm và lọc khuẩn | 2526BV-VT-1004 |  | cái | 20.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | - Có cổng luer xoay và nắp lọc tĩnh điện - Sự kháng (tại 30LPM): 60PA - Không gian chết: 32ml - Thể tích: 250-1500ml - Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): 99,9% - Hiệu quả lọc virus (VFE): 99,9% |  | 9018 | 11.800 | 236.000.000
525 | PP2500390364 | Túi bọc vết thương cỡ lớn | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 182.250.000
|  |  |  | Túi bọc vết thương cỡ lớn | WPLGR914 | Surgisleeve Wound Protector | NPA de Mexico S. de R.L. de C.V. | Surgisleeve™ Wound Protector Dụng cụ bảo vệ thành vết mổ, chất liệu Polyurethane dùng cho vết mổ tương ứng với cỡ 9-14cm, có thêm vòng nong vết mổ bên ngoài. | 2526BV-VT-1007 |  | Cái | 50 | Mexico |  |  |  | 2024-2025 | Miếng film chất liệu Polyurethane. Cấu tạo mềm dẻo với 2 vòng cao su trên dưới chất liệu Pellethane 2363-90A và Pellethane 2363-55D. Kích thước 9 -14cm. |  | 9018 | 3.645.000 | 182.250.000
526 | PP2500390365 | Túi bọc vết thương cỡ nhỏ | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 87.300.000
|  |  |  | Túi bọc vết thương cỡ nhỏ | WPSM256 | Surgisleeve Wound Protector | NPA de Mexico S. de R.L. de C.V. | Surgisleeve™ Wound Protector Dụng cụ bảo vệ thành vết mổ, chất liệu Polyurethane dùng cho vết mổ tương ứng với cỡ 2,5-6cm | 2526BV-VT-1008 |  | Cái | 50 | Mexico |  |  |  | 2024-2025 | Miếng film chất liệu Polyurethane. Cấu tạo mềm dẻo với 2 vòng cao su trên dưới chất liệu Pellethane 2363-80A và Pellethane 2363-90A. kích thước 2.5 - 6cm. |  | 9018 | 1.746.000 | 87.300.000
527 | PP2500390366 | Bộ dung dịch thẩm phân máu đậm đặc | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 10.320.000.000
|  |  |  | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) | RA0102 | RENALVN-A | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) RENALVN-A | 2526BV-VT-1009.1 |  | Lít | 285.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm: - Natri clorid: 210,68 g - Kali clorid: 5,22 g - Calci clorid.2H2O: 9,00 g - Magnesi clorid.6H2O: 3,56 g - Acid acetic băng: 6,31g - Dextrose monohydrat: 38,50 g (Glucose.H2O: 38,50 g) - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3 vừa đủ: 1 lít Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 Quy cách: Can 10 lít Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất |  | 3004 | 16.000 | 4.560.000.000
|  |  |  | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat) | RB0102 | RENALVN-B | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat) RENALVN-B | 2526BV-VT-1009.2 |  | Lít | 360.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: 84,00 g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3 vừa đủ: 1 lít Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 Quy cách: Can 10 lít Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất |  | 3004 | 16.000 | 5.760.000.000
528 | PP2500390367 | Sonde chữ T | Công ty TNHH y tế Bình Minh | [18 empty] | 7.950.000
|  |  |  | Sonde chữ T | Không có | T-Catheter | Hitec Medical Co., Ltd | Sonde chữ T | 2526BV-VT-1011 |  | Cái | 500 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Ống thông dẫn lưu túi mật được làm từ chất liệu cao su tự nhiên, mạ Silione. Được sử dụng để thông túi mật. Kích cỡ: Fr10-Fr26. |  |  | 15.900 | 7.950.000
529 | PP2500390369 | Filter lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp | Công ty TNHH y tế Bình Minh | [18 empty] | 28.620.000
|  |  |  | Filter lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp | HTA1325 | Spirometery filters | Hitec Medical Co., Ltd | Filter lọc khuẩn đo chức năng hô hấp | 2526BV-VT-1013 |  | Cái | 1.800 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Chất liệu: Nhựa PVC y tế, màng lọc bằng Technostat modocrylic-polypropylene. Kích thước trong đầu cắm vào máy: 45,5 mm. Kích thước ngoài đầu cắm vào máy: 48 mm. Trở kháng: 12 pa tại 30 l/phút. Hiệu quả lọc khuẩn: ≥ 99.99% |  |  | 15.900 | 28.620.000
530 | PP2500390371 | Ống thở | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 5.190.000
|  |  |  | Ống thở | Không có | Công ty TNHH thương mại dịch vụ Giấy Hải Anh | Công ty TNHH thương mại dịch vụ Giấy Hải Anh | Ống thổi đo chức năng hô hấp | 2526BV-VT-1016 |  | Cái | 3.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Ống thở dùng cho máy đo chức năng hô hấp chất liệu giấy, đường kính 24mm cao 75mm |  |  | 1.730 | 5.190.000
531 | PP2500390372 | Băng đựng hydrogen peroxyd | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 64.500.000
|  |  |  | Băng đựng hydrogen peroxyd | 10133 | 10133 | ASP Global Manufacturing GmbH | STERRAD NX CASSETTE | 2526BV-VT-1017 |  | Băng | 30 | Thuỵ Sỹ |  |  |  | 2024-2025 | - Băng đựng hóa chất H2O2 tương thích khi dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp STERRAD NX - Mỗi băng gồm 10 cell mỗi cell chứa 1,8ml H2O2 58% |  | 3808 | 2.150.000 | 64.500.000
532 | PP2500390373 | Mask thanh quản silicon | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 12.615.000
|  |  |  | Mask thanh quản silicon | HW022D-xx | HW022D-xx | Ningbo Hanyue Medical Technology Co | Mask thanh quản 2 nòng các số | 2526BV-VT-1018 |  | Cái | 30 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | Chất liệu: Silicone y tế. Mask thanh quản 2 nòng, bóng silicone mềm, các số |  | 9018 | 420.500 | 12.615.000
533 | PP2500390374 | Ống nội khí quản Carlen các số | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 12.900.000
|  |  |  | Ống nội khí quản Carlen các số | DENL026;DENL028; DENL031;;DENL032; DENL033; DENL035; DENL037; DENL039; DENL041; DENR026; DENR028; DENR031; DENR032;DENR033; DENR035; DENR037; DENR039; DENR041; DESL035; DESL037; DESL039; DECL035; DECL037; DECL039; DECR035; DECR037; DECR041 | DENL026;DENL028; DENL031;;DENL032; DENL033; DENL035; DENL037; DENL039; DENL041; DENR026; DENR028; DENR031; DENR032;DENR033; DENR035; DENR037; DENR039; DENR041; DESL035; DESL037; DESL039; DECL035; DECL037; DECL039; DECR035; DECR037; DECR041 | Henan Tuoren Medical Device Co,ltd | Ống nội khí quản 2 nòng | 2526BV-VT-1019 |  | Cái | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | Sử dụng trong trường hợp thông khí 1 phổi, - Ống có 2 nòng, có bóng và được làm bằng nhựa dẻo. - Tối thiểu 9 kích cỡ ống từ Fr26 đến Fr41 |  | 9018 | 645.000 | 12.900.000
534 | PP2500390375 | Cassette (lỗ nhỏ) | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 9.950.000
|  |  |  | Cassette (lỗ nhỏ) | HDEC01 | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd. | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd. | Khuôn đúc bệnh phẩm lỗ nhỏ | 2526BV-VT-1020 |  | Cái | 10.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | - Cassette bằng nhựa, loại lỗ nhỏ hình vuông, màu trắng. - Cassette được thiết kế đặc biệt để giữ mẫu bệnh phẩm trong quá trình xử lý mô và vùi mô, cũng như trong tủ lưu trữ. - Phần ghi tên nghiêng góc 30 - 45 độ để làm cho bang cassette phù hợp hơn để sử dụng với một số loại dụng cụ dán nhãn cassette. - Mỗi cassette có một nắp có thể bẻ ra, xoay hoặc khóa lại. |  |  | 995 | 9.950.000
535 | PP2500390376 | Cassette (lỗ to) | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 10.000.000
|  |  |  | Cassette (lỗ to) | HDEC02 | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd. | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd. | Khuôn đúc bệnh phẩm lỗ to | 2526BV-VT-1021 |  | Cái | 10.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | - Cassette bằng nhựa, loại lỗ to hình chữa nhật, màu trắng. - Cassette được thiết kế đặc biệt để giữ mẫu bệnh phẩm trong quá trình xử lý mô và vùi mô, cũng như trong tủ lưu trữ. - Phần ghi tên nghiêng góc 30 - 45 độ để làm cho bang cassette phù hợp hơn để sử dụng với một số loại dụng cụ dán nhãn cassette. - Mỗi cassette có một nắp có thể bẻ ra, xoay hoặc khóa lại. |  |  | 1.000 | 10.000.000
536 | PP2500390377 | Dao cắt tiêu bản 1 lần | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 25.740.000
|  |  |  | Dao cắt tiêu bản 1 lần | 08-636-0 | Erma Inc. | Erma Inc. | Bộ lưỡi dao cắt tiêu bản | 2526BV-VT-1022 |  | Cái | 600 | Nhật Bản |  |  |  | 2025 | Lưỡi dao cắt có tính nhất quán cao,đổ bền tốt |  |  | 42.900 | 25.740.000
537 | PP2500390380 | Đầu dò mổ Amidan và nạo V.A | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 104.000.000
|  |  |  | Đầu dò mổ Amidan và nạo V.A | AC401 | AC401 | Jiangsu Bonss Medical Technology Co., Ltd. | Lưỡi cắt amiđan và nạo V.A Plasma | 2526BV-VT-1025 |  | Cái | 20 | CHINA |  |  |  | 2024-2025 | 1.Sử dụng trong phẫu thuật cắt Amidan, nạo VA 2.Thiết kế: - Chiều dài dây cáp: 3000±100mm - Đường kính đầu tip: 6±0.5mm - Chiều dài thân: 110±20mm - Chiều dài tay cầm: 173±20mm - Chiều dài dây hút: 380±50mm - Có đường nước riêng - Cấu tạo có 3 điện cực kèm theo một kênh dẫn nước và một bộ phận hút. 4. Chứng nhận: ISO, CE |  | 9018 | 5.200.000 | 104.000.000
538 | PP2500390381 | Băng thun co giãn 8x4.5m | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 170.000.000
|  |  |  | Băng thun co giãn 8x4.5m | 414 005 | 414 005 | Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., Ltd | Băng keo thun co giãn | 2526BV-VT-1026 |  | cuộn | 2.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | Băng keo thun co giãn Chất liệu: nền bằng 100% sợi coton, số sợi >160 sợi/ 10cm, độ dày 0.84 - 0.94 mm Phủ keo oxit kẽm Độ bám dính: 2-9 N/cm Độ co giãn tối thiểu 90% Độ rộng 8 cm Chiều dài chưa kéo dãn: 230 mm ± 20mm, độ dài kéo dãn 450 mm ± 10mm Tiêu chuẩn: YY0148-2006, ISO10993.12-2012 Tiêu chuẩn ISO |  | 3005 | 85.000 | 170.000.000
539 | PP2500390382 | Mask khí dung | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 32.600.000
|  |  |  | Mask khí dung | MNKD01: MPV | MPV | MPV | Mặt nạ xông khí dung MPV | 2526BV-VT-1027 |  | cái | 4.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) |  | 9018 | 8.150 | 32.600.000
540 | PP2500390383 | Đầu côn xanh | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 1.950.000
|  |  |  | Đầu côn xanh | HDTG03 | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd. | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd. | Đầu côn xanh 1000 ul | 2526BV-VT-1028 |  | cái | 30.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Đầu côn dung tích 1000ul Chất liệu: Nhựa PP Màu xanh |  |  | 65 | 1.950.000
541 | PP2500390384 | Dịch nhầy phẫu thuật | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 33.075.000
|  |  |  | Dịch nhầy phẫu thuật | Catagel | Ophthalmic | Ophthalmic Technology | Dịch nhầy phẫu thuật Catagel | 2526BV-VT-1029 |  | ống | 350 | Ấn Độ |  |  |  | 2024-2025 | Dịch nhầy Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) - Nồng độ (độ cô đặc) 2% - Độ nhầy: 3000-5600 cPs - Độ thẩm thấu: 250-350 mOsmol/Kg - Độ PH: 6.0 - 7.8 - Dung tích: 2ml trong syringe với kim bơm 23G vô trùng |  | 3006 | 94.500 | 33.075.000
542 | PP2500390385 | Kim tiêm nha khoa | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 1.890.000
|  |  |  | Kim tiêm nha khoa | E-DN-2721A-ECE E-DN-2730A-ECE | E-DN-2721A-ECE E-DN-2730A-ECE | Nipro Corporation | Nipro Dental Needle | 2526BV-VT-1030 |  | cái | 1.200 | Nhật Bản |  |  |  | 2024-2025 | 1. Kim 3 mặt vát, thành mỏng, bén. Kim làm bằng thép không gỉ 2. Đường kính ngoài của kim 0.4-0.42 mm. Chiều dài mặt vát 1.8-2.2 mm 3. Lực xuyên da ≤ 55gf |  | 9018 | 1.575 | 1.890.000
543 | PP2500390386 | Chén đựng mẫu xét nghiệm và que khuấy | CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH | [18 empty] | 1.040.670.000
|  |  |  | Chén đựng mẫu xét nghiệm và que khuấy | 200011 | Cup & Pin pro | TEM Innovations GmbH/Coradin S.A.S | Chén đựng mẫu xét nghiệm và que khuấy dùng cho máy xét nghiệm đông máu Rotem Delta | 2526BV-VT-1031 |  | Cái | 5.000 | Đức/ Pháp |  |  |  | ≥ 2024 | Thành phần: nhựa y tế, tráng collagen mặt trong của cup và pin |  | 39269039 | 208.134 | 1.040.670.000
544 | PP2500390388 | Bộ đếm loại 1000 lần | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | [18 empty] | 387.180.000
|  |  |  | Bộ đếm loại 1000 lần | 9028691 | CompoDock ® Counter 1000 | Fresenius HemoCare GmbH | Bộ đếm loại 1000 lần, phụ kiện máy CompoDock (CompoDock Counter 1000) | 2526BV-VT-1033 |  | Bộ | 20 | Đức |  |  |  | 2025 trở về sau | - Bộ đếm mối nối dùng cho máy nối dây vô trùng - Chứa 1000 lần nối - Độ dày thành dây có thể sử dụng trên máy hàn: trong khoảng 0.5 đến 0.9mm - Đường kính dây: + Đường kính ngoài: trong khoảng 3.9 đến 4.6mm + Đường kính trong: trong khoảng 2.8 đến 3.1mm - Thời gian nối dây: 20 giây - Yêu cầu độ dài ống dây tối thiểu khi nối là 8cm |  | 9029 | 19.359.000 | 387.180.000
545 | PP2500390389 | Giấy điện tim 6 cần tập | Công ty TNHH y tế Bình Minh | [18 empty] | 62.400.000
|  |  |  | Giấy điện tim 6 cần tập | Không có | ECG Paper | Suzhou Guanhua Paper Factory | Giấy điện tim 6 cần | 2526BV-VT-1034 |  | Xấp | 3.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Kích thước 110mm x 140mm x 142-143 tờ hoặc 110mm x 140mm x 200 tờ |  |  | 20.800 | 62.400.000
546 | PP2500390390 | Lamen 22x22mm | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 3.410.000
|  |  |  | Lamen 22x22mm | 0340-1120 | Citotest Labware Manufacturing Co Ltd | Citotest Labware Manufacturing Co Ltd | Tấm phủ tiêu bản Lamen 22x22mm | 2526BV-VT-1035 |  | Chiếc | 10.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Mô tả: Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Tiêu bản hình vuông kích cỡ 22x22mm |  |  | 341 | 3.410.000
547 | PP2500390391 | Lamen 22x40mm | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 3.540.000
|  |  |  | Lamen 22x40mm | 0340-3110 | Citotest Labware Manufacturing Co Ltd | Citotest Labware Manufacturing Co Ltd | Tấm phủ tiêu bản Lamen 22x40mm | 2526BV-VT-1036 |  | Cái | 6.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | - Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. - Tiêu bản hình vuông kích cỡ 22x40mm |  |  | 590 | 3.540.000
548 | PP2500390392 | Huyết áp kế đồng hồ | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 166.000.000
|  |  |  | Huyết áp kế đồng hồ | No.500-V | No.500-V | Tanaka Sangyo CO., LTD | Máy đo huyết áp cơ ALPL2 | 2526BV-VT-1037 |  | Cái | 400 | Nhật Bản |  |  |  | 2024-2025 | - 01 đồng hồ đo áp lực - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí - 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm - 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm - 01 túi đựng giả da |  | 9018 | 415.000 | 166.000.000
549 | PP2500390393 | Ống nghe | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 8.600.000
|  |  |  | Ống nghe | AK2-0811 | Wenzhou Jianda Medical Instrument CO., Ltd | Wenzhou Jianda Medical Instrument CO., Ltd | Tai nghe tim phổi ALKATO | 2526BV-VT-1038 |  | Cái | 100 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | - 01 bộ phận mặt nghe được thiết kế hình tròn: gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt - 01 Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng - 01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC, màu xám |  |  | 86.000 | 8.600.000
550 | PP2500390394 | Mũ phẫu thuật vô trùng | CÔNG TY TNHH BĂNG GẠC Y TẾ LỢI THÀNH | [18 empty] | 14.370.000
|  |  |  | Mũ phẫu thuật vô trùng | MPTVT | Lợi Thành | Công ty TNHH Băng Gạc Y Tế Lợi Thành | Mũ phẫu thuật vô trùng | 2526BV-VT-1039 |  | Cái | 30.000 | Việt Nam |  |  |  | 2025 | Mũ phẫu thuật đóng gói vô trùng từng cái một riêng lẻ |  | 9018 | 479 | 14.370.000
551 | PP2500390395 | Dây garo khóa nhựa | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 2.640.000
|  |  |  | Dây garo khóa nhựa | GT054-200 | Taizhou Kangjian Medical Equipments Co., Ltd | Ningbo Sintrue Medical Instruments Co., Ltd | Dây garo | 2526BV-VT-1040 |  | Cái | 200 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Làm bằng vải ,độ co giãn tốt, có khóa cố định |  |  | 13.200 | 2.640.000
552 | PP2500390397 | Cuộn đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học 350 mm x 70 m | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 66.000.000
|  |  |  | Cuộn đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học 350 mm x 70 m | TR350 | Nantong Fuhua Medical Packing Co.,Ltd | Nantong Fuhua Medical Packing Co.,Ltd | Túi ép Tyvek tiệt trùng dạng cuộn 350mmx70m | 2526BV-VT-1042 |  | Cuộn | 30 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | - Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek 4057B, giúp H2O2 thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ. - Lớp trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, H2O2 không thẩm thấu vào bằng mặt này - Có chỉ thị hóa học chuyển từ đỏ sang màu vàng - màu được hiển thị trên thanh đối chứng trên bao bì (hoặc màu sáng hơn) khi tiếp xúc với H2O2 trong quá trình xử lý dụng cụ bằng máy Sterrad - Rộng: 350 mm, dài: 70 m. |  |  | 2.200.000 | 66.000.000
553 | PP2500390398 | Cuộn đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học 150mmx70m | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 31.998.000
|  |  |  | Cuộn đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học 150mmx70m | TR150 | Nantong Fuhua Medical Packing Co.,Ltd | Nantong Fuhua Medical Packing Co.,Ltd | Túi ép Tyvek tiệt trùng dạng cuộn 150mmx70m | 2526BV-VT-1043 |  | Cuộn | 30 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | - Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek 4057B, giúp H2O2 thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ. - Lớp trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, H2O2 không thẩm thấu vào bằng mặt này - Có chỉ thị hóa học chuyển từ đỏ sang màu vàng - màu được hiển thị trên thanh đối chứng trên bao bì (hoặc màu sáng hơn) khi tiếp xúc với H2O2 trong quá trình xử lý dụng cụ bằng máy Sterrad - Rộng: 150 mm, dài: 70 m |  |  | 1.066.600 | 31.998.000
554 | PP2500390399 | Đĩa Petri nhựa | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG MINH | [18 empty] | 63.000.000
|  |  |  | Đĩa Petri nhựa | PFB0060102 | Polygreen | Công ty TNHH Polygreen Việt Nam | Đĩa Petri Ø90mm 1 ngăn tiệt trùng | 2526BV-VT-1044 |  | Cái | 40.000 | Việt Nam |  |  |  | Từ năm 2024 trở đi | Chất liệu nhựa PS trong suốt. Đường kính 90mm. Chiều cao 15mm. |  |  | 1.575 | 63.000.000
555 | PP2500390400 | Ambu bóp bóng | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED | [18 empty] | 13.500.000
|  |  |  | Ambu bóp bóng | Người lớn, trẻ em | Trustmed | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd | Ambu bóp bóng | 2526BV-VT-1045 |  | cái | 100 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở đi | Bóp bóng giúp thở Ambu là dụng cụ hô hấp nhân tạo, thổi ngạt. Bộ sản phẩm bao gồm: + Bóng bóp chất liệu Silicon + Phổi giả + Mask thở các cỡ: người lớn – trẻ em (chất liệu silicon) + Dây dẫn ô-xy + Van |  |  | 135.000 | 13.500.000
556 | PP2500390401 | Điện cực cắt | Công ty TNHH y tế Bình Minh | [18 empty] | 37.700.000
|  |  |  | Điện cực cắt | Không có | Cutting Loop | Advin Health Care | Lưỡi cắt đốt tiền liệt tuyến hình vòng | 2526BV-VT-1046 |  | cái | 50 | Ấn Độ |  |  |  | 2024 trở đi | Điện cực cắt đốt hình vòng, cỡ 24/26 Fr. |  |  | 754.000 | 37.700.000
557 | PP2500390402 | Gạc củ ấu | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 22.500.000
|  |  |  | Gạc củ ấu | GMVT3 | GMVT3 | An Lành | Gạc củ ấu sản khoa không vô trùng | 2526BV-VT-1047 |  | cái | 60.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. |  | 3005 | 375 | 22.500.000
558 | PP2500390403 | Kim khâu | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 1.100.000
|  |  |  | Kim khâu | GT044-001 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.Trung Quốc | Kim khâu phẫu thuật | 2526BV-VT-1048 |  | cái | 1.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Kim khâu y tế được làm từ hợp kim thép, có khả năng đàn hồi chống cong gãy, thân kim chống xoay khi kẹp kim. |  |  | 1.100 | 1.100.000
559 | PP2500390404 | Dây hút dịch phẫu thuật | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 97.800.000
|  |  |  | Dây hút dịch phẫu thuật | ST002: MPV ST008: MPV ST014: MPV | MPV | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Dây hút dịch phẫu thuật MPV (2000 mm) | 2526BV-VT-1049 |  | Cái | 12.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024-2025 | Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất Kích cỡ: Có các đường kính 6 ly; 8 ly; 10 ly. |  | 9018 | 8.150 | 97.800.000
560 | PP2500390405 | Ống hút dịch phẫu thuật | CÔNG TY TNHH K.A.L.H.U | [18 empty] | 14.700.000
|  |  |  | Ống hút dịch phẫu thuật | RT027-100 | Ningbo Rito Medical Instruments Co., Ltd | Ningbo Rito Medical Instruments Co., Ltd | Tay cầm hút dịch YANKAUER | 2526BV-VT-1050 |  | cái | 2.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | Mục đích sử dụng: Sử dụng kết nối máy hút dịch hỗ trợ hút dịch, hút đàm cho bệnh nhân, Chất liệu: Nhựa y tế PVC trong suốt, mềm dẻo, Đầu trơn hoặc khía, có hoặc không có lỗ thông hơi, đầu nối loại dài, ngắn, hoặc loe. Kích thước đường kính: ¼”, 3/16”, 9/32”… Dây hút (tùy chọn): 1.8m, 2.0m, 2.5m, 3.0m… Quy cách đóng gói: túi 01 cái Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 |  |  | 7.350 | 14.700.000
561 | PP2500390406 | Sonde Nelaton | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 16.200.000
|  |  |  | Sonde Nelaton | 6010006, 6010008, 6010010, 6010012, 6010014, 6010016, 6010018, 6010020, 6010022, 6010024, 6010026 | Zhejiang Renon Medical Instrument Co., Ltd | Zhejiang Renon Medical Instrument Co., Ltd | Ống thông tiểu môt nhánh | 2526BV-VT-1051 |  | cái | 3.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Làm bằng cao su thiên nhiên, tráng silicon, thông tiểu 1 nhánh |  |  | 5.400 | 16.200.000
562 | PP2500390407 | Ống nghiệm thủy tinh 12cmx12mm | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 3.348.000
|  |  |  | Ống nghiệm thủy tinh 12cmx12mm | l2mm x 120mm | GloBaloRoll | Hangzhou Rollmed Co., Ltd | Ống nghiệm thủy tinh 12 x 120 | 2526BV-VT-1052 |  | cái | 6.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | Ống nghiệm thủy tinh 12cmx12mm, đường kính 12mm, cao 120mm, dày 0,6mm |  | 3926 | 558 | 3.348.000
563 | PP2500390408 | Lam kính mài | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 15.480.000
|  |  |  | Lam kính mài | - | TRUSTLAB | Ningbo Trustlab Instruments Co.,Ltd | Lam kính | 2526BV-VT-1053 |  | cái | 60.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2024-2025 | Độ dày: 1.0-1.2 mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm(1” x 3”) ±1mm. Bề mặt nhám |  | 9018 | 258 | 15.480.000
564 | PP2500390409 | Nhiệt kế | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 27.900.000
|  |  |  | Nhiệt kế | CRW-23 | Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd | Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd | Nhiệt kế thủy ngân | 2526BV-VT-1054 |  | cái | 1.500 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Dùng để đo nhiệt độ cơ thể |  |  | 18.600 | 27.900.000
565 | PP2500390410 | Pipet 3ml | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 2.300.000
|  |  |  | Pipet 3ml | HSPP03 | Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. | Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. | Ống nhỏ giọt 3ml | 2526BV-VT-1055 |  | Cái | 10.000 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | Pipet 3ml sản xuất bằng nhựa PE trong suốt |  |  | 230 | 2.300.000
566 | PP2500390411 | Gel siêu âm | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | [18 empty] | 16.900.000
|  |  |  | Gel siêu âm | GEL | Bee | Công ty TNHH SX TM Tân Xuân Tâm | Gel siêu âm | 2526BV-VT-1056 |  | Lít | 1.000 | Việt Nam |  |  |  | 2024 trở đi | Gel sử dụng trong siêu âm. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. |  |  | 16.900 | 16.900.000
567 | PP2500390412 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 5ml | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 91.200.000
|  |  |  | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 5ml | BG3515-5-G | BioGlue Surgical Adhesive | Artivion, Inc. | Keo phẫu thuật sinh học gắn dán và gia cố mô | 2526BV-VT-1059 |  | Tuýp | 10 | Mỹ |  |  |  | 2025 trở về sau | - Chứa Albumin huyết thanh bò và 63% nước, tạo thành từ tối thiểu 2 thành phần huyết thanh Albumin bò 45% và glutaraldehyde 10% - Thể tích: 5ml - Chịu được áp lực ít nhất là 560 mmHg |  | 3006 | 9.120.000 | 91.200.000
568 | PP2500390413 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 2ml | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | [18 empty] | 75.000.000
|  |  |  | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 2ml | BG3502-5-G | BioGlue Surgical Adhesive | Artivion, Inc. | Keo phẫu thuật sinh học gắn dán và gia cố mô | 2526BV-VT-1060 |  | Tuýp | 10 | Mỹ |  |  |  | 2025 trở về sau | - Chứa Albumin huyết thanh bò và 63% nước, tạo thành từ tối thiểu 2 thành phần huyết thanh Albumin bò 45% và glutaraldehyde 10% - Thể tích: 2ml - Chịu được áp lực ít nhất là 560 mmHg |  | 3006 | 7.500.000 | 75.000.000
569 | PP2500390414 | Mặt nạ thanh quản 2 nòng | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | [18 empty] | 37.050.000
|  |  |  | Mặt nạ thanh quản 2 nòng | MAR310; MAR315; MAR320; MAR325; MAR330; MAR340; MAR350 | Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd. | Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd.Trung Quốc | Mask thanh quản | 2526BV-VT-1062 |  | Cái | 30 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | 1. Mặt nạ thanh quản 2 nòng làm bằng silicone. 2. Có 2 điểm chèn: điểm chèn 1 ở vị trí hầu họng, điểm chèn 2 ở vị trí thực quản. Áp suất chèn khí trung bình là 32cm H2O(± 5%) 2. Thiết kế có lò xo bên trong gia cố độ dẻo linh động của ống. 3. Có nắp bảo vệ bóng khi khử trùng. 4. Có bộ phận chống cắn 5. Có ống dẫn lưu đầu cuối thông xuống dạ dày, cho phép lượng thức ăn trong dạ dày được hút ra ngoài qua hầu họng. 6. Kích cỡ: Có tối thiểu đủ 07 kích thước trong khoảng từ 1 đến 5, tương ứng với thể tích cuff tối đa từ 4 ml đến 40ml và Kích thước sonde dạ dày tối đa từ 2,7mm/8Fr đến 6.0 mm/ 18 Fr. 7. Không chứa latex 8. Tái sử dụng lên đến 40 lần Sau 40 lần sử dụng, ống thông khí có độ bền xé, độ bền kéo, độ giãn giảm tối thiểu lần lượt là 30%, 25%, 30%; Cuff có độ bền xé, độ bền kéo, độ giãn giảm tối thiểu lần lượt là 50%, 20%, 20% và độ cứng tăng tối đa 30% 9. Đóng gói tiệt khuẩn EO |  |  | 1.235.000 | 37.050.000
570 | PP2500390415 | Fill lọc vi khuẩn và virus | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ | [18 empty] | 304.000.000
|  |  |  | Fill lọc vi khuẩn và virus | MP05805 | Đức | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Filter/HME TwinStar 55 Plus | 2526BV-VT-1063 |  | Cái | 8.000 | Đức |  |  |  | 2024- 2025 | "- Phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm dùng cho người lớn. Với thể tích lưu thông: tối thiểu từ 300 đến 1500ml. - Làm bằng vật liệu Polypropylene, không chứa PVC, cao su, DEHP, Chì. - Có cổng trích khí lấy mẫu và đo CO2; thiết kế nghiêng 45 độ, gắn liền nắp đậy kín khi không cần trích khí. Có ký hiệu để đánh dấu thời gian sử dụng. - Màng lọc khuẩn sử dụng cơ chế lọc tĩnh điện - Màng lọc làm bằng hydrophobic ( không ưa nước) có phủ sợi thủy tinh chuyên biệt, hình vuông. - Phần giữ ẩm của lọc với chất giữ ẩm chuyên biệt (CaCl2) giúp giữ ẩm tối ưu. - Hiệu suất lọc đối với hạt muối kích thước 0.075 ± 0.02 μm là ≥ 99.9% - Khả năng lọc ≥ 99.999% vi khuẩn, ≥ 99.999% virus" |  | 9021 | 38.000 | 304.000.000
571 | PP2500390416 | Bộ kit tách chiết huyết tương giầu tiểu cầu | CÔNG TY TNHH Y TẾ NHẬT MINH MEDICAL | [18 empty] | 230.000.000
|  |  |  | Bộ kit tách chiết huyết tương giầu tiểu cầu | KIG-130PT (Model 04) | KIG-130PT (Model 04) | Công ty Cổ phần Nhà máy Wembley Medical | Bộ kit ống nghiệm lấy máu chân không VATRACY – tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu PRP (Bộ kit tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu PRP VATRACY) | 2526BV-VT-1064 |  | Bộ | 100 | Việt Nam |  |  |  | 2025 trở về sau | 1.Bộ dụng cụ gồm: (Bảo quản nhiệt độ phòng): 01 kim lấy máu cánh bướm vô trùng; 02 miếng alcohol pad; 01 băng dán cá nhân; 01 ống kim lấy máu vô trùng; 05 ống lấy máu chân không có sẵn chất chống đông máu vô trùng; 02 ống ly tâm 15ml vô trùng có gán nhãn Plasma; 01 ống bóp 3ml (pipette air) vô trùng; 14 tube Eppendorf 1.5ml 2. Hộp ống hoạt hóa gồm: 01 ống ly tâm 15ml vô trùng có gắn nhãn PRP có sẵn 0.1ml chất hoạt hóa Calcium chloride( bảo quản nhiệt độ lạnh từ 2-8°C) |  |  | 2.300.000 | 230.000.000
572 | PP2500390418 | Kẹp Clip cầm máu | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA | [18 empty] | 80.400.000
|  |  |  | Kẹp Clip cầm máu | ATE-ZXJ-A-2.3x2350x90x9; ATE-ZXJ-A-2.3x2350x90x11; ATE-ZXJ-A-2.3x2350x90x13; ATE-ZXJ-A-2.3x2350x90x16; ATE-ZXJ-A-2.3x2350x135x9; ATE-ZXJ-A-2.3x2350x135x11; ATE-ZXJ-A-2.3x2350x135xx13; ATE-ZXJ-A-2.3x2350x135x16 | Jiangsu ATE Medical Technology Co., Ltd | Jiangsu ATE Medical Technology Co., Ltd | Kẹp clips cầm máu dùng một lần | 2526BV-VT-1066 |  | Cái | 300 | Trung Quốc |  |  |  | 2025 | - Clip cầm máu, chiều dài làm việc 2350 ( ±50mm) có 04 độ mở trong khoảng từ: 9mm đến 16mm. - Có 2 tùy chọn độ mở ngàm 90 và 135 độ. - Tay cầm lắp sẵn, (có thể lựa chọn loại có vỏ hoặc không vỏ bọc trong quá trình đặt hàng và theo nhu cầu người sử dụng) - Clip có thể định vị lại. (bởi vì Tay cầm có thể xoay đồng bộ 360° với thiết bị kẹp 1:1, đáp ứng nhu cầu của các tổn thương khác nhau về góc nhả và hướng của thiết bị kẹp trong phẫu thuật. Chức năng đóng/mở không giới hạn, cho phép đặt và kiểm soát chính xác.) - Xoay 360 độ - 2 chiều, đóng mở không giới hạn số lần - Tay cầm có thiết kế thanh trượt và thanh lõi bằng nhựa ABS + TPE - Đầu clip bằng thép không gỉ: X7CrNi17AI - Đường kính dây nằm trong khoảng 2.6 ( ±0.1mm) - Sử dụng cho kênh sinh thiết ≥ 2.8 mm ( vì đường kính dây nhỏ hơn nên sử dụng vừa, sử dụng 1 lần. |  |  | 268.000 | 80.400.000
573 | PP2500390419 | Dao cắt niêm mạc | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH | [18 empty] | 34.680.000
|  |  |  | Dao cắt niêm mạc | VDK-KM-20-160-D, VDK-KM-20-165-D, VDK-KM-15-195-D, VDK-KM-15-230-D | Vedkang | Jiangsu Vedkang Medical Science & Technology Co.,Ltd | Dao cắt niêm mạc | 2526BV-VT-1067 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Dao đa chức năng: đánh dấu, cầm máu, bóc tách. - Thiết kế tia nước ở đầu dao để bổ sung chất lỏng và làm sạch vùng chảy máu. - Lớp phủ đặc biệt trên đầu dao đảm bảo không có vảy trong quá trình bóc tách, - Đầu dao chất liệu 06Cr19Ni10, SUS316F. - Dao cắt 06Cr19Ni10. - Đường kính vòng tay cầm: 23.5mm - Đường kính đầu dao 0.65mm±0.15. - Đường kính thân dao 0.4mm±0.1 - Phù hợp với kênh ống soi ≥ 2.8 mm. - Chiều dài làm việc của dao có 4 kích cỡ là 1600mm, 1650mm, 1950mm và 2300mm. - Chiều dài đầu dao cắt có 2 kích cỡ là 1.5mm và 2mm. - Khi thu dao đầu núm chỉ còn 0.1mm để đánh dấu và cầm máu. |  | 9018 | 3.468.000 | 34.680.000
574 | PP2500390420 | Dao cắt niêm mạc đầu sứ | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH | [18 empty] | 34.680.000
|  |  |  | Dao cắt niêm mạc đầu sứ | VDK-KM-40-160-T, VDK-KM-40-165-T | Vedkang | Jiangsu Vedkang Medical Science & Technology Co.,Ltd | Dao cắt niêm mạc | 2526BV-VT-1068 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | '- Điện cực tam giác mở rộng phạm vi cắt, - Có thể tiêm được dung dịch - Đầu phủ Ceramics mật độ 0 – 25m2/g - Chiều dài dao 4 mm, chiều dài làm việc 2 kích thước 1600mm và 1650 mm, sử dụng cho kênh sinh thiết ≥ 2.8 mm - Đường kính vòng tay cầm 23.5mm - Đường kính trong ống tối đa 1.65mm±0.05 - Đường kính thân: 2.45 mm - Đường kính đầu sứ: 2.2mm±0.15 - Đường kính thân dao: 0.4mm±0.1 |  | 9018 | 3.468.000 | 34.680.000
575 | PP2500390421 | Thòng lọng cắt polyp | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH | [18 empty] | 2.750.000
|  |  |  | Thòng lọng cắt polyp | VDK-SD-23-160/230-10/15/20/25/30/35/50-A1 | Vedkang | Jiangsu Vedkang Medical Science & Technology Co.,Ltd | Thòng lọng cắt polyp | 2526BV-VT-1069 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Thòng lọng cắt polyp hình Oval, - Thiết kế tay cầm 3-ring, - Tay cầm bằng nhựa ABS, vỏ ống bằng nhựa PTFE. - Đường kính 2.3mm, chiều dài các cỡ: 1600mm, 2300mm - Độ mở có 07 cỡ là: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50mm - Sử dụng cho kênh sinh thiết ≥ 2.8 mm. - Dây lọng thắt được bện làm bằng thép không gỉ X5CrNi18-10, X5CrNiMo17-12-2 - Đường kính hay độ dày của dây bện vòng thắt: 0.42mm. |  | 9018 | 275.000 | 2.750.000
576 | PP2500390422 | Thòng lọng cắt polyp xoay được | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH | [18 empty] | 5.700.000
|  |  |  | Thòng lọng cắt polyp xoay được | VDK-SD-23-230-10/15/20/30-A1R | Vedkang | Jiangsu Vedkang Medical Science & Technology Co.,Ltd | Thòng lọng cắt polyp (Xoay được) | 2526BV-VT-1070 |  | Cái | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Thòng lọng hình Oval, xoay đồng bộ, - Thiết kế tay cầm 3-ring, - Tay cầm bằng nhựa ABS, vỏ ống bằng nhựa PTFE. - Đường kính 2.3mm, chiều dài 2300mm, độ mở có 04 cỡ: 10, 15, 20,30mm. - Sử dụng cho kênh sinh thiết ≥ 2.8 mm - Dây lọng thắt được bện làm bằng thép không gỉ X5CrNi18-10, X5CrNiMo17-12-2 - Đường kính hay độ dày của dây bện vòng thắt: 0.42mm |  | 9018 | 285.000 | 5.700.000
577 | PP2500390423 | Kim chích cầm máu | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH | [18 empty] | 4.600.000
|  |  |  | Kim chích cầm máu | VDK-IN-23-180/230-1904/05/06-A, VDK-IN-23-180/230-2204/05/06-A, VDK-IN-23-180/230-2304/05/06-A, VDK-IN-23-180/230-2504/05/06-A | Vedkang | Jiangsu Vedkang Medical Science & Technology Co.,Ltd | Kim chích cầm máu | 2526BV-VT-1071 |  | Cái | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | '- Kim tiêm cầm máu tiêu hóa, có chốt hãm được thiết kế tay cầm bằng chất liệu PTFE (ống trong), ABS(tay cầm), với dạng nút bấm có thể khóa và mở bằng một tay một cách dễ dàng. - Đường kính tối thiểu có đủ 04 cỡ trong khoảng từ 19G đến 25G: 19G, 22G, 23G, 25G. - Đầu kim vát 3 cạnh, góc vát kim 30 độ. - Độ nhô đầu tip 4mm, 5mm, 6mm, được làm bằng thép không gỉ (X5CrNi18-10). - Đường kính ống catheter 2.3mm, Chiều dài làm việc 2 kích thước: 1800mm/2300mm |  | 9018 | 230.000 | 4.600.000
578 | PP2500390424 | Kìm sinh thiết dạ dày | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN | [18 empty] | 5.258.000
|  |  |  | Kìm sinh thiết dạ dày | BF01-11023160 | BF01-11023160 | Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd | Kìm sinh thiết | 2526BV-VT-1072 |  | Cái | 100 | Trung Quốc |  |  |  | Từ năm 2024 trở đi | - Kìm sinh thiết không vỏ bọc, không kim. Tay cầm bằng nhựa, được nối với đầu kim bằng dây kéo thép. - Phù hợp với kênh dây soi 2.8mm, đường kính 2.3 mm. - Chiều dài kìm sinh thiết 1600mm. - Độ mở miệng kìm lớn hơn 90 độ (95-100 độ). - Thân kìm bằng thép không gỉ. |  |  | 52.580 | 5.258.000
579 | PP2500390425 | Kìm sinh thiết đại tràng | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN | [18 empty] | 5.258.000
|  |  |  | Kìm sinh thiết đại tràng | BF01-11023230 | BF01-11023230 | Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd | Kìm sinh thiết | 2526BV-VT-1073 |  | Cái | 100 | Trung Quốc |  |  |  | Từ năm 2024 trở đi | - Kìm sinh thiết không vỏ bọc, không kim. Tay cầm bằng nhựa, được nối với đầu kim bằng dây kéo thép. - Phù hợp với kênh dây soi 2.8mm, đường kính 2.3 mm. - Chiều dài kìm sinh thiết 2300mm. - Độ mở miệng kìm lớn hơn 90 độ (95-100 độ). - Thân kìm bằng thép không gỉ. |  |  | 52.580 | 5.258.000
580 | PP2500390426 | Dao cắt cơ vòng (loại kim) | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH | [18 empty] | 13.250.000
|  |  |  | Dao cắt cơ vòng (loại kim) | VDK-KE-0002190-B, VDK-KE-0002200-B | Vedkang | Jiangsu Vedkang Medical Science & Technology Co.,Ltd | Dao cắt cơ vòng | 2526BV-VT-1074 |  | Cái | 5 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | '- Dao cắt cơ vòng loại kim có 3 kênh riêng biệt: cho dao, cho dây dẫn và cho kênh bơm cản quang. - Chiều dài đầu cuối 5 mm, chiều dài dây cắt 2 mm, chiều dài làm việc 2 cỡ 1900mm/2000 mm; - Dùng với dây dẫn đường kính 0.035'' |  | 9018 | 2.650.000 | 13.250.000
581 | PP2500390427 | Kìm gắp dị vật | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH | [18 empty] | 3.800.000
|  |  |  | Kìm gắp dị vật | VDK-FG-23-160/180/230-A1, VDK-FG-23-160/180/230-A2, VDK-FG-23-160/180/230-A3 | Vedkang | Jiangsu Vedkang Medical Science & Technology Co.,Ltd | Kìm gắp dị vật | 2526BV-VT-1075 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | '- Chất liệu: thép không gỉ, cuộn soắn ốc có phủ PTFE, PE - Hàm cá sấu, răng chuột, hoặc răng chuột và răng cá sấu kết hợp - Chiều dài catheter 03 kích thước: 160cm, 180cm, 230cm. - Đường kính catheter: 2.3mm. - Phù hợp với kênh sinh thiết ≥ 2.8mm |  | 9018 | 380.000 | 3.800.000
582 | PP2500390428 | Rọ lấy dị vật ( Có lưới) | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH | [18 empty] | 4.500.000
|  |  |  | Rọ lấy dị vật ( Có lưới) | VDK-FG-18-120/160-C1, VDK-FG-18-120/160-C2 | Vedkang | Jiangsu Vedkang Medical Science & Technology Co.,Ltd | Vợt gắp dị vật | 2526BV-VT-1076 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | '- Xoay tiêu chuẩn - Đường kính ống ngoài 1.8 mm, chiều dài làm việc các cỡ 1200 và 1600 mm; - Kích thước tiêu chuẩn: 20*50 mm hoặc 25*55 mm; - Phù hợp với kênh sinh thiết ≥ 2.8 mm |  | 9018 | 450.000 | 4.500.000
583 | PP2500390429 | Chổi rửa kênh sinh thiết | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH | [18 empty] | 450.000
|  |  |  | Chổi rửa kênh sinh thiết | 'VDK-CB-02-230-C, VDK-CB-03-160/230-C, VDK-CB-06-180/230-C | Vedkang | Jiangsu Vedkang Medical Science & Technology Co.,Ltd | Chổi rửa ống nội soi | 2526BV-VT-1077 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Loại hai đầu chổi để làm sạch kênh nội soi, trục bằng nhựa. - Đường kính chổi rửa 03 cỡ 2, 3, 6mm , chiều dài làm việc các cỡ 1600, 1800, 2300 mm; - Phù hợp với kênh sinh thiết ≥ 2.0 mm hoặc ≥2.8 hoặc ≥ 3.2 mm |  | 9018 | 45.000 | 450.000
584 | PP2500390430 | Chổi rửa kênh khí nước | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH | [18 empty] | 400.000
|  |  |  | Chổi rửa kênh khí nước | VDK-CB-E | Vedkang | Jiangsu Vedkang Medical Science & Technology Co.,Ltd | Chổi rửa ống nội soi | 2526BV-VT-1078 |  | Cái | 10 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Đường kính đầu chổi rửa 2 kích thước: 5mm hoặc 11 mm, chiều dài làm việc 160 mm, tay cầm bằng nhựa. - Có thể tái sử dụng được. |  | 9018 | 40.000 | 400.000
585 | PP2500390431 | Ngáng miệng | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN | [18 empty] | 1.760.000
|  |  |  | Ngáng miệng | AC01-103.A, AC01-103.P | AC01-103.A, AC01-103.P | Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd | Ngáng miệng | 2526BV-VT-1079 |  | Cái | 200 | Trung Quốc |  |  |  | Từ năm 2024 trở đi | - Loại có dây hoặc không dây, - Loại dùng cho người lớn hoặc trẻ em |  |  | 8.800 | 1.760.000
586 | PP2500390432 | Van sinh thiết | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH | [18 empty] | 736.000
|  |  |  | Van sinh thiết | VDK-BV-A1 VDK-BV-B1 | Vedkang | Jiangsu Vedkang Medical Science & Technology Co.,Ltd | Van sinh thiết | 2526BV-VT-1080 |  | Cái | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | 'Cố định miệng sinh thiết nội soi trong phẫu thuật nội soi, để ngăn trào ngược chất lỏng và kiểm soát việc hít vào hoặc thải không khí, chất lỏng qua nội soi. Tương thích với dòng dây của máy nội soi PENTAX, OLYMPUS, FUJIFILM |  | 9018 | 36.800 | 736.000
587 | PP2500390433 | Van khí nước/hút | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH | [18 empty] | 4.520.000
|  |  |  | Van khí nước/hút | VDK/JHY-BV-I1, VDK/JHY-BV-M1, VDK-BV-E1 | Vedkang | Jiangsu Vedkang Medical Science & Technology Co.,Ltd | Van sinh thiết | 2526BV-VT-1081 |  | Bộ | 20 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | 'Cố định lỗ sinh thiết nội soi để ngăn chất lỏng chảy ngược Tương thích với máy nội soi PENTAX, OLYMPUS, FUJIFILM: - Dòng dây nội soi PENTAX i10/90 - Dòng dây nội soi OLYMPUS 100/140/160/180/190/200/240/260 - Dòng dây nội soi FUJIFILM series 700 |  | 9018 | 226.000 | 4.520.000
588 | PP2500390434 | Nắp chụp đầu ống soi | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH | [18 empty] | 4.450.000
|  |  |  | Nắp chụp đầu ống soi | 00711770 (BX00711770) 00711771 (BX00711771) 00711772 (BX00711772) 00711773 (BX00711773) 00711774 (BX00711774) 00711775 (BX00711775) | STERIS | US Endoscopy | Nắp chụp bảo vệ đầu dây nội soi | 2526BV-VT-1082 |  | Cái | 10 | Mỹ |  |  |  | 2024 trở về sau | - Nắp chụp được thiết kế để hỗ trợ tầm nhìn của ống nội soi trong nhiều quy trình điều trị và nội soi. - Đường kính cap nằm trong khoảng: 11.35mm-15.7mm phù hợp với đường kính ngoài đầu tip dây soi tối thiểu trong khoảng: 8,9mm-13.9mm. - Chiều dài: 4mm. |  | 9018 | 445.000 | 4.450.000
589 | PP2500390435 | Điện cực đất loại dán | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | [18 empty] | 14.288.400
|  |  |  | Điện cực đất loại dán | 019-400500 | Natus | Natus Neurology Incorporated | Điện cực đất loại dán | 2526BV-VT-1083 |  | cái | 216 | Mỹ |  |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Điện cực đất loại dán Ag/AgCl đầu kết nối 1.5mm, diện tích tiếp xúc 40x50mm, dài 1m. |  | 9018 | 66.150 | 14.288.400
590 | PP2500390436 | Điện cực dán đo dẫn truyền | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | [18 empty] | 34.020.000
|  |  |  | Điện cực dán đo dẫn truyền | 019-406600 | Natus | Natus Neurology Incorporated | Điện cực dán đo dẫn truyền | 2526BV-VT-1084 |  | cặp | 216 | Mỹ |  |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Điện cực dán đo dẫn truyền Ag/AgCl, đầu kết nối 1.5mm, diện tích tiếp xúc 20x25mm, dài 1m |  | 9018 | 157.500 | 34.020.000
591 | PP2500390437 | Dây cáp điện cực kim điện cơ đồng tâm | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | [18 empty] | 10.395.000
|  |  |  | Dây cáp điện cực kim điện cơ đồng tâm | 9013C0014 | Natus | Natus Manufacturing Limited | Dây cáp điện cực kim điện cơ đồng tâm | 2526BV-VT-1085 |  | cái | 3 | Ireland |  |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Dây cáp sử dụng cho điện cực kim điện cơ đồng tâm. Dài 1.5m. Đầu kết nối với điện cực kim đồng tâm dạng pogo pin. Đầu kết nối với máy điện cơ dạng 5 pin DIN |  | 9018 | 3.465.000 | 10.395.000
592 | PP2500390438 | Miếng dán cảm ứng | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG | [18 empty] | 18.000.000
|  |  |  | Miếng dán cảm ứng | M300 | Miếng dán Holter điện tim CARDEA SOLO | Cardiac Insight | Miếng dán Holter điện tim CARDEA SOLO | 2526BV-VT-1086 |  | Cái | 5 | Hoa Kỳ |  |  |  | 2024 trở đi | - Miếng dán theo dõi điện tim có thời gian ghi lên đến 168 giờ (7 ngày). - Nút bấm ghi lại các biểu hiện bất thường của bệnh nhân mỗi khi xuất hiện triệu chứng - Xuất xứ: G7 |  | 9018 | 3.600.000 | 18.000.000
593 | PP2500390439 | Bộ săng (khăn) chụp mạch vành 3 lỗ | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH | [18 empty] | 113.400.000
|  |  |  | Bộ săng (khăn) chụp mạch vành 3 lỗ | TD02-O22 | Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hạnh Minh | Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hạnh Minh | BỘ KHĂN CHỤP MẠCH VÀNH | 2526BV-VT-1087 |  | Bộ | 400 | Việt Nam |  |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | "Bộ săng (khăn) chụp mạch vành 3 lỗ bao gồm tối thiểu các bộ phận: - 01 Khăn chụp mạch vành 370x220 (cm)(± 5%): thiết kế kết hợp với nhiều vùng vật liệu khác nhau như PE trong suốt, SM, SPP. Đường kính trong / ngoài lỗ can thiệp động mạch quay: Ø 6 / Ø 10 cm(± 5%); Đường kính trong / ngoài lỗ can thiệp động mạch đùi: Ø 7 / Ø 13 cm(± 5%) - 01 Tấm phủ đa dụng 150x140 (cm)(± 5%): làm từ vật liệu PE trong suốt. - 01 Tấm phủ chắn chì 150x140 (cm)(± 5%): làm từ vật liệu PE trong suốt. - 01 Khăn trải bàn dụng cụ 200x140 (cm)(± 5%): làm từ vật liệu PE trong suốt, SPP - 01 Bao chụp đầu đèn Ø 60 (cm)(± 5%): làm từ vật liệu PE, có thun cố định ở miệng bao. - 01 Bao kính chắn chì 90x75 (cm) (± 5%)hoặc 120 x 120 (cm)(± 5%): làm từ vật liệu PE trong suốt, có thun cố định ở miệng bao. - 01 Bao đựng remote 26x10 (cm)(± 5%): làm từ vật liệu PE. - 04 Khăn tay thấm 40x40 (cm)(± 5%): làm từ vải không dệt. Tồn dư EO: ≤ 4 mg / sản phẩm. Độ bền mối hàn bao gói: ≥1.2 N / 15 mm." |  |  | 283.500 | 113.400.000
594 | PP2500390440 | Áo choàng phẫu thuật | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH | [18 empty] | 73.920.000
|  |  |  | Áo choàng phẫu thuật | TAPTM-CC69 | Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hạnh Minh | Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hạnh Minh | ÁO PHẪU THUẬT (SIZE M) | 2526BV-VT-1088 |  | Bộ | 1.600 | Việt Nam |  |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | "Sử dụng trong phẫu thuật, không gây kích ứng da, chống vi khuẩn tích tụ. Bao gồm tối thiểu các thành phần: 01 Áo choàng tiêu chuẩn vật liệu SMS, định lượng ≥45gsm; vùng tăng cường phía trước và hai cánh tay bằng vật liệu PE cán SS, định lượng ≥20gsm, kích thước ≥40 x 59 cm; 02 khăn thấm làm từ vật liệu spunlace hoặc tissue paper, kích thước ≥40x40cm, có độ thấm hút cao. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxyde, đảm bảo vô khuẩn" |  |  | 46.200 | 73.920.000
595 | PP2500390442 | Áo làm lạnh người lớn | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOA THỊNH | [18 empty] | 390.000.000
|  |  |  | Áo làm lạnh người lớn | 508-03500 (3500) | Belmont Medical Technologies | Belmont Medical Technologies | Áo làm lạnh người lớn | 2526BV-VT-1090 |  | Cái | 20 | Mỹ |  |  |  | 2025 | Áo làm lạnh dùng 1 lần bệnh nhân người lớn ; Bao phủ 80% diện tích bề mặt cơ thể , giúp thêm các thủ thuật điều trị y tế khác như hồi sức tim phổi CPR hoặc sốc tim |  | 9033 | 19.500.000 | 390.000.000
596 | PP2500390443 | Túi làm ấm máu cho máy làm ấm máu | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | [18 empty] | 6.200.000
|  |  |  | Túi làm ấm máu cho máy làm ấm máu | 955516 | TherMax Blood Warmer Disposable | Lider | TherMax Blood Warmer Disposable | 2526BV-VT-1091 |  | Túi | 10 | Pháp |  |  |  | 2024-2025 | Túi làm ấm máu gồm 1 túi, 2 bộ ống dây và các đầu nối luer theo tiêu chuẩn ISO 594 đối với sản phẩm hình nón. Được tiệt trùng bằng oxit etylen (ETO) vô trùng không có độc tố, không làm từ cao su tự nhiên. Thể tích mồi của túi: 27 mL +/- 10%. Có thể sử dụng tối đa 72 giờ. |  | 3926 | 620.000 | 6.200.000
597 | PP2500390444 | Kim đốt vi sóng tuyến giáp, vú và các u tạng nông | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH | [18 empty] | 1.920.000.000
|  |  |  | Kim đốt vi sóng tuyến giáp, vú và các u tạng nông | KY-2450B-3/ KY-2450B-4/ KY-2450B-5 | CANYON | Canyon Medical Inc. | Kim đốt vi sóng (MWA) u gan và các tạng khác | 2526BV-VT-1092 |  | Cái | 100 | Trung Quốc |  |  |  | 2024/ 2025 | Kim đốt MWA với lõi và đầu kim bằng thép không gỉ, đầu kim phủ ceramic. - Kim được thiết kế với hệ thống làm mát bên trong, điều chỉnh nhiệt độ thông minh, có 1 cảm biến nhiệt độ bên trong kim đốt. - Toàn bộ thân kim được phủ PTFE, tăng cường tín hiệu để hiển thị hình ảnh kim rõ nét dưới hướng dẫn của siêu âm - Tần số: 2450MHz - Đường kính: tối thiểu đủ các kích thước 16G, 17G, 18G - Chiều dài kim: tối thiểu từ 70mm – 100mm tuỳ thuộc vào kích thước đầu kim đốt - Đầu hoạt động: 3mm tuỳ thuộc vào kích thước kim và chiều dài đầu đốt - Tương thích với máy đốt u bằng sóng viba (Microwave) của hãng Canyon |  | 9018 | 19.200.000 | 1.920.000.000
598 | PP2500390445 | Kim đốt vi sóng gan, phổi, giảm áp đĩa đệm và các tạng khác | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH | [18 empty] | 991.200.000
|  |  |  | Kim đốt vi sóng gan, phổi, giảm áp đĩa đệm và các tạng khác | KY-2450A-7/ KY-2450A-11/ KY-2450B-12/ KY-2450B-T1/ KY-2450B-T2/ KY-2450B-T3/ KY-2450B-T4/ KY-2450B-T5/ KY-2450B-T6/ KY-2450B-T7/ KY-2450B-T8/ KY-2450B-T9/ KY-2450B-T10/ KY-2450B-5/ KY-2450B-QT/ KY-2450B-QT1/ KY-2450B-QT2/ KY-2450B-QT3/ KY-2450B-QT4/ KY-2450B-QT5/ KY-2450B-QT6 | CANYON | Canyon Medical Inc. | Kim đốt vi sóng (MWA) u gan và các tạng khác | 2526BV-VT-1093 |  | Cái | 40 | Trung Quốc |  |  |  | 2024/ 2025 | - Có đa dạng các loại kim, tối thiểu: kim đốt MWA với trục lõi thép không gỉ và đầu ceramic nhiều lớp, kim đốt MWA với lõi và đầu kim bằng thép không gỉ, đầu kim phủ ceramic. - Kim được thiết kế với hệ thống làm mát bên trong, điều chỉnh nhiệt độ thông minh, có 1 cảm biến nhiệt độ bên trong kim đốt - Toàn bộ thân kim được phủ PTFE, tăng cường tín hiệu để hiển thị hình ảnh kim rõ nét dưới hướng dẫn của siêu âm - Tần số: 2450MHz - Đường kính: 14G , 15G, 16G, 18G - Chiều dài kim: 100mm – 300mm tuỳ thuộc vào kích thước đầu kim đốt. - Đầu hoạt động tối thiểu: 3, 5, 11, 25mm tuỳ thuộc vào kích thước kim và chiều dài đầu đốt. - Tương thích với máy đốt u bằng sóng viba (Microwave) của hãng Canyon |  | 9018 | 24.780.000 | 991.200.000
599 | PP2500390446 | Kẹp túi phình mạch máu não dạng thẳng các cỡ | CÔNG TY TNHH K.A.L.H.U | [18 empty] | 236.000.000
|  |  |  | Kẹp túi phình mạch máu não dạng thẳng các cỡ | 06-05-740T; 06-05-750T; 06-05-760T; 06-05-597T; 06-05-598T; 06-05-599T; 06-05-600T; 06-05-610T; 06-05-637T; 06-05-638T; 06-05-639T; 06-05-640T; 06-05-650T | Rebstock Instruments GmbH | Rebstock Instruments GmbH | *Kẹp phình mạch máu não vĩnh viễn Yasargil, chuẩn, thẳng, Titanium, vô trùng *Kẹp phình mạch máu não vĩnh viễn Yasargil, chuẩn, thẳng, lỗ mở 3.5mm, Titanium, vô trùng *Kẹp phình mạch máu não vĩnh viễn Yasargil, chuẩn, thẳng, lỗ mở 3.5mm, Titanium, vô trùng. *Kẹp phình mạch máu não vĩnh viễn Yasargil, chuẩn, thẳng, lỗ mở 5 mm, Titanium, vô trùng *Kẹp phình mạch máu não vĩnh viễn Yasargil, chuẩn, thẳng, lỗ mở 5 mm, Titanium, vô trùng. | 2526BV-VT-1094 |  | Cái | 40 | Đức |  |  |  | 2024 trở về sau | Độ dài hàm kẹp trong khoảng từ 3mm đến 12 mm Độ mở rộng hàm có kích thước trong khoảng từ: 6,2 mm đến 9,1mm Lực kẹp: 1,47N/150g; 1,77N/180g Hàm kẹp thẳng Loại có lỗ tròn đường kính : 3,5mm và 5,0 mm Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng chéo tăng ma sát, chất liệu titanium. |  |  | 5.900.000 | 236.000.000
600 | PP2500390447 | Kẹp túi phình mạch máu não dạng gập góc/cong các cỡ | CÔNG TY TNHH K.A.L.H.U | [18 empty] | 118.000.000
|  |  |  | Kẹp túi phình mạch máu não dạng gập góc/cong các cỡ | 06-05-742T; 06-05-752T; 06-05-762T; 06-05-744T; 06-05-754T; 06-05-764T; 06-05-820T; 06-05-604T; 06-05-614T; 06-05-624T; 06-05-644T; 06-05-654T; 06-05-855T; 06-05-664T | Rebstock Instruments GmbH | Rebstock Instruments GmbH | *Kẹp phình mạch máu não vĩnh viễn Yasargil, chuẩn, hơi cong, Titanium, vô trùng. *Kẹp phình mạch máu não vĩnh viễn Yasargil, chuẩn, hơi cong, Titanium, vô trùng *Kẹp phình mạch máu não vĩnh viễn, Yasargil, chuẩn, cong, Titanium, vô trùng *Kẹp phình mạch máu não vĩnh viễn, Yasargil, chuẩn, gập góc 90 độ, Titanium, vô trùng *Kẹp phình mạch máu não vĩnh viễn Yasargil, chuẩn, gập góc 90 độ, lỗ mở 3.5mm, Titanium, vô trùng *Kẹp phình mạch máu não vĩnh viễn, Yasargil, chuẩn, gập góc 90 độ, có lỗ mở 5mm, Titanium, vô trùng | 2526BV-VT-1095 |  | Cái | 20 | Đức |  |  |  | 2024 trở về sau | Độ dài hàm kẹp trong khoảng từ 5mm đến 11mm. Độ mở rộng hàm: từ 5,5mm đến 7,5mm Lực kẹp: 1,47N/150g; 1,77N/180g Loại có lỗ tròn đường kính 3,5mm và 5,0 mm Hàm kẹp cong nhẹ/ cong mạnh/ gập góc 90 độ Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng chéo tăng ma sát, chất liệu titanium. |  |  | 5.900.000 | 118.000.000
601 | PP2500390448 | Kẹp túi phình mạch máu não dạng lưỡi lê các cỡ | CÔNG TY TNHH K.A.L.H.U | [18 empty] | 118.000.000
|  |  |  | Kẹp túi phình mạch máu não dạng lưỡi lê các cỡ | 06-05-748T; 06-05-758T; 06-05-759T | Rebstock Instruments GmbH | Rebstock Instruments GmbH | Kẹp phình mạch máu não vĩnh viễn, Yasargil, chuẩn, lưỡi lê, Titanium, vô trùng | 2526BV-VT-1096 |  | Cái | 20 | Đức |  |  |  | 2024 trở về sau | Độ dài hàm kẹp trong khoảng từ từ 7mm đến 12 mm Độ mở rộng hàm tối thiểu từ 7,9mm đến 10,2 mm Lực kẹp: 1,96N/200g Hàm kẹp loại lưỡi lê (bayonet) Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng chéo tăng ma sát, chất liệu titanium. |  |  | 5.900.000 | 118.000.000
602 | PP2500390449 | Bộ Gây tê ngoài màng cứng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | [18 empty] | 67.000.000
|  |  |  | Bộ Gây tê ngoài màng cứng | AS-E/ REF∶ EMN18080 | Tuoren | Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd | Bộ gây tê ngoài màng cứng | 2526BV-VT-1097 |  | Bộ | 500 | Trung Quốc |  |  |  | 2024 trở về sau | - Kim đầu cong Tuohy G18 dài 3 ¼" gây tê ngoài màng cứng, đầu cong có vạch đánh dấu độ dài trên thân kim. - Catheter bằng polyamid trong suốt, dài 1000mm, có đường cản quang ngầm, đầu catheter có 3 lỗ thoát thuốc, thân catheter mềm dẻo, chống gập - Đầu nối catheter dạng nắp bật - Bơm tiêm giảm kháng lực giúp xác định khoang ngoài màng cứng dễ dàng và chính xác. - Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2µm, tiêm thuốc an toàn và vô khuẩn, tấm dán cố định màng lọc - Có 2 bơm tiêm 3ml và 20ml có đầu vặn xoắn và 3 kim chích thuốc G25, G21, G18. |  |  | 134.000 | 67.000.000
603 | PP2500390450 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH | [18 empty] | 44.000.000
|  |  |  | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn | MMBPTSA30 | MMBPTSA30 | Beijing Target Medical Technologies, Inc | Bộ đo huyết áp xâm lấn 1 đường | 2526BV-VT-1115 |  | Bộ | 200 | Trung Quốc |  |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Bộ đầu đo huyết áp xâm lấn 1 đường - Bộ gồm: - Cảm biến đo huyết áp xâm lấn dùng 1 lần, - Dây truyền dịch, - Dây nối với khóa 3 ngã - Dây đo huyết áp (chiều dài L=125cm), - Khóa 3 ngã (Stopcock). - Theo dõi tự động dòng máu theo thời gian thực, độ nhạy cao, đo lường chính xác. - Hệ thống lấy máu không dùng kim tránh đâm kim và lây nhiễm chéo. - Chất liệu polymer, PVC, ... tương thích sinh học - Có các đầu kết nối phù hợp với nhiều loại Monitor khác nhau - Chíp CMOS cải tiến - Độ nhạy: 5.0 micro v/v/mmhg ± 1%, độ phi tuyến và độ trễ: ± 1% hay ± 1mmhg, - Trở kháng kích thích ít hơn 3000Ω, trở kháng tín hiệu: 300 ± 5% - Độ lệch tại 0: ±25 mm Hg - Khả năng chịu áp suất quá tải -400 đến +4000 mm Hg - Độ nhạy Max 5.05 𝜇V/V/mmHg - Phạm vi hoạt động: -30-300mmHg, dòng rò rỉ ≤ 10𝜇A, - Tốc độ ra: (3±1)ml/h/300mmHg - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE |  | 9018 | 220.000 | 44.000.000
604 | PP2500390451 | Ống thông (catheter) mở đường theo dõi huyết áp động mạch đùi | CÔNG TY TNHH QUẢN TRỊ T.78 | [18 empty] | 63.000.000
|  |  |  | Ống thông (catheter) mở đường theo dõi huyết áp động mạch đùi | MI-1322 | Công ty TNHH Nhà Máy MDT | Công ty TNHH Nhà Máy MDT | Ống thông động mạch | 2526BV-VT-1116 |  | Cái | 200 | Việt Nam |  |  |  | 2025 trở về sau | "Catheter dùng trong theo dõi huyết áp động mạch đùi, bao gồm: - Kim có chất liệu thép không rỉ, có đường kính gồm 2 kích thước 20G-22G dài 50mm - Catheter làm bằng Fluorinated ethylene propylen (FEP). Dài 80 mm. - Dây dẫn bằng thép không gỉ gồm 2 kích thước đường kính 0,021"" và 0.025'', dài 25 cm. - Có khoá luer lock để cố định." |  |  | 315.000 | 63.000.000